MU3065B  BS电线电缆耐火试验机（耐火特性试验装置）

一、产品概述

符合标准：

GB/T19216.11-2003/IEC60331-11:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第11部分：试验装置—火焰温度不低于750℃的单独供火》设计；

完全符合GB/T19216.21-2003/IEC60331-21.1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第21部分：试验步骤和要求—额定电压0.6/1.0KV及以下电缆》；

GB/T19216.23-2003/IEC60331-23:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第23部分：试验步骤和要求—数据电缆》；

GB/T19216.25-2003/IEC60331-25:1999《在火焰条件下电缆和光缆的线路完整性试验第25部分：试验步骤和要求—光缆》试验标准；

同时符合GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准；

IEC 60331-1-2018 在火焰条件下测试电缆维持线路完整性的能力 第1部分；

IEC 60331-2-2018 在火焰条件下测试电缆维持线路完整性的能力 第2部分；

IEC 60331-3-2018 在火焰条件下测试电缆维持线路完整性的能力 第3部分；

符合英国耐火电缆标准BS 6387-2013《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》；

符合BS 8491-2008《用作烟热控制系统及其它特定消防安全系统部件的大直径电力电缆的耐火完整性评估方法》；

符合BS 7846-2009《电缆—受火影响时排放少量烟和腐蚀气体的6001000V热固绝缘铠装耐火电缆—规范》。

符合AS/NZS 3013-2005澳大利亚/新西兰电缆防火及机械性能测试。

同时满足EN50200，BS8434相关电缆着火完整性评估试验方法。

一, BS耐火冲击震动燃烧机耐火试验： 耐火试验台包括以下部分

1,电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部分是由两个金属环（间隔距离300mm）固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,为3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处。

2,连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器（或一单相变压器,如果试验为单芯电缆）,并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流

3,热量是一个610毫米长的可以强制供应甲烷,火焰密集的管式燃气燃烧器。

4,温度测量： 直径为2mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方

5,试验火焰温度及时间：（见BS6387燃烧等级） A 650。C±40 °C-3小时 B 750。C±40 °C-3小时 C 950。C ±40 °C-3小时 S 950。C±40 °C-20分钟 6,试样：试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接。

二, BS耐火冲击震动燃烧机耐水火试验：

1,热量：一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 ±40 °C,

2,温度测量： 直径为2mm铠装的温度计放在电缆的下表面

3,试验火焰温度： 650±40 °C

4,喷水：一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。

5,试样：试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理

6,试验电压：200~1000V可调

三, BS耐火冲击震动燃烧机耐机械震动与火：

1,墙及其安装：墙是由耐热,阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重（即板加支撑框架）为10 ±2 kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。

2,热量：一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 °C,

3,温度测量： 直径为2mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出：在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C.

4,试验火焰温度及时间：测试温度需要从下表选择：X 650 ±40 °C Y 750 ±40 °C Z 950 ±40 °C

5,震动装置：由一根低碳钢棒（直径25mm± 5 %,长600mm± 5 %）。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。

6,试验电压：200~1000V可调