## 第四章  采购需求

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2.招标产品技术规格、要求和数量

一、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫组化染色机 | 1 | 台 |
| 2 | 流式细胞仪 | 1 | 台 |
| 3 | 全自动染色封片工作站 | 1 | 台 |
| 4 | 超速离心机 | 1 | 台 |
| 5 | 显微注射系统 | 1 | 台 |
| 6 | 叶绿素荧光成像系统 | 1 | 台 |
| 7 | 程序降温仪 | 1 | 台 |
| 8 | 细胞电转染仪 | 1 | 台 |
| 9 | 组织匀浆仪 | 1 | 台 |
| 10 | 细胞电转化仪 | 1 | 台 |
| 11 | 生物安全柜 | 2 | 台 |
| 12 | 大容量离心机 | 1 | 台 |
| 13 | 台式冷冻离心机 | 4 | 台 |
| 14 | 超低温冰箱 | 4 | 台 |
| 15 | 全自动高压灭菌器 | 2 | 台 |
| 16 | 立式真空冷冻干燥机 | 2 | 台 |
| 17 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 |
| 18 | 雪花制冰机 | 2 | 台 |
| 19 | 液氮罐（存储型） | 4 | 只 |
| 20 | 超声破碎仪 | 3 | 台 |
| 21 | 全温震荡培养箱 | 4 | 台 |
| 22 | 台式离心机 | 4 | 台 |
| 23 | pH计 | 2 | 台 |
| 24 | 全温光照培养箱 | 4 | 台 |
| 25 | 超净工作台 | 4 | 台 |
| 26 | 万分之一天平 | 2 | 台 |
| 27 | 微量移液器（套装） | 10 | 套 |
| 28 | 磁力搅拌器 | 6 | 台 |
| 29 | 电热恒温培箱 | 4 | 台 |
| 30 | 千分之一天平 | 4 | 台 |
| 31 | 恒温金属浴 | 3 | 台 |
| 32 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
| 33 | 冷冻冰箱 | 8 | 台 |
| 34 | 旋涡振荡器 | 6 | 台 |
| 35 | 液氮罐（便携式） | 6 | 台 |
| 36 | 恒温水浴 | 6 | 台 |
| 37 | 微型掌上离心机 | 4 | 台 |
| 38 | 冷藏冰箱 | 4 | 台 |
| 39 | 转盘混匀器 | 3 | 台 |
| 40 | 超声波清洗器 | 2 | 台 |
| 41 | 微波炉 | 4 | 台 |
| 42 | 低温配液模块（套装） | 10 | 套 |

二、设备技术要求

（一）全自动免疫组化染色机（数量：１台）

*1.烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求。

*2.一抗、二抗、显色剂、探针等试剂完全开放，程序开放，自由设置检测条件和方案，适用于科研需求；适用于人体、动物及植物组织及细胞等样本检测。

*3.同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，荧光免疫组化和荧光原位杂交染色。

4.可实现DNA、mRNA、小RNA等原位杂交检测，并有相应的配套试剂提供。

5.三个独立的玻片架，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性。

6.抗原修复温度：室温到100度。

7.玻片容量：玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量≥36个。

8.所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统。

9.试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害，减少对玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本。

10.染色质量稳定可靠，根据不同指标方案染色时间3.5小时可完成30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色。

11.标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签。

12.废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集；分开收集有害废液和无害废液。

13.模块组合：一台电脑可控制最多至30台染色机，同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作。

14.中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态。

15.显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗和显色试剂盒染色。

16.免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式。

17.自动加样，可设置100uL试剂模式，以及适用原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂。

18、仪器配置

18.1全自动免疫组化染色机主机1台；

18.2专用玻片架3套；

18.3专用扫描枪1把；

18.4仪器控制系统1套；

18.5电脑工作站1套。

（二）●流式细胞仪（数量：１台）

1.主机系统

1.1激光器：60mW 488nm蓝色全固态激光器，40mW 640nm红色全固态激光器，50mW 405nm紫色全固态激光器，激光器带半导体温控（TEC）模块，对激光器进行精确加热和降温；

1.2激光激发方式：立体空间激发；

1.3荧光检测器：采用光电倍增管；

1.4光路传导：激光传递和荧光传导采用空气或光纤传导；

1.5检测通道：FSC，SSC，FL1，FL2，FL3，FL4，FL5，FL6，FL7，FL8，FL9，FL10，FL11；

1.6检测参数：包括所有通道面积（A)，宽度（W），高度（H）以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞；

1.7散射光分辨率：FSC，0.5μm；SSC，0.2μm；

1.8检测颗粒直径：0.2～50μm；

1.9荧光灵敏度：FITC＜10MESF；PE＜10MESF，提供第三方检测报告；

*1.10获取速率：35000events/sec；

*1.11交叉污染：＜0.1%；

1.12全峰宽变异系数：＜2%；

1.13绝对计数：标配无需微球绝对计数功能，精度误差≤±5%，须提供第三方检测报告；

1.14信号处理：24位动态范围（107动态范围），PMT支持免调电压和可调电压双重模式；

1.15荧光补偿：可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿；

1.16软件：标配中英文版本软件，具细胞周期自动拟合功能，无需第三方软件，即可进行细胞周期曲线拟合；

1.17进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本；

1.18质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能；

1.19液路设计：采用鞘液聚焦，有效提高液流稳定性；

1.20液路动力：为防止管路堵塞，提供强液路压力，采用注射泵或蠕动泵驱动，同时无需定期更换管路耗材；

1.21样本流速：5～120μL/min，高中低三档可选，同时支持流速连续调节；

1.22清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，全程无需人员参与，无需进行周清洗和月清洗；

1.23上样方式：兼容标准流式管、EP管等上样；

1.24可插拨式滤光片，支持通道配置更改。

2.安装及工作条件

2.1电源要求：AC100/115/230V，50～60Hz；

2.2环境温度：15～32℃；

2.3环境湿度：＜80%，无凝露。

3.配置要求

3.1主机1套；

3.2工作站1套；

3.3配套电脑1台；

3.4操作系统1套；

3.5原装配套软件1套。

（三）全自动染色封片工作站（数量：１台）

*1.全自动染封一体机，从烤片到封片、干燥一台仪器一次性完成，实现无人化操作。

*2.允许用户同时进行多个程序染色，多种类型染色：H&E、特殊染色、细胞学染色。

3.染色、封片单元均有两个双机械臂电脑精确控制、同时运行。

*4.H&E染色速度≥330片/小时，封片速度660片/小时。

5.程序数：≥50个，每个程序可有40步。

6.总站点52个，染色站点36个。

7.工作效率大，可同时处理30个染色架（30张/架），并可以在任意时刻运行任意程序。

8.染色架内置包埋技术，自动识别不同的玻片架、染色程序，按照需要自动、精确染色。

9.软件管理系统：玻片自动计数，根据实际玻片数量准确计算试剂消耗，使用准确的试剂浓度。

10.智能化试剂管理系统：智能化射频技术，实时监测试剂使用情况，达到染色的标准化。

11.可进行特殊染色，或者特殊染色插件，便于节约试剂。

12.全中文、彩色触摸屏，染色过程实时、图像化显示。

13.USB接口，便于数据的输入和追溯，可下载1个月内实验数据。

14.上下载站点均可容纳多达5个染色架。

15.能兼容市场多数品牌的玻片架。

16.染色单元内置烤箱可容纳多达6个染色架（180张玻片），自动烤片后染色。

17.可自动进行染缸布局、自动扫描液面高度，无需手动操作。

18.染封一体机的封片单元可开放对免疫组化玻片进行封片。

19.封片单元双机械臂，可自动识别9种不同染色架，并分别同时使用不同大小的盖玻片对不同玻片架进行自动封片。

20.配套封片胶、盖玻片管理：管理-实时监控封片胶、盖玻片使用情况，易上载、避免气泡。

21.封片单元自带烤箱，便于封片后快速干片，仅需5分钟即可完成干片，提升实验室工作效率。

22.封片单元适用于干性和湿性封片。

23.有破损盖玻片自检功能。

24.有活性碳滤网和气体抽排装置。

25.仪器配置

25.1全自动双机械臂染色机1套；

25.2全自动双机械臂封片系统1套；

25.3全自动清洗系统1套；

25.4全自动机械臂1套；

25.5智能软件管理系统1套。

（四）超速离心机（数量：1台）

1.工作环境

1.1工作温度(℃)：+2～+40℃；

1.2电源：220～240V，50/60Hz，单相配空气开关，32A插座。

2.仪器性能

2.1应用范围包括但不限于：病毒及亚细胞组分的分离、蛋白质的分离纯化、脂蛋白的分离、利用氯化铯梯度作RNA沉淀、质粒DNA等密度分离、纳米颗粒的分离等；

*2.2最高转速：≥100000rpm；转速控制精度：±10rpm；最大离心力：≥800000×g；

2.3温度设定范围：0～40℃，1℃步进；

2.4温度控制精度：±0.5℃；

*2.5驱动部分十年保修；

2.6真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无皮带带动，无碳刷；

2.7非接触式的不平衡检测及保护，每个转头在不同转速时的振幅都储存在资料库中，配合转头辨别及转速等数据，有偏离正常时便立刻停止；

2.8微处理器控制，可快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断功能；

2.9转头寿命自动管理及自动延长功能；

2.10液晶体大屏幕显示，可显示速度，时间，温度加速度，转头，显示转头资料并及时报告离心机状况；

2.11可目视样品平衡，驱动系统可忍受±5mm样品液面差距；

2.12具有超速保护功能；

2.13半导体制冷系统；

2.14工作噪音＜51dB(机器正前方1米处)；

2.15操作台面高度：不低于850mm；

2.16真空系统：油回转真空泵（有脱水功能）和油扩散泵，达到真空度0.7Pa；

2.17用户锁功能，1人管理，多人使用。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2 8×6.5ml角转头1个，最高转速≥100000rpm，最大RCF≥802006g；

3.3 8×12.5ml角转头1个，最高转速≥90000rpm，最大RCF≥692149g；

3.4 8×36ml角转头1个，最高转速≥65000rpm，最大RCF≥429459g。

（五）显微注射系统（数量：１台）

1.工作环境

1.1电源供应（控制面板）

1.1.1电源连接：AC120～240V，50～60Hz；

1.1.2消耗功率：30W；

1.1.3保护级别：I；

1.1.4超电压种类：II（IEC61010-1）；

1.1.5微保险丝：T1.6A，250V；

1.2接口

1.2.1模块（X，Y，Z）Sub D25，凹型；

1.2.2 PC/外接设备连续接口Sub D9，凸型；

1.2.3设备连接：USB。

2.仪器性能

2.1电动数控显微操作仪参数

*2.1.1能够实现三维程序化自动操作；

2.1.2控制方式：中央数控双速摇杆，运动方式可自由选择手动和程序化自动控制，也可以分布或连续运动；

2.1.3操作方式：按键+转轮；

2.1.4最大可移动距离：各轴≥80mm；

2.1.5角度调整：-45～+90°；

2.1.6换针时操作臂可向前旋开，换样品时操作臂可向内旋进以方便工作；

*2.1.7控制器步进分辨率：≤20nm/步；

2.1.8控制器步进速度：最大10000μm/sec；

2.1.9具有多个显微操作应用程序，或自行设定应用参数；

2.1.10具有显微操作控制器XYZ轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能等；

*2.1.11具有自动步进注射功能，可直接用于鱼卵等注射；

2.1.12可以直接控制自动注射仪或压电式破膜仪。

2.2气压式显微注射仪

2.2.1每转体积改变量：

（1）粗调＜600μL；

（2）细调＜60μL；

2.2.2最小吸取体积：＜100nL；

2.2.3最大填充体积：＜10mL；

2.2.4最大压力：≤3000hPa；

2.3油压式显微注射仪

2.3.1每转体积改变量；

（1）粗调＜10μL；

（2）细调＜1μL；

2.3.2最小吸取体积：＜1.5nL；

2.3.3最大填充体积：＜1000μL；

2.3.4最大压力≤20，000hPa。

3.仪器配置

3.1显微操作仪2台；

3.2气压式显微注射仪1台；

3.3油压式显微注射仪1台；

3.4主流显微镜的显微适配器1个。

（六）叶绿素荧光成像系统（数量：１台）

1.工作环境

1.1工作温度：0～50℃；

1.2工作和存储湿度：10～90％RH；

1.3电源：220VAC，50Hz；

2.仪器性能

2.1标准版成像面积≥13×13cm；

*2.2测量包括F0，F0’，Fs，Fm，Fm’，Fp，FtDn，FtLn，Fv，NPQ_Dn，NPQ_Ln，Qp_Dn，Qp_Ln，qN，QY，QY_Ln，PARabs，Rfd等50多个叶绿素荧光参数，每个参数都可以形成二维成像；

2.3光源板：双色光源；

2.4顶部光源，用于PAR吸收和NDVI成像测量分析；

2.5高灵敏度CCD传感器，图像分辨率≥720×560像素，在最高图像分辨率下可达每秒50帧；

2.6具7位滤波轮，叶绿素荧光、PAR吸收及NDVI进行成像测量分析等功能，同机同一成像分析软件等；

2.7系统采用模块化结构，CCD镜头高度角度可调；

2.8 A/D转换分辨率：≥12位；

2.9 OJIP功能模块：OJIP–test时间分辨率为10µs（每秒10万次），给出OJIP曲线和26个参数，包括F0、Fj、Fi、Fm、Fv、Vj、Vi、Fm/F0、Fv/F0、Fv/Fm、Mo、Area、FixArea、Sm、Ss、N、Phi_Po、Psi_o、Phi_Eo、Phi–Do、Phi_Pav、PI_Abs、ABS/RC、TRo/RC、ETo/RC、DIo/RC等。

3.软件功能

3.1自动测量分析功能：可预设1个实验程序，系统可自动测量储存，数据文件自动按照时间命名，可无人值守自动循环完成选定的实验程序，重复次数及间隔时间客户自定义，成像测量数据自动按时间日期存入计算机；

3.2实验程序：Fv/Fm、光响应曲线LC、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、PAR吸收与NDVI；

3.3客户定制实验程序协议，可设定时间（如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等）、光强（如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等），专用实验程序语言和脚本，用户也可利用菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序；

3.4成像预处理：程序软件可自动识别多个植物样品或多个区域，也可手动选择区域。手动选区的形状可以是方形、圆形、任意多边形或扇形。软件可自动测量分析每个样品和选定区域的荧光动力学曲线及相应参数，样品或区域数量不受限制（＞1000）；

3.5数据分析模式：具备“信号计算再平均”模式（算数平均值）和“信号平均再计算”模式，在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式，在低信噪比的情况下选择“信号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差；

3.6输出结果：高时间解析度荧光动态图、荧光动态变化视频、荧光参数Excel文件、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等。

4.仪器配置

4.1主机1套；

4.2高灵敏度CCD镜头1台；

4.3 LED光源板4块，顶部光源1套；

4.4 7位滤波轮1套；

4.5 功能模块1套；

4.6 多功能软件1套；

4.7 品牌计算机1台。

（七）程序降温仪（数量：１台）

1.工作环境

1.1湿度：31℃及以下相对湿度低于80%，40℃线性降低至50％；

1.2电源：230V，50/60Hz。

2.仪器性能

2.1微处理器控制，控制精度高；

2.2粉末涂层的腔体结构，坚固耐用；

2.3原位发泡绝热设计，保温性能好，温度均一性高；

2.4不锈钢内壁，静音操作，运行安静；

2.5液氮注入环技术，确保均一的低温氮气注入冷冻腔体，防止液滴引起样品局部降温过早“结晶”而受到损伤；

2.6内置风扇（带防护网）提供水平层流循环风，均匀分散注入的液氮，确保温度均一性；

2.7外门开启时自动停止注入液氮，风扇停止转动，保护人员；

2.8双电磁阀设计，精确控温，快速降温；

2.9打印机，控制面板和主体为一体化设计，无需外接控制器；

2.10双密封垫，确保门密封；标配门锁，人性化门把手设计，方便样品取放；

2.11 4×20大型LCD显示屏，方便观察；

2.12独立的样品&腔体温度探头，双探头精确控温，LED同时显示；

2.13前部开门，方便样品的放入和取出；

2.14仪器自带6种常见程序，10组用户自编程序轮廓，其中预设的6种常见程序，覆盖用户大部分用途；10个自设定程序，可根据不同应用需求自行设定；

2.15随机自带的打印机可实时显示冷冻腔体和样品的实际温度，方便操作；

2.16可以采集任何时候的冻存曲线和样品信息，并可利用电脑软件进行远程监控；

2.17具有签名冷冻曲线，可显示样品温度和腔体温度，融化潜热等参数，确保整个操作过程备有证明文件，直观可靠；

2.18温度范围：+50～-180℃；

2.19降温速率0.1～99.9℃/min，加热速率0.1～10.0℃/min；

2.20温度偏差＜2℃（降温过程中腔体内两点间温差）。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2含1.5/2mL冻存管托架支架1套；

3.3液氮供应罐1台。

（八）细胞电转染仪（数量：１台）

1.可用于原代细胞、干细胞和难转染的细胞系，效率最高可达99%；

2.转染速度快；

3.预置针对不同的细胞类型优化好的转染程序，无需自行设置和摸索电转参数；

4.全球共享的细胞转染数据库，可检索优化好的程序以及用户优化的程序；

5.电转杯可满足大多数情况下低通量的细胞转染实验，转染体积为100μL，细胞数量为2×105～2×107；

6.预置的优化好的程序≥150种，可直接使用，无需自行设置电转参数进行摸索；

7.仪器配置

7.1主机1台；

7.2合格证1份。

（九）组织匀浆仪（数量：１台）

1.工作环境

1.1工作温度：室温～40℃；

1.2电源：220V，50Hz。

2.仪器性能

2.1大容量：10～200mL的样本管，适应客户的各种应用；

2.2低噪音：采用高速静音电机，噪音＜60分贝；

2.3高通量：工业级高精度伺服运动系统一个循环可处理8～32个样品；

2.4远程监控：WiFi连接，可用电脑、手机、平板远程控制设备运行；

2.5智能存储：可存储上百条均质参数，并可在仪器显示屏上查看数据；

2.6自清洁：可选择清洁模式（水、有机溶液、超声波清洗喷淋）及时间，有效防止交叉污染；

2.7安全性：内置排风系统，可即时抽出具有挥发性、危害性的气体，保障实验人员健康温度、转速异常自动停机报警。

3.仪器参数

3.1屏幕：≥7英寸工业级触摸屏；整机功率：＜1000W；

3.2样品处理量：≥10～200mL，最大通量：32个；

3.3处理最大粘度：5000mPa·s；均质速度：7000～36000rpm可调；转速偏差：1%；

3.4三种清洗方式：有机溶剂、水、超声波清洗喷淋；观察窗：内置LED灯，实验过程全程可视；

3.5样品容量及规格型号：随机配置的样品架规格，10mL，32孔；50mL，16孔；100mL，10孔；可选配的样品架规格，30mL，16孔；150mL，10孔；200mL，8孔；

3.6辅助排气功能：具有主动排风系统；

3.7选配支架：可装配各种试管、离心管支架；

3.8刀头规格：10×195mm，19×195mm平底机械刀头；均质强度：刀头自动调整上下距离，增强均质效果；

3.9样品盘配置：采用转盘式样品盘，减少交叉污染风险；安全性：具有自由保护、调整和报警功能。

4.仪器配置

4.1全自动均质机主机1台；

4.2φ10×195mm平底机械刀头1个；

4.3φ19×195mm平底机械刀头1个；

4.4刀头拆卸工具1套；

4.5水清洗池1个；

4.6有机溶剂池1个；

4.7 10mL、32孔样品支架盘1个；

4.8 50mL、16孔样品支架盘1个；

4.9 100mL、10孔样品支架盘1个；

4.10电源线1根；

4.11合格证、保修卡1份；

4.12均质机说明书1份；

4.13保险丝2只；

4.14控制软件1套。

（十）细胞电转化仪（数量：１台）

1.工作环境

1.1电源供应

1.1.1电源连接：AC120～240V，50～60Hz；

1.1.2消耗功率：20W；

1.1.3充电时间：＜10s。

2.仪器性能

2.1电压范围：200～2500V；

2.2电击时间：5ms（标定）；

2.3有二个程序记录功能；

2.4电路保护功能，防电弧产生；

2.5可通过USB接口进行数据输出。

3.配置要求

3.1主机1台；

3.2 1mm电击杯1盒。

（十一）生物安全柜（数量：２台）

1.工作环境

1.1工作温度：环境温度≤40℃；

1.2湿度：环境相对湿度≤80%；

1.3适合通风性能良好、无酸、碱等腐蚀性气体的环境；

1.4电源：230V，50/60Hz，16A插座。

2.仪器性能

2.1气流模式：30%外排，70%循环；

2.2 HEPA过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%；

*2.3工作台面材料：不锈钢一体成型；

2.4柜体为双层负压设计；

2.5独立无碳刷免维护双风机直流电机系统，可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量，保证持续安全的工作条件；

2.6有数字式气流确认补偿系统，充分保障产品和个人防护的有效性，独立设计的风压式传感系统能检测排出和下降气腔内的压力变化并自动校正补偿；

2.7夜间运行模式，在保持工作区洁净的同时，节能高达75%；

2.8噪音：≤67dB；

2.9前窗10°倾斜，工作开口高度250mm，最大高度500mm，具有声光报警；

*2.10风速测定：风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速；

2.11前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%；

2.12 UV灯管可定时操作（0～24小时定时控制）；

2.13前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，就能彻底清洗安全柜；

2.14侧壁设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染；

2.15控制面板信息：时间显示，风速显示（下降风速，进风风速），总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态。

3.仪器配置

3.1一次成型的不锈钢内壁柜体1套；

3.2可手动调节高度的支架1个；

3.3原厂安装的紫外灯和一组搁手架。

（十二）大容量离心机（数量：１台）

1.工作环境

1.1工作温度：2～40℃；

1.2电源：230V，50/60Hz，16A插座。

2.仪器性能

2.1最大离心容量4×400mL；

2.2温度控制范围：-10℃～+40℃；

*2.3最大转速：≥15200rpm（30×2.0mL转头），最大离心力≥25830×g；

2.4直流无碳刷电机，微处理器控制系统；

2.5可设置≥6个快捷程序；

2.6快捷预冷功能；无CFC制冷剂，符合环保要求；

2.7瞬时离心功能；

*2.8具有≥9种加速程序和≥10种减速程序；

2.9最大离心时间：9小时59分钟+连续离心；

2.10转头具有自锁功能，无需工具的转头系统，可3秒内完成转头更换；

2.11第三方认证的防生物污染密封盖；

2.12电子式门锁：简单的关闭和锁定过程，可选择自动开盖以及开盖密码保护功能；

2.13最大消耗功率：1400W。

3.仪器配置

3.1 主机1台；

3.2 4×400ml水平转头1个，最高转速≥5000rpm，最大RCF≥4696×g；

3.3 16×50ml和36×15ml尖底管适配器各1套；

3.4 第三方认证的防生物污染密封盖1个。

（十三）台式冷冻离心机（数量：4台）

1.工作环境

1.1工作温度(℃)：5～40℃；

1.2电源：230V，50/60Hz。

2.仪器性能

2.1冷冻型，温度-9～+40℃，1℃递增；

2.2最高转速≥13300rpm，最大离心力≥17000×g；

2.3减速/加速速率≤12sec；

2.4时间设置：1～99min，1min递增；

2.5离心模式：快速离心和连续离心；

*2.6具有防生物污染转头，通过第三方检测，完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全；

2.7直观的控制键及明亮醒目的显示面板使操作更简单；

2.8机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理；

2.9转头可高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束，提高使用的安全性及方便性；

2.10运行安静、噪音小（噪声＜50dBA）。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2 24×1.5/2.0mL转头1个；

3.3 防生物污染密封盖1个。

（十四）超低温冰箱（数量：４台）

1.工作环境

1.1工作温度：10～32℃；

1.2湿度：当环境温度达到31℃时，相对湿度最大值为80%；

1.3电源：230V，50/60Hz，16A插座。

2.仪器性能

2.1内部容积：≥490L，2英寸冻存盒容量≥320个；

2.2压缩机:2台≥1.5HP工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC，无HCFC，阻燃，压缩机高效强劲；

2.3工作温度:-50～-86℃；

2.4工作电压:208～240V宽工作电压范围，带时间延迟断路器；

2.5电压及电流补偿器，当电压异常和电流异常时，保证冰箱的正常运行；

2.6标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能；

2.7箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；

2.8工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性；

2.9标配四扇内门，减少冷气丢失；

2.10具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于237分钟；

2.11 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成；

2.12三层式门密封条，提供极佳的保温性能；

2.13控制操作面板高度：1.5～1.6米，方便查看和设置参数；

2.14符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性；

2.15标配≥1”(25mm)预留外接端口，可连接外部探头或仪器；

2.16标配4-20mA，RS-485以及dry contacts数据输出端口；

2.17超大冷凝器，确保最佳降温效果；

2.18标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗，保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能；

2.19外门配带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30～60秒内再次单手轻松开启；

2.20全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示，提供九种报警提示:过温，温度不足，门过久开启，断电，温度探头损坏，电源错误，后备电池需充电，压缩机故障，制冷电路损坏；

2.21重型脚轮，方便移动和固定冰箱；

2.22冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能减少噪音，运行安静；

2.23后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2搁板3块；

3.3内门4个。

（十五）全自动高压灭菌器（数量：２台）

1.仪器参数

1.1灭菌温度：105～138℃；

1.2溶解温度：60～100℃；

1.3保温温度：45～60℃；

1.4有效容积：≥85L；

*1.5六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，低于100℃以下不排放冷空气，灭菌完成可设定不排放蒸汽，确保实验室空气洁净度；

1.6顶开式门：1个；

1.7灭菌提篮：3个；

1.8温度传感器：PT100；

*1.9设计压力：0.35Mpa；

1.10安全阀排气压力：0.29Mpa；

1.11压力表量程：-0.l～0.5Mpa；

1.12压力容器类别：Dl；

1.13制造许可级别：I类；

1.14降温风扇：标配快速冷却系统；

1.15报警功能：温度异常报警、传感器异常报警、压力异常报警、水位报警、控制器报警；

1.16电源：单相220V；

1.17防触电保护类型：I类。

2.配置要求

2.1主机1台；

2.2前冷却桶1个；

2.3后冷却桶1个；

2.4后冷却桶支架1个；

2.5排水管1根；

2.6废水桶1个。

（十六）立式真空冷冻干燥机（数量：２台）

1.仪器参数

1.1冻干面积：0.08㎡；

1.2捕水容量：4 kg/批；

1.3西林瓶装瓶量：Φ12mm，560；Φ16mm，285；Φ22mm，165；

1.4多歧管数量：8；

1.5茄形瓶数量：8；

1.6盘装溶液：1 L；

1.7板层数量：3块；

1.8冷阱最低温度：≤-56℃(空载）；

1.9 -80℃冷阱最低温度：≤-80℃（空载）；

1.10极限真空度：≤10Pa（空载）。

2.功率（220V，50Hz）：1.12kW；

2.1功率（-80℃）：1.47Kw；

3.环境温度：＜25℃；

4.仪器配置

4.1主机1台；

4.2真空泵1台；

4.3电源线1根。

（十七）二氧化碳培养箱（数量：２台）

1.工作条件：环境温度18～34℃；工作电压220V，50Hz；

2.温度控制模式：直接加热气套式；

3.温度控制范围：环境温度+3～60℃；

4.温度均一性：＜±0.2℃；

5.温度控制精度：＜±0.1℃；

6.温度恢复时间（开门1min后）：≤6min，无冲温现象；

7.CO2控制系统：PID微电脑程序控制；

8.CO2含量范围：0～20%；

9.CO2含量精度：±0.1%；

10.CO2传感器：采用单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，替代传统的TC或者TCD等热导式传感器；

11.CO2浓度恢复时间（开门1min后）：≤4min，无过冲现象；

12.加湿方式：增湿盘；

13.相对湿度：环境湿度～97%；

14.标配隔板数4块，最大隔板数7块；

15.最大消耗功率800W；稳定能耗功率（37℃）80W；

16.主体结构：主体结构：镀锌钢板，柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层；

17.内腔结构：304#不锈钢内胆，一体式设计，大圆弧角光滑内壁；

*18.多重除/灭菌功能：腔体内部90℃高温湿热循环灭菌；

19.腔内气流控制：ULPA超高效空气过滤器，内部空气洁净度达到ISO5级洁净度，进入气体经过0.2µm在线过滤器除菌；

20.配置要求

20.1.主机1台；

20.2.合格证1份。

（十八）雪花制冰机（数量：２台）

1.冰块形状：碎花型；

2.制冰方式：旋转挤压式；

3.制冰量：约130kg/天（环境温度20℃，水温15℃时），约110kg/天（环境温度30℃，水温25℃时）；

4.用水量：约0.16m³/天（环境温度20℃，水温15℃时），约0.14m³/天（环境温度30℃，水温25℃时）；

5.环境温度范围：5～35℃，水温35℃以下；

6.外箱材料：前面/侧板，涂层不锈钢板；顶面，不锈钢；后板，电镀钢板；

7.内箱材料：储冰室内部，ABS树脂；隔热层，硬质聚亚胺酯原位整体发泡层；

8.贮冰量：约28kg，自然落下约19kg；

9.压缩机：全密闭型，300W；

10.制冷剂：HFC；

11.额定输入功率：435W；

12.配管尺寸：供水口，1/2英寸；制冰部排水口，3/4英寸；储冰室排水口，26mm；

13.可调节脚：4个，70～105mm可调；

14.报警装置：微电脑控制，故障自我诊断；

15.维护配件：可单独抽出更换的制冷单元；

16.仪器配置

16.1主机1台；

16.2滤水阀1个；

16.3不锈钢供水软管1根；

16.4不锈钢单元排水软管1根；

16.5蓄冰室排水软管1根；

16.6冰勺1把。

（十九）液氮罐（存储型）（数量：４只）

1.仪器参数

1.1最大可贮存样品（2mL冻存管）≥60000个；

1.2每个方提桶冻存盒数≤10个；

1.3每盒冻存管数（100格/盒）≥100；

1.4提筒数量：≥6EA；

*1.5几何容积：L≥175；

1.6口径：216±1mm；

*1.7外径：681±2mm；

*1.8高度：1060±4mm；

1.9空重：≥53.8KG；

1.10静态液氮日蒸发量：L/D≤0.95；

1.11静态液氮保存期D≥184；

1.12真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；

1.13材质及结构：铝合金外表面，采用表面附着力优异的喷塑工艺；

1.14温度、液位实时显示，通过中继器可实现云端设置短信、邮件、微信报警，智联液氮罐（含智能监控平台V1.0）；

1.15可选配5轮运输小车，方便移动运输；1.16可选配锁盖，方便加锁保护样本安全。

2.仪器配置

2.1罐体1个；

2.2 10层方提筒6个。

（二十）超声破碎仪（数量：３台）

1.工作环境

1.1工作温度：室温～40℃；

1.2电源：110/220V，50Hz/60Hz。

2.仪器性能

2.1显示方式：仪器采用≥7英寸TFT触摸屏显示，高分辨率；

2.2间隙/连续脉冲模式；

2.3可创建并储存操作程序≥20组；

2.4具有超温、过载和时间报警功能；

2.5超声时间、功率连续可调，稳定性好；

2.6 0.5～600mL样本容量，可适用小体积样本的处理；

2.7隔间装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计、带门锁功能；

2.8配备智能升降隔音箱。

3.仪器参数

3.1频率：20～25kHz；

3.2显示方式：液晶屏显示；

3.3功率：20～1000W可调；

3.4可选配变幅杆：2，3，6，10，15mm；

3.5 3台仪器分别配2，6，15mm变幅杆；

3.6破碎容量：0.5～600mL，占空比：0.1～99.9%；

3.7温度报警：温度0～99℃，时间，过载；

3.8定时：0～999min；

3.9存储数据：20组；

3.10工作模式：间隙/连续。

4.仪器配置

4.1主机1台；

4.2振动系统1只；

4.3隔音箱1只；

4.4电源线1根；

4.5专用扳手1付；

4.6保险丝：8A2个；

4.7使用说明书1份；

4.8合格证1份；

4.9保修卡1份；

4.10随机变幅杆1根，3台仪器分别配2，6，15mm变幅杆。

（二十一）全温震荡培养箱（数量：４台）

1.技术参数

1.1表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

1.2微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能；

1.3采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；

1.4复门式观察窗；

1.5箱体左右侧配有检测口接头；

1.6压缩机采用无氟制冷剂；

1.7可在密闭环境进行培养；

1.8集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，自动化霜，使设备连续长时间使用；

1.9可编程程序设计，可设置10段99周期；

1.10配RS-485接口，可连接计算机或记录仪；

1.11具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

2.可选配件：打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控；彩色液晶屏；可增加预约功能，并可在打印机（支持曲线打印）、GPRS短信报警、电脑监控中三选二。

3.振荡培养箱振荡器参数

3.1起动～220转/分可调（回旋），振幅：20mm；

3.2起动～300次/分可调（往返），振幅：30mm；

3.3摇板外形尺寸：420×320×200mm；

3.4控温范围：0℃～60℃；

3.5分辨率：0.1℃；

3.6波动度：±0.5℃；

3.7均匀度：±1℃。

4.仪器配置

4.1主机1台；

4.2载物托架1块；

4.3震荡摇板1层；

4.3说明书1份；

4.4保修卡、合格证各1份。

（二十二）台式离心机（数量：４台）

1.工作环境

1.1工作温度：5～40℃；

1.2电源：230V，50/60Hz。

2.仪器性能

2.1通风型；

2.2最高转速≥13300rpm，最大离心力≥17000×g；

2.3减速/加速速率≤12sec；

2.4时间设置：1～99min，1min递增；

2.5离心模式：快速离心和连续离心；

*2.6具有防生物污染转头，通过CMAR第三方检测，完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全；

2.7直观的控制键及明亮醒目的显示面板使操作更简单；

2.8机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理；

2.9转头可高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束，提高使用的安全性及方便性；

2.10噪声＜56dBA。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2 24×1.5/2.0mL转头1只；

3.3防生物污染密封盖1套。

（二十三）pH计（数量：２台）

1.技术参数

1.1测量范围

1.1.1 pH：-2.000～20.000；

1.1.2 mV/Rel.mV：-2000.0～2000.0；

1.1.3离子浓度： 0.000...1000.0 % ；0.000...10000.0 ppm ；1.00E-9...9.99E+9 mg/L；1.00E-9...9.99E+9mmol/L；1.00E-9...9.99E+9 mol/L；-2.000...20.000 pX；

1.1.4温度：-30.0～130.0℃；

1.2分辨率

1.2.1 pH: 0.001 / 0.01 / 0.1；

1.2.2 mV/Rel.mV：0.1/1；

1.2.3离子浓度：±最后一位有效数字；

1.2.4电导灰分：0.001...1；

1.2.5温度：0.1℃；

1.3精度

1.3.1 pH：±0.002；

1.3.2 mV/Rel.mV：±0.2；

1.3.3离子浓度：±0.5%；

1.3.4温度：±0.1℃；

1.4校准点最多5点；缓冲液组8组预置，1组自定义；缓冲液自动识别；

1.5温度补偿：自动/手动；

1.6电极状态图标：显示最后一次校准的性能；

1.7稳定性标准：快速，标准，严格；

1.8终点模式：自动，手动，定时；

1.9连续测量：用户设置时间间隔；

1.10操作语言：10种，含中文；

1.11仪器工作模式：常规/专家模式；

1.12数据存储：≥1000组测量数据。

2.仪器配置

2.1主机1台；

2.2电极1根；

2.3电极支架1套；

2.4标准缓冲液1套；

2.5保护罩1个；

2.6多合一溶液套装1套。

（二十四）全温光照培养箱（数量：４台）

1.工作条件

1.1工作环境温度：10～30℃；

1.2电源：220～240V。

2.技术要求

2.1微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，光照度，超温报警功能；

2.2幅流送风和提升对流循环形式，确保每层面空气的流动性和温度均匀性；

2.3集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用自动化霜，使设备连续长时间使用，具备易拆卸压缩机组清洁窗口；

2.4配有全景钢化玻璃观察内门，标配机械锁，防止任意开门，配RS-485接口；

2.5采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；

2.6可编程程序设计，可设置30段，99周期；

2.7光照度六级可调，采用三维布光方式，提高均匀性；

2.8具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；

2.9控温范围：无光照时，0～60℃；有光照时，10～60℃；波动度≤±0.5℃；均匀度≤±1℃（37℃时）；

2.10光照强度：0～15000Lx，分六级可调；

2.11输入功率：≤1300W；

2.12容积：≥250L；

2.13箱内标配220V防水电源插座。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2载物托架4块；

3.3说明书1份；

3.4保修卡、合格证各1份。

（二十五）超净工作台（数量：４台）

1.照度：＞800Lx，荧光灯位于非污染区域；

2.噪音：＜62dBA；

3.柜体：前部为倾斜式人体工程学设计；

4.气流模式：层流沉降气流；

5.过滤效果：超高效微皱褶无间隔过滤器，针对＞0.3μm颗粒过滤效率大于99.99%；

6.风机系统：离心式外转子风机，功率＜350W，紧凑型设计，终身免维护；

7.操作台面：工作台面为整块不锈钢板，没有接缝和任何螺丝，前部凸起，防止遗洒液体流出，操作舒适；

8.控制器：数显微电脑控制器，触摸式按键，通过操作室内风速传感器，实时显示风速，易于操作；

*9.洁净等级：操作室洁净度水平达到美联邦209E标准Class2或ISO14644.1标准Class4（10级洁净标准）；

10.下降气流速：下降气流流速0.30m/s（60fpm）；

11.操作室：单人单面，工作室两侧透明边窗，增加采光性能，具有水气预留孔；

12.操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线，不会引起操作者的视觉疲劳；

*13.抗菌涂层：柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层，防止细菌滋生，造成交叉污染, 可在24小时内抑制柜体表面99.999%的细菌滋生；

14.紫外灯：安装在前部控制器面板后部，远离操作人员视线，只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可开启，打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭；

15.电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室后背板，四个水气接口分别交错位于操作室两侧，易于后装配；

16.仪器配置

16.1主机1台；

16.2配备带万向脚轮支架1套；

16.3防溅电源插座1个；

16.4荧光灯1个；

16.5紫外灯1个。

（二十六）万分之一天平（数量：２台）

1.技术参数

1.1量程：510g；

1.2可读性：0.001g；

1.3重复性：0.001g；

1.4线性：0.002g；

1.5彩色触摸屏；

1.6直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

1.7滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

1.8 MiniUSB接口可直接将数据传输到Excel，无需任何软件，并可设置数据输出间隔；

1.9机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

1.10监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改；

1.11更多的应用程序：密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

1.12可自动识别连接的打印机型号，实现数据打印功能；

1.13下部吊钩称重。

2.仪器配置

2.1产品说明书1份；

2.2合格证1份；

2.3装箱单1份。

（二十七）微量移液器（套装）（数量：10套）

1.四位数字显示，移液时便于观察读数框；

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

3.快速脱卸按钮，可卸下下半支移液器；

4.人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好；

5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；

6.具备密度调节功能，适用于不同密度的液体；

7.采用材质：耐高温抗腐蚀；

8.配置要求

8.1 0.1～2.5µL，1支；

8.2 0.5～10µL，1支；

8.3 2～20µL，1支；

8.4 10～100µL，1支；

8.5 0.5～5mL，1支。

（二十八）磁力搅拌器（数量：６台）

1.输入电源：AC110/220V，50/60Hz；

2.工作盘盘面材料：搪瓷；

3.转速范围：80～1800rpm；

4.控温范围：室温+5～340℃；

5.温度设定范围：30～340℃；

6.温度稳定性：±3℃；

7.定时范围：1min～99h59min；

8.搅拌点位数量：1；

9.最大搅拌量：20L（H20）；

10.搅拌子最长尺寸：80mm；

11.外接温度传感器接口：PT1000；

12.可调安全温度回路最小值：50℃；

13.可调安全温度回路最大值：350℃；

14.功率：600W；

15.熔断器：250V，4A/8A，Φ5x20；

16.仪器配置

16.1主机1台；

16.2搅拌子1套；

16.3合格证1本。

（二十九）电热恒温培箱（数量：４台）

1.工作条件

1.1工作环境温度：10～30℃；

1.2电源：220～240V。

2.技术要求

2.1 LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态，BRIGHTI控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；

2.2具备倒计时预约功能，预约时间范围为99小时59分钟；

2.3可编程设计：10段100周期程序设定；

2.4双重超温报警功能（通过温度传感器系统控制、独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行；

2.5风机5段调速，可保证培养物不同风速的要求；

2.6预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；

2.7双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度；

2.8标配有1个485接口；

2.9容积：≥280L；

2.10控温范围：≥室温+5～100℃；

2.11升温时间：≤15min（60℃时）；

2.12温度均匀性：≤±0.8℃（60℃时）；

2.13温度波动度：≤±0.3℃（60℃时）；

2.14额定功率：≤1 kW。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2载物托架3块；

3.3说明书1份；

3.4保修卡、合格证各1份。

（三十）千分之一天平（数量：４台）

1.最大量程：0.2kg；

2.可读性：0.001g；

3.去皮范围：-0.2kg；

4.工作温度：10～40℃；

5.防护等级：IP43；

6.重复性：0.0014g；

7.线性：±0.003g；

8.稳定时间：2s；

9.通讯接口：2×RS232，USB-A，USB-B，Wireless Module，Ethernet；

10.秤盘尺寸：Φ100mm；

11.校准：内校；

12.显示屏：≥5英寸彩色触摸屏；

13.仪器配置

13.1.主机一台；

13.2.合格证1个。

(三十一）恒温金属浴（数量：３台）

1.参数要求                                                                                                                                              1.1温度设置范围：10℃～105℃；

1.2控温范围：室温+5～100℃；

1.3时间设置范围：1min～99h59min；

1.4温度波动度：≤±0.5℃；

1.5温控精度：≤±0.5℃；

1.6模块温度均匀性：≤±0.5℃；

1.7加热时间：≤12分钟（20℃至100℃）；

1.8标准模块：26×0.5mL+24×1.5mL；

1.9加热：加热管；

2.仪器配置

2.1主机 1台；

2.2说明书1份。

（三十二）电热鼓风干燥箱（数量：２台）

1.工作条件

1.1工作环境温度10～30℃；

1.2电源220～240V；

2.技术要求

2.1 LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态，BRIGHTI控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；

2.2具备倒计时预约功能，预约时间范围为99h59min；

2.3可编程设计：10段100周期程序设定，标配有1个485接口；

2.4双重超温报警功能（通过温度传感器系统控制、独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行；

2.5风机5段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；

2.6预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；

2.7控温范围：≥室温+5～300℃；

2.8升温时间：≤20min@150℃；

2.9温度均匀性：≤±1.9℃@150℃；

2.10温度波动度：≤±0.3℃@150℃；

2.11额定功率：≤1.8 kW；

2.12容积：≥130L。

3.仪器配置

3.1主机1台；

3.2载物托架2块；

3.3说明书1份；

3.4保修卡、合格证各1份。

（三十三）冷冻冰箱（数量：８台）

1.样式：立式；

2.容积：262L；

*3.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；

*4.额定功率：约90W；

*5.耗电量：≤3kWh/24h；

*6.噪音值：≤46dB；

7.气候类型：N；

8.制冷方式：直冷；

9.温度范围：-10～-25℃；

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

11.外门：1扇；

12.抽屉：7个；

13.脚轮：4个；

14.压缩机：进口品牌压缩机，1个；

15.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保；

16.制冷系统：优质品牌压缩机、冷凝风机，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快；

17.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；

18.报警系统：高温报警、低温报警、传感器故障报警；

19.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式；

20.电器安全

20.1备用电池确保断电后报警8小时；

20.2温控器测点故障安全运行模式；

20.3宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用；

20.4控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；

20.5断电保护：设备具有延时启动功能；

21.仪器配置

21.1主机1台；

21.2合格证1个。

（三十四）旋涡振荡器（数量：６台）

1.参数要求

1.1操作显示方式：按键+数显；

1.2振荡方式：圆周；

1.3运行方式：连续运转或点动；

1.4速度范围：300～3000rpm；

1.5定时范围：1sec～999min。

2.仪器配置

2.1主机1台。

（三十五）液氮罐（便携式）（数量：６台）

1.参数要求

1.1最大可贮存样品：2mL冻存管≥100个；

1.2每个方提桶冻存盒数：≤4个；

1.3每盒冻存管数（25格/盒）：≥25；

1.4提筒数量：≥1EA；

*1.5几何容积：≥10L；

1.6口径：125±1mm；

*1.7外径：300±2mm；

*1.8高度：554±4mm；

1.9空重：≥6.3kg；

1.10静态液氮日蒸发量：≤0.43L/D；

1.11静态液氮保存期：≥24D；

1.12真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；

1.13材质及结构：铝合金外表面，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程；

1.14可选配锁盖，方便加锁保护样本安全。

2.仪器配置

2.1罐体1个；

2.2 4层方提筒1个。

（三十六）恒温水浴（数量：６台）

1.控温范围：室温+5～10℃；

2.温度精度：0.5℃；

3.温度均匀度；0.5℃@37℃；

4.孔数：1个；

5.容积：2L×1孔；

6.输入电源：AC220V，50/60Hz；

7.功率：300W；

8.仪器配置

8.1主机1台；

8.2电源线1根。

（三十七）微型掌上离心机（数量：４台）

1.最高转速：≥6500rpm；

2.最大离心力：≥2000×g；

3.两种转子可选：6×1.5mL、2×8×0.2mL；

4.参考尺寸：120×130×137mm；

5.电源：220V，50Hz；

6.仪器配置

6.1主机1台；

6.2其中两台配6×1.5mL圆形转头及0.5mL适配器，两台配2×8×0.2mL蝶形转头。

（三十八）冷藏冰箱（数量：４台）

1.样式：立式；

2.容积≥310L；

3.额定功率：270W；

4.耗电量：1.4kWh/24h；

5.噪音值：≤50dB；

6.气候类型：N；

7.制冷方式：风冷；

8.箱内温度：2～8℃；

9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

10.箱壳材料：冷轧钢板成型，表面喷粉处理；

11.内胆材料：PS板吸附内胆；

12.隔热层：环保无氟高密度保温层；

13.门体数量：1扇；

*14.门体结构：双层中空保温LOW-E钢化玻璃门；

15.网架：5层，可调高度，浸塑材质，带标识条；

16.脚轮：4个脚轮，用户可根据需要移动箱体；

*17.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪；

18.冷凝器：冷轧钢管；

19.蒸发器：板式吹胀蒸发器；

20.风机类型：进口品牌EBM风机；

21.制冷剂：采用绿色环保制冷剂；

22.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个；

23.风道设计：循环风冷无霜技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀；

*24.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定，保证箱内无霜；

25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；

26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息；

*27.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警；

28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式；

29.仪器配置

29.1主机1台；

29.2合格证1个。

（三十九）转盘混匀器（数量：３台）

1.转速范围：10～80rpm；

2.倾斜角度：0～90°；

3.定时范围：1～9999min；

4.输入电源：AC100～230V，50/60HZ；

5.功率：35W；

6.熔断器：250V，1A，Φ5×20；

7.仪器配置

7.1主机1台；

7.2合格证1个。

（四十）超声波清洗器（数量：２台）

1.工作环境

1.1工作温度：室温-40℃；

1.2电源：220V，50Hz。

2.仪器性能

2.1大屏幕液晶显示器；显示器上菜单参数选择；

2.2功率40～100%可调，室温～80℃的温度设定范围；

2.3数显设定超声清洗时间；

2.4仪器的操作程序采用单片机软件；

2.5工作时间倒计时显示；1～999min总工作时间设定；

2.6配有专用不锈钢网篮、降音盖；

2.7仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢；

2.8实时显示清洗槽内实际温度；

2.9工作参数断电记忆功能。

3.仪器参数

3.1频率：40kHz；

3.2功率：240/360W；

3.3功率可调：40～100%；

3.4加热功率：500W；

3.5温度可调：室温～80℃；

3.6时间可调：1～999min；

3.7标配网架、降音盖、排水。

4.仪器配置

4.1清洗机主机1台；

4.2网篮1只；

4.3使用说明书1份；

4.4合格证1份；

4.5保修卡1份。

（四十一）微波炉（数量：４台）

1.类别：变频微波炉；

2.额定电压：220V，50Hz；

3.操控方式：按键式；

4.能效等级：一级能效；

5.容量：≥25L；

6.内胆材质：不锈钢；

7.开门方式：侧拉门；

8.仪器配置

8.1主机1台。

（四十二）低温配液模块（套装）（数量：10套）

1.超高效热传导纯铝模块；

2.外表高能耐磨涂层；

3.冷冻后的冰盒在室温（30℃）下，能长时间保持低温状态；

4.配置要求

4.1低温配液铝模块（24孔×1.5mL）1个；

4.2低温配液铝模块（24孔×1.5mL+ 36孔×0.2mL）1个；

4.3低温配液铝模块（96孔×0.2mL）1个。

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

三、质保及其他要求

1、总代理商或厂家提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，并在现场为2名或以上仪器操作人员提供免费的操作及维护培训；安装调试过程中产生的环境改造、配件、试剂、耗材、人工及其他费用均由中标人承担；仪器设备质保期为测试验收合格后进口设备1年，国产设备3年。质保期内维修及更换配件均免费，质保期内维修或更换配件次数合计超过4次的，免费更换整机。

2、本项目供货地点为中国海洋大学三亚研究院。