# LB-107门式热成像测温仪

产品介绍

门式热成像测温仪，可以识别有无戴口罩，并进行提示，体温超温报警。响应时间短。

可拍照，录像对人员信息进行记录，数据储存在电脑中，可实时查询。

热红外模块：

 氧化钒（VOx）非制冷红外焦平面探测器，像素 256×192

 动态非接触测温，精度高达±0.5℃。

 视场内全屏测温，制动跟踪人脸测温，温度数据 OSD 叠加画面显示

可见光模块

 采用高性能 200 万像素 1/2.8”Progress Scan CMOS 图像传感器

 彩色：0.001Lux@F1.2，全彩（Olux，白光开启）

 最大分辨率 1920×1080@30fps，图像清晰度高

AI 智能模块

 内嵌深度学习算法，支持人脸抓拍功能，支持口罩佩戴检测

 支持人脸、温度、时间、是否佩戴口罩表格导出

 支持人脸跟踪及评分，多帧识别，自动筛选输出人脸照片，并减少重复抓

详细参数

| 热红外模块 |  |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 氧化钒（VOx）非制冷红外焦平面探测器 |
| 分辨率 | 256×192 |
| 测温范围 | 30~45℃ |
| 镜头 | 6mm/F1.0 |
| 视场角 | 水平：35°、垂直：27° |
| 图像模式 | 可见光全彩/红外热成像/可见光全彩+热红外成像 |
| 可见光模块 |  |
| 图像传感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 0.001Lux@F1.2（OLux 白光开启，全彩模式） |
| 宽动态范围 | 宽动态≥80db |
| 焦距 | 6mm |
| 视场角 | 水平：35°、垂直：27° |
| 功能 |  |
| 显示屏 | 15 吋触摸显示屏 |
| 显示比 | 16:09 |
| 人脸抓拍 | 内置深度学习 AI 算法，支持人脸检测、口罩是否佩戴 |
| 测温精度 | ±0.5℃ |
| 温度异常报警 | 高温限制/低温限制报警 |
| 多目标检测 | 静态：10 人左右，动态：100 人左右/分钟 |
| 测温距离 | 0.5-3 米（推荐 2 米） |
| 网络协议 | IPv4，HTTP，TCP/IP 等 |
| 供电 | DC12V，2A |
| 工作温湿度 | 10~35℃，0-90%RH |

注意事项

1 测温门安装在出入口三米以外的地方，尽量不能找到室外，避免阳光直射，引

起测温误差，也可防止逆光引起黑脸，抓拍人脸不清楚或漏拍。

2、测温门方向安装尽量与人流方向一致，摄像机读取的温度为人脸额头区域所在的温度，从而抓拍到人脸正面清晰照片，减少测量误差。

3、为保证测量精度，测温门尽量不要装在通风口处，比如空调或风扇附件，仪器 周边 3 米内不要有热源，推荐室内使用，室外使用需搭建帐篷。

4、人员从炎热或者寒冷的室外环境进入室内会影响测温精度，需在室内稍做停留待温度稳定后再进行额温测量，可增设围栏来增加停留时间。

5、测温读取为额头区域的温度，当额头有水、汗渍、油渍或者妆容浓厚，或中老年人皱纹比较多的情况下，读取的温度会比实际温度偏低，应尽量确保额头处没有头发或衣物遮挡。

6、测温设备只能减少人力测温劳动，并非完全替代人工，如发现有持续高温报警的人员，还需人工近距离使用高精度额温枪或水银体温计复测体温。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LB-107门式热成像测温仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 3 | 说明书 | 份 | 1 |  |
| 4 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 5 | 保修卡 | 份 | 1 |  |
| 6 | 装箱单 | 份 | 1 |  |