| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-341四探针电阻率测试仪 FT-342四探针电阻率测试仪 FT-343四探针电阻率测试仪 FT-345四探针电阻率测试仪 FT-346四探针电阻率测试仪 FT-347四探针电阻率测试仪 |  |

FT-340系列双电测电四探针方阻电阻率测试仪

- 应用说明：

覆盖膜;导电高分子膜，高、低温电热膜;隔热、导电窗膜 导电(屏蔽)布、装饰膜、装饰纸;金属化标签、合金类箔膜;熔炼、烧结、溅射、涂覆、涂布层，电阻式、电容式触屏薄膜;电极涂料，其他半导体材料、薄膜材料方阻测试

硅晶块、晶片电阻率及扩散层、外延层、ITO导电箔膜、导电橡胶等材料方块电阻  半导体材料/晶圆、太阳能电池、电子元器件，导电薄膜（ITO导电膜玻璃等），金属膜，导电漆膜，蒸发铝膜，PCB铜箔膜，EMI涂层等物质的薄层电阻与电阻率  导电性油漆，导电性糊状物，导电性塑料，导电性橡胶，导电性薄膜，金属薄膜， EMI 防护材料，导电性纤维，导电性陶瓷等，提供中文或英文两种语言操作界面选择，

二．描述：

采用四探针组合双电测量方法，液晶显示，自动测量，自动量程，自动系数补偿.高集成电路系统、恒流输出；选配：PC软件进行数据管理和处理.

双电测数字式四探针测试仪是运用直线或方形四探针双位测量。该仪器设计符合单晶硅物理测试方法国家标准并参考美国 A.S.T.M 标准。利用电流探针、电压探针的变换，进行两次电测量，对数据进行双电测分析，解决样品几何尺寸、边界效应以及探针不等距和机械游移等因素对测量结果的影响

| 规格型号 | FT-341 | FT-342 | FT-343 | FT-345 | FT-346 | FT-347 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.方块电阻 | 10-5～2×105Ω/□ | 10-4～2×105Ω/□ | 10-3～2×105Ω/□ | 10-3～2×104Ω /□ | 10-2～2×105Ω/□ | 10-2～2×104Ω/□ |
| 2.电阻率 | 10-6～2×106Ω-cm | 10-5～2×106Ω-cm | 10-4～2×106Ω-cm | 10-4～2×105Ω-cm | 10-3～2×106Ω-cm | 10-3～2×106Ω-cm |
| 3.测试电流 | 0.1μA.μA.0μA，100µA，1mA，10mA，100mA | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100mA | 0.1μA.μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100mA | 0.1μA、1μA、10μA，100µA，1mA，10mA，100mA | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100mA |
| 4.电流精度 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
| 5.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 6.显示读数 | 屏液晶显示：电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率 |  |  |  |  |  |
| 7.测试方式 | 双电测量 |  |  |  |  |  |
| 8.电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗：<30W |  |  |  |  |  |
| 9.误差 | ≤3%（标准样片结果） |  |  |  |  |  |
| 10.选购功能 | 选购1.pc软件； 选购2.方形探头； 选购3.直线形探头； 选购4.测试平台；5.标准电阻.1 |  |  |  |  |  |
| 11.测试探头 | 探针间距选购：1mm；2mm；3mm三种规格; 探针材质选购：碳化钨针;白钢针；镀金磷铜半球形针 |  |  |  |  |  |

三.参数资料

配套方案：解决各材料状态 --固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量

ROOKO瑞柯仪器-------专注于新材料测量与分析仪器解决方案

----解决材料：

导体、半导体、绝缘材料常温及高温等环境下电性能分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.