2020年中国科学院武汉病毒研究所科研仪器设备采购项目（第二批）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G200331338

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年9月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2020年  10   月  9   日

东方国际招标有限责任公司受 中国科学院武汉病毒研究所 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对2020年中国科学院武汉病毒研究所科研仪器设备采购项目（第二批）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：2020年中国科学院武汉病毒研究所科研仪器设备采购项目（第二批）

招标编号：      OITC-G200331338

项目联系方式：

项目联系人：   于峰

项目联系电话： 010-68290507

电子邮箱：     fyu@oitc.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：  中国科学院武汉病毒研究所

地址：     武汉市武昌区小洪山中区44号

联系方式：    027-87199190

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：于峰  010-68290507

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 采购预算（万元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪(多标记检测系统) | 1 | 是 | 28 |
| 2 | 活细胞激光片层显微镜 | 1 | 是 | 510 |
| 3 | 电镜组织处理仪 | 1 | 是 | 35 |
| 4 | 模式动物保种饲养IVC及集中控制系统 | 1 | 是 | 420 |
| 5 | 集中控制独立送排风动物饲养系统（IVC） | 1 | 是 | 680 |
| 6 | 动物无菌饮用水系统 | 1 | 是 | 200 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。技术要求详见公告附件。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求”；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：  1873 万元（人民币）

时间： 2020 年  10  月  9  日 09:00 至 2020 年   10  月  15  日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2020 年  10   月   30  日9:30

五、开标时间： 2020 年   10   月   30   日9:30

六、开标地点：

北京市皇苑大酒店三层第二会议室（北京市海淀区西三环北路厂洼19号）

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市皇苑大酒店三层第二会议室（北京市海淀区西三环北路厂洼19号）

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3）投标人应在“东方在线“上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在“东方在线”上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 中国科学院武汉病毒研究所 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 本项目允许采购进口产品 10.6.1进口产品与服务报项目现场交货人民币价（包括但不限于仪器设备费、进口代理费、运输和安装费等各种杂费和服务费。不含关税、增值税）； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 10.6.4 对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致；U盘或光盘，单独密封提交） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款及实质性要求的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方。外贸合同的签约币种须与投标报价币种一致。 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率，具体比率为： 中标金额 （人民币万元） 比率 100以下 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1 000-5000 0.5% 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |
| 34.7 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290507 传真：010-88517351 电子邮箱： fyu@oitc.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 废标条款 | 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的； 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a．标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； c．无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离不减分。 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪(多标记检测系统) | 1 | 合同生效后3个月内 | 武汉 | 用户指定地点 |
| 2 | 活细胞激光片层显微镜 | 1 | 合同生效后3个月内 |  |  |
| 3 | 电镜组织处理仪 | 1 | 合同生效后3个月内 |  |  |
| 4 | 模式动物保种饲养IVC及集中控制系统 | 1 | 合同签订后5个月内 |  |  |
| 5 | 集中控制独立送排风动物饲养系统（IVC） | 1 | 合同签订后5个月内 |  |  |
| 6 | 动物无菌饮用水系统 | 1 | 合同签订后6个月内 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 酶标仪(多标记检测系统)

- 工作条件：

1.1电力供应：220V，50/60Hz；

1.2环境温度范围：15～30℃；

1.3相对湿度：5～80%。

2.  设备用途：

2.1酶标仪主要分为3大检测模块；吸收光模块可进行酶活检测，ELISA检测，MTT检测，蛋白浓度检测，细菌比浊度检测化合物含量检测等；荧光模块可开展荧光蛋白含量，活性氧，荧光探针浓度，FRET，糖代谢，细胞凋亡，细胞周期，钙流，双探针比率等检测；自发光模块可开展萤光素酶报告基因，ATP，细胞增殖，BRET等检测。

3.  技术规格：

3.1 功能：支持紫外-可见吸收光，顶部及底部荧光，时间分辨荧光，荧光光谱扫描，化学发光，发光光谱扫描等；

*3.2 光路设计：高精度的四光栅光路，可本地直接升级拓展高效灵敏的滤光片-二相色镜光路（光路和四光栅完全独立），气体控制模块用于活细胞分析；

3.3 光源：高能氙灯，光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选；

3.4 检测器：光电二极管(PDT)，低噪音光电倍增管（PMT）；

3.5 全波长扫描功能：光吸收、荧光强度 (FI)、时间延迟扫描 (TRF)、化学发光；

#3.6 振荡功能：线性，轨道，双轨道；

#3.7 温控范围：室温+4℃至45℃，±0.2℃@ 37℃；

*3.8 梯度温控：可以对检测板上下设置差异温度，有效防止凝集现象产生；

#3.9 吸收光：OD分辨率：≤0.0001 OD；

3.10 波长选择: 一次检测最多可进行6种波长测量；

3.11 检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描；

3.12 OD 准确性：≤1% @ 2.0 OD；OD重复性：≤ 0.5% @ 2.0 OD；

*3.13 光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量；

3.14 荧光波长选择：四光栅 (顶/底部)；

3.15 带宽：激发16nm，发射16nm；

3.16 荧光灵敏度：顶部≤2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )，底部：≤4pM 荧光素 ( 0.4fmol/孔 384孔板 )；

3.17 荧光检测范围：250-850nm；

3.18 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光光谱特性；

3.19 发光波长范围：300-700 nm；

*3.20 发光灵敏度：≤10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 )；

3.21 探头自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度；

3.22 高精度孔域扫描：可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小；

#3.23 具有CE,TUV,CFDA认证，可提供相关的证书文件；

3.24 兼容版型：6-384孔板，支持兼容微量检测板，用于低至2ul核酸蛋白样品分析；

3.25 软件:正版中英文仪器控制及数据分析软件,可对原始数据进行多重运算，自动背景扣除，可根据需要设定参照值，并根据标准曲线自动运算样品浓度，可运算动力学反应速率，给出最大、最小及平均反应速率，并可进行EC50、3D扫描和Z-Prime等统计学分析；

#3.26 高通量活细胞培养自动化兼容：可外接高通量活细胞培养装置，支持最多8块96或384孔微孔板同时进行活细胞培养及监测；

4.  产品配置要求：

4.1、酶标仪主机 1台；

4.2、配套软件 1套；

5. 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

6.2投标人提供一套中文或英文说明书，在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1 仪器到达用户指定地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于10个工作日。

7.2  技术培训

7.2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期2周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 保修期：提供2年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

8. 订货数量：

一套

9. 目的港：

武汉

10. 交货日期：

合同生效后3个月内

11．执行的相关标准

无

第2包 活细胞激光片层显微镜

1. 工作条件：

1.1 电源电器安装条件：墙上至少有8个独立的国标插座，至少两路引进。规格：2个16A/220V AC，6个10A/220V AC，并且每个插座有单独的保险（电气）保护，零地电压＜1.5V；

1.2 机房门的净宽度及承重符合：进门宽至少壹米。地面承重不小于250 kg/m²；

1.3 机房环境要求：房间最佳温度：+22℃，上下波动不高于1°C，有独立可控制空调。湿度范围20-60%；

1.4 房间应尽量无尘。窗户应加黑色窗帘，保证屋内全黑（不开灯情况下）；

1.5 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

2. 设备用途：

用于对活细胞或组织进行激光片层成像，以及超高分辨荧光三维图像重建，分析分子的荧光特性、局部离子浓度、微环境（如pH值）、病毒的结合（蛋白与蛋白相互作用等）、分子构象改变等，揭示分子在其细胞环境中的功能，监测活细胞内蛋白质之间的相互作用以及病毒与宿主的相互作用。

3. 技术规格：

3.1 激光器

*3.1.1 脉冲激光器：激发谱线440-790 nm自由可调，调节步进精度1 nm；可同时使用8根激发谱线，每根激发谱线的强度均可独立调节，调节精度0.01%；

3.1.2 采用声光调制晶体控制激发光和发射荧光的分光，无需二向色镜和机械切换装置，能够区分光谱重叠的染料，具有快速切换到不同激发光光谱及检测发射光光谱的能力，同时分离激光谱线数≥8根；

#3.1.3 405nm固体激光器，功率不小于 50mW；488nm固体激光器，功率不小于20mW；561nm固体激光器，功率不小于20mW；638nm固体激光器，功率不小于30mW；

3.1.4 激光器开闭和能量调节由计算机软件控制，每条谱线都能独立地进行能量调节，可见光及紫外光均可以进行ROI区域扫描，与整个系统耦合程度高。

3.2 激光片层照明与成像系统

#3.2.1 激光片层系统和共聚焦系统共用一套激光器，光片图像和共聚焦图像同一设备视野呈现，互相补充；

3.2.2 照明物镜：2.5×物镜，NA≥0.07；4×物镜，NA≥0.13；

3.2.3 检测物镜：25×长工作距离光片专用水镜，NA≥0.95，工作距离≥2.5mm；10×长工作距离光片专用水镜，NA≥0.3，工作距离≥3.6mm；

#3.2.4 配备双反射镜，实现样本的双侧均匀光片照明；

3.2.5 配备Notch Filters滤镜组405/488/561/638，可实现多色荧光的同时成像；

3.2.6 无需特殊耗材和制样设备，可使用常规35mm共聚焦专用玻璃底培养皿，可以在制样时放置多个样品，实现多视野采集及拼图；

#3.2.7 激光片层成像专用检测器：sCOMS检测器，分辨率≥2048×2048；像素尺寸≥6.5×6.5 μm；QE量子转换效率≥82%，成像速度不低于90帧/秒，暗电流不高于0.14 e-/px/sec，读出噪音不高于0.9 e-；

3.3. 共聚焦扫描检测系统

3.3.1 激光扫描组件与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正，所有扫描组件与显微镜直接耦合，无光纤连接。

3.3.2 共聚焦全光路采用复消色差校正，确保荧光成像无色差干扰。

3.3.3 不少于三个独立的荧光检测通道，以及一个透射DIC检测通道；荧光通道检测范围410nm-850nm，自由更换荧光通道检测的波长范围，每个荧光通道都可做光谱扫描和成像且支持荧光寿命相关成像，每个通道的各项参数都可独立调节；

*3.3.4 两个全能型超高灵敏度检测器，在500nm处量子效率≥58%，检测范围410-850nm，有标准、power光子计数、反射光三种成像模式；

#3.3.5 一个FLIM成像的超高灵敏度的磷砷化镓-雪崩型二极管混合型检测器；拥有标准、power光子计数两种成像模式；

3.3.6 光谱成像：全部荧光检测器为光谱型检测器，均可用于光谱成像，检测范围调节精度≤1nm；

3.3.7 光谱分光：利用光栅分光或棱镜分光，且无入射光极性依赖，无次极散射光。

#3.3.8扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，x，xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，直线扫描，剪切扫描、旋转扫描及变倍扫描。

3.3.9 扫描光学变倍：在所有成像模式下，变倍范围0.75x–48x，连续调节，调节精度0.01x。

*3.3.10 最大扫描分辨率≥8192×8192，扫描视场数FOV≥22mm，在共聚焦及超高分辨扫描模式下，均可同时满足扫描速度≥10幅/秒（512x512）；

3.3.11专用多参数快速调节旋钮，带有液晶屏，实时控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件，参数直观显示。

3.4 超高分辨率成像

3.4.1 超高分辨率检测增益独立可调，光子检测效率不低于58%，支持单光子计数图像采集模式，同时支持超大动态范围图像采集模式，弱信号与强信号可一次采集。

*3.4.2 成像分辨率：XY轴≤120nm；Z轴≤200nm。超高分辨率成像模式可使用所有配置激光器与物镜。

#3.4.3 超高分辨率成像速度：不低于10幅/秒（512x512像素），且成像分辨率不损失。

3.4.4 超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，检测范围410-850nm，调节精度1nm。

3.4.5 荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。

3.4.6 超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。

3.5. 荧光寿命成像

*3.5.1 激光器：连续可调脉冲激光器，波长调节范围440-790nm，1nm步进；

#3.5.2 荧光寿命数据采集：采用时间分辨单光子计数（TCSPC）模式，系统死区时间（dead time）≤1.5ns，时间分辨率≤97ps，可快速记录荧光寿命数据及图像，可进行固定样品及活细胞的荧光寿命测量。

#3.5.3 测量模式：可进行xy、xyz、xyt、xyλ、大图拼接等多维荧光寿命测量，并可直接输出多维荧光寿命图像。

3.5.4 荧光寿命分析：

3.5.4.1 具备两种分析模式：曲线拟合分析及Phasor分析，其中Phasor采用极坐标直观显示荧光寿命的分布。

3.5.4.2 可进行快速荧光寿命分析，获得全视野的平均荧光寿命。

3.5.4.3 可对每一像素点的荧光寿命进行精确分析，获得每一像素点的平均荧光寿命。

3.5.4.4 可对图像上任意感兴趣区域（ROI）的荧光寿命进行分析。

3.5.4.5 可测量荧光共振能量转移（FRET）的效率。

3.5.4.6 可区分发射光谱相近而寿命不同的染料。

3.6. 显微镜系统

3.6.1 研究型全自动倒置荧光显微镜；电动LED透射光照明，带触发光闸，速度≤8ms；

3.6.2 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤3.8nm，重复精度≤20nm。

3.6.3 配置高精度扫描载物台，扫描行程≥127 mm x 83 mm，扫描分辨率≤20nm。

3.6.4 荧光附件：复消色差荧光光路，长寿命LED荧光光源，寿命≥20000小时，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G三通道激发滤块。

3.6.5 全自动微分干涉部件（DIC），根据观察模式与物镜，自动切换，无需手动调节。

3.6.6 多功能七孔位聚光镜，NA≥0.55，工作距离≥28mm，电动孔径光阑。

3.6.7 目镜：10X，视场数≥25。

3.6.8  6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。

#3.6.9 共聚焦系统专用物镜：

10×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.40；

20×平场复消色差共聚焦专用物镜，NA≥0.75，带校正环；

40×平场复消色差共聚焦专用物镜，水镜，NA≥1.10；

63×平场复消色差共聚焦专用物镜，油镜，NA≥1.40。

3.7 计算机及软件系统

3.7.1 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供光路配置模式，一键自动设置所有的光路。

3.7.2 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

3.7.3 自动聚焦，可以实现自动寻找样品焦平面的功能。

3.7.4 多维获取图像获取：包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等。

3.7.5 快速调用功能：它可以再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验。

3.7.6 可以根据用户的需要和应用由软件存储特定用户的工作空间设置。

3.7.7 可以通过软件实验管理器存储和加载不同实验的设置。

3.7.8 图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量。

3.7.9 多通道叠加，反卷积，旋转，生成AVI文件，Average拍摄模式提高信噪比。

3.7.10 三维图像渲染与重构：多种图像渲染与显示模式，包括但不限于最大、透明化、正交、投影等。

3.7.11 图像处理：旋转，裁剪，多种滤镜，添加标尺，箭头，文字等，根据实际图像提供最优化方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。

3.7.12 自动图像分析模块：可以根据要求编辑测量程序，批量进行图像分析。

3.7.13 图像连用功能：可处理多种来源的图像：从样品的全部宏观视图放大到纳米级的细节，实现管理、纠正、对齐和导出图像。

3.7.14 多位点及大视野拼图成像：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。

3.7.15 图形处理工作站站硬件配置不低于以下要求： Intel Xeon双CPU 6核处理器，32 GB内存， 256G SSD系统硬盘，512G SSD数据快速临时储存硬盘，4 TB HDD数据硬盘，8G独立显卡，DVD刻录机，Windows 10 工作站操作系统；不小于32英寸曲面液晶显示器，4K分辨率。

3.7.16 存储工作站1台，配置不低于以下要求：裸容量500T；2颗CPU；128G内存；数据安全冗余保护。

离线数据处理工作站1台，配置不低于以下要求：2颗CPU；128G内存；2张计算显卡，显卡显存不低于10GB。

3D工作站2台，配置不低于以下要求：i7的CPU；64G的内存；1张RTX4000显卡。

4. 产品配置要求

4.1 活细胞激光片层显微镜  1台

4.2 显微成像工作站        1套

4.3 气垫式防震台          1套

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

提供原厂英文操作手册。

7. 技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：3年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7.6 技术支持：卖方应适时提供优质技术服务，协助买方做好设备开发应用工作；长期提供技术资料和技术支持；免费提供一次移机服务，并对移机后的仪器进行一次免费调试和检修。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉机场。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第3包 电镜组织处理仪

1. 工作条件：

1.1 电源安装条件：墙上至少有1个独立的国标插座，10A/220V AC；

1.2 环境要求：房间湿度范围20-60%；

1.3 房间配有通风橱；

1.4 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

2. 设备用途：

电脑程序化控制，对样品进行各种化学试剂的处理，全自动完成固定、脱水、包埋等工作流程。

3. 技术规格：

*3.1 每程序容纳不少于24个步骤，通过24个20ml试剂管进行试剂更换；

3.2 每步处理时间范围：0~99h：59min；

3.3 试剂消耗：电镜配套，每步≤10ml试剂；

#3.4 试剂管震动振幅≥6mm，振动频率不低于5挡；

*3.5 温度控制范围：4~ 60℃，具有预热预冷功能；

3.6 电脑程序化控制，LCD显示；

#3.7 可设置延时运行；最大可存储99组程序，可存储试剂列表200个；

*3.8 内置不少于2种后备电池：一块锂电池存储CMOS数据，两块12V铅蓄电池意外断电时提供仪器电力；

3.9 针对不同组织提供相应的程序方案；

3.10 内置排风系统；

#3.11 每次可至少处理56个样品。

4. 产品配置要求

4.1 电镜组织处理仪     1台

4.2 电镜组织处理耗材     1套

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6. 技术文件：

提供原厂英文操作手册。

7. 技术服务：

7.1 设备安装调试：仪器送货前10天提醒用户，准备安装条件。到达用户所在地，须在用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.2  技术培训：在用户所在地对用户进行不限人次免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。后期使用过程中遇到问题可随时帮助解答。

7.3 保修期：3年，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

7.6 技术支持：卖方应适时提供优质技术服务，协助买方做好设备开发应用工作；长期提供技术资料和技术支持；免费提供一次移机服务，并对移机后的仪器进行一次免费调试和检修。

8. 订货数量：

一台。

9. 目的港：

CIF武汉机场。

10. 交货日期：

合同生效后3个月内。

11．执行的相关标准

无。

第4包 模式动物保种饲养IVC及集中控制系统

- 工作条件：

- 电源：220±5%V，50～60Hz。

- 环境温度：10-25˚C。

- 环境湿度：不大于80%相对湿度。

- 设备用途：

用于饲养模式动物研究的背景鼠、代孕鼠/代乳鼠、工具鼠以及研发成功的基因工程大小鼠模式动物核心种群,有效保证动物的微生物控制的质量以及环境的安全。

- 技术规格：

3.1	主机技术规格

3.1.1主要材质：材质为不锈钢和ABS，其中不锈钢外观应光滑平整，无锐边毛刺，无沟槽、无清洁死角，设计高度等符合人体工程学。ABS材质部分应为防撞防化学侵蚀的强度塑料。需出示彩页照片；

3.1.2主机监控系统：数控微处理器控制，可自动提供恒定的气流速率和过滤器负荷补给；主机配远程数据传输接口以达到对主机进行远程监控的目的；

3.1.3主机界面系统：控制系统不小于7寸进口彩色液晶显示屏。LCD终端能在线显示送排风换气量、笼具的压力模式和笼具内的温湿度；在线监测笼内换气次数，温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），高效过滤器更换报警等；预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理。

3.1.4主机支持正压和负压两种饲养方式；经触摸屏可自主设定换气次数，压力模式；

3.1.5主机进风口外侧需有金属材质的防护窗保护，喷雾消毒时液体应不易进入主机内侧的初效过滤网；外侧应当光滑，便于擦掉粉尘等日常清洁；

*3.1.6主机测试：主机内高效过滤器安装完成后进行整机DOP测试，并随机器附带有整机DOP测试通过文件；

3.1.7可在不改动设备主体、通气管路的基础上升级加装在线污染源采样，对整体笼盒笼架内污染源实时采样的功能（提供国际权威实验室针对MNV捕捉效果为期3个月以上的实测报告）。

3.2笼架技术规格

3.2.1笼架可以为单面笼盒结构，也可以为双面笼盒结构。笼架高度≤1950mm。单个（或单面）笼位数≥70笼位，双面笼架≥140笼位；

3.2.2材质：笼架为的AISI 304不锈钢或更高材质，外表电镀处理，不反光，可高压灭菌，无需工具即可拆卸清洗；

3.2.3笼架管道设计：笼架送风气管和排风气管采用AISI304不锈钢气管，笼架进排气管道为竖直设计，防止垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒。笼架主排气管在笼架底部，便于收集的同时更利于日常的清理维护；

3.2.4底部边角设计：笼架底部的四个边角为必须弧度角以保护墙壁及实验人员；

3.2.5正确定位指示标：笼架上每个笼盒都有入位指示标。笼盒已正确入位和笼盒取出时及空位时的标识可以自动显示，且无须手动装置操作。

3.3笼盒技术规格

*3.3.1、笼盒尺寸规格：笼盒底面积≥500cm²，笼盒整体内部高度≥13cm；符合GB14925国标要求, 可饲养不低于5只实验小鼠；

3.3.2、笼盒材质：要求采用PSU（Polysulfone聚砜）材料，高压灭菌温度最高可达134℃，同时可反复高温高压消毒，质保期内应无变形（提供PSU货源出厂证明）；

3.3.3、笼盒进排气阀门：当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染；

3.3.4、笼间供气均一性：笼盒换气次数≥70次，各笼盒间换气次数误差＜20％；

3.3.5、笼盒送风方式：笼盒的进排气嘴位于的笼盒顶部笼盖上，笼盒内的气流速度＜0.2m/s，避免动物直接被送风直吹，造成热量流失及应激反应；

#3.3.6 、断电保护功能：笼盖配置防停电窒息的生命窗，断电后小鼠可继续生存≥72小时。生命窗覆盖≤0.3µm微生物滤膜，病毒过滤有效性VFE达99.9999%，细菌过滤有效性BFE达99.99999%（需提供第三方证明），过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌；

#3.3.7、笼盒卡扣及开口：笼盖上为无卡扣无搭扣设计，在无卡扣情况下笼盖笼底能达到很好密封；

3.3.8、食槽设计：食槽材质为食品级工程塑料（经过FDA认证）或不锈钢；

3.3.9、外置式饮水瓶：饮水瓶容量≥250ml，带液位刻度，材质均采用全原厂原包PSU材料一次成型，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为AISI316不锈钢材质，水瓶嘴无焊接；

3.3.10、笼盒归位自锁：笼盒侧边带自动落锁功能，当笼盒置于笼架后自动锁住；

#3.3.11、笼内噪音：主机正常工作时笼内声音环境应符合大小鼠实验条件。在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围）噪音＜50db（提供相关测试报告）。

4. 产品配置要求

  - 模式动物保种饲养IVC及控制系统1套

  - 笼位数≥2600

  - 备用笼盒数量≥20%

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1对于标书中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，列明其数量、单价、总价供参考。

5.2  推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。投标人推荐的其它选件

5.3  延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6.  技术文件：

6.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考；

6.2为便于用户进行接收设备的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向用户提供一套完整的设备工艺图、安装说明、使用说明书、操作手册维修保养说明以及灭菌效果检测与验证等体系文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1  供应厂商需派工程师到现场调试安装，设定换气次数，压差数，达到相应稳定效果，并负责与设施净化的对接；

7.1.2制造商在国内具备零配件仓库

7.2  技术培训：产品安装调试完毕后，一周内对使用人员进行操作与安全培训。

7.3 保修期：整机2年免费质保。

7.4 维修响应时间：4小时响应，24小时内到场。

7.2  技术培训

8. 订货数量：

1套

9. 目的港：

武汉。

10. 交货日期：

合同签订后5个月内。

11．执行的相关标准

11.1 厂家资质：通过ISO14001、ISO9001国际认证或同等以上国际认证。

#11.2 投标产品须通过依据 TIZ BIFO guideline 中针对整个IVC系统的压力，压差分布，换气次数，气流速度等相关规定的国际认证，设备须合法带TIZ BIFO认证标识；

11.3 Leed认证：生产企业为Leed理事会成员，所生产设备符合节能环保要求，为动物实验室的后续运营降低成本。

第5包 集中控制独立送排风动物饲养系统（IVC）

1.工作条件：

1.1电源：220±5%V，50～60Hz。

1.2环境温度：10-25˚C。

1.3环境湿度：不大于80%相对湿度。

2.设备用途：

用于模式动物的保种繁殖与生产供应等大小鼠饲养管理与质量控制。采用集中高效过滤双路送排风控制IVC饲养系统，确保送入IVC系统的空气质量、换气次数和压差梯度的稳定性。

3.技术规格：

3.1	供排气控制模块技术规格

*3.1.1、供排气总成：主材质为不锈钢，面板上的进排气管通过硅胶圈与设施的进排气口密封对接。带有负载模拟器，当笼架与集中排风管断开时，自动关闭连接处的进排风口；

#3.1.2、送风管与室内压差范围：+180Pa-+250Pa；当对接一台单面架时候送风量最大＞47m³/ 小时；对接一台双面架面架时候送风量最大＞95m³/ 小时。排风管与室内压差范围：-180Pa--250Pa；当对接一台单面架时候排风量最大＞47m³/ 小时；对接一台双面架面架时候排风量最大＞90m³/ 小时；

*3.1.3、供排风控制：通气阀设施需要包含虹膜阀及自动调节阀，能够根据设施环境的送排风管道及送排气量，自动调节IVC的送排风量，保证笼盒内换气次数达到75次±15次，各笼盒内气压相差15%以内；

3.1.4、运行要求：对笼架在供气和排气时无振动传输，支持正压和负压两种饲养方式。

3.2笼架技术规格

3.2.1笼架可以为单面笼盒结构，也可以为双面笼盒结构。笼架高度≤1950mm。单个（或单面）笼位数≥70笼位，双面笼架≥140笼位；

3.2.2材质：笼架为的AISI 304不锈钢或更高材质，外表电镀处理，不反光，可高压灭菌，无需工具即可拆卸清洗；

3.2.3笼架管道设计：笼架送风气管和排风气管采用AISI304不锈钢气管，笼架进排气管道为竖直设计，防止垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒。笼架主排气管在笼架底部，便于日常的清理维护；

#3.2.4、空气过滤器：笼架排风管道终端设置可更换的G4级别过滤器装置，以保护定风量风阀，避免排风中的粉尘进入；

3.2.5正确定位指示标：笼架上每个笼盒都有入位指示标。笼盒已正确入位和笼盒取出时及空位时的标识可以自动显示，且无须手动装置操作。

3.3笼盒技术规格

*3.3.1、笼盒尺寸规格：笼盒底面积≥500cm²，笼盒整体内部高度≥13cm；符合GB14925国标要求, 可饲养不低于5只实验小鼠；

3.3.2、笼盒材质：要求采用PSU（Polysulfone聚砜）材料，高压灭菌温度最高可达134℃，同时可反复高温高压消毒，质保期内应无变形（提供PSU货源出厂证明）；

3.3.3、笼盒进排气阀门：当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染；

3.3.4、笼间供气均一性：笼盒换气次数≥70次，各笼盒间换气次数误差＜20％；

3.3.5、笼盒送风方式：笼盒的进排气嘴位于的笼盒顶部笼盖上，笼盒内的气流速度＜0.2m/s，避免动物直接被送风直吹，造成热量流失及应激反应；

#3.3.6 、断电保护功能：笼盖配置防停电窒息的生命窗，断电后小鼠可继续生存≥72小时。生命窗覆盖≤0.3µm微生物滤膜，病毒过滤有效性VFE达99.9999%，细菌过滤有效性BFE达99.99999%（需提供第三方证明），过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌；

#3.3.7、笼盒卡扣及开口：笼盖上为无卡扣无搭扣设计，在无卡扣情况下笼盖笼底能达到很好密封；

3.3.8、食槽设计：食槽材质为食品级工程塑料（经过FDA认证）或不锈钢；

3.3.9、外置式饮水瓶：饮水瓶容量≥250ml，带液位刻度，材质均采用全新原厂原包PSU材料一次成型，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为AISI316不锈钢材质，水瓶嘴无焊接；

3.4换笼工作系统

3.4.1、规格：工作区域尺寸≥ (W x D x H): mm 1100 x 600 x 630，可以保持双面四人操作

3.4.2、层流速度：≥0.3m/s，平均排气流率：≥1300m/s，运行噪音：≤60 dBA

#3.4.3、空气过滤器：初效G4级，高效H14级。高效过滤器须经过DOP 测试，出厂带测试报告；

3.4.4、工作台表面：框架拆卸方便，工作面为TRESPA@ 材质吸声防刮材料，可高温高压灭菌；

#3.4.5、工作台高度：可依据客户要求电动自由调节。

4. 产品配置要求

  - 集中控制独立送排风动物饲养系统（IVC）1套；

  - 笼位数≥4200笼；

  - 备用整套笼盒数量≥20%；

  - 每600笼位匹配一套换笼工作系统；

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1对于标书中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，列明其数量、单价、总价供参考。

5.2  推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。投标人推荐的其它选件

5.3  延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6.  技术文件：

6.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考；

6.2为便于用户进行接收设备的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向用户提供一套完整的设备工艺图、安装说明、使用说明书、操作手册维修保养说明以及灭菌效果检测与验证等体系文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1  供应厂商需派工程师到现场调试安装，设定换气次数，压差数，达到相应稳定效果，并负责与环境设施配套的一系列对接与配合；

7.1.2制造商在国内具备零配件仓库；

7.2  技术培训：产品安装调试完毕后，一周内对使用人员进行操作技术与安全培训。

7.3 保修期：整机2年免费质保。

7.4 维修响应时间：4小时响应，24小时内到场。

8. 订货数量：

1套

9. 目的港：

武汉。

10. 交货日期：

合同签订后5个月内。

11. 产品及厂家认证要求

#4.1、IVC系统须通过依据 TIZ BIFO guideline 中针对整个IVC系统的压力，压差分布，换气次数，气流速度等相关规定的国际认证，设备须合法带TIZ BIFO认证标识；

4.2、具备ISO-9001：2015认证；

4.3、具备ISO14001：2015认证；

4.4、Leed认证：生产企业为Leed理事会成员，所生产设备符合节能环保要求，为动物实验室的后续运营降低成本。

第6包 动物无菌饮用水系统

1.工作条件：

1.1电源：220±5%V，50～60Hz。

1.2环境温度：10-35˚C。

1.3环境湿度：相对湿度≤80%。

2.设备用途：

使用物理过滤的方法将自来水进行过滤和纯化，去除水中的微生物，并进行必要的酸化处理。确保模式动物平台三层楼近2万笼大小鼠饮用水无菌处理与供应，以达到国家SPF级动物饮用水标准。

3.技术规格：

3.1、无菌过滤系统

3.1.1 无菌过滤系统采用反渗透水处理系统，包括反渗透主机、预处理系统、反渗透泵、反渗透膜、自动控制系统、无菌滤膜等，能去除原水中99.99%的微生物和污染物，各取水点位微生物检测须为零。

3.1.2反渗透水处理系统材料为玻璃纤维型材，配有一个可替换的≥1微米的聚丙烯纤维材质的过滤膜。使用洁净连接件，确保反渗透管道内壁光滑无死角。

3.1.3反渗透泵为不锈钢多级离心泵。接触液体部分为316L不锈钢材质，配有RO水泵变频器。

#3.1.4反渗透膜为标准聚酰胺 (PA)螺旋缠绕膜，配备2根以上，滤壳采用玻璃纤维加固塑料。

3.1.6具备自动反冲洗功能，可根据水质情况设定膜冲洗时间和冲洗频率。

*3.1.7具备智能化网络控制器，实现自动化控制管理，并具备可扩展能力，支持Web远程监控和管理，远程设置参数，对供水系统压力，酸化水pH值，手动冲洗设置，pH加注等实现自动控制，并能通过水机运行日志分析，远程查看反渗透膜更换提示。能远程查看当前报警信息和历史报警信息等。能接入设施中央控制系统

3.1.8自动控制系统触屏面板显示器可即时显示反渗透设备的流量、压力、电导率、温度以及报警等参数。

3.1.9配有pH变送器或pH监控器等传感器，准确监控制水前后的pH值。配有至少2套流量计，分别监控纯水流量和浓水流量。

#3.1.10可根据需求调整制水率和废水率，可将废水率控制在30%-70%之间，须提供说明书或证明文件。

*3.1.11日产水量≥4.7吨，并具备可扩展能力，最大可日产20吨，提供相应证明文件（如公开发表的彩页，技术参数规格书或证书等）。

3.2 酸化复压系统

酸化复压系统为无菌过滤系统后的制水提供酸化无菌处理，包含酸溶液注射泵， 加酸罐，无菌溶液储罐，双联泵组件，控制面板以及1套内联管道等。

*3.2.1设备须有自动定量加液装置，确保饮用水pH值在2.6-3.2之间，并能够定时对水管线清洗消毒，防止管路滋生细菌。(提供相关资料以证明以上参数信息)

3.2.2注射泵采用容积隔膜式，可设置冲程长度和频率，构造为玻璃纤维加固热塑性塑料。

3.2.3加酸罐容量≥100升，材料为聚乙烯，密闭箱以公升为标示刻度。低液位检测开关为PVC材质。

3.2.4水储罐体积≥1100升，并带有≤0.1um的空气过滤器；储罐及垫圈为聚乙烯材质，盖为聚丙烯材质，密封螺丝为316L不锈钢材质。

3.2.5双联泵组件配置：离心泵材质为316钝化不锈钢，管道/管件材质为PVCsch80。

3.2.6压力储罐≥120升，接触水的材料为经过FDA认证的聚丙烯。

3.2.7内联管使用316L不锈钢，带过滤器的旁通管路使用PVC管。

3.3管道分配系统

3.3.1. 从酸化复压系统至灌装点的供水管道和管件都须采用316L不锈钢。外径≥19毫米，壁厚≥0.8毫米。管件须使用清洁接头类型，外径≥19毫米。

#3.3.2.电抛光/钝化过程：在57℃含磷65%、含硫磺酸35%的溶液中进行电抛光。在41℃含柠檬酸20%，含水80%的溶液中进行钝化。最后用52℃反渗透水进行冲洗，以去除所有化学残留物。在所有的构造焊接后，进行外部电抛光和钝化，表面光洁度≤50RA。(提供相关资料证明以上参数信息)

3.3.3. 管接头、弯头、三通管件为洁净连接件或同等光洁度类型部件。使用316L等级的不锈钢材质。内径≥10毫米，与管道内径精确配合。在所有的构造焊接后，进行外部电抛光和钝化，接头密封光洁度≤50RA。使用FDA认可的优质硅树脂。封边宽度≥1毫米。内径≥10毫米，用于冲洗内接头。

3.3.4．卡套为316不锈钢，防松六角螺母为304不锈钢。

3.3.5．电磁阀主体材料为电抛光的316L不锈钢。接线盒为带螺纹连接器的防水密封。线圈为一体式，环氧树脂外包。开口≤10毫米。隔膜为聚四氟乙烯。

3.4、自动灌装系统

*3.4.1.能确保动物饮水pH值为2.6-3.2之间。可执行自动和手动清洗操作，并可设计冲洗时长，对系统状态进行监控，超过设定的阈值生成现场报警， 报警形式兼具声光两种形式，并有静音功能。可对储水罐水位过低，泵故障报警，化学品超出控制范围等报警。能在报警出现后停止灌装，保证水质安全。

#3.4.2.具备可选装管理软件的升级扩展功能，该软件可生成每日灌水数量，系统设定和修改数据， pH传感器读数和系统状态的报告。

#3.4.3.可设置灌瓶时间，可设置源水参数，普通水和处理水可编程，具备pH控制范围以及是否连接上位机等功能。

3.4.4. 框架结构、周转篮挡板、灌装支管及灌装喷头使用316不锈钢材质。

4. 产品配置要求

  - 无菌过滤系统1套

  - 酸化复压系统1套

  - 管道分配系统1套

  - 自动灌装系统3套

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1对于标书中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，列明其数量、单价、总价供参考。

5.2  推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。投标人推荐的其它选件

5.3  延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6.  技术文件：

6.1投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考；

6.2为便于用户进行接收设备的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向用户提供一套完整的设备工艺图、安装说明、使用说明书、操作手册维修保养说明以及灭菌效果检测与验证等体系文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1  供应商需与净化工程施工方协调，制定施工方案，明确施工过程中的责任和义务，共同做好设备的安装工作；

7.1.2供应厂商需派工程师安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训；

7.1.3制造商在国内具备零配件仓库；

7.2  技术培训：供应厂商提供的培训涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。应提供至少1次不少于1天的培训。

7.3 保修期：整机2年免费质保。

7.4 维修响应时间：4小时响应，12小时内到场。

8. 订货数量：

1套

9. 目的港：

武汉。

10. 交货日期：

合同签订后6个月内。

11．执行的相关标准

厂家资质：通过ISO14001、ISO9001国际认证或同等以上国际认证。