青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG-AWS20恒温恒湿称重系统

RG-AWS20恒温恒湿称重系统  (标配）

产品概述

RG-AWS20恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿系统内放置高精度天平，将要称量的样品放在系统内，平衡24小时后，进行手动称重。该系统克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成的影响，提高了称量的准确性。该产品满足环保部标准HJ618-2011、HJ656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中规定的要求，恒温恒湿条件保证了天平称量样品结果的准确性和样品称量数据的稳定性。

系统可选配本公司自主知识产权的（低浓度采样头）快速压膜机。

认证体系

该产品在ISO9001:2008国际质量管理体系认证范围内

产品特点

♦系统系统可升级配套样品去静电功能，自动去除样品静电，防止样品静电对天平称量产生的干扰。

♦系统包含自动读取天平数据的硬件和软件接口。

♦系统可升级配套使用专用系统及软件，软件可读取天平、样品编号等信息。

♦系统可升级配套十万分之一天平使用。

♦系统可升级配套自动扫码装置。

♦可扩展性强，预留自动接口，后期可升级为自动完成样品平衡、取样、称量的全自动称重系统。

♦样品满足标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》。样品在高精度恒温恒湿环境下平衡，保证样品称量精度。

♦系统举报机械故障自动报警功能和水箱缺水自动报警功能。

♦恒温恒湿系统内风速不影响样品的存放、取拿等运动。

♦系统可选用闭环内循环供水系统或自来水净化供水模式。

♦柜体上有两个手动操作口，人工操作过程中，保证系统温湿度不受影响。

## 技术指标

1、恒温恒湿箱

1.1、温度范围：15℃～30℃（任意点设置，出厂设置为20℃）

温度分辨率：≤0.1℃

波动：0.5℃

1.2、湿度范围：30%RH～70%RH（任意点设置，出厂设置为50%RH）

湿度分辨率：≤0.1%RH

波动：2%RH

2、手工称量样品种类：47mm滤膜、90mm滤膜、3#滤筒、低浓度采样头

3、系统采用AC220V，50Hz电源供电，功率2KW

4、系统具有良好接地和接地标识

## 结构指标

(01)整体结构：恒温恒湿箱体和机械手控制柜上下分体设计，防止单方故障时造成更大的损害且

增加安全性。制冷箱外置，当因空间有限和主机在同一房间时，保证不影响主机工作

(02)恒温恒湿箱：保温结构（隔音、低震动）

视窗：采用大玻璃可视化窗体（带两个手动操作口）,有足够面积观察内部

内箱材料：304不锈钢内胆,具备防腐、防污染能力

(03)空气调节通道：轴流风机2个、加热器、冷凝器、加湿器

(04)箱体配置：有自锁功能的滑轮，便于整机移动和固定

(05)送风循环系统：采用上送风下吸风的内循环方式，保证箱体内温湿度的稳定性和均匀度

(06)加热器：电热丝式高速加热器

(07)加湿器：不锈钢加湿器

控制方式：PID控制方式

水位控制装置：加热器防干烧装置

(08)温湿度控制器：彩色触摸显示屏，方便进行温度、湿度设置和实际温度、湿度显示，并能查

询和显示历史数值的曲线

(09)设备标准配置：恒温恒湿箱主机、压缩机组1个、防静电镊子2把，乳胶手套10副

## 安全保护功能

（01）制冷系统：压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护

（02）恒温恒湿箱：超温保护、缺水保护、空气调节通道极限超温保护、循环风机过热保护

（03）其他：漏电保护、过载保护、负载短路保护

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务！