HiCC-F型自动抑菌圈测定仪系统

- 用途：用于自动进行抑菌圈测量、抗生素效价分析等

- 主要性能参数指标：

1 ★成像

- 配A4幅面彩色CCD扫描成像仪（亮度可调、自动聚焦），能实现光学分辨率2960万像素的悬浮式暗视野成像，最大色彩深度48位

- 适应培养皿：50～180mm及A4幅面内的矩形平板，同时测定6个90mm平皿

2 ★抑菌圈测量（含抗生素效价自动分析）

- 一键式全自动测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可在有局部文字干扰的情况下，自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1～4秒钟，能统一保存或查看阅读相关各类分析数据

- 平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的读数分辨率≤0.001mm、最高光学测量分辨率≤0.0053mm，重复测量误差≤±0.01mm或≤±0.1%；效价测量误差≤±0.1%；效价重复测量误差≤±0.1%；台间测量差异≤0.2%

- 符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典，可完成最新的国家药典(2020版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。

3 数据导出：分析结果可保存，自动形成Excel或PDF文档报告。软件具有在线升级特性。

4 ★数据追溯、权限保护，操作记录可追踪回溯，符合GLP和GMP要求：

采用多重系统构架，分设职能与权限，确保数据信息的安全、完整、真实和可追溯。

- 系统管理员：负责创建、管理所有普通管理员与操作员的账户，设置普通管理员和操作员的权限。系统管理员只有一个，拥有系统最高权限。

- 普通管理员：负责全部测试数据的审核、存档管理、以及其他系统数据的管理。系统可分配多个普通管理员，其权限由系统管理员设置分配。

- 操作员：负责样品制作、测试、修正、形成电子报告、提交审核等。系统可分配多个操作员，其权限由系统管理员设置分配。

- 所有账户都可自行修改登录密码，设置自己的电子签名并输出到报告。

- 系统自动记录每个账户的操作记录，系统管理员可对操作记录进行追溯、查看、输出等。

5 测量功能：全自动尺寸标定，也可人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。

6 系统配置：

- 万深HiCC-F型自动抑菌圈测量分析软件、锁及附件	 1套

- A4幅面彩色CCD扫描成像仪   1台

- 万深HiCC系列自动抑菌圈测量仪专用标准板 1片（附1份权威校准认证书）

7．环境条件：

温度10~30℃，相对湿度≤85%，防止强光照射。仪器应放在平稳工作台上，周围无强烈的机械振动和电磁干扰；电源要求220V±10%，50Hz。

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离

推荐选配：品牌电脑（酷睿i5 九代以上CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡，5个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）