第一包：小型服务器（数量：1套，预算：50万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●小型服务器 | 一、登录节点 1.1U机架式服务器，非OEM； 2.CPU：2颗，主频3.1G,核心20C/40T及以上； 3.内存：≥4根32GB RDIMM 3200MT/s 双列，配置≥24个内存插槽，支持12 个NVDIMM，≥192GB； 4.硬盘：配置不少于2块1.2T 10K RPM SAS，支持≥12块硬盘，RAID卡：独立12Gbps SAS RAID控制器，支持0,1,5,10，服务器最高支持8GB NV缓存RAID卡； 5.管理：提供主流管理平台BMC Truesight、Microsoft System Center、RedHat Ansible Modules、VMware vCenter的插件集成；配置远程管理卡； 6.性能分析：提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套； 7.服务：原厂3年7×24×4小时免费服务，原厂直接发货到客户现场，生产日期晚于签订合同日期。 二、计算节点 1.2U机架式X86服务器，非OEM； 2.CPU，2颗，主频2.1G, 52C/104T； 3.内存：≥12×32GB RDIMM 3200MT/s内存，配置24个DIMM插槽； 4.硬盘：≥2块480GB SSD热插拔硬盘； 5.RAID卡：支持RAID 0,1； 6.网卡：4口千兆网卡，1块双端口 10/25GbE SFP28 适配器网卡，2块双口12Gbps SAS HBA卡； 7.配置安全前面板，配置LCD液晶屏，液晶屏可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等； 8.配置远程管理卡，具有单独的管理网口，图形界面，可远程开关机、配置参数等；远程管理卡支持组管理模式； 9.提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持windows、Linux、VMware系统； 10.配置1+1冗余电源1100W，配置导轨； 11.原厂3年7×24×4小时服务，生产日期晚于中标日期，原厂直接发货至最终客户。 三、存储节点 1.2U机架式×86服务器，非OEM； 2.CPU：2颗，主频2.1G,核心数32C/64T, 9.6GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT； 3.内存：≥12×16GB RDIMM 3200MT/s内存，配置24个DIMM插槽； 4.硬盘：≥8块16TB 7.2K热插拔硬盘； 5.RAID卡：支持RAID 0,1； 6.网卡：4口千兆网卡，1块双端口 10/25GbE SFP28 适配器网卡，2块双口12Gbps SAS HBA卡； 7.配置安全前面板，配置LCD液晶屏，液晶屏可显示默认或定制信息； 8.配置远程管理卡，具有单独的管理网口，图形界面，可远程开关机、配置参数等；远程管理卡支持组管理模式； 9.提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标； 10.配置1+1冗余电源1100W，配置导轨； 11.杀毒及管理运维：支持2950,000+种病毒查杀，具有防恶意更改防护，可远程收集多台设备的日志与管理，工作温度范围：0-70 摄氏度。 12.原厂3年7×24×4小时服务，生产日期晚于中标日期，原厂直接发货至最终客户。 四、数据交换机 1.交换性能:交换容量≥2.16Tbps； 2.包转发率≥1488Mpps； 3.端口密度:配置100G QSFP28端口≥4个； 4.整机配置25G SFP28端口≥24个，整机可提供25G端口≥40个； 5.MAC地址表≥160K； 6.支持IEEE 802.1d、802.1w、802.1s； 7.支持IEEE 802.1Q VLAN≥4K。 五、UPS系统 1. UPS主机,额定输出功率为16kW/20kVA； 2.电池:16只12V100AH电池，延时时间/满载：不低于1小时； 3. DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 ，预装SNMP卡监控卡； 4.温度传感器：工作范围0-55度，精度2度。通过网卡提供UPS所处环境温度数据。 5.安全关机软件：要求支持服务器操作系统包括Windows NT/2000/XP/2003/2008，Vmware，Linux，IBM AIX，HP-UX，Sun Solaris。支持虚拟化服务器软件Vmware ESX，支持基于Intel的NAS存储系统。保证IT操作系统、应用系统与核心数据的安全。 6.A16电池柜及连接线。 7.保修服务，主机3年保修服务，电池故障3年上门换新。 六、高性能计算集群软件 1.配置新增设备以及现网设备所有的节点授权和用户授权。 2.高性能仿真计算资源管理与作业调度。运行的常用计算软件，包括多种商业高性能计算软件，以及基于各种MPI的自研软件等。满足全部服务器计算资源的集群资源调度分配License，不限用户数量。 3.支持双路管理服务器、4路计算服务器、4路GPU计算服务器、双路图形服务器、软件许可证资源、存储资源、网络资源的统一调度与管理，提供功能截图证明。 4.支持Linux和Windows混合架构的HPC计算集群，提供功能截图证明；支持（如Windows2008/2012/2003、Windows 7、Suse Linux、Redhat Linux、Centos Linux）多版本的操作系统。 5.提供先来先服务、优先级抢占、公平共享、节点资源独占等多种调度策略，提供GPU调度功能，同时支持Linux和Windows的GPU绑定功能。 6.能够支持基于docker封装应用的方式来调用不同仿真计算类软件实现终端用户使用。 7.能够支持对于不同应用的docker封装的资源指定，包括核心数，内存使用等指标。 8.支持docker作业和普通hpc作业混合调度。 9.支持跨节点并行作业的动态安全设置，并行作业计算相关的节点ssh等安全设置仅在作业运行期间，对该作业生效，以增强系统的安全性。 10.支持大规模并行作业管理，可收集多个节点上并行作业的进程信息，当并行作业的任何子进程失败时，自动清除其他节点上的进程，避免产生死进程。 11.支持通过浏览器进行集群使用操作。支持门户系统HA高可用。 12.支持通过门户进行仿真计算作业任务提交、监控、中止以及数据文件传输等操作；用户可查询和管理作业相关的数据，如输入数据、中间结果和最终结果。 13.支持断点续算（Checkpoint/Restart）机制，可以将长时间运行作业断点保存和恢复，从而保证关键作业的正常运行，提供功能截图。 14.支持作业的暂停、恢复、杀死、置顶/置底、重新运行等操作。 15.提供多种商业高性能计算软件以及基于各种MPI的自研软件等应用的集成，并提供后续安装的计算软件集成服务，同时支持用户自定义软件模板。 16.能够在页面上对于现有的docker模板进行相关管理，包括创建、更新、销毁等，可通过应用门户向特定用户发送通知或提醒。 七、机柜 TOTEN 600×1000×42U前玻璃门后钢板门，前后单开门。含8位国际电源排插1个,固定板部件1块,风扇部件2对,2"重型脚轮4只,M12支脚4只，静态承重800KG。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第二包：气溶胶及气体组分在线离子色谱监测系统（数量：1套，预算：195万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●气溶胶及气体组分在线离子色谱监测系统 | 一、主要用途： 用于对大气颗粒物及气体中阴阳离子的浓度进行在线连续循环检测。 - 二、气体和气溶胶在线采集部分 1.重量：≤50KG方便户外携带； 2.应用范围：适用于空气中气体和气溶胶中可溶性成分（阴离子和有机酸；阳离子和有机胺）的在线采集； 3.技术要求 3.1在线采样部分 3.1.1切割粒径：PM2.5和 PM10； 3.1.2采样流量：外部采样流量为16.7L/min，可根据不同切割头对流量的要求灵活配置，并可实现校准； 3.1.3取样速度：1.0 m3/h，符合中华人民共和国环境保护行业标准要求； 3.1.4气体流速控制系统可通过室内外温度和压力对气体流速进行自动校正； 3.1.5采样系统流路设计：采样系统管路需满足“HJT 193-2005 环境空气质量自动监测技术规范”要求——采用直线设计，无弯管，避免颗粒物沉积。 3.1.6气体收集技术 3.1.6.1气体选择透过性膜技术 3.1.6.2气体吸收液通道和颗粒物通道完全独立，避免气体吸收液对颗粒物污染物的吸收； 3.1.6.3 非接触式吸收，气体流路通道与气体吸收液通道完全隔绝，避免颗粒物被吸收导致的结果偏差 3.1.6.4对SO2吸收效率(浓度≤0.5ppm) ≥ 99.7%，且无记忆效应； 3.1.6.5维护周期大于90天； 3.1.6.6气体吸收液产生量≤10ml/h； 3.1.7颗粒物采集技术 3.1.7.1过饱和水蒸气喷射气溶胶采集技术，颗粒物捕集效率≥99%； 3.1.7.2过饱和水蒸气由超纯水加热产生； 3.1.7.3超纯水源由精密注射泵恒定流速供给； 3.1.7.4颗粒物吸收液产生量≤10ml/h； 3.1.8四个样品独立采集通道：同时且独立采集气体中的阴、阳离子和气溶胶中的阴、阳离子，可有效避免阴阳离子系统淋洗液导致的交叉污染。 3.1.9采样时间：采样周期必须满足30min和60min等多种选项。 3.1.10最低检测限：0.005 μg/m3 (采样60 min，以颗粒物中NO3-计)。 3.2运行软件：统一软件控制，软件完全兼容采样和分析模块；具备一键向导快速开始功能；提供色谱柱分离数据库功能，用于发现未知离子污染物。 - 三、检测部分 1.要求：阴阳离子色谱检测系统各1台（主机均内置在线淋洗液发生装置，方便户外工作）； 2.应用范围：适用于气体中NH3、HNO2、HNO3、HCl、SO2等，气溶胶中F-、甲酸根、乙酸根、甲基磺酸根、Cl-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-、Li+、NH4+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、有机酸及有机胺等组分的分离分析； 3.系统包括在线流动相发生装置，高压PEEK泵，内置电动六通阀，内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴阳离子抑制器和电导检测器。 - 3.1 泵 3.1.1 高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质； 3.1.2 流量范围：0.00-5.00 mL/min（不更换泵头）； 3.1.3 最大耐压：35MPa（5000psi）； 3.1.4 压力脉冲：<1.0%； 3.1.5 流量设定值误差：<0.1%； 3.1.6 流量稳定性：<0.1%； - 3.2 色谱分析柱 3.2.1 原厂高效高容量阴离子分析柱及保护柱 1套； 3.2.1.1容量不小于200μeq/根； 3.2.1.2 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1； 3.2.2 原厂高效高容量阳离子分析柱及保护柱 1套； 3.2.2.1 柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根； 3.2.2.2 Na+：NH4+的分离能力可达到10000:1； - 3.3 柱温箱 3.3.1 温控范围：30℃ - 60℃。 - 3.4 抑制器 3.4.1 原厂生产阴离子抑制器1 套。 3.4.1.1 自动电解连续再生微膜抑制器。 3.4.1.2无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。 3.4.1.3 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。 3.4.2 原厂生产阳离子抑制器 1 套。 3.4.2.1 抑制器连接在阳离子色谱柱和电导检测器之间，提供抑制器连接图片证明，不能以软件功能代替。 3.4.2.2自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加再生液（碳酸钠/碳酸氢钠）进行化学再生。 - 3.5 电导检测器 3.5.1 类型：数字信号控制处理器； 3.5.2 全程信号输出范围：0-14000 μS/cm； 3.5.3 电导池控温范围：30℃ - 55℃； 3.5.4 检测器分辨率：≤0.003nS/cm； 3.5.5 检测器耐受最大压力：≥7Mpa； 3.5.6 信号采集频率：最大采集频率不低于70Hz。 - 3.6 软件 3.6.1可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。 3.6.2标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。 - 3.7 在线电解淋洗液发生器 3.7.1 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区； 3.7.2 梯度精度：<0.2%； 3.7.3 梯度准确度：<0.2%，需提供计量院出具的型式评价报告作为证据； 3.7.4产生方式：利用电解水产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液； 3.7.5主机内置，携带方便。可支持KOH、LiOH、NaOH、MSA和K2CO3等多种电解淋洗液产生； 3.7.6工作站软件直接控制：在工作站软件仪器控制界面/仪器方法中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。 - 四、主要配置 1. URG气体和气溶胶在线采集主机(带大气采样工作站软硬件)1套；PM10和PM2.5切割头各1套；采样泵1套；延长温度探头（5米）；温度探头防紫外线外罩1套。 2.阴离子测定离子色谱仪主机（主机内置KOH在线电解淋洗液发生器装置）1套；阴离子捕获柱1套；阴离子电解微膜再生抑制器1套；阴离子和有机酸色谱柱保护柱1套。 3.阳离子测定离子色谱仪（主机内置MSA在线电解淋洗液发生器装置）1套；阳离子捕获柱1套；阳离子电解微膜再生抑制器1套；阴离子和有机酸色谱柱保护柱1套。 4.数据处理输出系统1套。 5.氮气气源1套，UPS 电源1套。 6.仪器运行一年的耗材：包含：蒸汽发生器套件2套；预切割二代溶蚀器膜8套；进样阀套件4套；蠕动泵管2套；特氟龙接头；隔膜泵维护包样品采集泵套装，包括步进马达，螺线管，限位开关和电子配件；蒸汽发生器供水泵套件，包括步进马达，螺线管，限位开关和电子配件各1套；蓝色垫圈套装；黑色密封圈套装各1套在线滤头50套等以及甲基磺酸和KOH罐子各1套。 五、技术服务 - 1.质保期：仪器免费保修不低于1年,从验收签字之日起计算； 2.售后服务：仪器出现故障时，供货方得到通知后24小时内响应，重大故障两个工作日内派技术人员到用户现场维修； 3.有在线检测的完整应用方案； - 4.培训：免费提供设备相关技术培训；为用户提供1位免费培训名额； 5.验收：仪器厂商负责安装调试和基本使用方法培训；技术支持：免费上门技术应用支持服务。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第三包：激光共焦显微拉曼光谱仪（数量：1台，预算：167万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | 一、主机系统 1. 光谱仪设计 1.1光谱仪采用三反射镜无色差消像差光路设计，不允许采用透射式光路或双反射镜光路设计。 1.2. 仪器采用I级激光安全等级标准和模块化高稳固设计。 2. 灵敏度： *2.1拉曼快速成像灵敏度： 单晶硅一阶峰的信噪比优于200:1（验收指标）。 （检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，样品点功率10mW，狭缝宽度（或针孔）25微米，光栅刻线>700线/mm,总曝光时间2毫秒,binning = 1，50×或100×显微物镜）。 2.2 单点常规灵敏度： 单晶硅三阶峰的信噪比优于20:1，可观察到四阶峰。 （检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，样品点功率10 mW，光栅刻线>700线/mm，狭缝宽度（或针孔）25微米，总曝光时间300秒,binning = 1，50×或100×显微物镜）。 3. 光谱分辨率：<2cm-1 （检测条件：采用氖灯测量，100×物镜，1800线光栅，+1级衍射；测量氖灯谱线585nm半高宽，全半高宽（FWHM）:<2cm-1）。 4. 光谱重复性：优于±0.1cm-1 （检验方法：使用表面抛光的单晶硅样品，50×物镜，光谱范围50～3500cm-1，重复20次。观测硅一阶拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.1 cm-1）。 5. 共聚焦技术： 5.1软件控制机械式针孔式真共聚焦技术，以保证层析测量的精度。 *5.2双光阑光学设计：针孔与狭缝处于同一共轭位置，计算机控制针孔与狭缝自动切换。 5.3空间分辨率：横向分辨率<1微米，光轴方向纵向分辨率<2微米。 6. 拉曼光谱测量范围： 6.1 532nm激光激发：50cm-1-6000cm-1拉曼位移； 6.2 785nm激光激发：50cm-1-3300cm-1拉曼位移 ； 6.3 633nm激光激发：50cm-1-3300cm-1拉曼位移 。 *6.4 全谱采集：一次宽范围直接取谱：50cm-1-3300cm-1，全程光栅不动。 二.激光激发组件 1. 532nm高亮度长寿命固体激光器，激光输出功率80 mW，TEM00空间模式。 2. 785nm高亮度长寿命半导体激光器，激光输出功率80 mW，TEM00空间模式。 3. 633nm高亮度长寿命He-Ne激光器，激光输出功率17 mW，TEM00空间模式。 4.须具备升级第四激光激发的能力。 5.瑞利滤光装置：各激发波长均采用长寿命双瑞利滤光片与激光线滤光片。 6.低波数测量能力： 6.1 532nm、633nm与785nm所对应拉曼测量低波数到50 cm-1（低波数测量检测条件白光响应曲线低频截止区50%透射点位于50 cm-1，并测量位于50 cm-1的硫磺拉曼峰位）。 *7.样品点激光功率控制衰减：到样品激光功率调节大于200级。 8.针对每个激发波长，分别采用优化闪耀角高通光效率高分辨光栅：900线/mm与1800线/mm（532 nm激光激发），600线/mm与1200线/mm（633 nm激光激发）,400线/mm与830线/mm（785 nm激光激发）等光栅。 三．EMCCD探测器（须提供原厂授权证明和技术文件） 1.配置国际知名EMCCD探测器； 2.真空密封，制冷温度至少-70ºC控制； 3.量子效率:750 nm处约50%； 4.暗噪声0.00007e-/pixel/sec； 5.读出噪声: <1电子/像元（EM模式）。 四．共聚焦显微镜 1.研究级显微镜，配10×目镜； 2.配置10×、20×、50×、50×LWD、60×浸水物镜； 3.100W卤素灯（明暗场配置提供）； 4.明暗场照明； 5.原装反射光源； 6.彩色摄像系统，可在计算机上显示存储图像。 五．拉曼快速成像技术 1．高精度快速拉曼三维扫描成像自动平台： 1.1 X、Y方向最小步长精度0.1微米，Z方向最小步长精度0.2微米； 1.2 XY方向采用10 nm精度光学encoder伺服反馈闭环控制； 1.3 XY方向采用磁悬浮驱动控制； 1.4 XY方向移动距离至少4×3英寸，采用软件和操纵杆双重自动控制； 1.5 软件精确控制摄像图像联接，可实现快速大面积拉曼成像。 2．光谱采集速度：>550张/秒。 3．最大一次成像面积：100mm×75mm。 4．XY，XZ和YZ二维拉曼成像。 5．XYZ方向三维立体拉曼成像。 6．双屏显示，双屏显示技术，进行拉曼成像与数据分析。 7．典型拉曼成像时间<12分钟： 7.1 785 nm或532 nm激光激发； 7.2激光到样品光斑为点光源（不允许线光源）； 7.3光谱扫描范围：100cm-1-3500cm-1 7.4样品为药片（不允许采用本征拉曼散射很强的硅片等半导体材料）； 7.5成像药片区域：直径约1.2 cm； 7.6成像步长25微米； 7.7总光谱数须大于20万张。 六．智能控制与仪器校正功能 1.自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路与白光光路至显微镜载物台上的微米级样品点上，自动实现全光路共轴与能量优化。 *2.为确保长时间采集光谱或拉曼成像的波长准确度和精度，采用新型实时X轴校标：采集光谱或拉曼成像进程时可每30分钟进行一次实时校标，每次X轴校标约45秒，无需外置校标源，无需人工操作。 3.自动曝光采集：无需摸索样品测试曝光时间，即可得到最佳拉曼光谱信息。 4.自动荧光背景扣除：可自动扣除拉曼光谱的荧光背景，适用每个激发波长。无需改变激光输出频率而对拉曼光谱进行差谱的扣除荧光背景的激光微差方法，以避免拉曼光谱变形与失真。 5.自动校准系统：样品拉曼光谱采集前，可自动利用白光光源校准纵坐标拉曼光强度；利用氖灯原子线自动运行整个光谱波数校准；利用聚苯乙烯标准样自动校准激光器频率。完全克服样品拉曼光谱采集过程中校标源对拉曼信号的干扰。 6.自动切换拉曼信号采集模式与白光照明模式。 七．数据控制工作站\拉曼制样工具包\光学平台 1.拉曼快速成像专用计算机工作站：优于Inter Core i7-3770处理器（3.4GHz）,至少64GB内存，大于1TB硬盘，Win7 64位操作系统，优于22英寸双显示屏。 2.光学平台（1m×0.9m）。 八．拉曼光谱数据库： 1.凝聚相光谱数据库：数量大于14000张； 2.数据库：包括药物、家用与工业化学品、杀虫剂、实验室试剂、爆炸物、含能材料与化学战试剂等，数量大于7000张； 3.无机矿物数据库：数量大于4500张。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第四包：海洋电阻率探测系统（数量：1套，预算：150万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●走航式海洋电阻率探测系统 | 一、漂浮电缆技术指标： （1）收发一体式，接收电极13个，发射电极3个。 （2）接收电极距5米，发射电极距20米，最小偶极距20米。 （3）电缆首段长30米，电极段100米，尾段10米，总长160米。 （4）电缆直径20毫米，比重0.95。 （5）抗拉强度2KN。 二、主机技术指标： （1）接收机通道数＞12道； （2）通道采集精度：24位； （3）通道最小采集信号：1uV； （4）通道动态范围：144db； （5）通道频带范围：0—1KHZ； （6）发射电流：＞20A（海水环境下）； （7）发射波形：编码方波； （8）电流采集精度：24位； （9）采集速率：最高每秒4次； （10）显示屏：15.5寸； （11）处理器：i5 2350 8GB，硬盘512GBSSD； （12）电源：12V； （13）使用温度湿度：0—45℃湿度95%； （14）重量：20公斤。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第五包：电感耦合等离子体-质谱仪（数量：1台，预算：130万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●电感耦合等离子体-质谱仪 | 1.主要用途： 1.1用于海洋沉积物、水产品等产品等中的微量、痕量及超痕量元素的定性、半定量和定量分析，能够进行多元素快速测定，同时还可以进行同位素组成分析；仪器需具有以下分析特性和技术指标：（1）3MHz四级杆通过离子的荷质比进行定性分析； （2）进行元素定量分析； （3）同位素比的测定； （4）高灵敏度表现为中质量数In（115）＞500Mcps/ppm（氧化物离子比率：CeO+ / Ce+ ＜ 2 %）； （5）四极杆驱动频率：≥3.0 MHz； （6）最短的检测驻留时间（Dwell Time）：≤50µs ； （7）默认RF等离子体功率需＞1580W； （8）ICP等离子体氩气消耗量≤12L/min； （9）锥数量≤2个，采样锥孔径≥1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm； （10）双分子涡轮泵真空系统从大气压开始抽至可工作的真空度的时间：≤5分钟； （11）全数字脉冲计数检测器，实时动态线性范围≥11个数量级。2.仪器工作环境要求： 2.1 工作环境温度：15-30℃，气温变化率每小时不超过2.8℃。最佳室温是 20±2℃； 2.2 工作环境湿度：20-80%，不冷凝。最佳的相对湿度控制在 35%-50%； 2.3 电源: 220VAC 10% ，50 Hz。 3.技术指标 3.1 进样系统： 3.1.1四通道蠕动泵系统：计算机全智能软件控制分别用于样品、废液、内标或稀释剂； 3.1.2雾化室：耐高浓盐、高效石英同心雾化器提供最佳的雾化效率。低记忆效应且具有恒温装置的雾化室，雾化室控温范围：-12℃～20℃，计算机自动控制半导体制冷快速温度调节； 3.1.3 炬管：一体式石英矩管；在点火状态下，计算机控制；炬管位置可以X、Y、Z三个方向通过软件自动调节,可以选择最佳采集离子的位置；AutoMax功能使得仪器设置和方法编辑更为简单方便。 3.2 射频发生器： *3.2.1 ICP发生器：高效数控式、长寿命固态射频发生器；电感耦合等离子体离子源应为27.12MHz的射频发生器，功率范围500-1600W； 3.2.2 具有通风感应功能，当没有开通风而点火时，等离子体无法点火，并在软件诊断界面中给出提示； *3.2.3 采用电感线圈接地或交叉电感线圈消除二次放电，而不采用屏蔽罩技术减少消耗品和维护工作，不接受使用落后的屏蔽炬技术，保证仪器最佳性能的同时减少了不必要的屏蔽炬耗材，如果使用需要屏蔽炬的落后技术产品等耗材，需承诺配备20套屏蔽炬以备仪器终身更换。 3.3 四级杆质量分析器（3MHz）：双曲面四极杆提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度。 3.3.1四极杆预杆为“S”型双离轴设计,从而进一步降低背景信号。 *3.3.2最短的检测驻留时间（Dwell Time）：≤50µs。 *3.4 接口与开卷式设计：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤ 2个，为防过多基体进入后续质谱系统因此要求在保证超高灵敏度（中质量数In（115）＞500Mcps/ppm）的前提下采样锥口尽可能大，截取锥孔径尽可能小，采样锥孔径≥1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm，采样锥和截取锥十分容易拆装，锥的拆装可以在1分钟内轻松完成；仪器接口采用开卷式设计可在保持真空的情况下方便进行锥的日常维护； 3.4.1 碰撞反应池：碰撞反应气体（使用氦气或者氢气，不使用氨气等腐蚀性气体）可直接通入截取锥锥口的高压反应区中以消除各种多原子离子干扰； *3.4.2采用一体式碰撞反应池（iCRC）可以简单高效地去除由样品机制所带来的各种干扰； *3.5 离子光学系统: 等离子体炬管（ICP）与四级杆分离装置（MS）呈90度角； *3.5.1离子光学系统终身免维护； *3.6高精密气路控制系统： 3.6.1提供五路高精密气路控制系统包括：雾化气、辅助气、等离子气，以及二路碰撞反应气（氢气和氦气），且这五路气体均采用MFC全质量流量计控制； *3.6.2同时具有两项干扰消除技术：动能甄别（KED）模式和质量甄别（动态带宽调谐DBT质量过滤）模式； 3.7氩气作为仪器载气的消耗量巨大，为减少后期使用成本需具备ECO-Plasma环保节能技术使仪器测试状态下等离子体氩气消耗量小于13 L/min； *3.8真空系统：配备超强高性能真空系统，需提供一个机械泵与一个分子涡轮泵，要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟；由于分子涡轮泵异常昂贵，且在后期的使用过程中极易损坏，影响实验的正常进行，请再额外提供一个分子涡轮泵以解决上述问题； 3.9采用最新ADD11全数字脉冲计数检测器，实时动态线性范围≥11个数量级； 3.10整机性能指标： 3.10.1官方公开指标 中质量数In> 500 Mcps/ppm； 高质量数Th>300 Mcps/ppm； 3.10.2背景噪声< 1cps ； 3.10.3仪器稳定性（RSD）：< 3% (120分钟)； 3.10.4氧化物离子比率：CeO+ / Ce+ ＜ 2 %； 3.10.5二价离子比率： Ba++ / Ba+ ＜ 3 %； 3.10.6同位素比精度: < 0.08 %； 3.11 配置碰撞和反应模式消除干扰，碰撞反应模式可同时使用的H2和He气体，并可以通过软件操作实现H2和He连续的快速切换，无需腐蚀性碰撞反应气体； 3.12考虑到H2的使用安全性及避免使用进口氢气发生器所带来的高额后期使用维护成本，需采用国产氢气发生器供气；如果采用钢瓶供气请需配置全套实验室防爆及警报设备供用户使用； 3.13 外围设备： 3.13.1循环水要求：ICPMS专用;水温控制：20℃ ± 1℃； 3.13.2计算机配置：优于英特尔酷睿双核 2 GB内存，250G以上硬盘，19”LCD宽屏液晶， DVD带刻录功能， WINDOWS 7 或更高版本的计算机操作系统软件； 3.13.3 A4激光打印机； 3.14 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪(ICPMS)的拓展性能与联用技术： 3.14.1高灵敏度ICPMS与HPLC联用技术构成的LC-ICP-MS可以直接针对农产品（大米）中的有机和无机砷的形态进行直接完全分离和分析； 3.14.2高灵敏度ICPMS可以直接和飞秒激光剥蚀进样及光谱分析系统联用构成LA-ICP-MS分析仪来分析土壤、地质、农产品样品。 4.仪器配置要求： 4.1 ICP-MS完整主机1台（带He碰撞模式和H2还原模式）包括完整的进样系统； 4.2仪器带三种模式（无干扰标准模式、动能甄别碰撞模式、四级杆动态带宽调谐质量甄别模式； 4.3 ICP-MS工作站（包括：品牌电脑、激光打印机各 1 台）； 4.4 ICP-MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包1套；仪器维护专用工具1套）； 4.5 除主机标准配置外，还需配置2年的消耗品。 泵油; 1瓶. 进样泵管（各种规格）; 共12根. 石英炬管; 2根. 石英雾化器; 1个. Pt采样锥; 1个. Pt截取锥; 1个. 进样毛细管; 1根. 蓝宝石喷射管; 1套. PFA雾化器; 1套. PFA喷雾室; 1套. PFA护套气体管; 1套. 调试液; 1套. 连接管; 1套. 4.6 不少于200位自动进样器1套； 4.7机械泵 1套，循环水机 1套，满足仪器反应模式要求的氢气发生器 1套。 5.售后服务要求： *5.1保修：仪器提供整机一年免费保修服务；仪器全数字检测器提供四年免费保修服务；仪器三维聚焦离子反射透镜提供终身免费维护免费清洗服务（需提供制造商售后服务承诺书）。 5.2售后服务要求： 5.2.1 签订合同后，由供应方提供“实验室安装要求手册”，提出实验室环境、电源等具体技术要求； 5.2.2 供应方收到买方安装要求确认书后一周内安排工程师进行安装、调试，并进行现场培训； 5.2.3由仪器制造商授权的技术人员现场免费安装调试、仪器技术指标经验收合格，附验收报告； 5.2.4保修：要求由仪器制造厂商提供一年免费保修服务，终身维护维修服务，维修响应时间为48小时； 5.2.5免费培训：现场培训提供不少于3天的应用工程师现场培训；集中培训2人次，在供应方国内培训机构进行。 5.3交货期: 合同签订后3个月内交货。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第六包：正置倒置一体荧光显微镜等（预算：111万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●正置倒置一体荧光显微镜 （1台） | 一、正倒置一体主机： 1.主机：可旋转式主机设计，通过旋转改变物镜朝向，即可物镜在上进行正置观测，又可物镜在下倒置观测。 2.载物台：搭扣式可拆卸载物台，可选配多种样品适配器。 二、光源系统 1.五通道光源系统，可配4个荧光通道+1明场\相衬通道。 2.荧光系统：3个独立的高能LED光立方，包括LED光源和滤片,用 于检测DAPI；FITC；TRITC三通道荧光，寿命50000小时，功率可调。光立方波长也可根据用户需求定制。 3.明场光源：独立的LED白光光源，寿命50000小时，功率可调。 4.电动通道转换器：5通道电动转换器，通过软件控制光路切换。 5.聚光器:标配长工作距离聚光器: NA 0.30,WD 73mm,包含5位转轮； 另有高分辨率聚光器（NA 0.85，WD 7mm）可以选择。 三、物镜系统 1.电动马达控制聚焦的6位物镜转换器，可配任意45mm螺口镜头。 2.标配物镜: 4×荧石相衬物镜，NA 0.13，WD 17mm；10×荧石相衬 物镜，NA 0.30，WD 10mm；20×荧石相衬物镜，NA 0.45，WD 6.6-7.8mm；40×荧石物镜，NA 0.75，WD 0.51mm；另有多种物镜可供选择。 四、数码相机系统 1.自动切换的双相机系统； 2.彩色高分辨率数码相机用于明场及相衬，12 MP芯片，120FPS； 3.高灵敏度单色相机用于荧光检测，5.0 MP芯片，30FPS。 五、图像观测及控制系统 1.图像观测及操作控制系统；全视野观察：内置10×目镜，确保视野完整。 2.网膜屏显示：分辨率 2732×2048，264 ppi，达到人眼识别极限。 3.具有WiFi、蓝牙功能，AirDrop传输，也可用USB设备存储文件。 4.软件：交互式应用软件，从图像采集到图像处理及从图像分析到数据传递更加简单易用；软件可完成对光源、荧光通道的转换，光图像的多通道拆分及叠加；具有防抖拍摄功能，保证聚焦。 5.计算功能：五组触摸式手动计数功能；触摸式任意两点间距离的计算；触摸式手绘面积的计算；可随图片缩放自动调节的标尺功能。 |
| 2 | 气相色谱仪（1台） | 1.柱温箱 1.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃； 1.2 温度控制精度； 1.3 程序升温：32阶／33平台； 1.4 最高升温速率：125℃／min； 1.5 柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min（室温22°C）； 1.6 温度稳定性：0.01℃/1℃。 2.电子压力控制器 2.1 压力范围：0～1000kPa； 2.2 全程压力控制精度：0.001psi； 2.3 最大分流比：12500:1。 3.分流不分流进样口 3.1 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃。 4.检测器： 4.1 火焰离子检测器（FID）； 4.1.1 最高操作温度：450ºC； 4.1.2 最低检测限：＜1.4pgC/s； 4.1.3 线性范围：107gN/gC = 80000； 4.2 电子捕获检测器（ECD）； 4.2.1 最高操作温度：400℃； 4.2.2 最低检测限：<4.5fg/s； 4.2.3 线性范围：>5 ×104。 4.2.4 放射源370 MBq 63Ni的β射线。 5.自动进样器 5.1 具有重叠进样的功能，进样速度0.1s； 5.2 进样量0.01～50 μL； 5.3进样精度RSD<0.3%； 5.4 进样针位置：2～30 mm可调； 5.5样品容量：2 mL； 5.6 样品位数：105位。 6.软件: 6.1 操作系统:正版Win7系统； 6.2 色谱控制分析工作站：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序； 6.3可自动进行快速数据采集和后处理； 6.4可提供适时分析条件参数和分析结果； 6.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查； 6.6可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器； 6.7配置：电脑，打印机，氮气，空气氢气发生器各一套。 |
| 3 | 三维荧光光谱仪 （1台） | 1.技术要求： 1.1单色器：机刻凹面衍射光栅，闪跃波长：EX300nm，EM400nm ； 1.2波长范围：200—750nm，零级光； 1.3主机除具备荧光测定功能外，还可进行磷光、生物发光和化学发光的测定工作； 1.4分辨率：1.0nm； 1.5波长准确性：±1.0nm； 1.6波长扫描速度：30,60,240,1200,2400,12000,30000,60000nm/min； 1.7波长驱动速度：60,000nm/min ； 1.8灵敏度：S/N≥800（RMS）水的拉曼峰测量 ； 1.9光谱带宽：EX：1.0/2.5/5/10/20nm可调，EM：1.0/2.5/5/10/20nm可调； 1.10光源：150w 稳态Xe灯； 1.11具有自动增益功能的检测器，对较高浓度和较低浓度样品具有好很好的做样效果； 1.12具有预扫描功能，用户可以定期自行校正仪器，以保证数据的准确性； 1.13采用水平光束设计，标准荧光池最小试样体积：≤0.6mL； 1.14可完成三维测量，波长扫描（荧光、磷光、发光光谱），时间扫描（荧光、磷光、发光时间），定量分析（荧光、磷光、发光），磷光寿命测定，叁波长测定； 1.15具有预扫描功能，对未知试样可以自动找到最优的荧光分析条件，同时可以避免其他散射光谱峰错误的设定为荧光激发或荧光发射峰； 1.16具有内置的切光器功能，可将样品在激发光束下的暴露时间缩短，从而保护容易发生光反应的样品。 2.配置 2.1荧光分光光度计主机1台； 2.2样品池1个； 2.3控制终端1台（双核处理器2.8GHz，内存4G，硬盘1T，22"液晶显示器，独立显卡，DVD光驱，Win10操作系统）。 3.服务要求 3.1为用户免费培训，培训使用仪器的操作人员2名（安装培训、操作培训、应用维修技术培训）。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作、应用技术、样品与处理、使用和日常保养维修等； 3.2保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在两日内到达用户现场进行维修服务。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第七包：营养盐自动分析仪等（预算：107万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●营养盐自动分析仪 （1台） | - 一、技术指标： 1.带50ml质控位三维随机自动进样器： *1.1单针自动进样器位置不低于201位，具有独立标准架不低于20位。提供清晰图片证明。除标准杯位和样品杯位之外，具有专用质控杯位，此杯位体积不低于50ml，位置不低于2个。提供清晰图片证明，并标注出杯位。 *1.2进样器带内置一体化清洗泵2台，进样针清洗水使用独立一个清洗泵，废液也用独立清洗泵抽走。清洗泵和进样器一体化设计，清洗泵数目2个。提供带内置清洗泵2个的清晰图片证明。 2.高精度蠕动泵的技术要求： *2.1 单台泵只使用一个蠕动泵盖，单个泵盖内能容纳不少于28通道试剂管。 2.2空气注入采用光电感应电磁阀来精准控制，不使用弹簧等机械拉伸。实验结束无需使用者手动拉起压杆。 2.3 蠕动速度和频率可以通过计算机调节，在完成测试后能自动转入间歇模式即蠕动多少秒停顿多少秒。 *2.4蠕动泵的转轴≤8根，轴数目少，可以有效减少轴和泵管之间的磨损(提供实物图片)。同时，蠕动泵盖和泵管无需涂抹润滑脂油。 2.5配备15针RS232通讯接口与比色计连接控制蠕动泵的启动、停止。 2.6在蠕动泵盖上有电磁感应器，泵盖未完全闭合紧时蠕动泵不会转动，保证操作者安全。 2.7泵内设有漏液检测器，漏液自动停止转动（提供漏液检测器在泵内部的实物图片）。 3.化学分析模块： 3.1化学分析模块组成是惰性玻璃圈的，能清楚看见系统内部运行情况，内径2mm。 3.2 化学分析模块的温度设置为出厂设置，不可在可见范围内有设置修改按钮，保证出厂设置不被用户错误修改。 3.3 化学分析模块设计有漏液自动排出设计。 4.双光束数字式比色计： *4.1双光束比色计：不使用后分光形式，光束先经过单色器（即滤光片）处理后，分成两束光，一束光去样品池测量信号，一束光去参比池去测量参比，这两束光波长相同。原理符合朗伯比尔定律要求，单色平行光垂直进入比色池。 4.2提供能同时容纳四个双光束光度计的暗置比色盒，确保多个光度计同时在暗室内比色；且暗置比色盒内具有漏液检测装置。 *4.3比色计光源需具有LED光源技术。 *4.4积木式设计：蠕动泵、化学分析模块、比色计均为独立磨具的独立部件，可以随意调换摆放位置，能适应L型，U型桌面摆放设备，同时便于以后的增减配。 - 5测试项目技术要求： 5.1氨氮 5.1.1分析方法：水杨酸钠法，1cm不脱泡比色池。 5.1.2在线透析过滤，检测下限：0.01mg/L，检测范围：0.01-8mg/L。 5.2亚硝酸盐 5.2.1分析方法：NEDD显色比色法，1cm不脱泡比色池。 5.2.2在线透析过滤，检测下限：0.010mg/L，检测范围：0.01-10mg/L。 5.3 硝酸盐 5.3.1分析方法：镉圈还原NEDD法，1cm不脱泡比色池。 5.3.2在线透析过滤，检测下限：0.008mg/L，检测范围：0.01-10mg /L。 *5.3.3 镉圈是采用金属镉为材质的金属管道，外表面附橡胶管，镉圈内径为1mm中空管道（需提供证明材料）。无需填装颗粒镉，减少与重金属镉的接触。 5.3.4样品进入镉圈前无需脱气，气体可直接进入镉圈，减少样品之间扩散。可在线还原激活。 5.4磷酸盐 5.4.1分析方法：钼酸盐法。 5.4.2在线透析过滤，检测下限：0.008mg/L,检测范围：0.1-5mg/L。 - 6.系统控制、应用软件和相关资料： 6.1中英文说明书。 6.2控制软件有中文界面。 6.3控制软件保证永久免费升级。 6.4具有强制校准曲线通过原点的功能。 6.5计算机界面显示信号/参比百分比，同时证明比色计是双光束比色计。 6.6有双曲线功能，能使用不同浓度范围曲线，同时校正同一次实验数据（需提供软件截图证明）。 6.7软件需经过微软认证。 6.8比色计使用USB接口和电脑连接，直接将数据传输到电脑，软件直接可以控制，无需经过其他数据转换器、处理器等中转。 - 7.分析速度： 各个项目分析速度必须大于35个/小时，节省试剂消耗。 二、售后 1. 1年免费质保期，蠕动泵质保3年。 2.提供1小时响应，48小时内到达现场，特殊情况可提供应急设备，保证客户实验不中断，并且更具实际情况承诺维修期限。上门安装调试免收培训费，确保使用者能独立完成实验操作。安装调试期培训不低于4个工作日。 - 3. 200位以上三维随机自动进样器一台；高精度蠕动泵一台，配备光电感应电磁阀；配置硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐模块；四通道高精度比色计底座一台；电脑（i5以上CPU，8G内存，1T硬盘，22寸以上显示器）打印机一套。 |
| 2 | 离心机 （1台） | 1. 10种升降速率选择，自定义离心参数，点动功能、短暂离心 SCT转速控制技术,SBT软刹车技术； 2. 超速、门盖、不平衡等保护功能； 3. 钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套； 4. 可选配生物安全转子； 5. LED多屏显示，程序组、升降速、转速/离心力、时间等参数单键设置无需组合键； 6. 微电脑控制，可RCF直接启动，40种自定义工作模式直接调用； 7.最高转速：16600r/min； 8. 最大相对离心力：19200×g； 9. 最大容量：400ml； 10. 转速精度：±30r/min； 11.定时范围：1-999min； 12.电源：AC 220V 50Hz 15A； 13.整机噪声：≤65dB； 14.配12×10ml、6×50ml、24×1.5/2.0ml、10×5ml角转子。 |
| 3 | 湿热灭菌锅（1台） | 一、规格参数 1.有效容积:80L。 2.腔内内径(直径×深度）：φ370×750mm，方便存取物品，清洁腔内的高度。 3.外部材质：ABS树脂高强度外装盖，双面镀锌钢板，表面喷涂处理耐腐蚀性强。 4.罐体材质：厚度3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效果，提高升温速度。 5.罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定。 6.蒸汽水接盘：开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内。 7.设备开关:带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源。 8.排气阀:电磁阀2个全开放用，缓慢开放用各1个,在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅。 9.冷却方式:可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却，强制冷却时间较其他机型缩短一半以上，即使在其他模式中，只要在饱和水蒸气温度-2℃以下时风叶会动作，到达60℃时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。 10.操作控制面板:7英寸超大触摸屏，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定，并显示运转功能。 11.最高使用压力:0.255Mpa。 12.内置冷却水箱:大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位。 13.腔内注水量:≥6500L，支持长时间灭菌和多次灭菌。 14.防堵塞功能:容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞。 二、性能参数 1.加热器及传感器保护措施:缸内地面放置加热挡板，保护加热器和传感器。最高水位，最低水位表示。 2.加热器类型：不锈钢加热管 1500W×2。 3.加热器回路控制：固态继电器，脉冲控制输出。 4.传感器：Pt100热电阻。 5.温度范围：器具，液体灭菌工程：105℃～135℃。 6.溶解工程：60℃～110℃。 7.保温工程：45℃～60℃。 8.预热温度：45℃～80℃。 9.温度控制：微型电脑PID控制。 10.设定显示方式：使用上下键，数字显示设定方式，最小分辨率0.1℃。 11.预约功能：时刻模式：00:00-23:59范围内以1分为单位进行设定，默认设为当天。 12.日期·时刻模式：设定单位年月日时分，00:00-23:59范围内，分辨率为1分。 13.计时·计时分解功能：设定时间：1分～99小时59分，分辨率：1分。 14.设定时间：100时～999时，分辨率：1时。 15.预热功能：可提前预热45℃～80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min。 16.记忆功能：各模式有三个记忆单元，可对温度，时间，强制冷却等进行储存和记忆。最多保存12个记忆程序，每个程序可更改名称。 17.键锁功能：在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作，防止运行中误操作。 18.故障记录功能：可根据年月日记录20项故障及其种类。 19.累积灭菌/次数/时间：用户可随时查询并把握设备的运行情况。 20.灭菌物品温度测定功能：使用物品用传感器（选配）的测定温度，灭菌以及溶解时间计时。 21.数据传输功能：计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出。 22.警报内容：传感器异常，继电器短路，加热器断线，盖子锁异常，排水开关异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀异常。 23.标准配置： 3个φ332×D195.5提篮，1m硅胶排水管，灭菌测试卡1套（30张），蒸汽接水杯1个，冷却水箱1个，加热器挡板1个，过滤塞1个，抱闸1个。 24.选配件：物品温度传感器，罐内温度测试定传感器，记录仪，温度输出端子（4-20mA）,外部警报输出端子，时间到达输出端子，标准提篮，加高型提篮。 |
| 4 | 纯水仪 （1台） | 一、技术要求 1.进水水源：符合GB17324纯净水卫生标准的纯化水、蒸馏水（电导率（在线监测）《5us/cm）； 2.出水水质：电阻率≥18.2 MΩ.cm（在线监测），0.2um微颗粒＜1个/ml,细菌个数＜0.1cfu/ml，热源含量:<0.001Eu/ml；核糖核酸酶RNases<0.01ng/ml；脱氧核糖核酸酶DNases<0.01pg/ml 完全符合GB6682-2008、ISO3696、ASTM、D1193、CAP、CLSI-CLRW、EP和USP制定的I级水质最高标准； 3.产水流速：0.1-2.0L/分钟； 4.工作电源：220ACV/50HZ-100W； *5.出水TOC值＜5ppb； 6.配30L纯PE密闭式常压水箱，设高效无菌呼吸器； *7.配60W高功效双波长紫外灯、进口5000道尔顿超滤膜、进口0.22微米终端微滤器； *8.采用5道过滤工艺：双通道核级预纯化柱--UPZW双波长紫外消解--UP双通道低TOC超纯化柱—FRO-UP超滤膜柱--进口终端微滤； *9.所有管路采用热插拔式防渗漏接口； 10.智能PLC硬件控制系统，ULPHW双级电路板,中文操作，触摸控制面板，流量监控滤芯更换周期，中文提示用户及时更换滤芯（显示“更换UP/FRO/UV”）； 11.具备自动监测、自动维护、自动报警、缺水、断电保护等功能 操作系统具有快速定量、手动定量、手动取水、系统内部自动循环等功能； 12.采用全塑机箱，杜绝机器内部结雾、腐蚀等不良现象； 13.电极常数0.01cm-1，进水、取水水质在线检测，原水缺水检测，取水流量在线检测功能； 14.具备阻止不合格源水进入功能，有效提高耗材使用寿命； 15.具备自动润洗功能，避免细菌滋生； 16. UP超纯水系统内循环设定（0-2000秒，使超纯水保持最佳水质）； 17.定量取水设定（1-99升）×定质取水功能设定（1-18.2 MΩ.cm） 定时取水设定（年/月/日/时/分）×语言设定（中文/英文） 18.历史数据库查询功能 18.1历次取水时间/取水量（年/月/日/时/分）； 18.2历次取水水质（UP电阻率）； 18.3累计取水量（升）； 18.4历次耗材报警更换记录； *19.适用：超痕量和痕量无机、有机物分析；分子生物学微生物学；DNA序列分析；电泳、凝胶分析、ICP-MS、ICP-AES、GC-MS、HPLC、TOC、PCR;单克隆抗体生产等。 二、配置： 1.超纯水主机（原装纯化系统，PLC集成电路控制板，FRO-UF超滤膜柱， 紫外灯），德国 0.2μm终端微滤器； 2.双通道核级预超纯化柱 10寸 1套； 3.双波长紫外消解仪 UPZW-60R 1套； 4.双通道低TOC超纯化柱 10寸 1套； 5. FRO超滤柱 ULU-FRO 1套； 6.终端微滤 0.22US 1个。 |
| 5 | 固相萃取仪（1台） | 1. 8通道同时处理样品，8通蠕动泵控制，每一流路独立控制，压力均匀一致，流速同步； 2.采用不同的连接方式，蠕动泵可以提供正压或负压，无需手动加压； 3.萃取平台具备自动升降功能，兼容实验室常用规格萃取柱和接收瓶； 4.采用自动加液模式，整个流路密闭无挥发； 5.样品数量少时，可以使用快速手动模式，简化操作； 6.一键暂停，可以控制小柱液位高度，防止溶剂流干； 7.支持自动批量添加溶剂和样品，自动收集； 8.过柱速度控制精度0.07mL/min； 9.采用8通道同步样品泵，支持1/3/6/12/30/60mL萃取柱，支持47/90mm萃取盘； 10.支持多种规格接收瓶，包括常规15/50mL离心管，鸡心瓶，旋蒸瓶等容器； 11.配置LED显示屏，实时显示流速、时间、样品泵转速； 12.支持大体积水样自动上样，上样体积500mL以上； 13.功率：100W； 14.时间：0-99min； 15.通道：8通道，通道可扩增； 16.转速：0-100rpm； 17.流速：0.1-7mL/min； 18.萃取柱规格：1/3/6/12/30/60mL； 19.样品体积：0.1mL-20L； 20.接收体积：10mL-100mL。 |
| 6 | 电热多孔消解器 （2台） | 1.控温范围:室温-260℃ PID温控系统,孔间温差±1-1.5℃，板面最低温度和最高温度＜3-5℃； 2.控温精度:±1℃，最高温度差3-5℃； 3.加热材质:优质石墨+特氟龙防腐涂层,全封闭设计,采用先进的一体环绕加热方式，样品各部位受热均匀； 4.样品孔数:48孔； 5.控显方式:PID控温数显； 6.电源：220v/50Hz； 7.配套器皿：48孔+48个四氟消解管（消解管盖子和体顺序编号, 不混淆）。 |
| 7 | BOD分析仪（1台） | 1. 用途 用于实验室中，测定环境水样的五日生化需氧量BOD5值。仪器采用呼吸法（压差法）原理，样品无需稀释曝气，直接测量。实时监测样品BOD变化。 2. 工作条件： 2.1 电源：110 或 240 V, 50/60 Hz； 2.2 操作温度：20℃； 2.3 储存温度：0 至 40℃； 3. 技术性能指标 *3.1分析方法：呼吸法，无汞压力传感器测量，直读BOD值； 3.2分析质量：与传统稀释接种法有高度相关性； 3.3一次可同时分析样品数：6个； *3.4 测定范围：0-35, 0-70, 0-350, 0-700 mg/L (不需要稀释)； *3.5 显示：LCD数显，并可时时显示BOD变化趋势曲线； *3.6 漂移：5 天内小于 3 mg/L BOD； *3.7分辨率1 mg/L BOD； *3.8 精确度：测试 44个150 mg/L 的葡萄糖和谷氨酸标准溶液，95%置信区间内均值为 235 mg/L BOD（分布在224 至 246 mg/L之间）。 4.配置要求 4.1 基本配置：BOD测定仪主机、电源线、6个样品瓶、一包营养缓冲液、一瓶氢氧化钾颗粒、6个搅拌子等。 4.2 另配培养箱 4.2.1微电脑智能控制，控温，控时，超温报警； 4.2.2控温范围：5℃—50℃； 4.2.3 150升/300×370×815； 4.2.4镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座。 |
| 8 | 马弗炉 （1台） | 1200℃箱式实验电炉以掺钼电阻丝为加热元件，采用智能化控温系统，可控硅控制,控温精度高；炉膛采用真空吸附成型的优质氧化铝多晶纤维无机材料；双层炉壳间配有风冷系统。 1.三面内嵌式电阻丝加热，温场均匀； 2.炉膛采用真空吸附成型的优质氧化铝多晶纤维制成，收缩率小，导热系数低，保温效果好，耐用节能； 3.加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2，最高发热温度可达1200℃。 4.左侧开式炉门，具有开门断电功能,保证实验操作安全性； 5.可预留出气孔，实验过程中的烧结挥发气体易于排出； 6.预留数据转换接口，与计算机互联，可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能； 7.超温和断偶保护警报并断电，漏电保护，操作安全可靠。 8.机器电源：AC380V，50/60Hz； 额定功率8kw； 9.炉体结构：双层壳体结构； 10.炉膛材质：真空吸附成型的优质氧化铝多晶体纤维固化炉膛； 11.炉门结构：左侧开门； 12.温控系统：采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温； 13.程序；控温精度±1℃； 14.显示模式：仪表面板显示； 15.加热方式：优质合金丝0Cr27Al7Mo2； 16.测温方式：N型热电偶，正后方测温； 17.使用温度：最高温度1150℃，连续工作温度≤1100℃； 18.升温速度：推荐≤10℃/min，最快升温速度30℃/min； 19.降温速度：700℃以上≤10℃/min； 20.执行标准：GB/T 10066.1-2004、GB/T 10067.4-2005； 21.标准配置：主机1台，坩埚钳1把，高温手套1副，说明书、合格证、保修卡各1份。 |
| 9 | 低温冰箱 （1台） | 一、功能及用途 1.用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等。 2.碳氢制冷系统，降噪机舱设计和碳氢系统设计面采用静音碳氢压缩机和低噪声节能风机。 3.2000个样本存储量，USB数据存储功能，可存储10年以上，可以存储实际温度，设定温度，高低温报警值，电压环温等数据，可以随时下载数据并通过电脑查询记录，用户的样本存储。 4.多种报警功能（开门、高低温、冷凝器脏、电池电量低、传感器故障、断电和环温高等报警），方便提供用户存储样本；电压和环温显示，实时监控用户的使用环境，运行环境稳定。 二、参数指标： 1.产品形式：立式； 2.功率（W）：1000； 3.箱内温度范围（℃）：-40～ -86； 4.外形尺寸(宽×深×高)（mm）：不小于1041×980×1980； 5.内部尺寸(宽×深×高)（mm）：不小于766×716×310； 6.有效容积（L）：≥728； 7.温控方式：电脑板温控； 8.产品配件：脚轮、止动底角、检测孔、功能参数说明书； 9.报警系统：有； 10.远程报警：有，常开式； 11.温度报警：高低温报警； 12.断电报警：有； 13.传感器故障报警：有； 14.电池电量低报警；有； 15.医疗器械注册证：有。 |
| 10 | 冷冻离心机（1台） | 1.微电脑控制，触摸面板，LCD、LED双显示，运行参数可自动记忆，可RCF直接启动。 2.大力矩无刷变频电机驱动，超高速轴承,运行平稳，免维护。 3.多层减振结构，无氟压缩机组，振动小、噪声低，环保。 4.钢制机身，不锈钢离心腔。 5.转子识别系统，超温、超速、门盖、不平衡、皮带断等保护功能，主机及转子寿命计算功能，确保安全。 6.离心腔预冷设计，降温快。 7. 0-9档10种升降速率选择或直接输入升降速时间，可存储40种自定义工作模式。 8.点动功能，短暂离心，便于多样化离心。 9.最高转速：21000r/min。 10.最大相对离心力：48900×g。 11.最大容量：3000ml。 12.转速精度：±20r/min。 13.温控范围：-20℃-+40℃。 14.温控精度：±1℃。 15.定时范围：0-99 h 59 min 59 sec。 16.电源： AC 220V 50Hz 35A。 17.整机噪声： ≤60dB。 18.配16×10ml、6×50ml角转子，32×15ml、8×50 ml平转子。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第八包：动三轴仪（数量：1台，预算：150万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●高级动态三轴试验系统、恒应变速率固结试验系统 | 一、高级动态三轴试验系统 1.轴向动荷载驱动形式：动态伺服电机； 2.试样尺寸：直径38/50mm； 3.试验噪音：试验过程中噪音程度应低于50分贝； 4.轴向应力测试精度：不低于1kPa； 5.动态轴向应力从压力室下方施加，压力室上方为完全开放式操作空间； 6.压力室：耐压能力2MPa，内部直径不小于160mm，含内置一体化电动伺服轴向驱动器，电控设备，电源驱动； 7.压力室带有自适应围压补偿液压腔，以用来补偿加载杆进出压力室引起的体积变化所造成的围压波动； 8.围压和反压均使用数字式压力/体积控制器：独立控制或计算机控制围压和反压/体积，超过压力和体积的自动保护装置，体积变化测量和显示至1mm3。体变读数/显示到1mm3，压力读数/显示到1kPa；控制器可进行压力加载还可以测量土体排水体积，不需要额外的体变测量装置； 9.压力／体积控制器可直接控制压力和体积，可作为独立液压源使用，自带伺服控制电路板以及数模转换电路，直接显示数字式的压力和体积信息； 10.压力/体积控制器单机控制功能：维持压力（体积）恒定，按照固定的速度进行压力（体积）加载，按照设定的周期和幅度进行循环加载； 11.压力/体积控制器重量应不大于12kg，功率不大于20W，以方便移动作为独立控制器用于给实验室其他测试系统作为压力源使用； 12.压力/体积控制器兼容性：控制器应自带高速USB通讯接口，可用通过第三方软件（如LabView等）进行二次开发功能，也可以由用户自己编写控制软件用于和其他品牌测试系统实现软件兼容，交货时应同时提供开放式软件接口； 13.动态控制和数据采集系统：不少于8通道，16位数据采集和信号调节装置，通道自动增益调节； 14.每个周期可以控制的数据点数不低于10,000@1Hz，5000@2Hz； 15.最大可以存储的数据点数=1000点/循环； 16.动态测试频率范围：0～2Hz； 17.轴向荷重传感器：量程10kN，包括加载杆、加载头和与数据接口相连接的电子接头，精度≤满量程的0.1%； 18.孔压传感器：2MPa，精度≤满量程的0.1%； 19.位移测量编码器：轴向位移测量和控制的精度为100mm时不大于80µm，即0.08%； 20.测试软件功能可以完成以下： （1）试样饱和与固结：包括B检测，围压和反压饱和蠕变，各向同性固结试验； （2）标准三轴试验：可测孔压，包括U-U试验，C-U试验，C-D试验； （3）标准三轴试验：可测孔压，包括U-U试验，C-U试验，C-D试验； （4）应力路径试验：线性应力路径； （5）高级加载试验（荷载控制，低频循环加载，用户可以自行设计应力路径）； （6）K-0固结试验：包括K-0固结和膨胀试验； （7）动态轴向力和应变控制测试试验，用户可以自定义测试波形； 21.所投设备与生产厂家官网参数一致，提供所投产品的网址，并附该网页截图，以便核查；不接受半成品或者仍处于研发试用期内的产品，要求同型号整套设备成熟稳定。 22.整个系统在未来可以升级动态体积变化测量功能，需提供相关资料（如论文、操作说明书）等作为佐证材料。 23.不接受半成品或者仍处于研发试用期内的产品，要求同型号整套设备的研发投产到使用年限超过五年。 24.提供同型号设备的验收文件和调试报告，需包含实验曲线。 二、恒应变速率固结试验系统 1.轴向加载系统： 50kN全数字式轴向加载系统，位移控制速率从每分钟0.00001mm至每分钟89.99999mm，自带液晶显示器和控制键盘，可以单机操作，也可以通过USB与外部控制计算机连接使用软件操作，轴向加载系统也可用于容纳试样尺寸为100mm的三轴压力室； 2.一个CRS压力室，边壁为透明材料，可方便用于观察试样变化，配合50KN数字荷载架，最大承受1MPa压力，允许试样直径为100mm； 3.配套试样套装，用于完成直径70mm，高度20mm的试样的实验，包含试样固定环、环刀等，试样尺寸可选50、63.5和100mm； 4.内置水下荷重传感器，包括加载杆、加载头和与数据接口相连接的电子接头，精度≤满量程的0.1%，量程可选为5, 10, 25,或50kN； 5.线性应变传感器，25mm，精度＜全量程的0.1%； 6. 1MPa孔隙水压力传感器，精度≤全量程的0.15%； 7. 1个数据采集系统，不少于8通道，16位数据采集，适用传感器电压范围25mv-30v,便于扩展升级； 8.除气装置和阀门，用于安装孔隙压力传感器； 9. 1套1MPa数字式压力/体积控制器：采用静态液压加载方式，独立控制或计算机控制围压和反压/体积，超过压力和体积的自动保护装置，体积变化测量和显示至1立方毫米(0.001cc)。体变分辨率不低于0.001cc，压力分辨率小于1kPa；控制器不仅可以进行压力加载还可以测量土体排水体积，不需要额外的体变测量装置。 10.压力／体积控制器可以直接在控制器自带的标准16键小键盘上控制压力和体积，可作为独立液压源使用，自带伺服控制电路板以及数模转换电路，直接显示数字式的压力和体积信息。 11.压力体积控制器单机控制功能：维持压力（体积）恒定，按照固定的速度进行压力（体积）加载，按照设定的周期和幅度进行循环加载。 12.压力体积控制器功率不大于20W，以方便移动作为独立控制器用于给实验室其他测试系统作为压力源使用。 13.控制器兼容性：控制器应自带高速USB通讯接口，可用通过第三方软件（如LabView等）进行二次开发功能，也可以由用户自己编写控制软件用于和其他品牌测试系统实现软件兼容，交货时应同时提供开放式软件接口。 14.测试软件功能包括以下测试功能模块： 14.1 标准固结功能； 14.2 可用于分级加载； 14.3应变速率不变（CRS）； 14.4加载速率不变（CRL)； 14.5控制水力梯度； 14.6轴向应力或轴向有效应力控制下的饱和加载； 14.7 B检测，主要检测饱和度； 14.8 轴向应力或轴向有效应力恒定控制。 15．设备需要具有很强的升级特性，需在未来用低廉的成本升级用于完成三轴实验和非饱和土实验，提供升级设备图片和客户联系方式。 16.所投设备需与生产厂家官网参数一致，需提供所投产品的网址，并附该网页截图，以便核查；不接受半成品或者仍处于研发试用期内的产品，要求同型号整套设备成熟稳定。 17.台式控制电脑，8G内存，I5双核处理器，1T硬盘，23寸显示。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第九包：多参数水质剖面仪（数量：1台，预算：30万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●多参数水质剖面仪 | 1.整体耐压水深：≥6000m； 2.需配备测量温度、电导率（盐度）、压力（深度）、浊度、叶绿素、溶解氧等传感器； 3.温度传感器指标要求： （1）测量范围：-5℃至+35℃； （2）测量精度：≤±0.002℃； （3）分辨率：<0.00005℃； （4）时间常数：≤1s； （5）标准稳定性：≤0.002℃ /年； 4.电导率传感器指标要求： （1）测量范围：0-85mS/cm； （2）测量精度：≤0.003mS/cm； （3）分辨率：≤0.001mS/cm； （4）标准稳定性：≤0.010mS/cm/年； 5.压力（深度）传感器指标要求： （1）测量范围：0-6000m； （2）测量精度：≤满量程的±0.05%； （3）分辨率：<满量程的0.001%； （4）时间常数：< 10ms； （5）标准稳定性：≤0.05%FS /年； 6.浊度测量传感器指标要求： （1）测量范围： 0-25NTU，0-125NTU，0-500NTU，0-2500NTU（可通过软件自动进行最佳量程选择）； （2）线性精度：≤2%，0-1250FTU； 7.溶解氧传感器指标要求： （1）浓度校准范围：不小于0-500uM； （2）饱和度校准范围：不小于0-120%； （3）测量精度：≤±8µM（饱和度±5%）； （4）分辨率：< 1µM（饱和度0.4%）； （5）时间常数：≤8s； 8.叶绿素传感器指标要求： （1）最低检测限：≤0.02 μg/L； （2）测量范围：0-5μg/L，0-15μg/L，0-50μg/L，0-150μg/L（可通过软件自动进行最佳量程选择）； （3）时间常数：≤0.1s； 9.数据存储方式：自容式存储； 10.内存：≥240M个读数； 11.采样率：不小于2Hz； 12.通讯：包含但不限于USB-C； 13.时钟漂移：不大于±60秒/年； 14.需要配套外包装专用货箱及相应的采集、后处理软件。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第十包：流式细胞仪（数量：1台，预算：147万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●流式细胞仪 | 1.固态激光器：配备三根固态激光器，488 nm蓝色激光功率 ≤ 20 mw，640 nm红色激光功率 ≤ 40 mw，405 nm紫色激光器功率 ≤ 50 mw； 2.荧光通道：配备2个散色光通道（FSC、SSC），12色荧光通道，信号收集避免全光谱荧光收集，采用带通滤光片和高灵敏度PMT检测器进行荧光信号收集； 3.主机核心部件如激光器、检测器等需有原生产厂商铭牌标记； 4.滤光设计：带通滤光片进行信号收集，滤光片即插即拔，不需任何调校工具； 5.光路系统：采用光导纤维将激光信号传导并固定于石英杯流动池，散射光和荧光信号采用非波分复用半导体的光导纤维传导并固定于八角形或三角形全反射光信号收集系统，提高信号的接收效率和检测灵敏度； 6.信号检测方式：180 × 430µm矩形石英流动检测室； 7.荧光补偿方式：任意参数之间的矩阵补偿，可以在线、离线补偿，也可以软件自动化完成补偿调节，为保证补偿准确性，避免采用纯光谱计算方式完成补偿； 8.荧光检测灵敏度：FITC ≤28 MESF，PE ≤ 20 MESF； 9.荧光分辨率：CV<3%； 10.交叉污染率 <0.3%； 11.检测颗粒范围：0.5-50 μm； 12.最小上样体积：50 μL； 13.样本分析速度：分析速度≥25000细胞/秒； 14.样本流速范围：需具备低速、中速、高速三档不同流速，以满足不同样品需求； 15.进样方式：为保证数据的稳定性和可靠性，需采用稳定的鞘液聚焦细胞结合正压上样方式，避免真空泵、蠕动泵或注射泵等负压上样设计的造成的后续维护成本高和不稳定性性；配置10L鞘液桶和10L废液桶，保证仪器长时间稳定运转； 16.仪器质控：具备完善的仪器全程质量控制体系，能够自动检测和长期跟踪仪器性能Br、Qr的微量变化，生成Levey-Jennings曲线，提示最佳的仪器使用条件设置，保证数据的最高准确度和精度，同时具有最佳的可比性和连续性； 17.分析软件：软件系统，自动设门，自动创建补偿调节窗口、设定补偿值，可自动输出FCS数据； 18.计算机和数据处理系统：品牌电脑工作站，双核处理器，内存≥4 GB RAM；数据存储：硬盘≥500 GB；DVD或CD-ROM；保证分析软件的流畅运行，保证相关技术参数5年内的先进性。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。

第十一包：紫外可见分光光度计等（预算：24万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●紫外可见分光度计 （1台） | 一、技术要求： 1.光源：长寿命脉冲氙灯，即开即用，无需预热，光源必须只在测试时才点亮； 2.波长范围：190-1100nm； 3.波长准确度：±1nm（氧化钬）； 4.波长重复性：<0.15nm (氧化钬)； 5.波长分辨率(正己烷中的甲苯)：>1.7； 6.光度准确度：<±0.01A（重铬酸钾）； 7.光度重复性：<±0.003A（重铬酸钾）； 8.杂散光：198nm（KCl）＜2%T，220nm/340nm (KI/NaNO2) <0.03%T； 9.全程最快光谱扫描时间：1s； 10.光吸收范围：-0.3～3.0A； 11.采用样品压缩技术，能有效避免助留技术中存在的样品柱坍塌问题； 12.密闭式测量环境：微量平台测量样品时处于完全密封的环境内，避免了外部环境对样品的干扰； 13.最低样品量：1ul； 14.光程由电机和高精度定位架控制，具有1mm和0.1mm双光程，可自动调节； 15.检测浓度(dsDNA)：6ng/ul ～ 15000ng/ul （超微量模式）； 16.提供比色皿测量模式，可进行标准1cm光程检测；敞开式比色皿平台设计，无需关闭样品室就可以测试数据； 17.检测器：不低于2048像素CCD阵列式检测器，瞬时扫描全程光谱； 18.控制器：7英寸彩色液晶触摸屏实现如下程序控制，数据可通过U盘导出，可接或不接电脑： （1）实现波长扫描、固定波长、定量分析和动力学分析应用程序包； （2）具有两种操作模式，入门级的直接测量法和专家级的方法测量法； （3）可进行透光率、吸光度、浓度分析； （4）可以对所有固定波长测量数值实时进行统计分析，计算平均值、绝对偏差和相对偏差，并可以对可疑结果进行排除筛选； （5）内置自动性能认证功能，可随时检验仪器状态性能，同时出具检测报告； （6）可对结果进行复杂四则运算分析，并直接显示结果； （7）可以对全谱结果进行一阶求导、二阶求导以及对数显示； （8）具有One ClickTM一键操作功能，发送快捷键于桌面可立即开始实验； （9）具有四级用户管理权限，根据不同需求选择不同用户名； （10）数据结果可以打印、导出至U盘或者保存于网络文件夹内, 可以自定义导出报告的内容。 二、配置： 1.仪器主机一台，含超微量台与比色皿台，同品牌石英比色皿2个； 2.七英寸彩色液晶触摸屏控制器一台，内含向导软件一套，支持中英法德意俄葡等八种语言； 3.中英文用户手册与快速指南一套； 4. 10µl移液枪一支； 5. 10盒枪头（960支）。 |
| 2 | 电子天平 （2台） | 1.最大称量值：220g；可读性：0.1mg； 2.重复性：0.1 mg；稳定时间：2 秒； 3.防风罩有效高度≥235 mm； 4.灵敏度温度漂移：2 ppm/℃； 5.校准：内部校准；配有称量值检索； 6.动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围，防止过载； 7.坚固的金属机架，标准配置外部塑料保护罩及天平防护罩； 8.多种内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量； 9.内置的时间与日期标识，称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求； 10.前置水平调节脚和水平指示器。 |
| 3 | 光学显微镜（1台） | 1. 主机及光学系统：正置显微镜主机，镜体稳固、可靠、成像稳定，光路封闭不易进灰；采用无限远双重校正反差增强光学系统。 2. 物镜:大口径物镜，高精度高分辨率增强反差增强型物镜，采用萤石材料。配置物镜5只，具体包括1.6×；4×；10×；40×；100×。 参数如下： 平场消色差物镜 1.6×，数值孔径：NA=0.05； 平场消色差物镜 4×，数值孔径：NA=0.10； 平场消色差物镜 10×，数值口径：NA=0.25； 平场消色差物镜 40×，数值口径：NA=0.65； 平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA=1.25； 3. 放大倍数： 16×到1000×。 4. 4孔物镜转盘:可同时装载4只物镜，带内部定位功能。 5. 载物台:防静电设计，且移动行程不小于75mm×30m。 6. 调焦机构：二档无级调焦，固定粗微调同轴，内置免调节下滑装置，调焦最小精度3微米。 7. 照明系统：高亮度免维护LED冷光源，有效寿命2.5万小时以上。恒定色温4500K，无色偏。低功耗，不易发热，长时间使用不会烤坏灯箱且多种功能方式可选。 8. 观察方式：透射具有明场观察方式。 *9. 镜筒：双目镜筒，50/50分光，镜筒倾斜角30度，眼幅调整范围55～75mm，人机工程学设计。 10. 宽视场双目观察，10×高眼点目镜，带曲光度目镜。双目观察镜筒为铰链式，眼点高低可调。调眼距时，应能保证目镜齐焦55mm-75mm调节。 11. 高分辨率聚光镜一个：NA=0.9/1.25。 12. 外置式至少600万物理像素彩色数字摄像头：可实现每秒40帧的动态实时图像传输观察。 *13. 采集、处理与测量一体化软件 13.1图像获取归档 实现：实时预览、快速抓拍、叠加标尺、信息标注、识别测量、录像等。 13.2图像处理与矫正功能 图像增强、反差调整、图像矫正；图像标注、图层合并、图像数据库；方便的标尺工具。 *13.3高级图像处理功能 实时大视野图像拼接，对图片进行自动有效无缝合成，得到一幅视野范围变大的图像。 *13.4自动景深合成功能： 在样品同一位置边观察边旋转调焦旋钮，显示合成的全焦点焦清晰的图像。 13.5测量功能： 图像测量：直线、曲线、圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量。 |

★注：投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。