# 《总磷快速测定仪》编制说明

- 工作简况

- 任务来源

本项目是中国仪器仪表行业协会（中仪协[2020]年022号）批准立项项目。团体标准编号T/CIMA0040-XXXX，项目名称“总磷快速测定仪”，牵头单位天津众科创谱科技有限公司，计划应完成时间2021年6月。

- 主要工作过程

- 起草（草案、论证）阶段

2020年7月，中国仪器仪表行业协会组织成立了“总磷快速测定仪”起草工作组。工作组成员广泛查询和分析国内外相关技术文献和资料，对所查文献及现行检测方法的优缺点进行梳理，确定了总磷快速测定仪的主要性能指标及试验方案，并汇总成excel电子文档，由协会分发至相关验证单位。

2020年8月-11月，工作组成员根据试验方案开始开展试验,对主要的技术内容包括消解温度示值误差和温场均匀性、消解时间示值误差和总磷快速测定仪的线性、稳定性、示值误差和重复性等指标进行了大量的试验，验证相关技术指标的要求及具体检验方法。

2020年11月，牵头单位天津众科创谱科技有限公司详细汇总各单位验证数据，根据试验数据及工作组成员的意见，形成了标准征求意见稿及编制说明。

- 征求意见阶段

2020年，标准征求意见稿及编制说明由起草工作组审核，协会同意后，通过“发函”方式征求意见。截止2020年，共发函××个单位，收到××个单位回函，其中××个单位提出了××条意见或建议。起草工作组对反馈意见进行认真汇总和分析，形成了《团体标准征求意见汇总处理表》。

- 审查阶段

2020年，工作组根据《团体标准征求意见汇总处理表》对标准征求意见稿进行补充、修改，形成了标准送审稿及其编制说明，经工作组组长审阅后,于2020年报科技部，由科技部组织相关专家审定。

- 报批阶段

2020年，由工作组组长根据审查意见进行修改，按要求完成标准报批稿及其附件，并填写《团体标准报批签署单》报送科技部。

- 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由天津众科创谱科技有限公司牵头制定，参加单位主要有**。

主要成员：朱连杰、高付博、梁荣贺**。

所做的工作：朱连杰任工作组组长，全面协调标准起草工作，并负责对各阶段标准的审核。梁荣贺负责对各方面的意见及建议进行归纳、分析。高付博负责本标准的具体起草与编写工作。***负责对国内外总磷快速测定仪的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索国内外总磷快速测定仪技术资料，进行研究分析、资料查证等工作。

- 标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准的编制原则是既参考最新的标准、方法和技术，又考虑国内现有监测机构的监测能力和实际情况，确保编制后的标准方法既能满足标准限值的要求，又具有科学性、先进性、准确性和可操作性。

本标准起草过程中，主要参照GB/T1.1 标准化工作导则、GB/T20000《标准化工作指南》、GB/T20001《标准编写规则》的规定及相关要求进行编写。

在团体标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 34065-2017  分析仪器的安全要求

GB/T 11606—2007  分析仪器环境试验方法

- 标准主要内容

本标准规定了仪器术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。其中：

- 要求

规定了消解温度示值误差和温场均匀性、消解时间示值误差，线性、稳定性、示值误差、重复性、安全要求、运输贮存、外观、成套性等技术要求。

- 试验方法

对所提出的消解温度示值误差和温场均匀性、消解时间示值误差，总磷快速测定仪线性、稳定性、示值误差、重复性、安全要求、运输贮存、外观和成套性等技术要求试验方法进行了规定。

- 检验规则

对检验项目和规则进行了规定。

- 标志、包装、运输和贮存

详细规定了产品的标志、包装、运输和贮存。

- 主要试验（或验证）情况

- 消解温度示值误差和温场均匀性

将消解器温度设置到消解温度（120℃），启动消解器，待温度显示稳定后，根据消解器消解孔的个数，均匀选取（6~9）个孔，保证中间和四周的孔均能被检测到（当消解器孔数小于6个时需全测），用温度计分别测量每个消解孔的温度，每个孔间隔1 min读取一个数，共读取3次，计算算术平均值Δt=tx−t。按公式（1）、公式（2）和公式（3）计算温度示值误差（Δt）和温场均匀性（tx）。

t               …………………………（1）

ΔT=T0−T               …………………………（2）

式中：

T——消解器孔的平均温度，单位为摄氏度（℃）；

Ti——第i孔的三次读数温度平均值，单位为摄氏度（℃）；

n——测量孔的个数；

ΔT——温度示值误差，单位为摄氏度（℃）；

T0——消解器的设定温度，单位为摄氏度（℃）。

W=Timax−Timin             …………………………（3）

式中：

W——温场均匀性，单位为摄氏度（℃）；

Timax——各孔平均值的最大值，单位为摄氏度（℃）；

Timin——各孔平均值的最小值，单位为摄氏度（℃）。

试验数据如表1所示。

表1-1 消解器温度示值误差和温场均匀性（仪器1）          单位：℃

|  | 孔1 | 孔2 | 孔3 | 孔4 | 孔5 | 孔6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1min | 119.8 | 121.7 | 120.1 | 120.1 | 121.2 | 121.8 |
| 2min | 118.4 | 121.0 | 119.9 | 121.5 | 120.7 | 122.0 |
| 3min | 119.5 | 121.8 | 119.8 | 120.4 | 120.9 | 122.1 |
| 平均值 | 119.2 | 121.5 | 119.9 | 120.6 | 120.9 | 122.0 |
| 示值误差 | +0.7 |  |  |  |  |  |
| 温场均匀性 | 2.8 |  |  |  |  |  |

表1-2 消解器温度示值误差和温场均匀性（仪器2）          单位：℃

|  | 孔1 | 孔2 | 孔3 | 孔4 | 孔5 | 孔6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1min | 121.5 | 121.4 | 121.9 | 120.1 | 121.9 | 120.1 |
| 2min | 121.4 | 121.8 | 121.8 | 120.2 | 121.8 | 120.2 |
| 3min | 121.3 | 121.6 | 121.5 | 119.9 | 121.5 | 119.9 |
| 平均值 | 121.4 | 121.6 | 121.7 | 120.1 | 121.7 | 120.1 |
| 示值误差 | -1.2 |  |  |  |  |  |
| 温场均匀性 | 0.6 |  |  |  |  |  |

表1-3 消解器温度示值误差和温场均匀性（仪器3）          单位：℃

|  | 孔1 | 孔2 | 孔3 | 孔4 | 孔5 | 孔6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1min | 120.0 | 120.1 | 121.7 | 121.6 | 120.7 | 121.6 |
| 2min | 121.7 | 119.9 | 121.6 | 121.5 | 121.4 | 121.7 |
| 3min | 120.9 | 120.0 | 121.4 | 121.6 | 120.8 | 121.5 |
| 平均值 | 120.9 | 120.0 | 121.6 | 121.6 | 121.0 | 121.6 |
| 示值误差 | +1.1 |  |  |  |  |  |
| 温场均匀性 | 1.6 |  |  |  |  |  |

表1-4 消解器温度示值误差和温场均匀性（仪器4）          单位：℃

|  | 孔1 | 孔2 | 孔3 | 孔4 | 孔5 | 孔6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1min | 120.1 | 119.8 | 120.2 | 120.3 | 119.8 | 120.2 |
| 2min | 120.0 | 119.9 | 120.1 | 120.2 | 119.8 | 120.4 |
| 3min | 120.1 | 119.9 | 120.1 | 119.9 | 120.0 | 120.0 |
| 平均值 | 120.1 | 119.9 | 120.1 | 120.1 | 119.9 | 120.2 |
| 示值误差 | -0.04 |  |  |  |  |  |
| 温场均匀性 | 0.3 |  |  |  |  |  |

表1-5 消解器温度示值误差和温场均匀性（仪器5）          单位：℃

|  | 孔1 | 孔2 | 孔3 | 孔4 | 孔5 | 孔6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1min | 120.2 | 119.9 | 120.5 | 120.4 | 120.3 | 120.4 |
| 2min | 120.4 | 119.8 | 120.4 | 120.5 | 120.2 | 120.2 |
| 3min | 120.1 | 120.1 | 120.6 | 120.2 | 120.0 | 120.2 |
| 平均值 | 120.2 | 119.9 | 120.5 | 120.4 | 120.2 | 120.3 |
| 示值误差 | -0.24 |  |  |  |  |  |
| 温场均匀性 | 0.5 |  |  |  |  |  |

表1-6 消解器温度示值误差和温场均匀性（仪器6）          单位：℃

|  | 孔1 | 孔2 | 孔3 | 孔4 | 孔5 | 孔6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1min | 120.5 | 120.0 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.0 |
| 2min | 120.4 | 119.8 | 120.5 | 120.1 | 120.1 | 119.9 |
| 3min | 121.0 | 119.7 | 120.3 | 120.2 | 120.3 | 120.1 |
| 平均值 | 120.6 | 119.8 | 120.4 | 120.2 | 120.3 | 120.0 |
| 示值误差 | -0.22 |  |  |  |  |  |
| 温场均匀性 | 0.8 |  |  |  |  |  |

根据3家实验室6台仪器的实验结果，示值误差在-0.24℃～+1.1℃之间，温场均匀性在0.3℃～2.8℃之间，根据实验数据结果最终确定消解温度示值误差±2℃；温场均匀性≤3℃。

- 消解时间示值误差

将消解器设置到消解时间（30 min），当启动消解器定时功能时，同时启动秒表计时，当定时结束时，停止计时，重复测量3次，按公式（4）计算消解时间示值误差（）。

…………………………（4）

式中：

——消解时间示值误差，单位为%；

——消解时间三次测量平均值，单位为秒（s）；

——消解时间设定值，单位为秒（s）。

试验数据如表2所示。

表2 消解时间示值误差

|  | 仪器1 | 仪器2 | 仪器3 | 仪器4 | 仪器5 | 仪器6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定时结束时间1 | 1801'' | 180'1'' | 1800'' | 1801" | 1803" | 1816" |
| 定时结束时间2 | 1800'' | 1802'' | 1800'' | 1800'' | 1801" | 1816" |
| 定时结束时间3 | 1800'' | 1802'' | 1800'' | 1801" | 1803" | 1817" |
| 平均值 | 1800.3'' | 1801.7'' | 1800'' | 1800.6" | 1802.3" | 1816.3" |
| 示值误差 | +0.02% | +0.10% | 0.00% | +0.03% | +0.13% | +0.90% |

根据3家实验室6台仪器的实验结果，时间示值误差在0%～+0.9%之间，根据实验数据结果最终确定消解器的消解时间示值误差±1%。

- 线性

按照仪器使用说明书，使用仪器对低中高浓度总磷标准溶液（至少5个浓度点）进行吸光度测定，平行测定3次，取其测定值的算术平均值，按照线性回归法求出工作曲线的线性相关系数。

试验数据如表3所示。

表3-1 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器1）

|  | 0.0mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L | 0.10mg/L | 0.50mg/L | 1.00mg/L | 3.00mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.011 | 0.030 | 0.066 | 0.334 | 0.699 | 1.823 |
| 2 | 0.000 | 0.013 | 0.031 | 0.065 | 0.338 | 0.699 | 1.950 |
| 3 | 0.000 | 0.011 | 0.035 | 0.063 | 0.337 | 0.703 | 1.891 |
| 平均值 | 0.000 | 0.012 | 0.032 | 0.065 | 0.336 | 0.700 | 1.888 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |  |  |

表3-2 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器2）

|  | 0.0mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L | 0.10mg/L | 0.50mg/L | 1.00mg/L | 3.00mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.015 | 0.030 | 0.067 | 0.345 | 0.695 | 1.746 |
| 2 | 0.000 | 0.012 | 0.032 | 0.065 | 0.344 | 0.700 | 1.715 |
| 3 | 0.000 | 0.014 | 0.034 | 0.069 | 0.346 | 0.699 | 1.792 |
| 平均值 | 0.000 | 0.014 | 0.032 | 0.067 | 0.345 | 0.698 | 1.751 |
| 相关系数 | 0.995 |  |  |  |  |  |  |

表3-3 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器3）

|  | 0.0mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L | 0.10mg/L | 0.50mg/L | 1.00mg/L | 3.00mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.012 | 0.032 | 0.066 | 0.346 | 0.684 | 1.882 |
| 2 | 0.000 | 0.010 | 0.028 | 0.053 | 0.333 | 0.679 | 1.682 |
| 3 | 0.000 | 0.006 | 0.027 | 0.054 | 0.336 | 0.679 | 1.720 |
| 平均值 | 0.000 | 0.009 | 0.029 | 0.058 | 0.338 | 0.681 | 1.761 |
| 相关系数 | 0.997 |  |  |  |  |  |  |

表3-4 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器4）

|  | 0.0mg/L | 0.05mg/L | 0.20mg/L | 0.40mg/L | 0.60mg/L | 0.80mg/L | 1.00mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.031 | 0.082 | 0.169 | 0.253 | 0.325 | 0.401 |
| 2 | 0.000 | 0.031 | 0.083 | 0.170 | 0.252 | 0.324 | 0.400 |
| 3 | 0.000 | 0.031 | 0.083 | 0.169 | 0.252 | 0.325 | 0.400 |
| 平均值 | 0.000 | 0.031 | 0.083 | 0.169 | 0.252 | 0.325 | 0.400 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |  |  |

表3-5 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器5）

|  | 0.0mg/L | 0.05mg/L | 0.20mg/L | 0.40mg/L | 0.60mg/L | 0.80mg/L | 1.00mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.030 | 0.086 | 0.165 | 0.255 | 0.323 | 0.401 |
| 2 | 0.000 | 0.031 | 0.085 | 0.166 | 0.256 | 0.325 | 0.400 |
| 3 | 0.000 | 0.031 | 0.086 | 0.165 | 0.256 | 0.324 | 0.400 |
| 平均值 | 0.000 | 0.031 | 0.086 | 0.165 | 0.256 | 0.324 | 0.400 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |  |  |

表3-6 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器6）

|  | 0.0mg/L | 0.05mg/L | 0.20mg/L | 0.40mg/L | 0.60mg/L | 0.80mg/L | 1.00mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.030 | 0.085 | 0.165 | 0.255 | 0.326 | 0.400 |
| 2 | 0.000 | 0.031 | 0.085 | 0.166 | 0.254 | 0.325 | 0.399 |
| 3 | 0.000 | 0.031 | 0.086 | 0.166 | 0.256 | 0.325 | 0.399 |
| 平均值 | 0.000 | 0.031 | 0.085 | 0.166 | 0.255 | 0.325 | 0.399 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |  |  |

表3-7 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器7）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.106 | 0.207 | 0.409 | 0.517 |
| 2 | 0 | 0.105 | 0.205 | 0.410 | 0.510 |
| 3 | 0 | 0.107 | 0.202 | 0.408 | 0.510 |
| 平均值 | 0 | 0.106 | 0.205 | 0.409 | 0.512 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |

表3-8 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器8）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.105 | 0.208 | 0.405 | 0.503 |
| 2 | 0.000 | 0.108 | 0.208 | 0.396 | 0.504 |
| 3 | 0.000 | 0.108 | 0.207 | 0.403 | 0.503 |
| 平均值 | 0.000 | 0.107 | 0.208 | 0.401 | 0.503 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |

表3-9 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器9）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.102 | 0.208 | 0.396 | 0.506 |
| 2 | 0.000 | 0.104 | 0.206 | 0.398 | 0.505 |
| 3 | 0.000 | 0.105 | 0.208 | 0.401 | 0.502 |
| 平均值 | 0.000 | 0.104 | 0.207 | 0.398 | 0.504 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |

表3-10 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器10）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.102 | 0.200 | 0.398 | 0.496 |
| 2 | 0.000 | 0.102 | 0.198 | 0.401 | 0.502 |
| 3 | 0.000 | 0.098 | 0.201 | 0.399 | 0.498 |
| 平均值 | 0.000 | 0.101 | 0.200 | 0.399 | 0.499 |
| 相关系数 | 1.000 |  |  |  |  |

表3-11 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器11）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.100 | 0.201 | 0.402 | 0.503 |
| 2 | 0.000 | 0.099 | 0.199 | 0.399 | 0.501 |
| 3 | 0.000 | 0.097 | 0.197 | 0.398 | 0.503 |
| 平均值 | 0.000 | 0.099 | 0.199 | 0.400 | 0.502 |
| 相关系数 | 1.000 |  |  |  |  |

表3-12 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器12）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.101 | 0.204 | 0.405 | 0.507 |
| 2 | 0.000 | 0.097 | 0.205 | 0.402 | 0.505 |
| 3 | 0.000 | 0.097 | 0.202 | 0.404 | 0.503 |
| 平均值 | 0.000 | 0.098 | 0.204 | 0.404 | 0.505 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |

表3-13 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器13）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.096 | 0.215 | 0.391 | 0.51 |
| 2 | 0 | 0.101 | 0.205 | 0.396 | 0.512 |
| 3 | 0 | 0.098 | 0.21 | 0.398 | 0.511 |
| 平均值 | 0.000 | 0.098 | 0.210 | 0.395 | 0.511 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |

表3-14 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器14）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.098 | 0.21 | 0.402 | 0.515 |
| 2 | 0 | 0.101 | 0.205 | 0.409 | 0.52 |
| 3 | 0 | 0.098 | 0.212 | 0.398 | 0.515 |
| 平均值 | 0.000 | 0.099 | 0.209 | 0.403 | 0.517 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |

表3-15 总磷快速测定仪线性测试数据（仪器15）

|  | 0.00 mg/L | 0.100 mg/L | 0.20 mg/L | 0.40 mg/L | 0.50 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.102 | 0.211 | 0.41 | 0.515 |
| 2 | 0 | 0.101 | 0.205 | 0.405 | 0.505 |
| 3 | 0 | 0.099 | 0.212 | 0.398 | 0.51 |
| 平均值 | 0.000 | 0.101 | 0.209 | 0.404 | 0.510 |
| 相关系数 | 0.999 |  |  |  |  |

由实验结果可知，3家实验室15台仪器的线性相关系数范围为0.995~1.000，根据试验结果确定总磷快速测定仪的线性相关系数应不小于0.995。

- 稳定性

该指标的提出参考了《JB/T 12019—2014多参数食品现场快速检测仪通用技术条件》中规定的稳定性。在工作波长处，以蒸馏水为参比溶液，在30 min内每隔5 min测定1次蒸馏水吸光度值，取最大值与最小值之差。

试验数据如表4所示。

表4  总磷快速测定仪稳定性测试数据

|  | 0min | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 最大值-最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 仪器2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 仪器3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 仪器4 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 仪器5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 仪器6 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 仪器7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 仪器8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 仪器9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 仪器10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 仪器11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 仪器12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 仪器13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 仪器14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 仪器15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |

由实验结果可知，3家实验室15台仪器稳定性在0.000～0.005之间，根据实验数据结果最终确定总磷快速测定仪的稳定性为30 min内蒸馏水吸光度的变化不大于0.010。

- 示值误差

测试仪器量程上限值的20%、50%、80%的试样溶液，分别测量3次，按公式（5）计算示值误差（δc），取绝对值最大者。

δc=C−CSCS×100%   …………………………（5）

式中：

δc—— 仪器示值误差；

c—— 3份标准溶液测定结果的算术平均值，单位为毫克每升（mg/L）；

CS—— 标准物质的标准值，单位为毫克每升（mg/L）。

试验数据如表5所示。

表5-1 示值误差测试数据（仪器1）

| 标液 | 0.50mg/L | 1.5mg/L | 2.50mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.51 | 1.58 | 2.44 |
| 2 | 0.51 | 1.57 | 2.57 |
| 3 | 0.51 | 1.55 | 2.68 |
| 平均值 | 0.51 | 1.57 | 2.56 |
| 示值误差 | 0.00% | +4.60% | +2.40% |

表5-2 示值误差测试数据（仪器2）

| 标液 | 0.50mg/L | 1.5mg/L | 2.50mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.51 | 1.56 | 2.57 |
| 2 | 0.50 | 1.53 | 2.47 |
| 3 | 0.50 | 1.56 | 2.45 |
| 平均值 | 0.50 | 1.50 | 2.50 |
| 示值误差 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

表5-3 示值误差测试数据（仪器3）

| 标液 | 0.50mg/L | 1.5mg/L | 2.50mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.50 | 1.52 | 2.42 |
| 2 | 0.50 | 1.52 | 2.35 |
| 3 | 0.50 | 1.50 | 2.32 |
| 平均值 | 0.50 | 1.51 | 2.36 |
| 示值误差 | 0.00% | +0.60% | -5.60% |

表5-4 示值误差测试数据（仪器4）

| 标液 | 0.20mg/L | 0.50mg/L | 0.80mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.210 | 0.510 | 0.825 |
| 2 | 0.205 | 0.520 | 0.824 |
| 3 | 0.206 | 0.515 | 0.816 |
| 平均值 | 0.207 | 0.515 | 0.822 |
| 示值误差 | +3.50% | +3.00% | +2.75% |

表5-5 示值误差测试数据（仪器5）

| 标液 | 0.20mg/L | 0.50mg/L | 0.80mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.205 | 0.512 | 0.820 |
| 2 | 0.206 | 0.506 | 0.823 |
| 3 | 0.210 | 0.509 | 0.815 |
| 平均值 | 0.207 | 0.509 | 0.819 |
| 示值误差 | +3.50% | +1.80% | +2.38% |

表5-6 示值误差测试数据（仪器6）

| 标液 | 0.20mg/L | 0.50mg/L | 0.80mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.211 | 0.509 | 0.821 |
| 2 | 0.205 | 0.504 | 0.825 |
| 3 | 0.212 | 0.506 | 0.816 |
| 平均值 | 0.209 | 0.506 | 0.821 |
| 示值误差 | +4.50% | +1.20% | +2.63% |

表5-7 示值误差测试数据（仪器7）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.207 | 0.413 | 0.619 |
| 2 | 0.206 | 0.414 | 0.619 |
| 3 | 0.207 | 0.413 | 0.619 |
| 平均值 | 0.207 | 0.413 | 0.619 |
| 示值误差 | +3.50% | +3.25% | +3.17% |

表5-8 示值误差测试数据（仪器8）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.206 | 0.413 | 0.619 |
| 2 | 0.206 | 0.413 | 0.620 |
| 3 | 0.206 | 0.414 | 0.619 |
| 平均值 | 0.206 | 0.413 | 0.619 |
| 示值误差 | +3.00% | +3.25% | +3.17% |

表5-9 示值误差测试数据（仪器9）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.206 | 0.413 | 0.619 |
| 2 | 0.206 | 0.413 | 0.619 |
| 3 | 0.206 | 0.414 | 0.619 |
| 平均值 | 0.206 | 0.413 | 0.619 |
| 示值误差 | +3.00% | +3.25% | +3.17% |

表5-10 示值误差测试数据（仪器10）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.203 | 0.410 | 0.613 |
| 2 | 0.204 | 0.410 | 0.613 |
| 3 | 0.203 | 0.410 | 0.613 |
| 平均值 | 0.203 | 0.410 | 0.613 |
| 示值误差 | +1.50% | +2.50% | +2.17% |

表5-11 示值误差测试数据（仪器11）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.206 | 0.415 | 0.622 |
| 2 | 0.206 | 0.415 | 0.622 |
| 3 | 0.206 | 0.415 | 0.622 |
| 平均值 | 0.206 | 0.415 | 0.622 |
| 示值误差 | +3.00% | +3.75% | +3.67% |

表5-12 示值误差测试数据（仪器12）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.205 | 0.413 | 0.619 |
| 2 | 0.205 | 0.413 | 0.620 |
| 3 | 0.205 | 0.413 | 0.619 |
| 平均值 | 0.205 | 0.413 | 0.619 |
| 示值误差 | +2.50% | +3.25% | +3.17% |

表5-13 示值误差测试数据（仪器13）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.207 | 0.415 | 0.619 |
| 2 | 0.206 | 0.415 | 0.619 |
| 3 | 0.207 | 0.415 | 0.619 |
| 平均值 | 0.207 | 0.415 | 0.619 |
| 示值误差 | +3.50% | +3.75% | +3.17% |

表5-14 示值误差测试数据（仪器14）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.208 | 0.413 | 0.619 |
| 2 | 0.208 | 0.413 | 0.620 |
| 3 | 0.208 | 0.414 | 0.619 |
| 平均值 | 0.208 | 0.413 | 0.619 |
| 示值误差 | +4.00% | +3.25% | +3.17% |

表5-15 示值误差测试数据（仪器15）

| 标液 | 0.200 mg/L | 0.400 mg/L | 0.600 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.207 | 0.413 | 0.619 |
| 2 | 0.206 | 0.413 | 0.620 |
| 3 | 0.207 | 0.413 | 0.619 |
| 平均值 | 0.207 | 0.413 | 0.619 |
| 示值误差 | +3.50% | +3.25% | +3.17% |

根据3家实验室15台仪器的实验结果，示值误差在-5.6%～+4.6%之间，根据实验数据结果最终确定总磷快速测定仪的示值误差不超过±10%。

- 重复性

测试仪器量程上限值50%的试样溶液，分别测量7次，按公式（6）计算相对标准偏差（RSD）即为仪器的重复性，取绝对值最大者。

RSD=1ci=1n(ci−c)2n−1×100%………………………… (6)

式中：

RSD——相对标准偏差；

ci——第i次的测定结果，单位为毫克每升（mg/L）；

c——7份标准溶液测定结果的算术平均值，单位为毫克每升（mg/L）；

n——测定次数。

试验数据如表6所示。

表6-1 重复性测试数据

仪器编号

| 序号 | 仪器1（1.50mg/L） | 仪器2（1.50mg/L） | 仪器3（1.50mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.58 | 1.56 | 1.52 |
| 2 | 1.57 | 1.53 | 1.52 |
| 3 | 1.55 | 1.56 | 1.50 |
| 4 | 1.59 | 1.57 | 1.54 |
| 5 | 1.60 | 1.60 | 1.59 |
| 6 | 1.59 | 1.57 | 1.53 |
| 7 | 1.50 | 1.56 | 1.54 |
| 平均值 | 1.57 | 1.56 | 1.53 |
| 重复性 | 2.19% | 1.32% | 1.84% |

表6-2 重复性测试数据

仪器编号

| 序号 仪器编号 仪器编号 | 仪器4（0.50mg/L） | 仪器5（0.50mg/L） | 仪器6（0.50mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.510 | 0.512 | 0.509 |
| 2 | 0.520 | 0.506 | 0.504 |
| 3 | 0.515 | 0.509 | 0.506 |
| 4 | 0.505 | 0.515 | 0.502 |
| 5 | 0.508 | 0.512 | 0.508 |
| 6 | 0.510 | 0.507 | 0.510 |
| 7 | 0.506 | 0.506 | 0.515 |
| 平均值 | 0.511 | 0.510 | 0.508 |
| 重复性 | 1.04% | 0.69% | 0.84% |

表6-3 重复性测试数据

仪器编号

| 序号 | 仪器7（0.40mg/L） | 仪器8（0.40mg/L） | 仪器9（0.40mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.413 | 0.413 | 0.413 |
| 2 | 0.414 | 0.413 | 0.414 |
| 3 | 0.413 | 0.414 | 0.414 |
| 4 | 0.413 | 0.413 | 0.413 |
| 5 | 0.413 | 0.413 | 0.413 |
| 6 | 0.413 | 0.413 | 0.413 |
| 7 | 0.414 | 0.413 | 0.413 |
| 平均值 | 0.413 | 0.413 | 0.413 |
| 重复性 | 0.12% | 0.09% | 0.09% |

表6-4 重复性测试数据

仪器编号

| 序号 | 仪器10（0.40mg/L） | 仪器11（0.40mg/L） | 仪器12（0.40mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.410 | 0.415 | 0.413 |
| 2 | 0.410 | 0.415 | 0.413 |
| 3 | 0.410 | 0.415 | 0.413 |
| 4 | 0.410 | 0.415 | 0.413 |
| 5 | 0.410 | 0.415 | 0.413 |
| 6 | 0.409 | 0.415 | 0.413 |
| 7 | 0.410 | 0.415 | 0.413 |
| 平均值 | 0.410 | 0.415 | 0.413 |
| 重复性 | 0.09% | 0.00% | 0.00% |

表6-5 重复性测试数据

仪器编号

| 序号 | 仪器13（0.40mg/L） | 仪器14（0.40mg/L） | 仪器15（0.40mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.415 | 0.413 | 0.413 |
| 2 | 0.415 | 0.413 | 0.413 |
| 3 | 0.415 | 0.414 | 0.413 |
| 4 | 0.413 | 0.413 | 0.413 |
| 5 | 0.415 | 0.413 | 0.413 |
| 6 | 0.415 | 0.413 | 0.413 |
| 7 | 0.415 | 0.413 | 0.413 |
| 平均值 | 0.415 | 0.413 | 0.413 |
| 重复性 | 0.18% | 0.09% | 0.00% |

根据3家实验室15台仪器的实验结果，重复性在0%～2.19%之间，根据实验数据结果最终确定总磷快速测定仪的重复性不大于2.5%。

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准规定了总磷快速测定仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。适用于检测地表水、地下水、生活污水和工业废水等水体中总磷的测定仪。主要的技术内容包括消解温度示值误差和温场均匀性、消解时间示值误差；测定仪线性、稳定性、示值误差、重复性等。将消解器温度设置到消解温度，启动消解器，待温度显示稳定后，根据消解器消解孔的个数，用温度计分别测量每个消解孔的温度，每个孔间隔1 min读取一个数，共读取三次，温度示值误差不超过±2℃，温场均匀性≤3℃；当启动消解器定时功能时，同时启动秒表计时，当定时结束时，停止计时，重复测量三次，消解时间示值误差不超过±1%；对总磷各浓度标准溶液进行测定，平行测定3次取其算术平均值，按照线性回归法求出工作曲线的线性相关系数，应不小于0.995。快速测定仪在工作波长处，以蒸馏水为参比溶液，30 min内每隔5 min测定1次蒸馏水吸光度值，取最大值与最小值之差，快速测定仪的稳定性应不大于0.010。快速测定仪分别测试测定量程上限20%、50%、80%的试验溶液，其示值误差应不超过±10%。总磷快速测定仪分别测试测定量程上限50%的试验溶液，其重复性不大于2.5%。

通过总磷快速测定仪团体标准的建立，填补了实验室或现场测定的总磷快速测定仪的标准缺失的空白，促进了总磷快速测定仪在行业中的快速应用推广，有利于建立对该仪器产品进行科学、公正、统一的评价体系，增强用户对总磷快速测定仪产品的信心，引导行业的正常健康的发展。

- 与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

本标准属于工业过程测量和控制标准体系中“分析仪器”小类，“光学式分析仪器”系列（见附图）。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准颁布后立即实施，中国仪器仪表行业协会组织在本行业宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。