ICS 71.040.10

N 53

CIMA

中国仪器仪表行业协会团体标准

T/CIMA0040—XXXX

总磷快速测定仪

Fast analyzer for total phosphorus

（工作组讨论稿）

- 2020–XX-XX发布

2020-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

- 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文本的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本文件由天津众科创谱科技有限公司提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

总磷快速测定仪

- 范围

本文件规定了总磷快速测定仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于钼酸铵分光光度法原理的总磷快速测定仪（以下简称“仪器”），其它原理的总磷快速测定仪可参考本文件。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求

GB/T 11606—2007  分析仪器环境试验方法

- 术语和定义

总磷试剂盒（包）reagent kit for total phosphorus

用于总磷测定的各种包装的即开即用型化学试剂包或化学试剂套装，使用时无需进行称量稀释等配制工作。

总磷快速测定仪 fast analyzer for total phosphorus

由消解器、总磷试剂盒（包）、测量设备（内置工作曲线）等构成，用于总磷定量测定并直接读出结果的仪器设备。

- 要求

  - 正常工作条件

除非另有规定，仪器正常工作条件应满足下列要求：

- 供电电源：

- 交流供电：电压220 V±22 V，频率50 Hz±1 Hz；

- 直流供电：由仪器制造厂商规定；

- 环境温度：5℃～40℃；

- 相对湿度：不大于85%。

  - 消解温度示值误差和温场均匀性

- 消解温度示值误差不超过±2℃；温场均匀性≤3℃。

  - 消解时间示值误差

消解时间示值误差不超过±1%。

  - 线性

仪器工作曲线的线性相关系数应不小于0.995。

  - 稳定性

在仪器工作波长处，30 min内蒸馏水吸光度的变化值应不大于0.010。

  - 示值误差

仪器的示值误差不超过±10%。

  - 重复性

仪器的重复性不大于2.5%。

  - 安全要求

    - 接触电流

由交流电网供电的仪器，其接触电流应符合GB/T 34065-2017中6.2.3的有关规定。

    - 保护接地

由交流电网供电的仪器，其保护接地应符合GB/T 34065-2017中6.4.3的有关规定。

    - 介电强度

由交流电网供电的仪器，其保护接地应符合GB/T 34065-2017中6.3.3的有关规定。

  - 外观

仪器的外观应满足以下要求：

- 仪器的外观整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；

- 所有铭牌及标志应清晰和耐久，内容符合相关法规、标准的要求；

- 所有紧固件不得松动、各种调节件灵活，功能正常；

- 仪器可拆部分应能无障碍地拆装；

- 用于光度测定的比色单元应光滑透明且无擦痕。

  - 成套性

仪器的成套性应符合随机装箱单的要求。

  - 运输和贮存

仪器在运输包装状态下，应按 GB/T 11606—2007 的2.4试验项目中的交变湿热试验、低温贮存试验、高温贮存试验、跌落试验和碰撞试验进行试验，其中，高温55℃、低温-40℃或-20℃（仅用于带液晶显示器类的仪器）；交变湿热：相对湿度95%，温度40℃；跌落高度250 mm。试验后包装箱不应有较大的变形和损伤，受试仪器不应有变形松脱、涂覆层剥落等机械损伤。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合4.2～4.9的要求。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验环境条件

应符合4.1规定的正常工作条件。

    - 试验设备和工具

试验所需设备：

- 温度计：测量范围（100~200）℃，最小分度值0.1 ℃；

- 秒表；

- 天平：实际分度值0.1 mg；

- 单标线移液管、容量瓶：均为A级；

- 耐压测试仪；

- 泄漏电流测试仪；

- 接地导通电阻测试仪；

- 试验用玻璃器皿、消解器等应采用总磷快速测定仪随机配带的或制造商推荐的。

    - 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

      - 总磷标准溶液的配制

采用国家有证的标准物质或按下述方法配制。

称取0.2197g磷酸二氢钾（KH2PO4，优级纯，在110℃干燥2h），用水溶解后转移至1000 mL容量瓶中，加入大约800 mL水、5 mL硫酸（1+1）溶液，用水稀释至刻度并混匀，该溶液的总磷浓度为50 mg/L。此溶液在2℃～8℃下可保存六个月。

浓度较低的总磷标准溶液由该溶液经逐级稀释后获得，使用时当天配制。

      - 总磷试剂盒（包）

与总磷快速测定仪配套使用的试剂盒（包）。

  - 消解温度示值误差和温场均匀性

将消解器温度设置到消解温度（120℃），启动消解器，待温度显示稳定后，根据消解器消解孔的个数，均匀选取（6~9）个孔，保证中间和四周的孔均能被检测到（当消解器孔数小于6个时需全测），用温度计分别测量每个消解孔的温度，每个孔间隔1 min读取一个数，共读取3次，计算算术平均值Ti。按公式（1）、公式（2）和公式（3）计算温度示值误差（ΔT）和温场均匀性（W）。

T=i=1nTin               …………………………（1）

ΔT=T0−T               …………………………（2）

式中：

T——消解器孔的平均温度，单位为摄氏度（℃）；

Ti——第i孔的三次读数温度平均值，单位为摄氏度（℃）；

n——测量孔的个数；

ΔT——温度示值误差，单位为摄氏度（℃）；

T0——消解器的设定温度，单位为摄氏度（℃）。

W=Timax−Timin             …………………………（3）

式中：

W——温场均匀性，单位为摄氏度（℃）；

Timax——各孔平均值的最大值，单位为摄氏度（℃）；

Timin——各孔平均值的最小值，单位为摄氏度（℃）。

  - 消解时间示值误差

将消解器设置到消解时间（30 min），当启动消解器定时功能时，同时启动秒表计时，当定时结束时，停止计时，重复测量3次，按公式（4）计算消解时间示值误差（）。

…………………………（4）

式中：

——消解时间示值误差，单位为%；

——消解时间三次测量平均值，单位为秒（s）；

——消解时间设定值，单位为秒（s）。

  - 线性

按照仪器使用说明书，使用仪器对低中高浓度总磷标准溶液（至少5个浓度点）进行吸光度测定，平行测定3次，取其测定值的算术平均值，按照线性回归法求出工作曲线的线性相关系数。

  - 稳定性

在工作波长处，以蒸馏水为参比溶液，在30 min内每隔5 min测定1次蒸馏水吸光度值，取最大值与最小值之差。

  - 示值误差

测试仪器量程上限值的20%、50%、80%的试样溶液，分别测量3次，按公式（5）计算示值误差（δc），取绝对值最大者。

δc=C−CSCS×100%           …………………………（5）

式中：

δc—— 仪器示值误差；

c—— 3份标准溶液测定结果的算术平均值，单位为毫克每升（mg/L）；

CS—— 标准物质的标准值，单位为毫克每升（mg/L）。

  - 重复性

测试仪器量程上限值50%的试样溶液，分别测量7次，按公式（6）计算仪器重复性（RSD），取绝对值最大者。

RSD=1ci=1n(ci−c)2n−1×100%	…………………………(6)

式中：

RSD——相对标准偏差；

ci——第i次的测定结果，单位为毫克每升（mg/L）；

c——7份标准溶液测定结果的算术平均值，单位为毫克每升（mg/L）；

n——测定次数。

  - 安全要求

    - 接触电流

      - 豁免条件

在正常工作条件下，交流电压有效值不超过30 V，或直流电压不超过60 V时可以不进行该项试验。

      - 试验方法

应按GB/T 34065-2017中6.2.2的有关规定进行试验。

    - 保护接地

应按GB/T 34065-2017中6.4.2的有关规定进行试验。

    - 介电强度

应按GB/T 34065-2017中6.3.2的有关规定进行试验。

  - 环境适应性

温度变化和交变湿热试验分别按GB/T 11606-2007中6.4和8.4的有关规定进行试验。

  - 外观检查

采用目视法检查。

  - 成套性

采用目视法检查。

  - 运输和贮存

按 GB/T 11606—2007中第8章、第15章～第18章的方法进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为：

——出厂检验；

——型式检验。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目按4.2～4.7、4.9、4.10要求进行。

    - 凡有一项不合格的，判为不合格。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

——仪器设计定型或生产定型；

——仪器转厂或转移生产地；

——仪器正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响仪器性能；

——仪器长期停产后，恢复生产；

——仪器正常生产时，定期或累积一定量后，应进行检验。

    - 型式检验的样品应从出厂检验合格的批次中随机抽取，按4.2～4.10要求进行。

    - 凡有一项不合格的，判为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 仪器标志

在仪器适当的明显位置固定铭牌，其上应有如下的标志：

- 制造厂商名称、地址；

- 仪器型号、名称；

- 出厂编号；

- 制造日期。

    - 包装标志

包装箱的标志如下：

- 制造厂商名称、地址；

- 仪器型号、名称、规格；

- 包装储运图示标志“易碎物品”“向上”“怕雨”等应符合GB/T 191-2008规定。

  - 包装

仪器装箱时应附有下列文件：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 使用说明书。

  - 运输

仪器在包装完整的情况下，可用一般交通工具运输。运输过程中应按运输标志的要求进行运输作业，防止雨淋、翻倒及强烈冲击。

  - 贮存

仪器应放置在通风、干燥、不含腐蚀性气体，且环境温度为0 ℃～40 ℃，相对湿度不大于85%的室内。

________________________________