ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

HS

中华人民共和国海关行业标准

HS/T XXXXX—XXXX

海关业务用重量稀释仪 验收与评估

Gravimetric dilutor for customs—Acceptance and assessment

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国海关总署发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	2

4.1　工作条件	2

4.2　结构	2

4.3　外观	2

4.4　材料	3

4.5　功能指标	3

4.6　性能指标	3

4.7　安全指标	4

5　试验方法	4

5.1　外观	4

5.2　材料	4

5.3　功能试验	4

5.4　性能试验	5

5.5　安全指标试验	6

6　出厂检验	6

6.1　出厂检验	6

6.2　判定规则	7

7　标志	7

7.1　标志	7

7.2　随行文件	7

8　包装、运输和贮存	7

8.1　包装	7

8.2　运输	7

8.3　贮存	7

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020,HS/T 1-2011和HS/T 39-2013给出的规则起草。

本文件由中华人民共和国海关总署关税征管司提出。

本文件由中华人民共和国海关总署政策法规司归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

海关业务用重量稀释仪 验收与评估

- 范围

本文件规定了海关业务用重量稀释仪的术语和定义、技术要求、试验方法、出厂检验、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于微生物检测样品前处理使用的重量稀释仪评估，评估结果也可为相关方的仪器设备验收提供参考及依据。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4789-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验

GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求　第1部分：通用要求

GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分: 通用技术条件

GB/T 7551-2008 称重传感器

GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 14522-2008 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯

GB 26497-2011 电子天平

SN/T 0330 出口食品微生物学检验通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 重量稀释仪  gravimetric dilutor

用于样品称量并具有自动稀释功能的仪器。

- 浇注头 nozzle

用于控制液体浇注方向的装置。

- 浇注头支架 nozzle hanger

用于定位浇注头的装置。

- 滴水盘 drip tray

用于保护重量稀释仪不被泄漏液体侵入的装置。

- 均质袋 blender bag

配合重量稀释仪进行样品称量和稀释专用袋，并可用于均质操作。

- 技术要求

  - 工作条件

- 重量稀释仪的工作环境要求如下：

——环境要求：洁净区域

——温度：15 ℃～35 ℃

——相对湿度：≤75%（无水汽凝结现象）

——电压：220 V±10%，50 Hz±1Hz

  - 结构

重量稀释仪的参考结构见图1。

图1 重量稀释仪的参考结构

  - 外观

    - 机箱表面无明显凹坑、划痕、碰伤、裂纹等缺陷，文字、符号清晰、正确。

    - 显示屏表面无划伤、裂纹、污渍等缺陷。

    - 浇注头表面无划痕、磕伤等缺陷。

    - 浇注头支架表面光洁，无划痕、磕伤等缺陷。

    - 蠕动泵表面无划痕、碰伤、裂纹等缺陷，软管固定位置开合正常。

    - 铭牌粘贴端正，无翘起现象；字迹、标识印刷清晰；出厂编号、生产日期正确工整。

  - 材料

    - 消毒耐受

- 仪器表面应能耐受紫外线照射和消毒用乙醇的擦拭。

    - 材料老化

- 硅胶管、开袋器、均质袋等塑料、橡胶等材质的结构件及配件应符合GB/T 14522-2008中防紫外老化腐蚀的相关要求。

  - 功能指标

    - 校准功能

重量稀释仪应能使用专用砝码进行校准。

    - 去皮功能

重量稀释仪应具备去皮功能。

    - 质量显示功能

重量稀释仪可显示称量样品的质量。

    - 稀释功能

仪器安装均质袋后应能根据设定的比例或稀释液添加量进行稀释，过程应顺畅，无异响。

    - 定位功能

浇注头支架，应能定位浇注头，定位后稀释过程中稀释液应准确注入均质袋中，稀释液无飞溅。

    - 开袋功能

开袋器应能打开并支撑均质袋。

    - 脚踏开关功能

脚踏开关能启动和中止稀释操作。

  - 性能指标

    - 称重性能

    - 称量范围和分度值

称量范围应≥500 g，实际分度值应≤0.1 g。

    - 示值误差

应不低于GB 26497-2011中6.2.1对中准确度级天平的要求。

    - 结果间允许误差

同GB 26497-2011中6.2.2的要求。

    - 稀释性能

仪器在最高转速下浇注稀释液225 mL稀释液的时间应≤20 s，稀释精确度应≥95 %。

    - 噪音

整机噪声应不高于65 dB（A）。

  - 安全指标

    - 安全保护

未安装开袋器或浇注头不在工作位置时，仪器应无法进行稀释操作。

    - 漏液防护

滴水盘应能保护仪器避免被泄漏液体侵入。

    - 电气安全

    - 电气系统的保护联结电路的连续性应符合GB/T 5226.1-2019中8.2.3的规定。

    - 电气系统的绝缘电阻应符合 GB/T 5226.1-2019中18.3的规定。

    - 电气系统的耐压应符合 GB/T 5226.1-2019中18.4的规定。

- 试验方法

  - 外观

用目视法检测，应符合4.3条的要求。

  - 材料

    - 消毒耐受

使用照度合格的紫外灯照射仪器30分钟后仪器应符合4.3、4.5和4.6的要求；使用消毒乙醇擦拭仪器表面，擦拭处理仪器应符合4.3、4.5和4.6的要求。

    - 材料老化

按GB/T 14522-2008中的相关要求进行检测。

  - 功能试验

    - 校准功能

放置规定质量的校准砝码于仪器称量平台上，应能进行校准，校准后仪器显示值应和砝码质量一致。

    - 去皮功能

仪器校准后放置10 g的砝码后进行去皮操作，仪器应显示为0.00 g。

    - 质量显示功能

仪器校准后分别放置总质量为250 g的砝码于仪器称量平台上，仪器应显示对应数值，并符合4.5.3的要求。

    - 稀释功能

按照GB 4789称取25 g样品置均质袋中，使用重量稀释仪加入225 mL稀释液,检测稀释过程是否顺畅、无异响。

    - 定位功能试验

安装均质袋和仪器配套的管路，活动浇注头支架到指定位置，分别使用最低和最高的浇注速度进行稀释，应符合4.5.3的要求。

    - 开袋功能试验

使用开袋器打开均质袋，应符合4.5.4的要求。

    - 脚踏开关功能试验

连接脚踏开关后，应符合4.5.5的要求。

  - 性能试验

    - 称重性能

    - 称量范围和分度值

使用500 g砝码确认重量稀释仪的称量范围和实际分度值，应符合4.6.1.1的要求。

    - 示值误差

安装开袋器后，在不影响开袋器平衡的前提下，按GB 26497-2011中7.5.1的规定进行。

    - 结果间允许误差

按GB 26497-2011中7.5.2的规定进行。

    - 稀释性能试验

按照GB 4789称取25 g样品置均质袋中，在最高转速下，使用重量稀释仪加入225 mL稀释液，并进行计时，并使用250 mL量筒测量稀释液体实际体积，并按公式（1）计算稀释精确度，重复3次测试均应符合4.6.2的要求。

ŋ=(1-|V1-V|/V)*100%                           （1）

式中，ŋ—稀释精确度，

V1—实际测量稀释液体积mL

V—稀释液理论体积mL

    - 噪音

见JB/T 9512-2018，应符合4.5.4的要求。

  - 安全指标试验

    - 安全保护试验

接通电源，不安装开袋器进行稀释操作，仪器蠕动泵应无动作；浇注头不在工作位置时进行稀释操作，仪器蠕动泵应无动作。

    - 漏液防护试验

在滴水盘上缓慢倒入225 mL纯化水，水应顺畅排出，不侵入仪器内部。

    - 电气安全试验

    - 电气系统的保护联结电路的连续性按GB/T 5226.1-2019中8.2.3的规定进行。

    - 电气系统的绝缘电阻按GB/T 5226.1-2019中18.3的规定进行。

    - 电气系统的耐压试验按GB/T 5226.1-2019中18.4的规定进行。

- 出厂检验

重量稀释仪需经过制造单位质量检验部门进行逐台检验，合格方能出厂，并附有产品合格证。

  - 检验项目

重量稀释仪出厂检验需实行的项目见表1。

- 出厂检验项目

| 序号 | 检验项目名称 | “要求”的章条号 | “方法”的章条号 | 出厂检验需执行的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.3 | 5.1 | × |
| 2 | 消毒耐受 | 4.4.1 | 5.2.1 | - |
| 3 | 材料老化 | 4.4.2 | 5.2.2 | - |
| 4 | 校准功能 | 4.5.1 | 5.3.1 | × |
| 5 | 去皮功能 | 4.5.2 | 5.3.2 | × |
| 6 | 质量显示功能 | 4.5.3 | 5.3.3 | × |
| 7 | 稀释功能 | 4.5.4 | 5.3.4 | × |
| 8 | 定位功能 | 4.5.5 | 5.3.5 | × |
| 9 | 开袋功能 | 4.5.6 | 5.3.6 | × |
| 10 | 脚踏开关功能 | 4.5.7 | 5.3.7 | × |
| 11 | 称重性能 | 4.6.1 | 5.4.1 | × |
| 12 | 稀释性能 | 4.6.2 | 5.4.2 | × |
| 13 | 噪音 | 4.6.3 | 5.4.3 | × |
| 14 | 安全保护功能 | 4.7.1 | 5.5.1 | × |
| 15 | 漏液防护功能 | 4.7.2 | 5.5.2 | × |
| 16 | 电气安全 | 4.7.3 | 5.5.3 | × |
| 注：符号“×”表示需执行检验，符号“-”表示不必执行检验。 |  |  |  |  |

  - 判定规则

出厂检验实行逐台检验。外观出现不合格项，允许复检，复检不合格则判为不合格。性能要求出现不合格项，经返工调试后，再次提交检验，复检不合格则判为不合格。

- 标志

  - 标志

- 每台重量稀释仪在明显位置应有下列标志

- 制造者名称和（或）商标；

- 产品型号和名称；

- 出厂编号；

- 电源要求。

  - 随行文件

重量稀释仪出厂时应有下列随行文件：

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 装箱单。

- 包装、运输和贮存

  - 包装

每台重量稀释仪，垫上软性材料放入箱内。

  - 运输

仪器、附件、备品及备件、型号、规格、数量准确无误，符合装箱单内容。

随机资料齐全，装订工整，无缺失、破损等现象，符合装箱单内容。

运输应防止重压及剧烈碰撞、阳光直晒和雨雪浸淋。

  - 贮存

重量稀释仪应贮存在温度5℃-40℃，相对湿度≤75%、无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。

_________________________________