## BK-HW100
BK-HW100恒温金属浴技术参数（制热）
序号 | 功能 | 技术参数 | 备注
1 | 温度设置范围 | 10℃-105℃
2 | 控温范围 | 室温+5℃-100℃ | 设置温度和当前控制温度实时显示
3 | 时间设置范围 | 1min-99h59min | 恒温时间倒计时显示
4 | 温度波动度 | ≤±0.5℃
5 | 模块温度均匀性 | ≤±0.5℃
6 | 控温精度 | ≤±0.5℃
7 | 温度显示精度 | 0.1℃
8 | 升温速度 | ≤12分钟（20℃至100℃）
9 | 温度偏差校正 | 具备温度偏差校正，解决仪器控温存在的偏差
10 | 多点温度控制 | 可编程功能实行多个温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行
11 | 项目存储 | 10个 | 十组项目可以切换修改
12 | 标准模块 | 6个 | 客户可以根据需要进行选配
13 | 屏幕显示 | LCD2002显示屏，显示运行项目、温度、恒温时间以及报警信息
14 | 最大功率 | 150瓦
15 | 安全与故障报警 | 开机自检、过温保护、故障报警信息显示在屏幕上 | 内置温控开关进行过温保护

## BK-HW100G
BK-HW100G恒温金属浴技术参数（制冷+制热）
序号 | 功能 | 技术参数 | 备注
1 | 温度设置范围 | 0℃-100℃
2 | 控温范围 | 0℃-100℃（TE制冷片） | 设置温度和当前控制温度实时显示
3 | 时间设置范围 | 1min-99h59min | 恒温时间倒计时显示
4 | 温度波动度 | ≤±0.5℃
5 | 模块温度均匀性 | ≤±0.5℃
6 | 控温精度 | ≤±0.5℃
7 | 温度显示精度 | 0.1℃
8 | 升温速度 | ≤15分钟（20℃至100℃）
9 | 制冷速度 | ≥8℃/min（从100℃下降到25℃） ≥1.3℃/min（从室温开始下降20℃） | 环境温度28℃
10 | 温度偏差校正 | 具备温度偏差校正，解决仪器控温存在的偏差
11 | 多点程序控制 | 可编程功能实行多点的控制，最多达5个程序点的温度、振荡转速和恒温时间的设置及连续运行
12 | 振荡转速范围 | 200-1500r/min
13 | 项目存储 | 10个 | 十组项目可以切换修改
14 | 标准模块 | 8个 | 客户可以根据需要进行选配
15 | 屏幕显示 | LCD2002显示屏，显示运行项目、温度、振荡转速、恒温时间以及报警信息
16 | 最大功率 | 150瓦
17 | 安全与故障报警 | 开机自检、过温保护、电机运行故障报警，报警信息显示在屏幕上 | 内置温控开关进行过温保护