空气浮游细菌采样器

Air planktonic bacteria sampler

型号: FKC-2

山东欧莱博仪器有限公司

产品使用手册

Operator’s Manual

请在使用本系统之前阅读此说明书，

并将其保存好，以备将来参考。

目录

概述	3

参照标准	3

技术特点	3

技术指标	4

结构特点	4

操作界面说明	4

上位机软件操作	7

注意事项	10

常见故障处理	10

装箱单	10

# 概述

FKC-2型空气浮游菌采样器是一种高效的多孔吸入式采样器，该仪器基于安德森撞击原理，撞击速度为10.8m/s，相当于安德森采样器的第五级，可将空气中直径大于1μm的粒子全部采集。该仪器将空气通过多孔采样头吸入，撞击到Φ90mm的培养皿上，空气中的微生物即被“捕获”到琼脂培养基上，可广泛应用于制药工业、食品工业、药检所、疾病控制、卫生防疫、医院等相关行业和部门。

# 参照标准

- 药品食品生产质量管理规范  GMP。

- 洁净室及相关控制环境的生物污染控制  ISO 14698-1:2003。

# 技术特点

- 一体成型的外壳，坚实耐用，时尚美观。

- 流量控制精度高。

- 316L不锈钢采样头。

- 实时时钟显示。

- 内置大容量锂电池，持续采样高达4小时以上。

- 采样记录自动存储，方便查询，并支持USB数据导出。

- 可通过内部设置进行流量校准。

- 定制的上位机操作软件，方便使用。

- 可选配三角支架，采样高度可调。

# 技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 100 L/min | 1L/min | 优于±2.5% |
| 采样体积 | (100~9999)L |
| 培养皿规格 | （φ90 x 15）mm |
| 外部电源 | DC16.8V，2A |
| 充电时间 | <8 h |
| 电池工作时间 | >4 h |
| 仪器噪声 | <55dB(A) |
| 外形尺寸 | 190*160*150（mm）长*宽*高 |
| 单机净重量 | 2.1kg |
| 功耗 | <30 W |

# 结构特点

采样器主体材料有ABS塑料一体注塑而成，表面抛光后做了喷漆处理，不会产尘对周围环境造成影响，上部有多孔采样头采样不锈钢316L的材质，上面共有397个0.7mm的微孔。微孔垂直于平面无倒角，圆度高，内部光滑，以保证采样的准确性及有效性。

# 操作界面说明

- 警告：本机器使用4.3寸彩色触摸屏，使用时请勿用尖锐硬物进行屏幕操作，屏幕操作时轻触即可，请勿用力按压，谢谢配合。

- 主界面

此界面显示内容有：

- 时钟：格式为2015-08-02-12-10-15（年-月-日-时-分-秒）

- 电量：电量显示为总电量的百分比，当电量低于20%时请及时充电。

- 采样体积：表示当启动运行时的实时采样量累计值。

- 流量L/MIN：设定为100L/MIN

- 次数：格式为A/B，A表示当前运行的次数，B表示设定次数。当A=B时运行完毕，机器停止。

- 存储：表示机器存储数据条数，可存储5000条，当储存至5000条而没有及时清除时，后来测量的数据会替换原先最早的数据，故此请及时导出数据并清理存储器。

- 启动按键，轻触此键，采样泵运行。

- 停止按键，轻触此键盘，采样泵运行停止。

- 设置界面：轻触此键，界面跳转至设置界面。

- 关于我们：轻触此键，界面跳生产厂家信息界面。

- 设置界面

- 采样延时：范围0-255S，表示采样启动后延时多长时间开始计算采样量。

- 采样间隔：范围0-9999S，当多次采样时，中间的间隔时间。

- 采样体积：范围0-9999L，表示单次采样时的采样量。

- 采样次数：范围0-99，当设置为0时，表示持续采样。此时启动采样泵会一直运行。

- 流量校准：用来校正100L/Min流量。当流量降低是可增加百分比值今天增加流量，反则反之。

- 时间校准：用来校正系统时钟，格式请设置时严格按照****（年）**（月）**（日）**（时）**（分）**（秒），例如20150802121520.

- 删除数据：轻触此键将全部删除机器内部存储数据。

声明：流量调试为了系统调试和校准而设计，未经允许请勿自行设置。

# 上位机软件操作

- 软件的安装

- 打开U盘，其中有两个文件，“软件驱动”“空气浮游细菌采集系统”

- 安装软件驱动，双击软件驱动压缩包或解压缩该文件，双击子目录下“SETUP.EXE” 文件，点击安装，安装完成后会跳出对话框提示安装完成。

- 空气浮游细菌采集系统是免安装软件，双击该软件即可，界面如下：

- 设备的连接

- 将附件USB线，一端链接设备，一端链接电脑

- 前期准备：此设备的链接需要客户自行选择设备USB匹配的串口号才能链接成功，方法有二种：

- 其一：在设备链接之前，点击连接，查看串口号都有几个，如COM1、COM2等，客户可记录一下，将设备与电脑链接后，重新点击连接，将比原先多出一个串口号，选择此串口号，即可链接成功。

- 其二：链接好设备与电脑，尝试不同的串口号点击连接并点击采集，显示数据即为连接成功。

- 软件的操作

- 当设备链接成功后，系统会自动读取设备名称、设备型号、数据条数。

- 点击“采集”即可在显示出机器内部数据，按照时间排列。

- 点击“查询”即会跳出如下对话框：

此时需要在时间前的小框内打√，之后再选择时间段（年月日可以通过下来菜单选择，时分需要手动更改）点击确定即可查询该时间段内的采集数据。

备注：因为该查询功能与采集功能在时间的选择上有交叉，当使用采集功能时需要取消时间查询的选择，如果没有去除时间前的√号，则点击采集读取的是该时间段的采样数据。

- 点击“删除”即可删除全部数据

- 点击“导出”即可导出数据，保存格式为EXCEL格式，默认名称为“空气浮游细菌采样数据+年月日”内容如下图所示：

- 点击“时间设置”即可让设备时钟与电脑时钟一致。

# 注意事项

- 每次使用完毕后，须用酒精将“多孔采样头”擦拭干净，并用塑料袋套装后放置在手提箱内。

- 不能在采样过程中用平板或者较软的物品遮挡采样头。

- 安装培养皿时，使培养皿和培养皿座贴合紧密。

# 常见故障处理

| 常见故障 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 按开关电源键， 显示屏不显示 | 1.电池无电 2.开关电源键故障 | 1.接入外部电源 2.返厂维修 |
| 按键， 采样泵不工作 | 1.电池电压过低 2.触摸屏幕故障 3.采样泵损坏 | 1.接入外部电源 2.返厂维修 3.返厂维修 4.返厂维修 |

# 装箱单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气浮游菌箱体 | 台 | 1 |  |
| 2 | 采样头 | 只 | 1 | 材质316L |
| 3 | 培养皿 | 只 | 2 | φ90*15玻璃 |
| 4 | 充电电源 | 个 | 1 | 16.8V 2A |
| 5 | USB数据线 | 根 | 1 | USB2.0 |
| 6 | 产品说明书 | 本 | 1 |  |
| 7 | 产品合格证 | 个 | 1 |  |
| 8 | U盘（上位机软件） | 个 | 1 |  |