东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于东阳市

食品药品检验检测中心实验仪器采购项目

公开招标文件

项目名称：东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目

项目编号：XSZFCGDZ2021-203

采购单位：东阳市食品药品检验检测中心

招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年4月22日

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章   投标人须知	33

前附表	33

一、 总则	36

二、招标文件	39

三、投标文件的编制	40

四、开标	46

五、评标	47

六、定标	49

七、合同授予	50

第四章  评标办法及评分标准	51

第五章 合同主要条款	54

东阳市政府采购合同（样本）	54

第六章　投标文件组成内容及格式	59

一、纸质投标文件封面格式	59

附件一：投标声明书	62

附件二：政府采购活动现场确认声明书	63

附件三：法定代表人授权委托书	64

附件四：制造商（或国内总代理）授权书（进口产品提供）	65

附件五：投标人资信商务、技术自评得分表	66

附件六：商务响应表	67

附件七：技术响应表	68

附件八：产品配置清单	69

附件九：随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单	70

附件十：同类项目业绩一览表	71

附件十一：服务费承诺书	72

附件十二:投标函	73

附件十三：开标一览表(标项一/标项二）	74

附件十四：残疾人福利性单位声明函	75

附件十五：中小企业声明函（货物）	76

附件十六：东阳市采购项目验收方案	77

附件十七：浙江省政府采购代理机构考核评价表	78

附件十八：履约保证金办理保函需提供资料	79

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)获取（下载）招标文件，并于2021年

5月 18 日 8 时 30 分（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：XSZFCGDZ2021-203

项目名称：东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目

预算金额（元）：标项一：3800000元；标项二：3960000元

最高限价（元）：标项一：3800000元；标项二：3960000元

采购需求：
 标项一:

标项名称：东阳市食品药品检验检测中心液相色谱质谱联用仪

数量：1套

预算金额（元）：3800000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求
备注：允许进口

标项二：

标项名称：东阳市食品药品检验检测中心气相色谱质谱联用仪、等离子体发射光谱- 质谱联用仪、浮游微生物采集器、激光尘埃粒子计数器

数量：1批

预算金额（元）：3960000元 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求
备注：气相色谱-质谱联用仪、等离子体发射光谱-质谱联用仪允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标

▲二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：所有大中小微型企业均可参加投标；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为浙江政府采购网注册的正式供应商或承诺中标后30天内注册为

浙江政府采购网正式供应商。

▲三、获取招标文件：

时间：/至2021年 5 月18 日 8 时30 分，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)

方式：1、由投标人通过登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录政采云系统获取；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、招标文件获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

3、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年 5月18 日8 时 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2021年5 月18日8时30分

开标地点（网址）：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标确认:投标人获取招标文件成功后还须按投标确认函（投标确认函样张附后）的要求进行投标确认后方可参加投标，投标确认截止时间：2021年 5 月17日16 时00分前。

3.本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4 、 投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：东阳市食品药品检验检测中心    地址：东阳市人民北路3号（裙楼）

项目联系人（询问）：胡春良          项目联系方式（询问）：15925950926

质疑联系人：郑倩倩                  质疑联系方式：0579-86633079

2.采购代理机构信息

名 称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

地 址：东阳市西街社区杜台门里13号      传真：0579-86633123

项目联系人（询问）：章艳         项目联系方式（询问）：0579-86018279

质疑联系人：王瑾                   质疑联系方式：0579-86683133

3.同级政府采购监督管理部门：

名称：东阳市财政局采监科              地址：东阳市人民路8号

监督投诉电话：0579-86662677

附件：东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目

东阳市食品药品检验检测中心

东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年4月23日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

附：

投 标 确 认 函

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

关于贵方2021年 4 月23日发布的东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目标项      的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

单位地址：

电  话：                   邮  编：

传  真：                   日  期：

联系人：                  手机号码：

电子邮箱号：              钉钉号：

注：此投标确认函请于2021年5月17日16时00分前通过邮箱或快递或传真方式送达到东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号，传真：0579-86633123，邮箱：1816352277@qq.com）。

（如投标单位发送投标确认函后未参加本项目投标的，将以失信单位上报东阳市财政局采监科）

- 第二章  招标需求

- 项目编号：XSZFCGDZ2021-203

采购项目名称：东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目

- 采购项目

| 标项 | 采购内容 | 数量/单位 | 最高单价限价（万元/套） | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 液相色谱质谱联用仪 | 1套 | 380 | 380 | 允许进口 |
| 二 | 气相色谱质谱联用仪 | 1套 | 170 | 396 | 允许进口 |
|  | 等离子体发射光谱-质谱联用仪 | 1套 | 170 |  | 允许进口 |
|  | 浮游微生物采集器 | 2套 | 12 |  |  |
|  | 激光尘埃粒子计数器 | 2套 | 16 |  |  |

- 技术参数

标项一：液相色谱质谱联用仪   数量：一套

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器用途：用于食品、药品中农药残留、兽药残留、非法添加物等不挥发性有机污染物的痕量分析。 |
| 二 | 功能要求：要求能对样品中痕量有机化合物进行精准定性定量分析及假阳性、假阴性样品的确证，设备具有高灵敏性、高稳定性、高抗污染能力，整套系统包括液相色谱系统（高压二元泵）、质谱系统、氮气发生器、不间断电源、软件、电脑工作站、其他必要的配套附件。 |
| 三 | 详细技术要求 |
| 1 | 工作环境：温度 10-35，湿度10-80%，电源220V±10% |
| 2 | 质谱仪主机 |
| ▲2.1 | 质量范围(m/z)：可设范围不窄于5-2000amu；保证全质量范围内均可达到高灵敏度和高稳定性。 |
| 2.2 | 三重四极杆扫描速率≥18000 amu/s,0.1amu步进。 |
| 2.3 | 质量准确度：＜0.01% amu(全质量数范围)。 |
| 2.4 | 质量稳定性：＜0.1 amu/24hr。 |
| 2.5 | 质量分析器材质：串联四极杆采用金属钼四极杆质量分析器和碰撞室。 |
| 2.6 | MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms，改变离子驻留时间不损失灵敏度。 |
| 2.7 | MRM通道数：大于等于≥32768个MRM通道。 |
| ▲2.8 | 大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外冷却水。具有自动断电保护功能，配备无油机械泵。 |
| 2.9 | 质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，3路调谐流路，可实现全自动质谱调谐和校正。 |
| ▲2.10 | Q3同时具有四极杆定量及增强子离子扫描灵敏度定性能力或线性离子阱的分析定性功能 |
| 2.11 | 离子色谱兼容性：可以跟市面上所有型号的离子色谱连结检测液相难分离的强极性化合物。 |
| 2.12 | 高通量定量分析，驻留时间(dwell time)小于1ms。可满足一针进样不分时间窗口，同时分析＞300种农药或1000对MRM分析，并且保持良好的重现性和定量准确性。 |
| 3 | 离子源： |
| 3.1 | 离子源：配置满足国标要求的可加热电喷雾离子源（ESI）及独立的大气压化学电离源（APCI）各一套。 |
| 3.2 | 具有一次进样完成ESI /APCI 离子的同时检测，可以同时获得ESI和APCI 的正负离子方四通道数据等四张谱图便于方法开发。ESI和APCI切换时间≤25ms |
| 3.3 | 离子源具有真空隔断阀，不破坏真空的条件下可方便快速的切换离子源及对离子源锥口进行拆洗。 |
| ▲3.4 | 接口：离子传输通道采用锥孔结构和锥孔反吹技术，非加热毛细管或非毛细管接口，保证终身不必支出更新、清洗离子传输通道的毛细管类组件或毛细管耗材的费用。 |
| ▲3.5 | 离子源内具有双控温区域，最大实际可达使用温度630℃以上，提高脱溶剂效果。(要求提供操作软件设置界面截图，并能正常运行) |
| 3.6 | 配备全自动数据系统控制的注射泵（蠕动泵）和进样切换阀。 |
| 4 | 检测器 |
| 4.1 | 检测器采用光电倍增管，可保证使用寿命能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。 |
| ▲4.2 | 正负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度≤ 18ms |
| 4.3 | 动态线性范围：≥106 |
| 5 | 灵敏度 |
| ▲5.1 | 灵敏度：（提供证明文件或官网截图) ESI+ 利血平的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比大于700,000:1（MRM通道609>195），CV 小于5%，经过10次重复进样计算得出的仪器检测限（IDL）低于0.4fg(利血平)。 ESI- 氯霉素的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比大于700,000:1，（MRM通道321>152），CV 小于5%。 |
| 6 | 软件系统 |
| 6.1 | 操作模式：全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。 |
| 6.2 | MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。 |
| 6.3 | 软件控制自动进行仪器校正。 |
| 6.4 | 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析 |
| 6.5 | 谱图库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1500种化合物以上。 |
| 6.6 | 软件具有数据自动计算及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，自动给出定性定量报告。 |
| 6.7 | 软件运行要求：Microsoft Windows 10操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，自动校正和全自动分析功能。 |
| 7 | 液相色谱仪部分 |
| 7.1 | 二元超高压梯度系统（与质谱同品牌） |
| 7.2 | 流速范围：10μL/min – 2mL/min。 |
| 7.3 | 流量精度：<0.1% |
| 7.4 | 溶剂数：4路。 |
| ▲7.5 | 最高操作压力：≥15,000 psi |
| 7.6 | 系统延迟体积：<100μL(含混合器体积) |
| ▲7.7 | 在线脱气机：6通道在线脱气机，分别对四路流动相和两路洗针液进行脱气设计优选。 |
| 7.8 | 流速准确度：±1.0% |
| 7.9 | 梯度精度：±0.15% |
| 7.10 | 梯度曲线：多种梯度曲线，线性,步进,凸线和凹线等共11种.可由色谱软件实现准确控制分别包含线性1种，步进2种，凸线4种和凹线4种共11种优选。或同等更优方案。 |
| 7.11 | 标配自动柱塞清洗系统 |
| 7.12 | 自动进样器系统 |
| 7.12.1 | 样品盘：兼容2mL样品瓶，以及96孔板、384孔板 |
| 7.12.2 | 样品数量：≥90位1.5-2mL样品瓶 |
| 7.12.3 | 进样量：0.1-100μL |
| 7.12.4 | 进样次数：每个样品1-99次 |
| 7.12.5 | 进样精度：<0.5% RSD |
| 7.12.6 | 进样线性范围：>0.999 |
| 7.12.7 | 样品残留：<0.001% |
| 7.12.8 | 洗针方式：内外两路洗针，强、弱两种溶剂洗针 |
| 7.12.9 | 温控范围：4-80°C，（半导体制冷模式优选） |
| 7.13 | 柱温箱 |
| 7.13.1 | 控温范围：20℃-90℃ |
| 7.13.2 | 控温准确度：±0.5℃ |
| 7.13.3 | 温度稳定性：±0.3℃ |
| 7.13.4 | 软件可有效管理和实时监测柱子的使用情况 |
| 7.13.5 | 具备漏液报警功能 |
| 8 | 快速高效液相色谱仪（与质谱同品牌） |
| ▲8.1 | 四元泵：一体式独立柱塞或两个双活塞串联泵，采用数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器设计优选。 |
| 8.2 | 流速范围：0.001 – 5 mL/min, 增量为0.001 mL/min |
| 8.3 | 流量精度：≤ 0.075 % RSD |
| 8.4 | 流量准确度：± 1 % |
| ▲8.5 | 压力：不小于9,500psi |
| 8.6 | 梯度精度：<0.2 % RSD |
| 8.7 | 脱气元件：通道个数4， |
| 8.8 | 安全与维护：在线进行全面诊断、错误检测和显示，包括泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄漏输出信号。 |
| 8.9 | 梯度模式：梯度变化模式可实现线性变化、变化速度先快后慢和先慢后快，由色谱软件实现准确控制优选。 |
| 8.10 | 内置具有自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1pH。 |
| 8.11 | 具有智能梯度起始模式：进样前，进样后，进样同步,以模拟任意HPLC系统体积，并具有内置缓冲盐配置体系功能优选。 |
| 8.12、 | 自动进样器 |
| 8.12.1 | 进样量范围：0.1 – 50 μL，增量为0.1 μL，可扩展至1000μL优先。 |
| 8.12.2 | 精度：< 0.25 % RSD |
| 8.12.3 | 样品容量：不少于90位样品位，1.5-2 ml 样品瓶 |
| ▲8.12.4 | 操作压力：不小于600bar |
| 8.12.5 | 样品交叉污染度：<0.002%； |
| 8.13、 | 柱温箱 |
| 8.13.1 | 温度范围：室温上5 °C 到60 °C |
| 8.13.2 | 温度稳定性：± 0.1 °C |
| 8.13.3 | 控温准确度：± 0.5 °C |
| 8.13.4 | 色谱柱容量：2支25 cm 的色谱柱 |
| 8.14 | 二极管阵列检测器 |
| 8.14.1 | 单一光源：氘灯，无需其他辅助光源，波长范围：190~800 nm |
| 8.14.2 | 波长准确度：±1 nm |
| 8.14.3 | 带宽：1.2 nm，二极管数：≤512 |
| 8.14.4 | 数字分辨率：1.2 nm/像素 |
| 8.14.5 | 采样频率：80 Hz |
| 8.14.6 | 漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr |
| 8.14.7 | 线性范围：≤ 5% (2.5 AU)，对羟基苯甲酸丙酯，257 nm |
| 8.14.8 | 流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应，池长：10 mm（分析池）；池体积：8.4 µL（分析池） |
| 8.15 | 荧光检测器 |
| 8.15.1 | 激发波长：200~890 nm |
| 8.15.2 | 发射波长：210~900 nm |
| 8.15.3 | 发射波长与激发波长设置差值：10 nm |
| 8.15.4 | 带宽：20 nm |
| 8.15.5 | 数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道 |
| 8.15.6 | 波长准确度：±3 nm |
| 8.15.7 | 波长重现性：±0.25 nm |
| 8.15.8 | 灵敏度：S/N > 1000 |
| 8.15.9 | 测量范围：0.001~100,000.000 发射单位(默认) |
| 8.15.10 | 流通池：< 13ul， |
| 8.15.11 | 光源：氙灯，寿命2000小时或1年(以先到者为准) |
| 8.5.12 | 采样频率：单(波长)模式最高20 Hz；3D模式为1 Hz |
| 四、 | 详细配置 |
| 1 | 串联四极杆质谱仪主机1套(包括ESI/APCI离子源和内置式蠕动注射泵、机械泵、配套电源线、调机标样)。 |
| 1.1 | ESI电喷雾探针 5根； |
| 1.2 | APCI喷雾针5根； |
| 1.3 | 干式前级真空泵(带隔音) 1套； |
| 1.4 | 离子色谱连接包1 套（如有）； |
| 2 | 超高效液相色谱仪 1套(包括二元超高压泵、在线脱气机、柱塞清洗装置、自动进样器、柱温箱)。 |
| 3 | 液相色谱仪 1套（包括高效液相色谱四元泵、 在线脱气机 、自动进样器、 柱温箱、DAD检测器、荧光检测器）。 |
| 4 | 质谱系统操作工作软件 1套 |
| 5 | 高效液相色谱系统操作工作软件 1套 |
| 6 | 工作站电脑（显示器尺寸不小于24寸） 2台 |
| 7 | 品牌激光双面自动打印机 2台 |
| 8 | 色谱耗材：超高效液相色谱仪专用色谱柱6根,快速液相色谱柱4根（用户指定） |
| 9 | 在线过滤器2个，滤芯25个； |
| 10 | 2ml样品瓶 (带瓶盖及垫片) 1000个； |
| 11 | 流动相溶剂瓶(1L)：12个（国内采购） |
| 12 | 原装进口氮气发生器1台，产气量不小于30升/分钟， |
| 13 | 山特UPS不间断电源 2套； |
| 14 | 自动进样针（UPLC） 2根； |
| 15 | 柱塞清洗密封垫 2包； |
| 16 | 超高压柱塞杆密封垫 2包； |
| 17 | Oasis PRiME HLB 小柱 2包； |
| 18 | Oasis MCX 小柱 3包； |
| 19 | Sep-Pak Vac CarbonNH2 小柱 6cc 1包； |
| 20 | 管路和接头部件包 1个； |
| 21 | PEEK管路10米 1根； |
| 22 | 样品锥 2个； |
| 23 | 其他设备安装的必要组件及必要的实验室环境改造。 |
| 五、 | 保修、培训及售后服务要求 |
| 1 | 质保期：原厂保修，整机系统（最终验收合格后）保修不小于36个月； |
| 2 | 安装：卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备。 验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的验证。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。 仪器验收过程中应提供第三方检定校准报告。 |
| 3 | 培训：首先是安装调试后免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；其次要求提供国内培训中心不少于5天的集中培训，免费培训名额至少4名（培训所产生的费用全部由中标人承担）；最后要求提供应用工程师免费上门培训5天。 |
| 4 | 技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。 |
| 5 | 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。 |
| 6 | 维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 |
| 7 | 干式前级泵及分子涡轮泵保修期不少于5年。 |
| 8 | 检测器光电倍增管或电子倍增管保修期不少于5年。 |
| 9 | 要求厂家应用工程师上门协助完成针对本中心质谱检测能力建立，具体内容包括如下：上门免费培训和从前处理到建立本套仪器适用的质谱方法、方法学验证。农药残留、兽药残留方法等质谱质谱方法包至少各包含400种以上（项目由用户指定），包括前处理方法、MRM参数、参考定量离子对和定性离子对数据库等。其中安装完成第一年完成省农产品必检项目中液质质检测参数的扩项工作。 |
| 10 | 保修期内协助用户开展现有实验室同品牌仪器的维护巡检工作1次/年。 |
| 11 | 协助用户开展科研工作，质保期内至少完成1项课题的申报、开展及结题。 |

标项二：东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目

（一）气相色谱-质谱联用仪   数量：一套

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器用途：仪器为三重四级杆质谱联用仪，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。用于食品、药品中农药残留、兽药残留、非法添加物等挥发性有机污染物的痕量分析。 |
| 二 | 功能要求：整套系统至少包括气相色谱系统（含自动进样器）、质谱系统（惰性EI、CI源）、不间断电源、软件、电脑工作站、其他必要的配套附件。 |
| 三 | 详细技术要求 |
| 1 | 使用环境：温度15-35℃，湿度25-80%，电源220V，50Hz |
| 2 | 气相色谱仪主机（色谱性能） |
| 2.1 | 保留时间重现性 ＜ 0.008% 或 ＜0.0008 分钟 |
| 2.2 | 峰面积重现性 ＜ 0.6% RSD |
| 2.3 | 最多可以安装8个EPC模块，可以控制19个EPC通道； |
| 2.4 | 气相色谱仪具有独立加热区8个（不包含柱温箱），标准配置色谱柱自动识别模块； |
| 2.5 | 配备高灵敏彩色触摸屏，可设置仪器相关参数，并可以实时显示色谱图采集状态； |
| 2.6 | 可通过网络工作站、平板电脑远程访问、操作仪器；无需色谱工作站即可编辑GC方法和序列； |
| 3 | 柱温箱 |
| 3.1 | 操作温度范围：室温以上5°C到450˚C； |
| 3.2 | 温度控制精度：0.1°C； |
| 3.3 | 程序升温：≥20阶21平台； |
| 3.4 | 升温速率：0.1°C/min～110°C/min，最大升温速度可拓展至1100°C/min； |
| 3.5 | 温度稳定性：环境温度变化1°C，柱温箱温度变化＜0.01°C； |
| 4 | 电子气路控制（EPC） |
| ▲4.1 | 最大压力设定范围：0～145psi； |
| 4.2 | 全程压力控制精度：0.001psi； |
| 4.3 | 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式； |
| 4.4 | 程序升压/升流：三阶； |
| 5 | 多模进样口 |
| 5.1 | 超惰性钝化进样口材质，保证活性化合物在进样口不会吸附残留 |
| 5.2 | 可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi |
| 5.3 | 最高使用温度450˚C, 采用液氮 (可冷却至-150˚C) 或干冰冷却 (可冷却至-50˚C) |
| 5.4 | 压力设定精度：0.001psi |
| 5.5 | 最大进样体积：单针进样可达100uL； |
| 5.6 | 进样口可以程序升温阶数不少于8阶； |
| 5.7 | 最大升温速率：最大升温速率不小于880˚C/min ； |
| 6 | 反吹模块和保留时间锁定功能：可以实现柱中和柱后反吹,大大缩短运行时间,确保系统的稳定性和增加柱寿命；（提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件） |
| ▲6.1 | 具有更换色谱柱不泄真空的功能； |
| 6.2 | 为使方法可以在不同实验室气质产品当中做更佳的方法复制和数据重现，仪器需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定功能.而非每台仪器均要单独计算化合物出峰时间的保留指数计算功能。 |
| 7 | 自动进样系统 |
| ▲7.1 | 样品瓶位数：样品瓶可同时放置2ml样品瓶位数≥160位； |
| 7.2 | 进样量范围：0.1-40 uL；进样量线性：≥99%； |
| 7.3 | 交叉污染：小于十万分之一； |
| 7.4 | 峰面积重现性：小于0.4% RSD； |
| 8 | 质谱部分 |
| 8.1 | 质量数范围：10-1000 m/z |
| 8.2 | 仪器检测限指标及灵敏度： IDL(MRM): ≤4.5fg ， 10fg/ul OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%（须于投标文件中附8针进样谱图叠图作为证明文件） SIM 信噪比S/N≥2500:1包含敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵 、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p, p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标100pg柱上进样MRM分析，所有组分的信噪比≥2500:1 |
| 8.3 | 分辨率：0.4～3amu分辨可调 |
| 8.4 | 碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调 |
| 8.5 | 扫描速率：最大700个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms |
| 8.6 | 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA |
| 8.7 | 最大离子化能量：280eV（如不能达到，需配置两套离子源） |
| 8.8 | 离子源: 配置EI、CI源，可独立控温，最高温度可到330˚C ； |
| 8.9 | 离子源带有自动清洗附件，在离子源受到污染需要清洗时，将自动启动清洗程式对离子源进行清洗，过程无需卸真空及人为拆装离子源，使系统抗污染能力大大增强。 |
| 8.10 | 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热)； |
| 8.11 | 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C |
| 8.12 | 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM） |
| 8.13 | 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能； |
| ▲8.14 | 为确保系统的稳定兼容及售后服务的统一性，气相色谱仪与质谱仪需采用同一品牌。 |
| 8.15 | 配备无油静音前级泵。 |
| 9 | 软件系统 |
| 9.1 | 软件：质谱控制软件应该同时包含中文和英文两种语言；(需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件，且作为验收条款) |
| 9.2 | 通用谱库: NIST2020谱库和化学结构式库 (不少于30万张)； |
| 9.3 | 二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1000种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。（须于标书中随附数据库所包含化合物数量的官方证明材料；如无法提供则视为负偏离） |
| 9.4 | 含保留时间锁定的《气相色谱/三重四级杆质谱联用仪测定植物源性食品中208种农药及其代谢物的残留量》标准两针进样分析农残的电子方法（须提供两针进样的谱图证明）含保留时间锁定的一针进样分析《气相色谱/三重四级杆质谱联用仪测定植物源性食品中208种农药及其代谢物的残留量》标准中农残的电子方法（须提供一针分析全部农药的官方文献及谱图证明） |
| 10 | 售后服务 |
| 10.1 | 仪器保修期：原厂保修，自验收合格日起36个月。 |
| 10.2 | 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。仪器验收过程中应提供第三方检定校准报告。 |
| 10.3 | 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 |
| 10.4 | 厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 |
| 10.5 | 提供制造商驻地培训中心免费培训，培训名额至少4名。（培训所产生的费用全部由中标人承担）；最后要求提供应用工程师免费上门培训5天。 |
| 10.6 | 协助用户进行扩项方法的方法学验证，协助完成不少于400项检测参数的扩项工作（项目用户指定）。其中安装完成第一年完成省农产品必检项目中气质质检测参数的扩项工作。 |
| 10.7 | 保修期内协助用户开展现有实验室同品牌仪器的维护巡检工作1次/年。 |
| 10.8 | 协助用户开展科研工作，质保期内至少完成1项课题的申报、开展及结题。 |
| 11 | 配置要求（以下配置只可增加，不可减少） |
| 11.1 | 三重四极杆质谱仪主机(含EI、CI离子源，分子涡轮泵，无油前级机械泵)，1套 |
| 11.1.1 | EI离子源，2套； |
| 11.1.2 | CI离子源，1套； |
| 11.1.3 | 离子源自清洁模块，1套； |
| 11.1.4 | 分子涡轮泵，1套； |
| 11.1.5 | 无油静音干泵（带隔音），1套； |
| 11.2 | 气相色谱仪主机，1套 |
| 11.3 | 多模式进样口(含电子流量控制)、惰性进样口各1套； |
| 11.4 | 质谱接口，1套； |
| 11.5 | 自动进样系统 ，1套； |
| 11.6 | 柱中反吹组件， 1套 |
| 11.7 | 安装工具包， 1套 |
| 11.8 | 质谱系统软件，1套 |
| 11.9 | NIST2020谱库，1套 |
| 11.10 | 国标农残分析电子方法包及视频资料，1套 |
| 11.11 | 大容量捕集阱，2套 |
| 11.12 | 进样隔垫，200个 |
| 11.13 | 超惰性进样衬管，15根 |
| 11.14 | 进样口端石墨密封垫，20个 |
| 11.15 | 质谱端石墨密封垫，20个 |
| 11.16 | 进样口端手拧螺母，2个 |
| 11.17 | 液体样品瓶套装，1000个 |
| 11.18 | EI源灯丝，6根 |
| 11.19 | 色谱柱，5根（用户指定） |
| 11.20 | 干泵维护包，1套； |
| 11.21 | 配套电脑，1套（显示器大于24寸） |
| 11.22 | 配套打印机，1套（激光自动双面） |
| 11.23 | 配套UPS电源，1套 |
| 11.24 | 配套氦气钢瓶气含减压阀，2瓶 |
| 11.25 | 配套甲烷钢瓶气含减压阀，1瓶 |
| 11.26 | 超纯水系统1套： 适用于精密分析仪器的用水；以纯水作为进水，连续产生一级（超）纯水，由产水主机和独立的取水单元组成，含预纯化柱，精纯化柱，紫外灯，内置集成式独立TOC检测仪、终端过滤器等。 超纯水产水指标： 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃ 总有机碳含量(TOC)：≤5ppb 微生物：＜0.01 cfu/ml ▲产水流速：逐滴–2L/min，8种流速可调 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求。 系统内置TOC检测仪，利用紫外氧化法在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP(§643)要求，检测范围: 1—999ppb。 系统内置两根无汞紫外灯，其一172nm波长紫外灯有效降低TOC水平；其二TOC检测仪内有专用于检测产水TOC值的紫外灯，保证对TOC监测的准确性。 取水器可控取水流速、可定量取水、可辅助定容取水，取水流速范围逐滴～2L/min。取水器可调高度和角度适合大部分的实验室器皿取水，取水手臂上自带彩色触摸屏实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告，并可通过扫描屏幕二维码快速获取水质报告。 系统自动记录至少一年水质资料用于以后的检索和评审，出水水质符合NCCLS﹑ASTM、CAP要求。 具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机内部结构状态下可以选择配置4种以上终端精制滤头，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、超痕量有机物分析实验、去挥发性有机物实验。 内含： 超纯水主机系统(内置TOC检测仪) 1 台 远程独立取水器 1 个 带芯片超纯化前柱 2 个 带芯片超纯化后柱 2 个 终端过滤器 2个 |
| 11.27 | 车载冰箱（含冷冻冷藏功能，温度显示，尺寸用户指定,带温度记录） 2只 |
| 11.28 | 其他设备安装的必要组件，及必要的实验室环境改造。 |

（二）等离子体发射光谱-质谱联用仪   数量： 一套

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器用途：适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足食品药品、农产品、化妆品、环境样品等的样品分析要求。仪器要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、元素形态分析。 |
| 二 | 功能要求：要求能对样品中痕量有机化合物进行精准定性定量分析及假阳性、假阴性样品的确证，设备具有高灵敏性、高稳定性、高抗污染能力，整套系统包括液相色谱系统、电感耦合等离子质谱系统、不间断电源、软件、电脑工作站、其他必要的配套附件。 |
| 三 | 详细技术要求 |
| 1、 | 环境温度：15-30℃，环境湿度20-80%；电源单相200-240V，50Hz |
| 2、 | 仪器硬件： |
| 2.1 | 雾化器：高效同心雾化器，提供最佳雾化效率； |
| ▲2.2 | 雾化室：石英材质雾化室，应对各类无机、有机、低挥发和高挥发样品分析，必须包裹于帕尔帖制冷装置中，低温提升去溶剂效果； |
| 2.3 | 高盐样品进样系统：仪器配置高盐样品进样组件或全自动在线稀释装置，无需手动稀释，可连续测定总溶解固体量（TDS）含量≥25%的样品溶液（提供官方彩页证明）； |
| 2.4 | 等离子体气路控制：至少配备5个高精度气体质量流量计 (MFC) ，分别控制包含等离子体气、辅助气、载气、稀释气、补偿气等四路气体流量； |
| 2.5 | 炬管：全石英材质炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由电机控制自动完成； |
| 2.6. | 离子源：固态射频发生器，功率范围600~1600W，频率≤27.12 MHz，以获得更高的中心等离子体温度、更高的灵敏度以及更低的氧化物产率，具有消除二次放电系统； |
| 2.7 | 等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时监测等离子体、锥口和炬管状态，便于样品分析和维护确认； |
| 2.8 | 接口：采用镍制样品锥和截取锥组成的双锥接口设计，锥数量≤2个，为防止过多基体进入后续质谱系统，在保证灵敏度和耐盐能力的前提下锥孔应尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.50mm；为了保证质谱长期稳定性，采样锥与截取锥之间不得使用气体，锥上不得施加任何电压；除了采样锥和截取锥外，若还需要使用超锥的则配2套超锥；若还需要使用稳健嵌片的则配2套稳健嵌片； |
| 2.8.1 | 接口部分采样锥与截取锥之间不得使用任何碰撞或反应气体。 |
| 2.9 | 离子透镜：具有离轴离子透镜将待分析离子方向偏转，彻底与未电离的中性粒子和光子分离； |
| 2.10 | 碰撞/反应池： |
| 2.10.1 | 温控型八极杆设计，要求温度范围55~95℃，0.1℃可调；必须拥有3种以上工作模式，除干扰以碰撞模式为优先；或温控型四级杆设计，再配备2路反应气路。 |
| 2.10.2 | 氦气流速可设置为0-12mL/min，彻底消除如ArAr+、ClO+对Se、V的干扰， |
| 2.10.3 | 碰撞/反应池干扰消除能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，在无须使用如CH4或H2或O2或NH3气等反应气体模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt；如果必须在反应模式下实现以上DL和BEC要求，碰撞/反应池在标配的一路碰撞反应气路基础上，必须额外配置两路反应气路（其中一路可以通入氨气），并且必需由单独的质子流量计分别控制流量，实现在同一方法中的在线自动切换； |
| 2.10.4 | 碰撞反应池气路数≥2路，至少包括一路惰性碰撞气和一路活性反应气 |
| 2.11 | 四极杆质量分析器：钼材质物理双曲面设计，驱动频率≥2.5 MHz； |
| 2.12 | 检测器（Detector）：正交型双模式电子倍增器，脉冲和模拟模式间可自动切换；待测离子通过质量过滤器后，经90度偏转再进入检测器，降噪同时大幅延长检测器寿命； |
| 2.13 | 提供检测器寿命官方材料证明：ICP-MS检测器在每天150个饮用水样品以上的高频使用中寿命在10年以上 |
| 2.14 | 满足亚ppt级到百分级浓度测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、5000、10000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999； |
| 2.15 | 超痕量分析和超高灵敏度检测能力：同一分析方法，元素检测限和灵敏度须达到如下要求，238U检出限＜0.002 ppt，238U灵敏度＞1300M cps/ppm； |
| ▲2.16 | 配备无油静音泵（带隔音）； |
| 3 | 自动进样器 |
| 3.1 | 不少于200个样品位的样品架； |
| 3.2 | 具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求； |
| 3.3 | 配置原厂防尘罩，以避免样品受环境污染；密闭罩须预留抽风口，以及时排走样品逸散的酸雾，避免酸雾污染实验室环境或腐蚀自动进样器；（须提供密封罩实物图） |
| 3.4 | 配备快速进样系统； |
| 3.4.1 | 包含一个六通切换阀，可以实现定量环与不连续进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷； |
| 3.4.2 | 该系统可通过定量环进样控制单个样品进样量小于1ml,减少样品消耗量； |
| 3.4.3 | 包含一个用户快速样品提升的活塞泵，实现定量环快速充样，充样时间小于15ms； |
| 3.4.4 | 该系统可由ICPMS系统软件直接控制，或配备独立控制软件； |
| 4 | 仪器性能指标 |
| 4.1 | 仪器灵敏度【cps/ppm】：至少应满足 低质量数：Li(7) ≥6， 中质量数：In (115)≥100， 高质量数：U(238) ≥80 |
| 4.2. | 提供进阶的仪器灵敏度【cps/ppm】：（以提供的官方性能指标为准） 低质量数：Li(7) ≥120， 中质量数：In (115)≥600， 高质量数：U(238) ≥700， |
| 4.3 | 仪器检测限：（以提供的官方性能指标为准） 低质量数： 9Be ≤ 0.25 ppt 中质量数： 115In ≤ 0.08 ppt 高质量数：209Bi ≤ 0.1 ppt |
| 4.4 | 仪器背景 ≤ 1 cps （在质量数9 amu处实测背景） |
| 4.5 | 双电荷产率（Ce2+/Ce+）≤3.0% |
| 4.6 | 仪器短期稳定性（RSD）≤2% （20 min） （须在1ppb标准溶液中测定） |
| 4.7 | 仪器长期稳定性（RSD）≤3% （2 h） （须在1ppb标准溶液中测定） |
| 4.8 | 高盐进样系统： |
| 4.8.1 | 高盐测试指标：气体（如Ar气）稀释，标准模式（No Gas）下，氧化物产率CeO+/Ce+ ≤ 0.3 %； |
| 4.8.2 | 稳定性指标：3.0% NaCl溶液中含10ppb的Pb、Cd、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样1h，分析次数大于20次，各目标元素测定结果RSD≤5%； |
| 4.9 | 质量质量分辨率≤0.1amu |
| 4.10 | 质量稳定性≤0.05amu/24h |
| 5 | 系统软件 |
| 5.1 | 工作站和操作系统：工厂原厂配置计算机系统，Windows 10操作系统； |
| 5.2 | 全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）； |
| 5.3 | 具有使用智能手机（Android或IOS操作系统）远程控制ICP-MS功能； |
| 5.4 | 实时数据显示和实时报告显示； |
| 5.5 | 样品分析数据可以使用ICP-MS软件进行离线数据处理，并生成报告； |
| 5.6 | 形态分析联机性能要求: |
| 5.6.1 | 商品化联机技术：厂商可提供商品化的联机硬件接口及控制软件，联机测试由一台电脑控制，一套软件完成联机数据采集和分析；并且随机配套标准化的联机应用培训课程； |
| 5.6.2 | 标准化验收指标：厂商提供公开的联机验收指标，100ppt甲基Hg, 无机Hg2+, 乙基Hg（以Hg计）等3种Hg形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在10分钟内完全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个Hg形态峰的信噪比S/N＞3； |
| 6 | 附件：液相色谱仪1套：（性能） |
| 6.1 | 输液系统 |
| ▲6.1.1 | 二元高压梯度泵，配备在线脱气机，配备柱塞杆清洗装置； |
| 6.1.2 | 可设置的流速范围：设定值从0.001 – 10 mL/min，增量为0.001 mL/min |
| 6.1.3 | 流速范围：0.2 – 10.0 mL/min |
| 6.1.4 | 流量精度 ≤ 0.07 % RSD ； |
| 6.1.5 | 流量准确度：± 1 % ； |
| 6.1.6 | 操作压力：600 bar 或者高于8700 psi |
| 6.1.7 | pH 范围：1.0 – 12.5 |
| 6.1.8 | 混合精度： ≤ 0.15 % RSD ； |
| 6.1.9 | 混合准确度：± 0.35 % |
| 6.2 | 自动进样器 |
| 6.2.1 | 进样量范围：0.1 – 100 μL，增量为0.1 μL |
| 6.2.2 | 进样精度：5 – 100 μL 内，≤0.25 % RSD |
| ▲6.2.3 | 样品容量：总容量不少于130个2 ml 样品瓶 |
| 6.2.4 | 操作压力：600bar |
| 6.2.5 | 交叉污染：≤ 0.005 % |
| 6.3 | 柱温箱 |
| 6.3.1 | 温度范围：高于室温15 °C 到80 °C |
| 6.3.2 | 温度稳定性：± 0.15 °C |
| 6.3.3 | 控温准确度：± 0.5 °C |
| 6.4 | 软件工作站 |
| 6.4.1 | 仪器控制原装色谱工作站软件；图形用户界面参数输入，控制所有仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况； |
| 6.4.2 | 仪器状态分析软件功能，仪器故障时一键启动，方便对仪器的故障进行诊断； |
| 6.4.3 | 其它软件和功能要求：配置系统适用性软件、实时在线帮助软件、电子日志记录仪器使用和维护情况、自动漏液监测功能。 |
| 三 | ICPMS基本配置要求（以下配置只可增加，不可减少）： |
| 1 | ICP-MS 主机1台 ，包含电感耦合等离子体系统（至少配置5个高精度气体质量流量计分别控制等离子体气、辅助气、载气、稀释气、补偿气等五路气体流量）、离子透镜、四级杆或八级杆碰撞/反应池、四级杆质量分析器及检测器； |
| 2 | 高盐进样系统或样品自动稀释系统 1套； |
| 3 | 半导体控温系统，1套； |
| 4 | ICP-MS 原厂配置计算机系统及激光打印机，1套； |
| 5 | ICP-MS调谐母液、多元素标准溶液、内标溶液各，1套； |
| 6 | 主机同品牌自动进样器，1套； |
| 7 | 自动进样器防尘罩，1套； |
| 8 | 主机同品牌冷却循环水机（非风冷），1台； |
| 9 | 延时1小时，10KVA不间断电源，1套； |
| 四 | 备件与耗材（主机自带除外） |
| 1 | 镍采样锥，3套（额外，非仪器自带）； |
| 2 | 镍截取锥，3套（额外，非仪器自带）； |
| 3 | 镍超截取锥（如有），4套； |
| 4 | 截取锥嵌片（如有），4套； |
| 5 | 石英炬管，1套（额外，非仪器自带）； |
| 6 | 同心雾化器，1套（额外，非仪器自带）； |
| 7 | 蠕动泵进样管，24根； |
| 8 | 蠕动泵废液管，24根； |
| 9 | 蠕动泵内标管，24根； |
| 10 | 采样锥O圈，3个； |
| 11 | PFA进样管，10米； |
| 12 | 钢瓶高纯氩及减压阀， 6瓶或杜瓦液压罐1瓶 |
| 13 | 氦气钢瓶及减压阀，1瓶 |
| 14 | 其他设备安装的必要组件，包括必要的实验室环境改造。 |
| 五 | 形态分析液相色谱配置要求 |
| 1 | 二元梯度泵，1套； |
| 2 | 自动进样器，1套； |
| 3 | 柱温箱，1套 |
| 4 | 形态分析色谱柱，3根； |
| 5 | 样品瓶，1000套； |
| 六 | 附件：火焰-塞曼石墨炉一体化原子吸收分光光度计 1套 - 仪器系统 原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。 2、工作环境 工作电压：220V5%，50Hz； 温度：15-35˚C；相对湿度：20-80%； 3、光谱仪主机系统: 火焰-塞曼石墨炉一体机，火焰-石墨炉无需机械切换，切换时无需拆卸自动进样器 3.1 光学系统 3.1.1 光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换 3.1.2 波长范围：185-900nm； 3.1.3 光栅刻线密度：1800条/mm； 3.1.4 光栅有效刻线面积: 54 x 54 mm² 3.1.5 狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调； 3.1.6 波长设定：全自动检索，自动波长扫描； 3.1.7 焦距：350mm； 3.1.8 波长重复性： +/- 0.2nm 3.1.9 仪器光谱分辨能力：Mn 279.5 –279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比30% 3.1.10 灯座：8灯座（全自动切换） 3.1.11 灯电流设置：0-20mA, 计算机自动设定 3.1.12 有下一灯预热和自动关灯功能 4． 分析系统 4.1火焰分析系统技术要求 4.1.1 燃烧头： 10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码 4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸） 4.1.3 可配置分段流动注射微量进样器：由软件全自动控制 4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化 4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 4.1.6 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 4.1.7 点火方式：自动点火 4.1.8 代表元素检测指标 Cu：特征浓度  0.035 mg/L 检出限  0.005 mg/L RSD  0.5% 4.1.9 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转 4.2 火焰背景校正 4.2.1 背景校正方法：氘空心阴极灯185-900nm全波段扣背景，（提供证明文件并作为验收指标） 4.2.2 校正频率：150Hz 4.3 火焰辅助设备 4.3.1 静音空气压缩机 4.4 石墨炉分析系统 4.4.1 可升级为直接固体进样分析系统 4.4.2 系统配置：必须配备石墨炉自动进样器 4.4.3 石墨炉加热方式：横向加热方式 4.4.4 石墨炉工作温度：室温至3000C（提供证明文件并作为验收指标） 4.4.5 最大升温速率：3000C/秒，可调 4.4.6 加热控温方式：全自动，自动温度校正 4.4.7 升温方式：阶梯升温、斜坡升温 4.4.8 石墨管：普通管、热解管、平台管和固体分析专用管多种可选 4.4.9 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换 4.4.10 代表元素检测指标： Cd: 检出限  0.01 ug/L Cd (2ppb)RSD  2% 4.4.11 保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制 4.4.12 操作软件: 可自动优化最佳灰化和原子化温度; 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，自检和自诊断功能。 4.5 石墨炉背景校正 4.5.1石墨炉背景校正方法：两种，交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可切换 4.5.2 最大磁场强度：1.0T 4.5.3 磁场强度：0.1—1.0T可调 4.5.4 校正模式：2-磁场和全波段氘灯模式任意切换 4.6 石墨炉自动进样器 4.6.1 样品位数： 108个 4.6.2 进样精度：优于 +/- 0.2l 4.6.3 除残功能：有智能除残功能，可消除交叉污染4.4.4 稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例：1：600（提供证明文件并作为验收指标） 4.4.5 有热注射功能 4.7 必备辅助设备 4.7.1 原装进口石墨炉循环水冷却系统，可通过主机全自动控制 5、计算机控制和数据处理系统 5.1 品牌计算机，16G内存，1T硬盘，显示器大于24寸； 5.2 自动双面激光打印机 5.3 软件 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。 6配置要求： 6.1 主机：火焰石墨炉原主机一套，包括石墨炉自动进样系统、原子化系统、分光系统、检测系统和基础软件； 6.2 耗材及附件 ：原装石墨管50根、原装元素灯各8个、原装冷却循环水机1台、空压机1台、内存16G硬盘1T计算机一台、打印机一台、所有的气体钢瓶带阀一套、样品瓶2000个，25L以上废液桶1只 7、售后服务 7.1原厂3年质保期，仪器终生维修。 7.2 提供软件终生免费升级。 7.3 免费安装调试至仪器可正常运行。 7.4 仪器安装调试后进行现场免费培训。 |
| 七 | 售后服务及其他要求 |
| 1 | 原厂保修，仪器保修期自安装调试验收合格日期起为36个月； |
| 2. | 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。制造商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件；仪器验收过程中应提供第三方检定校准报告。 |
| 3. | 制造商在国内必须设有分析仪器培训中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。需提供制造商实验室免费培训，培训名额至少4名（培训所产生的费用全部由中标人承担）；最后要求提供应用工程师免费上门培训5天。 |
| 4. | 制造商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作； |
| 5 | 需协助用户提供国标方法扩项100项； |
| 6 | 需提供实验室已有同品牌仪器维护巡检保修期内每年1次； |
| 7 | 需协助用户使用该仪器完成至少1项科研课题申报、结题。 |

（三）浮游微生物采集器  数量：两套

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器用途：用于食品、药品等工业和实验室中洁净室和洁净区中浮游菌的测试和环境的验证。 |
| 二 | 详细技术要求 |
| ▲1 | 采样流量：100L/分钟。 |
| 2 | 采样流量精度：±2.5%。 |
| 3 | 采样体积设定范围:可任意设定50-12000可任意设置。 |
| 4 | 主机采样流量可自动调节。 |
| ▲5 | 培养皿直径90MM*15MM，方便培养皿的无菌更换。 |
| 6 | 设备每次完成采样后有清晰的提示音。 |
| ▲7 | 采样头材质：采样头材质SUS316。 符合121℃，20分钟高温高压灭菌要求 |
| 8 | 数据存储功能 :200 组 |
| 9 | 设备外表面光滑、耐腐蚀，便于消毒液擦拭。 |
| 10 | 内置电池，可以连续工作5~7小时。 |
| 11 | 附件包含风量仪满足要求： （1）测量范围：150—3500m³/h （2）测量精度：≤±５％F.S （3）标配罩子830*830及570*570 （4）打印方式：配有外置接口；可安装微型打印机。 （5）风速：升/秒（L/S）为单位 （6）自动储存1000个风口的风量值 （7）位置敏感： 不受位置或移动的影响 （8）内置电池可持续工作达30小时，断电后不消失数据。 |
| 12 | 附件包含风速计满足要求： （1）背光灯功能 （2）大屏幕LCD显示 （3） 风速范围：0.0-20.0m/s （4）精度：（0.03m/s+5%测量值） （5）分辨率：0.01m/s （6）风温范围：-20-70℃ （7）精度：0.7℃ （8）分辨率：0.1℃ （9）电池：无背光不少于15小时，持续背光不小于9小时（以南孚电池为例） （10）满足正常压力、温度下的洁净空气的风速测定。 |
| 13 | 配置： 浮游菌采样器主机 1台/套 压缩空气采集器 1台/套 风量仪 1台/套 风速计 1台/套 |
| 14 | 质量保证期：自仪器到货、安装、验收完毕起，整机保修不少于3年 提供现场免费安装调试设备、运行操作试验，直到运行正常。 包含仪器设备的检定标准。 工程师负责现场培训至少4个操作人员。培训包括仪器原理、操作及日常保养、仪器的校验等。 |

（四）激光尘埃粒子计数器   数量：两套

| 序号 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 一 | 仪器用途：用于食品、药品等工业和实验室中洁净室和洁净区中空气悬浮粒子的测试和环境的验证。 |
| 二 | 详细技术要求 |
| 1 | 粒径通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm |
| 2 | 六通道同时显示粒子浓度 |
| 3 | 采用西门子风机，噪音低；理论寿命2万小时； 允许最大采样浓度：≥35000颗/L（≤0.5μm） |
| ▲4 | 等动力采样头全不锈钢316加工，机身不锈钢材质 |
| 5 | 具备流量自动调节功能 |
| ▲6 | 采样流量100L/min |
| 7 | 操作界面友好：彩色触摸屏，外壳全不锈钢，无按键，无卫生死角，便于清洁 |
| 8 | 95%UCL计算，可自动判定洁净度。 |
| 9 | 采样周期：0-9999sec之间，内置热敏打印机 |
| 10 | 仪器重量≤7.5kg，便于移动。 |
| 11 | 电源：交直流两用。电池可连续工作3小时左右 |
| 12 | 半导体激光器寿命大于30000小时 |
| 13 | 可存储8000组数据，U盘导出。 |
| 14 | 检测报告自动判定洁净度等级应满足符合新版ISO 14644-1 2015标准，欧盟标准，新版GMP，GB/T 16292-2010标准。 |
| 15 | 具有用户管理权限和审计功能 |
| 16 | 自净时间 ≤10分钟 |
| 17 | 使用环境：温度10-35℃，湿度20-75% ，大气压86-106kpa |
| 18 | 配置： 激光尘埃粒子计数器主机1台/套 压缩空气取样器1套 |
| 19 | 质量保证期：自仪器到货、安装、验收完毕起，整机保修不少于3年 提供现场免费安装调试设备、运行操作试验，直到运行正常。 包含仪器设备的检定标准。 工程师负责现场培训至少4名操作人员。培训包括仪器原理、操作及日常保养、仪器的校验等。 |

- 商务要求：

1、投标人拟提供的产品、设备必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定，凡涉及国家强制性检测的设备或部件须提供3C认证文件及其他检测证明文件。投标人拟提供的产品、设备必须证件齐全、保证质量，操作系统软件应符合相关质量要求。投标人所提供的设备附件与中标设备兼容匹配。

▲2、投标人承诺在取得中标资格后，进口产品须在签订合同前提供制造厂商或国内总代理商出具的有效授权书及质量联保承诺，逾期未提供或提供的授权书及质量联保承诺未满足本项目需求的，采购人将取消该投标人的中标资格。

3、合格标准为：一次性验收合格，并按国家相关规定提供设备的有效检测、检定证书。满足技术参数上的带“▲”的条款所要求。

4、质保期：除每个标项招标需求中部分设备质保期有规定的外，其余投本次采购的所有设备质保期为36个月。投标人如有额外延长的质保期，需技术标书中予以明确承诺。质保期满后，中标单位的维修工程师对所有设备提供终身上门维护和维修服务，并且免收人工费和差旅费。售后服务要求见每个设备的招标需求。质保期内，与维修相关的所有费用由中标人负责。

5、在质保期限内，接到采购人维修电话通知后，应在4小时内响应，并在48小时内修复或根据采购人要求提供备用设备。

6、随机资料需齐全，备品备件齐全有效。随机提供的耗材足额有效。设备的系统操作软件须终身免费升级。

7、技术服务：中标人须配备维修站及配备充足的零备件。安排经验丰富的工程师专门负责设备的安装、维护、维修和技术应用支持。设备质保期满后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。

8、中标人对采购人的操作人员进行免费安装培训，直至采购人熟练掌握。

9、交货工期及地点

（1）交货工期：签订合同后  45 天内完成货物供货、安装、调试、现场培训及验收工作。

（2）实施地点：安装地点为采购人指定地点。

10、付款方式：签订合同后支付至合同金额的30%（支付预付款时需提供预付款保函），设备安装调试完成、验收合格三个月后支付至合同金额的100%。

11、投标报价

投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、场地改造、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价和总价不作调整。

# 第三章   投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标费用：东阳市鑫盛工程咨询有限公司按照本招标文件总则第（五）条规定向中标人收取中标服务费。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当按照公开招标公告第三、六条规定以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 4 | 投标文件的递交： 本项目投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格审查文件、商务技术文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳市鑫盛工程咨询有限公司邮箱：1816352277@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 5、各投标人应在评标结束之日起10日内，向东阳市鑫盛工程咨询有限公司提供纸质投标文件（纸质投标文件递交要求详见本章投标文件的编制第六条：投标文件的签署和份数的相关规定），未按时或按规定提供纸质投标文件的投标人将以失信单位上报东阳市财政局采监科。（递交或邮寄地址：东阳市西街社区杜台门里13号，联系人：东阳市鑫盛工程咨询有限公司，电话：0579-86018280） |
| 5 | 投标截止时间：2021年 5 月18 日8 时30分 1、投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在投标截止时间前，逾期未递交的视为自动放弃。 3、投标人应当在投标截止时间前完成投标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。 |
| 6 | 开标时间：2021年5月18日8 时30分 本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)，公告1个工作日。 |
| 9 | 《中标通知书》的领取时间：中标供应商应自中标结果公告结束日起，在3个工作日内领取，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。 |
| 10 | 履约保证金交纳： 履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前向采购人指定账户交纳或办理保函手续（保函期限应大于履约期2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理（办理保函需提供资料详见附件）或政采云线上申请。 |
| 11 | 中标人如因资金问题需贷款，可登录政采云平台“金融服务模块”查看各相关银行服务方案，具体执行可与相关银行东阳分行联系或“政采云”线上申请。 |
| 12 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起30天内。 |
| 13 | 中标人与东阳市食品药品检验检测中心签订政府采购合同。 |
| 14 | 付款方式：签订合同后支付至合同金额的30%（支付预付款时需提供预付款保函），设备安装调试完成、验收合格三个月后支付至合同金额的100%。 |
| 15 | 货物交付地点：东阳市内，采购人指定的地点。 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按谈判响应文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，但项目成交价超过150万元（含）时，由采购人或授权代理机构组织相应的专业人员进行验收，并出具专家验收报告，验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告，一份由中标人保管，一份由东阳市鑫盛工程咨询有限公司（原件）存档。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 招标方对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 18 | 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市鑫盛工程咨询有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

- 总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市鑫盛工程咨询有限公司（“招标方”）和东阳市食品药品检验检测中心（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”、“▲”、“※”、“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，委托代理人必须为投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

▲（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.东阳市鑫盛工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），向中标人收取中标服务费，在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

帐户名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司东阳市支行

账号：19635101040030115

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）特别说明：

*1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定，按中标价双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*5. 评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

*6. 招标方不保证最低报价者为中标方。

*7. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

*8.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标方的质疑答复不满意或者招标方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 采购人、招标方应当按照《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》、中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》进行受理与答复质疑。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当按照公开招标公告第三、六条规定以书面形式要求招标方澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

▲（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格审查文件：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）投标人提供近六个月税收缴纳凭证；

（4）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（5）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商（须提供承诺书）；

（6）投标人连续近六个月社保缴纳凭证；

（7）投标人本单位缴纳社保人员花名册；

（8）政府采购代理机构考核评价表（投标人在评标结束之日起10日内提供的纸质投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）

（9）投标声明书 (格式见附件) ；

（10）政府采购活动现场确认声明书 (格式见附件) ；

（11）投标人情况介绍；

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.商务技术文件

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目实施方案；

（5）技术参数响应情况；

（6）设备选型；

（7）应急方案；

（8）质保期

（9）同类项目业绩；

（10）认证证书；

（11）售后服务方案；

（12）培训；

（13）环保、节能产品；

（14）服务费承诺书（格式见附件）；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）监狱企业证明文件；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在本项目投标报价中，合同单价和总价不做调整。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的投标人，则不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

▲1.保证金形式：汇票、电汇、转帐、保函

▲2.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前向采购人指定账户交纳或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理或政采云线上申请。

▲（六）投标文件的签署和份数

- 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，因投标文件内容不完整、编排混乱、放弃关联点或关联点错误等原因导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由投标人自行承担。

- 各投标人应在评标结束之日起10日内，向东阳市鑫盛工程咨询有限公司提供纸质投标文件，未按时或未按招标文件规定提供纸质投标文件的投标人将以失信单位上报东阳市财政局采监科。

纸质投标文件递交要求如下：

（1）中标人须提供资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份、副本各4份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。

（2）未中标的投标人须提供资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”字样。

（3）纸质投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，纸质投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

3. 投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

▲（七）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5. 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求进行投标确认的；

（2）投标人仅提交电子备份投标文件的；

(3) 在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（4）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（5）网上下载的证明文件，不能通过真实性验证的（发现提供虚假资料的，按照提供虚假资料处理）；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，及未提供招标文件中标有“*”、“ ▲”、“※”、“★”等特殊符号的证明文件的；

（7）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（8）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（9）投标文件格式未按招标文件附件规定的格式、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（10）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）投标有效期、服务期（交货期）、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（12）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（1	4）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“*”、“ ▲”、“※”、“★”等特殊符号的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（7）在资信及商务标、技术标内出现商务报价；

（8）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（9）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价超出用户设定的最高限价或预算金额的；

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

（二）电子招投标开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.开标及评审程序

3.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

3.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进行评审；

3.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。（允许采购人不推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，评标委员会（5人）都从评标专家库中抽取）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的商务技术文件、报价投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核商务报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对系统中的得分汇总进行复核,计算出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.政采云系统投标报价与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条第二款规定：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是：综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、定标

（一）确定中标人 。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4. 确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标方领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。由第二预中标人接替中标，以此类推。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标人拖延、拒签合同,在30日内未完成合同签订的，将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金

1.履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前向采购人指定账户交纳或办理保函手续（保函期限应大于履约期限2个月），保函手续也可在东阳市鑫盛工程咨询有限公司办理或政采云线上申请。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

- 评标内容及标准

（一）技术、商务、资信及其他分（70分）

技术、商务资信及其他分响应标书要求的投标单位全部进入商务报价评审。

（二）价格分（30分）

（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（小型、微型企业待遇报价低于最低投标报价时，小型、微型企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或小型、微型企业待遇报价）×30

（2）小型、微型企业待遇报价的计算方法：

小型、微型企业待遇报价=小型、微型企业投标人投标报价*（1-6%）

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=评标委员会所有成员有效评分合计数/5

- ：技术分、商务分、资信及其他分评分标准，共70分

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  | 55分 |
| 1 | 技术水平 | 实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括产品供货、验货、进度计划、安装调试、试运行、验收等内容）是否科学管理、组织严谨、针对性强、关键步骤的思路和要点是否有针对性等内容，酌情打分。 | 10 |
| 2 |  | 技术参数 | 投标人所投产品除不可偏离指标外，均满足招标需求的得27分，负偏离每项扣3分，扣完为止； 对每一项（含技术参数、性能或产品功能）对招标人有实质意义的正偏离得1分，最高得6分。 | 33 |
| 3 |  | 设备选型 | 根据所投产品的品牌美誉度、产品档次、品质状况、用户反馈、无违法违规记录等情况，酌情打分。 | 6 |
| 4 |  | 应急方案 | 根据投标人针对设备运行突发故障或其它情况提供的应急服务方案酌情打分。 | 3 |
| 5 |  | 质保期 | 所投产品在原有质保期基础上，每增加半年，得1分，最高得3分。 | 3 |
| 二 | 商务资信及其他分 |  |  | 15分 |
| 6 | 履约能力 | 同类业绩 | 投标人自2019年1月1日以来，提供类似项目、类似业绩的情况，每一个业绩得0.5分，最多得4分，要求提供同类合同复印件、是否是同类合同，以专家集体判定为准。 | 4 |
| 7 |  | 认证证书 | 投标人或投标产品生产厂商具有质量管理体系的得1分，具有环境认证体系的得0.5分，具有职业健康管理体系的得0.5分，最高得2分，提供相关证书复印件。 | 2 |
| 8 |  | 售后服务 | 根据售后服务承诺和保障、维修维护响应能力（包括响应时间、维修时间等）、备品备件情况等方面酌情评分。 | 4 |
| 9 |  | 培训 | 根据投标人提供的培训计划，包括人员、时间、培训内容和目标等酌情打分。 | 3 |
| 10 | 环保节能产品 |  | 财政部生态环境部环保品目清单以内的投标产品，每提供一款得0.5分，财政部发展改革委节能品目清单以内的投标产品，每提供一款得0.5分，环保品目、节能品目清单没有的产品不得分，本项最高得1分。 | 1 |
| 11 | 标书质量 |  | 评委根据投标文件的内容详实、条理清晰、有无错误、与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰、有无前后矛盾等情况进行打分。 | 1 |

# 合同主要条款

- 东阳市政府采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年  月 日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金为中标价的5%。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包或分包他人供应；

2.乙方如有转包、分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。八、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货地点

1.交货期：

2.交货地点：

十、付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采监科备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式六份， 东阳市财政局采监科、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

5. 后附政府采购廉洁承诺书。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

签约地点：                           签约时间：

注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本。

政府采购廉洁承诺书

（中标人须将此表附在合同后）

项目名称：                                     项目编号：

中标人：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：

法定代表人：

年    月   日

# 第六章　投标文件组成内容及格式

## 一、纸质投标文件封面格式

1.纸质投标文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件、商务技术文件、报价文件（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

项目名称：东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目

项目编号：XSZFCGDZ2021-203

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

2.资格审查文件：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）投标人提供近六个月税收缴纳凭证；

（4）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（5）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商（须提供承诺书）；

（6）投标人连续近六个月社保缴纳凭证；

（7）投标人本单位缴纳社保人员花名册；

（8）政府采购代理机构考核评价表（投标人在评标结束之日起10日内提供的纸质投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）

（9）投标声明书 (格式见附件) ；

（10）政府采购活动现场确认声明书 (格式见附件) ；

（11）投标人情况介绍；

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

3.商务技术文件

（1）投标人资信商务、技术自评得分表（格式见附件）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目实施方案；

（5）技术参数响应情况；

（6）设备选型；

（7）应急方案；

（8）质保期

（9）同类项目业绩；

（10）认证证书；

（11）售后服务方案；

（12）培训；

（13）环保、节能产品；

（14）服务费承诺书（格式见附件）；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件）；

（3）监狱企业证明文件；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 附件一：投标声明书

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有                   （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件二：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司 :

本人         	（授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加               项目（编号：               ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系  D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与 	     （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             	。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	     供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件 口 不存在密封包装问题 口 存在密封包装问题（具体指出              ） 	。

（供应商代表签名）:

年   月   日

## 附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加东阳市食品药品检验检测中心实验仪器采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                    职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

- 附件四：制造商（或国内总代理）授权书（进口产品提供）

制造商（或国内总代理）授权书（进口产品提供）

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者国内总代理名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                      。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（国内总代理），我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商（国内总代理）（公章）                  投标单位名称（公章）

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人签名                   签字人签名

年    月    日

## 附件五：投标人资信商务、技术自评得分表

投标人资信商务、技术自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                         年   月    日

## 附件六：商务响应表

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

## 附件七：技术响应表

技术响应表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

- 附件八：产品配置清单

产品配置清单

项目名称：                                             招标编号：

| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

## 附件九：随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：                                           单位：元

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

2、随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到采购文件性能之外的辅助性物品。

3、采购文件中所列随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

4、除采购文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具的，请在此表中列出。

5、此表仅提供了表格形式，可扩展。投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

## 附件十：同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附证明材料。

2、投标人须真实仔细地填写本表格。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

- 附件十一：服务费承诺书

承 诺 书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束之日起3天内，愿按总则第（五）条规定向东阳市鑫盛工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间内交纳时，承诺凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%交纳，由采购人在本次招标项目的货款中直接扣缴并同意以失信单位上报东阳市财政局采监科。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月    日

- 附件十二:投标函

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

- 附件十三：开标一览表(标项一/标项二）

开标一览表（标项一/标项二）

招标编号：

投标人名称：                                                      单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量/单位 | 单价 | 投标报价小计 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价大写（人民币）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价包括货款、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。

4、交货期：               （必须填写）。

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十四：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日期：

- 附件十五：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

- 如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件十六：东阳市采购项目验收方案

东阳市采购项目验收方案

根据《政府采购法》及东阳市政府采购办东财预〔2009〕98号《关于加强政府采购管理工作的补充规定》等有关文件规定，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、采购内容：

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

- 附件十七：浙江省政府采购代理机构考核评价表

浙江省政府采购代理机构考核评价表

代理机构名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 □监管部门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 业务水平（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作质量（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作效率（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 公平公正（20分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人（采购经办部门）签字盖章：                    日期

注：投标单位须加盖单位红章。

## 附件十八：履约保证金办理保函需提供资料

履约保证金办理保函需提供资料

- 营业执照

- 法人身份证

- 近两年财务报表

- 资质证书或安装，维修证书

- 中标通知书

- 招标文件电子版

- 信用反担保函

注：所有资料复印件加盖公章

信用反担保保证函

中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司：

鉴于中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司向

公司出具《供货履约保证保险》保单（保单编号：               ），并承担相应的保险责任（具体以保险合同条款为准），最高保险金额为人民币（大写）             （小写：    ）；为促进该业务的良好开展，

有限责任公司（以下称本信用反担保保证人）愿意为中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司在保险合同项下的一系列保险保障提供信用反担保保证，同意履行以下保证内容：

一、 本信用反担保保证人同意承担的保证范围：

（一）中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司承保的保单号为：         的供货履约保证保险合同约定的保险责任、保险金额和履行保证责任而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费、律师费等）及损失；

（二）本信用反担保保证人承担保证责任的方式为连带保证责任。

二、本信用反担保保证人承担的保证期间为：从中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司与本信用反担保保证人签订的保险合同生效之日起，至保险合同结束之日起的两年届满时止。

三、中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司所承保的《供货履约保证保险》合同发生保险事故后，有权要求本信用反担保保证人优先履行偿债责任，且优先偿债比例为100%。

四、本信用反担保保证人放弃反担保措施的优先偿债抗辩权。

信用反担保保证人：

年  月   日