DZF型

电热恒温真空箱

使 用 说 明 书

山东欧莱博仪器有限公司

2020年版

感谢您选用我司生产的“欧莱博”牌系列产品，开机前请详细阅读本使用说明书。我们将为您提供优质的产品及优良的售后服务。

一、适用范围

电热真空干燥箱适用于科研、医疗、厂矿企业单位，专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能向工作室充入惰性气体，特别对一些成份复杂的物品也能进行快速干燥。

二、特点

- 微电脑智能控温，控温精确可靠。测量时、上排窗口显示测量温度,下排窗口显示设定或运行时间（有时间设定时）。设定时显示各类参数。

- 箱体外壳采用优质钢板焊接而成,內室采用不锈钢板或优质钢板制作。外部采用喷塑工艺，造型新颖、美观。

- 钢化防弹双层玻璃门。确保工作时操作者的安全。

- 箱门闭合松紧能调节，内室沿口采用硅橡胶密封圈。确保工作室内的高真空度，有需要时可向工作室内充入惰性气体。（充气时注意气体压力应≤0.1MPa）

- 真空度由真空表显示。

三、技术参数

| 型 号 | DZF-6050 | DZF-6020 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 | ～220V 50HZ |
| 额定功率VA | 1400 | 500 |
| 控温范围℃ | 50～250 | 50～200 |
| 恒温波动度℃ | ±1 |
| 达到真空度Pa | 133 |
| 工作室尺寸cm | 42×35×37 | 33×33×28 |
| 外形尺寸 cm | 71×59×53 | 58×57×45 |
| 包装箱尺寸cm | 82×70×69 | 70×64×60 |
| 净重/毛重KG | 75/106 | 35/50 |
| 备 注 | 外形尺寸不含外突部分 |
| 型 号 | DZF-1 | HZK-55 | DZF-0 | HZK-25 |
| 电 源 | ～220V 50HZ |
| 额定功率VA | 1400 | 500 |
| 控温范围℃ | 50～250 | 50～200 |
| 恒温波动度℃ | ±1 |
| 达到真空度Pa | 133 |
| 工作室尺寸cm | 42×35×37 | 33×33×28 |
| 外形尺寸 cm | 71×59×53 | 58×57×45 |
| 包装箱尺寸cm | 82×70×69 | 70×64×60 |
| 净重/毛重KG | 75/106 | 35/50 |
| 备 注 | 外形尺寸不含外突部分 |

四、控温仪使用方法

- 控温仪控制面牌：(配用仪表,TBD-5219T)

- 面牌说明：

（1）测量值显示窗；（2）设定值显示窗；（3）报警2指示灯；（4）报警1指示灯；（5）设定键；（6）移位键（启动/停止键）；（7）减数键；（8）加数键（自整定键）；（9）自整定指示灯；（10）主控输出指示灯

- 按键操作：

| 提示符 | 数值范围 | 功能定义 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP | SPL～SPH | 温度设定值 | 随机 |
| ST | 0～9999分 | 时间设定值 | 随机 |
| 长按SET键 |
| Lock | 0～9999 | 参数锁 | 0 |
| SC | -50.0～+50.0℃ | 测量值修正量 | 随机 |
| Lock为8000 |
| P | 0.1～50.0℃ | 输出比例带 | 随机 |
| I | 1～400 | 积分时间 | 随机 |
| d | 0～100 | 微分时间 | 随机 |
| T | 1～200 | 输出比例周期 | 随机 |
| AL1 | -20～+20℃ | 偏差报警 | 2℃ |
| ET | 0～2 | 定时功能选项 | 0 |
| Pr | 1～100 | 恒温功率上限百分比 | 随机 |
| SPL | 量程下限～SPH | 温度设定值低限 | 0℃ |
| SPH | SPL～量程上限 | 温度设定值高限 | 70℃ |

仪表一上电，上排数码管显示测量温度，下排数码管显示设定温度。若短按设定键则进入温度设定状态，上排显示SP提示符，下排显示设定温度，再按一下设定键，上排显示ST提示符，下排显示设定时间。若长按住设定键5S，则进入参数设定状态，上排显示提示符，下排显示参数值。使用▼、▲、◄,可设定或修改各参数,参数设定完毕后，按住设定键5秒退出设定状态。在正常状态下长按住加键5秒，AT自整定灯亮，即进入自整定状态。整定结束，AT灯灭，仪表回到正常控制状态；若在自整定过程中进入设定状态，则退出自整定程序。

参数列表如下：

- 各功能详细说明：

- 在各设定状态通过按加数键、减数键和移位键可快速设置各参数,设定结束需按SET键确认,否则无效。当Lock为0时,只有SC参数可修改；当Lock为8000时，除SC 外，所有参数均可修改。

- 参数SC为测量值修正量，可修正由传感器及引线长短引起的测量误差。若实际温度比仪表测量温度高2℃，则SC在原来基础上加2℃；反之则反。

- 参数P为输出比例带，系统的惯性越大，则P值应越大。

- 参数I为积分时间，积分时间越小，积分作用越强。积分作用用于消除静差。

- 参数d为微分时间，微分时间越大，微分作用越强；当d为0时，无微分作用。微分作用能产生超前控制，提高动态调节品质。

- 参数T为输出比例周期，T值越小则控制性能越好。但触点开关式输出时应考虑中间继电器的寿命，T值应为20以上。

- 参数AL1为报警1值，测量值偏离设定值∣AL1∣℃后报警，AL1设为0时为到点报警，设为正值为上偏差报警，设为负值为下偏差报警。

- 定时功能选项参数ET为0时，无定时功能，时间设定菜单隐藏；ET为1或2时，显示时间设定菜单ST。若ST设为0则不计时，否则，ET为1时，仪表一上电就开始计时；ET为2时，当温度达到设定值时启动计时。定时采用倒计时方式，开始计时，则下排显示剩余时间，计时结束，则下排显示STOP，运行停止，输出关断，同时有断续蜂鸣声提醒，按任一键可消音。连续按移位键3秒可启动或停止程序运行。

- 参数Pr为恒温功率上限百分比，对于输出控制加热的系统，Pr对应于设定值高限（SPH）恒温时所需功率占加热总功率的百分比。根据系统要求可先确定设定值低限（SPL）和设定值高限（SPH）,再根据系统的功率配置及系统的保温性能设置合适的Pr值，一般若系统的功率配置偏大或保温性能很好，则Pr值应小，能防止冲温；反之则Pr值应大，能提高升温速度。通常一个系统在不同的设定温度下自整定得出的P、I、D参数是不同的，一般建议在系统低温端整定参数，而用于高温端时可能升温较慢，此时调整Pr值即可使系统在整个范围内都能达到很好的控制效果。

- 当SV窗显示 ▬ ▬ ▬ ▬ 时,表示传感器开路、短路或温度超出仪表测量范围。

- 仪表接线示意图：

五、使用方法

- 将设备安置在清洁、平整、通风良好的地方，并锁紧前脚轮。

- 将需干燥物放入工作室内，关上箱门并旋紧手柄。

- 用真空橡胶管将设备的导气管接头与真空泵相连接。接通真空泵电源并开启真空阀门开始抽气。当真空表指示值达到所需的真空度时,先关闭真空阀再切断真空泵电源。

- 设备接通220V/50HZ电源，且电源插座应有可靠接地。

- 干燥结束,要先关闭真空箱电源,旋动放气阀套,解除工作室真空，才能打开箱门取出物品。

六、注意事项

- 本设备应放置在清洁、平整、通风良好的地方，并经常保持箱内外清洁，切忌用化学溶液擦拭箱门玻璃，其周围不可放置易燃易爆物品。

- 使用的电源必须有良好有效的接地。

- 本设备控制箱后部装有保险丝，若设备不通电,应先检查熔丝管是否完好。检查及更换熔丝管时请切断电源，并更换相同型号规格熔丝管。

- 真空抽好后,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,以防泵油倒灌至室內。

- 如需充入惰性气体时，气源的压力不可大于0.1MPa。

- 取出物品时，小心烫伤。如是易氧物品，必须待温度冷却到室温时，才能放入空气，以免产生氧化反应。

- 本设备无防爆装置，易燃易爆物品请勿放入。

- 停止使用请关闭电源,并解除真空。

七、运输、贮存

搬运时必须小心，不可倾斜和倒立运输，小心轻放。

贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

八、售后服务

本设备实行三包（包修、包换、包退），保修期为一年（除发热元件外）。保修期内凡是非人为因素而发生地损坏或不能正常工作时，我司负责免费维修或更换产品零件；一年后本着为用户服务的精神，尽力为用户提供方便。

九、故障处理

| 现 象 | 原 因 | 处 理 |
| --- | --- | --- |
| 无 电 源 | 1、插座无电源 | 1、检查插座 |
|  | 2、插头未插好或断线 | 2、插好插头或接好线 |
|  | 3、熔断器开路 | 3、更换同型号规格熔丝管 |
|  | 4、电源开关未合上或损坏 | 4、合上电源开关或更换 |
| 箱内温度不升 | 1、设定温度低 | 1、调整设定温度 |
|  | 2、加热器坏 | 2、更换加热器 |
|  | 3、控温仪坏 | 3、更换控温仪 |
|  | 4、温度传感器坏 | 4、更换温度传感器 |
| 箱内温度误差大 | 1、温度传感器变值 | 1、更换温度传感器 |
|  | 2、仪表未修正 | 2、按说明书修正 |
| 真空抽不上 | 1、放气阀套未关 | 1、关上放气阀套 |
|  | 2、真空阀未打开 | 2、打开真空阀 |
|  | 3、真空管路损坏或漏气 | 3、检查管路更换损坏管子 |
|  | 4、箱门未关紧 | 4、关紧箱门或调整铰链轴芯 |
|  | 5、真空泵缺油或损坏 | 5加专用油或更换真空泵 |
|  | 6、硅橡胶门封圈坏 | 6、更换门封圈 |
|  | 7、真空表坏 | 7、更换真空表 |

注﹕以上维俢操作,应请有资质的人员操作。检修时请关闭电源！！

附：装 箱 单

| 序 号 | 类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设 备 | 电热恒温真空干燥箱 | 台 | 1 |  |
|  | 文 件 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
|  | 配件 | 搁板 | 块 | 1 | 0B：1块 1B:2块 |
|  | 文 件 | 合格证 | 份 | 1 |  |
|  | 文 件 | 本装箱单 | 份 | 1 |  |
|  | 文 件 | 保修卡 | 份 | 1 |  |
|  | 备 件 | 熔絲管 | 只 | 1 |  |

本单所列物品与箱内所装实物相符。      检验员___________

20   年    月     日