LC2100高效液相色谱仪

北京京科瑞达科技有限公司生产的LC2100型液相色谱仪是一款性价比非常高的一款精密仪器，整机部件采用进口组装配置，技术指标及其质量的稳定可靠性都已达到国内一流水平，有些性能指标甚至优于国外知名品牌的同类产品，仪器操作简单，可实现电脑控制。广泛的应用于教学、化工分析，饲料企业、药品企业，大型生产企业中的生产过程控制等领域。

技术特点

LC2100恒流输液泵：

- 输液泵单向阀、密封圈采用瑞士进口原装，进口的核心部件保证了泵的运行寿命与精度；

★可设置自动压力保护，超低压自动报警停止，保证仪器的安全运行；

★ 采用串联双柱塞浮动式，泵头自冲洗功能，延长了密封圈使用寿命，减小了压力脉动，稳定可靠；

★ 程序化的溶剂类和压缩因子可自动补偿；完整的预清洗功能，更于快速溶剂更换；

★ 三条流量校正曲线以及特有的多点参数校正，保障了极高的流量准确性；

★高压等度或梯度模式，均可通过软件控制运行，提供了工作效率；

技术参数：

| 流量范围 | 0.001ml/min～10.000ml/min，步长设定0.001ml/min |
| --- | --- |
| 流量准确度 | 准确度<=±1%（1.0ml/min,8.5mpa,甲醇，室温） |
| 流量稳定性 | RSD<=0.25% |
| 最高工作压力 | 42Mpa |
| 压力脉动 | < 0.1Mpa （1.0ml/min,8.5mpa,甲醇，室温） |
| 控制方式 | RS-232接口，可计算机反控 |
| 电源 | AC220 60HZ |
| 功耗 | 100W |
| 外形尺寸 | 360*260*170mm，13kg |

UV2100紫外可见检测器：

- 采用美国进口光学检测系统，交差光路设计。

★  智能化高，可实现网络化平台监控，提高了你的工作效益。

★ 紫外检测器具有自动波长定位调整，自动调零，多量程输出选择；

★  D2灯（德国原装）：寿命2000小时；

技术参数：

| 波长范围 | 190nm-740nm |
| --- | --- |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 波长重复性 | ±0.1nm |
| 光谱带宽 | 8nm |
| 基线噪声 | ≤0.5×10-5AU （甲醇，1ml/min，254nm，20℃） |
| 基线漂移 | ≤±1×10-4AU （甲醇，1ml/min，254nm，20℃） |
| 最小检测浓度 | ≤4×10-9g/ml（萘/甲醇溶液） |
| 流通池体积 | 分析型:10μL |
| 光程 | 10mm |
| 光源 | 可选氘灯/钨灯 |
| 电源 | AC 110V/220V, 50Hz/60Hz 100W |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 360mm×260mm×170mm/10.0kg |

可选配套系统设备：

- 自动进样器；

| 进样方式 | 程序控制 |
| --- | --- |
| 重复进样 | 每样品瓶可重复1~99次 |
| 重复性 | 3uL进样量起，典型峰面积的相对标准偏差<0.5% |
| 样品注射器尺寸 | 250uL |
| 清洗次数 | 1~9次用户自选，确保样品交叉携带<0.02% |
| 清洗体积 | 0~250uL |
| 样品容量 | 可选不同样品盘，最多可放120个样品瓶 |
| 方法参数 | 包括进样体积，吸样体积，清洗体积，清洗次数，启动和停止时间 |
| 显示屏 | LCD，4.3英寸真彩 |
| 控制 | 采用ARM7内核的32位嵌入式微处理器 |
| 通讯 | RS232/485接口 |
| 环境条件 | 10~30℃，相对湿度20~80% |
| 样品冷却 | 4~40℃ |
| 温度范围 | ±2℃ |

- 柱温箱；

- 示差检测器；

- 荧光检测器；