杭州市食品药品检验研究院

2021年检验检测仪器设备采购第二批

公开招标采购文件

项目编号：0625-21218814

采购单位：杭州市食品药品检验研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年8月12日

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------16

五 评标 -----------------------------------------------------------------------17

六 定标 -----------------------------------------------------------------------19

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------19

- 评标办法----------------------------------------------------------------21

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------24

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------56

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------64

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

杭州市食品药品检验研究院2021年检验检测仪器设备采购第二批的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年9月1日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21218814

项目名称：杭州市食品药品检验研究院2021年检验检测仪器设备采购第二批

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6685000

最高限价（元）：1600000，1500000，990000，700000，735000，740000，420000

采购需求：

标项一：

标项名称：气相质谱联用仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口，具体详见招标文件。

标项二：

标项名称：气相质谱联用仪

数量1

单位：套

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口，具体详见招标文件。

标项三：

标项名称：液相色谱仪（FLD和DAD）等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：990000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含液相色谱仪（FLD和DAD）1套，数字密度计1套，旋转黏度计1套，旋光仪1套，具体详见招标文件

备注：允许进口，具体详见招标文件。

标项四：

标项名称：液相色谱仪（DAD）

数量：2

单位：套

预算金额（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口，具体详见招标文件。

标项五：

标项名称：原子吸收光谱仪等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：735000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含原子吸收光谱仪1套，微生物限度仪1套，浊度仪1套，具体详见招标文件

备注：允许进口，具体详见招标文件。

标项六：

标项名称：半自动凯氏定氮仪等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：740000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含半自动凯氏定氮仪1套，超纯水仪1套，蒸发光散射器1套，氮气发生器1套，具体详见招标文件

备注：允许进口，具体详见招标文件。

标项七：

标项名称：全自动微生物实时培养计数器

数量：1

单位：套

预算金额（元）：420000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：不允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、二、三、四、五、六：无；标项七：本项目专门面向中小企业采购，产品生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2021年9月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年9月1日09时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2021年9月1日09时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：杭州市食品药品检验研究院

地  址：杭州市拱墅区永华街198号洄龙湖邸1、2、3幢

项目联系人（询问）：汪老师

项目联系方式（询问）：0571-85460705

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0571-85068836

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：杭州市财政局政府采购监管处

地  址：杭州市中河中路152号

联系人：吕先生

监督投诉电话：0571-87715261

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市食品药品检验研究院2021年检验检测仪器设备采购第二批 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2021年9月1日09时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2021年9月1日09时00分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | 标项一、二、三、四、五、六： £本标项不允许采购进口产品。 ■本标项允许采购进口产品。 标项七： ■本标项不允许采购进口产品。 □本标项允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 标项一、二、三、四、五、六： 1、本标项为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本标项标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不允许联合体投标。 5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7、本标项不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8、本标项不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 标项七： 1、本标项采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本标项采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。（本项目不适用） 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本标项不接受大中型企业与中小企业组成联合体。 7、本标项不允许大中型企业向一家或者多家中小企业分包。 8、参加本标项采购活动的供应商提供的货物全部由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 9、残疾人福利性单位视同中小企业，在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 10、监狱企业视同中小企业，在参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（以各标项中标金额为基准，参照计价格［2002］1980号文件规定的货物类收费标准计取）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许分包或转包。 |
| 28 | 企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）（标项七必须在资格证明文件中提供）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）（标项一、二、三、四、五、六填写）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）（标项一、二、三、四、五、六填写）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）（标项一、二、三、四、五、六填写）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标人的报价表应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容(可自动增行)，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.投标设备费：用户指定位置价。

（1）设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等。报人民币价。

（2）允许采购进口产品时适用下述条款。进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、关税、增值税、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。报人民币价（含税）。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一个标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金（如有）

1.签订合同后5个工作日内，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州市食品药品检验研究院2021年检验检测仪器设备采购第二批的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分56分、商务分14分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“★”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额（包括标项预算金额及招标文件中标注的各项设备预算金额）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（14分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 1分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，得1分。（以提供证书原件的扫描件为准） |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 2分 | 投标同类产品的销售业绩（2018年至今，以提供中标通知书或合同的原件扫描件为准）：每提供1例业绩，得0.4分，本项最高得2分。 |
|  |  | 政策分 | 1分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 原厂免费质保期 | 5分 | 满足招标文件要求的，得3分，在招标文件基本要求的基础上每套设备增加1年加1分，最高得5分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 2分 | 根据售后服务机构的便捷性，售后服务团队技术力量配备情况进行评审。 |
|  |  |  | 2分 | 根据售后服务承诺、培训方案的详尽程度及完整性、针对性进行评审。 |
| 技术分（56分） | 总体技术方案 |  | 3分 | 总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得3分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得2分；总体技术方案整体较差，理解一般，得1分；方案内容未能表述完整的或未提供的，不得分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 |  | 3分 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得2分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差的，得1分；未提供相关内容的，不得分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 40分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得40分。如有负偏离， 标注“▲”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣5分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1分；本项0-40分。 |
|  | 产品配置的先进性、完整性和适用性 |  | 4分 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得4分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置的完整性较差的，得1分；未提供相关内容的，不得分。 |
|  | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 |  | 3分 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得2分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分；未提供相关内容的，不得分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 |  | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得2分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得1分；未提供方案的，不得分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项一 | 气相质谱联用仪 | 1套 | 160 |
| 2 | 标项二 | 气相质谱联用仪 | 1套 | 150 |
| 3 | 标项三 | 液相色谱仪（FLD和DAD） | 1套 | 50 |
| 4 |  | 数字密度计 | 1套 | 18 |
| 5 |  | 旋转黏度计 | 1套 | 4 |
| 6 |  | 旋光仪 | 1套 | 27 |
| 7 | 标项四 | 液相色谱仪（DAD） | 2套 | 70 |
| 8 | 标项五 | 原子吸收光谱仪 | 1套 | 52 |
| 9 |  | 微生物限度仪 | 1套 | 14 |
| 10 |  | 浊度仪 | 1套 | 7.5 |
| 11 | 标项六 | 半自动凯氏定氮仪 | 1套 | 20 |
| 12 |  | 超纯水仪 | 1套 | 19 |
| 13 |  | 蒸发光散射器 | 1套 | 20 |
| 14 |  | 氮气发生器 | 1套 | 15 |
| 15 | 标项七 | 全自动微生物实时培养计数器 | 1套 | 42 |

二、项目整体要求

1、拟购仪器设备用于食品药品质量检测，须考虑科学技术发展和人文环境对检测要求的不断提高，在预算限额内选择科技水平越高的产品前来投标。

2、关于计算机及显示器、打印机的原则规定：关于计算机及显示器、打印机，投标人应当根据财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3、关于本次所采购设备的原则规定：供应商必须提供所投标产品的型号以及对应的参数在生产厂家国内外官方网站的清晰的对比彩页。

4、本次所采购的所有设备都应能无任何附加调剂的，无缝对接采购人现有的信息化LIMS系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据。系统要以仪器稳定为要求。如因仪器软件问题数据传输故障，由仪器厂商负责。本项要求作为验收的指标之一；如不符合上述要求的，验收不予通过。

数据可靠性规定：符合cGMP/GLP的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能（提供制造商证明文件）。

5、要求所有提供的仪器设备生产日期为招标完成之日前一年内生产的设备，本项要求作为验收的指标之一；如不符合上述要求的，验收不予通过。

三、技术服务要求

标项一

序号1：气相质谱联用仪

（一）具体用途

用于食品、农产品中农药痕量筛查和定量，满足GB2763的要求。

（二）技术规格和性能要求

1.工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C -35˚C

1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 。

2.性能指标

2.1气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，至少18梯度/18平台程序升温。

2.1.1.2升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加。

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<4分钟 。

2.1.1.4控温准确性：0.01℃

2.1.1.5气相主机具有彩色电容触摸屏操作界面，用户可以在实验室或远程操作和监控仪器的状态。仪器的电子压力控制模块装配在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰。气质联用中，不仅可以从软件上监控质谱状态，GC彩色触摸屏上也可以显示质谱参数。例如分子涡轮泵转速，离子源温度和真空状态等关键参数，便于用户及时了解仪器运行状态。

▲2.1.1.6气相主机操作系统包含中英文操作语言。（需提供语言选择界面照片）

2.1.1.7工作软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱。（提供软件截图作为证明）

2.1.2流路控制系统

▲2.1.2.1最大压力设定范围：0-148 psi

2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi

2.1.2.3流量设定范围：0-1250mL/min

★2.1.2.4具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成。（需提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）

2.2液体自动进样器

2.2.1液体进样量范围：介于0.1-40μL之间

▲2.2.2样品瓶位数：不少于165位

2.2.3进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

▲2.2.4自带温控摇匀等功能（提供官方说明作为证明材料）

2.3质谱部分

2.3.1质量数范围：10-1000 m/z

※▲2.3.2仪器检测限指标及灵敏度：

IDL(MRM): ≤2.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%（须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）。

PCI MRM信噪比：1μL 100 fg/μL 苯甲酮对 m/z 183→105(CH4) 离子对的信噪比大于 50:1 (RMS)；NCI SIM信噪比：1μL 100 fg/μL 八氟萘对 m/z 272 (CH4)的信噪比大于 2000:1 (RMS)

▲2.3.3分辨率：0.4~4amu分辨可调 。

2.3.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调。

★2.3.5气相部分和质谱部分必须为同一品牌，扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 。

2.3.6灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA。

2.3.7最大离子化能量：260eV。2.3.8离子源：配置EI源和CI源，其中EI源能独立控温，最高温度可到350˚C  。

★2.3.9四极杆质量分析器：独立温控，温控范围可及190˚C。（提供官方参数及四极杆控温软件截图，应为共轭双曲面石英镀金材质,若非此材质配置1套GPC净化系统或提供两套备用四极杆）

▲2.3.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C。

▲2.3.11质谱具有自清洁功能，能实现在线清洁和离线清洁两种模式。（提供官方中文彩页及功能设置的界面截图作为证明，如不能满足，需增加全二维及柱中反吹系统）

2.3.12扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）。

2.3.13质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。

▲2.3.14二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶等基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发。（须于标书中随附数据库所包含的超过1100个化合物的证明，及这些化合物总计超过5000对离子对的证明，8种不同基质中800对MRM离子对信息；如无法提供则视为负偏离）

2.3.15可以满足一针进样筛查植物性基质中超过1000种农残及环境污染物的应用需求，提供所投型号产品文章。

2.3.16可以满足针对GB2763全流程解决方案，可以实现气质质结合液质质一天筛查农药种类超过400种，提供所投型号产品彩页文章。

2.4数据处理系统

※2.4.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 (需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件)。

▲2.4.2通用谱库:最新版NIST17谱库和化学结构式库 (不少于24万张) 。

2.4.3必须能满足无缝对接我院现有LIMS和ELN系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据等。

▲2.4.4配置科学数据管理系统网络版软件，实现GCMSMS数据的上传、备份、归档，具备可升级色谱网络版的能力，同时可以兼容同品牌的LCMS、ICPMS数据的实时上传，具备对配置工作站电脑的第三方实验室设备进行集中数据管理的能力，可以实现一个实验室通过一套科学数据管理系统建立一个完整的数据平台，实现数据集中合规管理的能力，科学数据管理系统可以与LIMS对接。

（三）配置要求

1. GCMSMS质谱主机(配置独立EI源和独立CI源）    1套

2. 反吹系统套装                                  1套

3. 气相色谱主机                                  1套

4. 进样口 (含电子流量控制)                       1套

5.大于165位液体自动进样器                       1套

6.超过1100种农药及环境污染物MRM数据库          1套

7. 农残分析方法包（1、GB23200.113-2018中208种农残方法包；2、SN/T1982-2007一级质谱负化学源（CI源）检测氟虫腈的方法包）

8. 辅助设备及耗材：专用维护工具包1套； ME802天平4台；进样口隔垫50个；农残专用不分流衬管50个；柱螺母（气相进样口端和质谱检测器端）各10个；耐高温、低流失石墨垫100个；1mL尖嘴样品瓶300个；配套的气相进样针10根；气相色谱柱共3根：（14%-氰丙基-苯基）-86%二甲基聚硅氧烷为固定液的弹性石英毛细管柱一根、（5%苯基）甲基聚硅氧烷为固定液的弹性石英毛细管柱（30m×0.32mm×0.25μm）一根；聚二氰丙基硅氧烷强极性弹性石英毛细管柱（100m×0.25mm×0.2μm）一根。

9.数据处理工作站

9.1商务机1台，英特尔酷睿i7双核以上CPU，内存16 GB ，硬盘1 TB，21英寸彩色液晶显示器，正版win系列与仪器相匹配旗舰版操作系统。输出设备：主流品牌激光打印机。

9.2配置科学数据管理系统网络版软件。

（四）售后服务

1. 整机免费保修至少2年。保修期结束前必须进行一次全面维护，灵敏度达到初始验收的90%以上。

2. 仪器到货后10个工作日，专职质谱工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训。

3. 培训：提供安装调试后免费现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；提供国内培训中心集中培训免费名额共4名（初级2名和高级2名）。

4. 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等，所有材料包括中文版和英文版。

5. 维修要求：在设备整个使用期内，在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产商免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

6. 技术支持：生产商提供相关的应用文献和仪器有关资料、通讯和用户论文集等，并提供相应的技术咨询和指导服务。

标项二

序号2：气相质谱联用仪

（一）具体用途

用于药材及饮片中农药痕量筛查和定量，满足中国药典2020年版的要求。

（二）技术规格和性能要求

1.工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C -35˚C

1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 。

2.性能指标

2.1气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，至少包含18梯度/18平台程序升温。

2.1.1.2升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加。

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<4min 。

2.1.1.4控温准确性：0.01℃

2.1.1.5气相主机具有彩色电容触摸屏操作界面，用户可以在实验室或远程操作和监控仪器的状态。仪器的电子压力控制模块装配在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰。

2.1.1.6气相主机操作系统包含中英文操作语言，适合不同客户需求。（需提供语言选择界面照片）

2.1.2流路控制系统

2.1.2.1最大压力设定范围：0-148 psi

2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi

2.1.2.3流量设定范围：0-1250mL/min

★2.1.2.4具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成。（需提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件）

2.2液体自动进样器

2.2.1液体进样量范围：介于0.1-40μL之间

2.2.2样品瓶位数：不少于165位

2.2.3进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.3质谱部分

2.3.1质量数范围：10-1000 m/z

※★2.3.2仪器检测限指标及灵敏度：

IDL(MRM): ≤2.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%（须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）。0.8ppb氟虫腈对照品溶液进样信噪比大于10:1，连续进样5针，RSD小于8%。

PCI (MRM)信噪比：1μL 100 fg/μL 苯甲酮对 m/z 183→105(CH4) 离子对的信噪比大于 50:1 (RMS)；NCI SIM信噪比：1μL 100 fg/μL 八氟萘对 m/z 272 (CH4)的信噪比大于 2000:1 (RMS)

▲2.3.3分辨率：0.4~4amu分辨可调 。

2.3.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调。

★2.3.5气相部分和质谱部分必须为同一品牌，须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机，扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 。

2.3.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA。

2.3.7离子化能量可达到：260eV。

2.3.8离子源：配置CI源和EI源，其中EI源能独立控温，最高温度可到350˚C  。

▲2.3.9四极杆质量分析器：四极杆能独立温控且终身免维护，最高可达 190˚C，或配置1套GPC净化系统，或配置两套备用四极杆。

▲2.3.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C。

▲2.3.11质谱能实现在线清洁和离线清洁两种模式（提供官方中文彩页及功能设置的界面截图作为证明），或配置全二维及柱中反吹系统。

2.3.12扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）。

2.3.13质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。

▲2.3.14二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据。同时具有目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发，能够满足2020版中国药典2341农残检测第四及第五法，针对第五法的官方解决方案，超过一百种不同基质，以官方发布信息为证明文件，能够上门提供第四及第五法的方法转移服务（所需对照品由中标方提供）。

2.4数据处理系统

2.4.1软件：配备网络版软件，且应该同时包含中英文操作语言。

▲2.4.2通用谱库: 最新版NIST17谱库和化学结构式库 (不少于24万张) 。

2.4.3必须能满足无缝对接我院现有LIMS和ELN系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据等。

▲※2.4.4配置科学数据管理系统网络版软件的数据上传端口，可实现GCMSMS数据的上传、备份、归档。

（三）配置要求

1. GCMSMS质谱主机(独立EI源和独立CI源）      1套

2. 反吹系统套装                               1套

3. 气相色谱主机                               1套

4. 进样口 (含电子流量控制)                    1套

5.大于160位液体自动进样器                    1套

6.禁用农残分析方法包（中国药典2020年版农药残留量测定法2341第五法方法包，包括禁用农药混合对照溶液4支，来源：中检院，货号：610020），并上门完成方法转移服务。

7. 农药多残留量测定法方法包（中国药典2020年版农药残留量测定法2341第五法方法包），并上门完成方法转移服务

8. 耗材部分：专用维护工具包1套；进样口隔垫50个；农残专用惰性不分流衬管80个；配套的气相进样针10根；农残专用气相色谱柱：(50％苯基)-甲基聚硅氧烷为固定液的弹性石英毛细管柱(柱长为30m，柱内径为0.25mm，膜厚度为0.25μm) 5根。

9.数据处理工作站

9.1商务机1台，英特尔酷睿i7双核以上CPU，内存16 GB ，硬盘1 TB，21英寸彩色液晶显示器，正版win系列与仪器相匹配旗舰版操作系统。输出设备：主流品牌激光打印机。

9.2配置科学数据管理系统网络版软件的数据上传端口。

（四）售后服务

1. 整机免费保修至少2年。保修期结束前必须进行一次全面维护，灵敏度达到初始验收的90%以上。

2. 仪器到货后10个工作日，专职质谱工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训，禁用农残分析方法转移。

3. 培训：提供安装调试后免费现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器；提供国内培训中心集中培训免费名额共4名（初级2名和高级2名）。

4. 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等，所有材料包括中文版和英文版。

5. 维修要求：在设备整个使用期内，在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，采购人有权要求投标商及生产商免费升级、更换新产品、赔偿损失等（包含但不局限于上述措施）。

6. 技术支持：生产商提供相关的应用文献和仪器有关资料、通讯和用户论文集等，并提供相应的技术咨询和指导服务。

## 标项三

序号3：液相色谱仪（FLD和DAD）

（一）总体要求

用于食品添加剂的检测和定量，满足食品检测更新的国家标准检测需求。

（二）工作条件

1、电源:220V，50Hz

2、温度:操作环境4˚C -35˚C

3、湿度: 操作环境＜80% （包含工作状态和非工作状态）

（三）技术参数

液相色谱所有模块须相同品牌、相同类型，即必须匹配，须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机（需提供相关证明文件）。

1、二元梯度高压泵配置：通道数4个

1.1 流速精密度：≤0.075% RSD。

1.2 流量准确度：≤1.0%。

1.3 流速范围0.001-5.0mL/min，以0.001 mL/min为增量

1.4 最高耐压：≥9000psi

1.5配置漏液自动检测传感器和在线真空脱气机。

▲1.6具有多种梯度曲线设置功能，梯度混合精度≤0.15%。

1.7具有自动清洗柱塞组件。

2、自动进样器

▲2.1 样品盘容量≥120位2mL样品瓶。

2.2 进样范围：包含0.01～100L。

2.3 进样精度：＜0.25% RSD。

2.4 样品交叉污染度：<0.004%

2.5 进样准确度：±0.5%。

2.6样品室温度准确度：±0.5℃。

2.7样品室温度控制范围：包含4.0-40.0℃。

3、柱温箱

3.1柱温箱具备温度调节功能，在25℃室温下，控温范围至少包含：室温-65℃。

3.2温度稳定性/控温精度：±0.15℃/± 0.5℃。

▲3.3柱容量：能放置2根以上 4.6×250mm的柱子。

4、二极管阵列检测器

4.1波长范围：至少包括190-600nm。

4.2光源：采用单一光源氘灯（优选）或氘灯+钨灯。

4.3 波长准确度：±1nm。

※★4.4数据采集频率：≥80Hz。

4.5 噪音：<8 ×10-6AU，254nm。

4.6 漂移：≤1×10-3 AU/hr，254nm。

5、荧光检测器

5.1波长范围：200-700nm

5.2光源：氙灯

5.3数据采集频率≥80Hz。

※★5.4灵敏度：拉曼S/N: >550 ASTM标准全灯寿命范围内；S/N: >2100当扣除背景噪声时。

5.5流通池温控：室温10 ℃-40 ℃

6、柱后光化学衍生器

6.1最高耐压：≥10MPa

6.2最大流速：≥1.2mL/min

※6.3检出限：黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的检测限低于0.1ppb。

7、软件

7.1商务机1台，英特尔酷睿i7双核以上CPU，内存16 GB ，硬盘1 TB，21 英寸彩色液晶显示器，正版win系列与仪器相匹配旗舰版操作系统。输出设备：主流品牌激光打印机。

7.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序。

7.3必须能满足无缝对接我院现有LIMS和ELN系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据等。

7.4提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

7.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能。

（四）配置要求

1.全套仪器：含四元或二元梯度泵1套，温控自动进样器1套，柱温箱1套，二极管阵列检测器1套，荧光检测器1套，柱后光化学衍生器一套，1L流动相瓶8个（含瓶口防泄漏装置）；含盖2mL样品瓶2000个，,5.0m×3.6mm×150mm C18色谱柱5根，5.0m×3.6mm×250mm C18色谱柱5根， 500L样品定量环2个。数据处理工作站一套，商务机，正版操作系统，正版office软件和福昕PDF软件各一套，液晶显示屏，打印设备一台。

（五）售后服务要求

1、仪器到货后一周内，供应商工程师到达用户现场进行安装、校验和运行测试，由购买仪器单位验收。

2、二年质量保证期，质量保证期内所有仪器因本身原因所造成的费用由供应商公司负责。如操作正确，保证其安全运行达到设计功能。

3、工程师负责现场培训至少4名操作人员。培训课程包括仪器原理、操作和日常保养、仪器的校验。免费提供外出国内集中培训6人。

## 序号4：数字密度计

（一）技术参数

1.数字密度计主机

※1.1密度测量范围：0－3g/cm3

密度准确度：0.0001g/cm3 （全量程范围内）；

密度重复性/精度：0.00001 g/cm3（全量程范围内）

※1.2 温度测量范围： 0—100℃

温度准确度：0.03℃（全量程范围内）

温度重复性/精度：0.02℃ （全量程范围内）；

※1.3仪器必须符合最新版中国药典和相关机构法规要求。可用于牛顿流体动力粘度测定，显示动力粘度准确度：10%；且测量的密度值具有全范围的粘度补偿功能。

1.4内置参考测量池，仅20℃对水和空气一次校正后，无需多点温度校正，可在不同温度下恒定样品温度，测量样品的密度。

1.5 进样自动检测功能FillingCheck™，能自动检测进样错误或样品中的气泡，提醒操作者并自动保存错误报告，确保进样过程的的正确性。

1.6 具有U型管可视功能，可通过显示屏实时监控整个U形管样品进样过程，屏幕上显示测量池填充样品的高清图像；测量时，U型管和测量数字在同一界面实时显示，无需切换查看（需提供打印图片证明）。

★1.7 仪器做到自动一体化，进样只需点击一次测量既可得出数据完成保存，真正做到整个过程自动完成。无需等待恒温后，中途要人员点击确认才能完成。

1.8  具有温度扫描功能：一次进样可自动测定多个温度点下的密度数值；对于同一个样品在给定的温度范围内，以固定的温度间隔进行测量。

1.9  Windows全中文操作系统，10.4英寸，TFT触摸屏彩色液晶触摸屏显示及控制，仪器通讯接口：4个USB接口；以太网，VGA，CAN，RS-232接口。

▲1.10  主机系统包含审计追踪、电子签名和三级用户权限功能，无需外接电脑和软件。内置标准浓度转换表：酒精度、API、硫酸、氢氧化钠、硝酸、磷酸等多种浓度表。

2.全自动进样器

▲2.1即插即用，软件也应与数字密度计软件无缝衔接；且具有耐酸碱腐蚀性。

2.2进样模式：应采用单蠕动泵进样，泵速具有调节功能，具有较好稳定性。

2.3样品量： ≤10ml

2.4配备全自动清洗模式，保证提高样品测试效率。测量完成后，样品会被排空或回收，并会使用多达两种清洁剂自动清洁系统。

（二）配置要求

1.自动数字式密度计模块1套；

2.配套全自动进样器1套；

3.仪器连接套件1套；

（三）售后服务及培训

1. 质保期：整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于12个月的免费保修服，保修期自仪器验收签字之日算起，保修期内，每年对设备进行全面的免费维护，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间。须提供终身维护维修服务，保修期后，设备的维修和维护服务(含维修工时费、上门费等)优惠折扣不高于8折，在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2.仪器到货后15个工作日内要求有经验的技术工程师上门安装调试，并在现场提供上机操作培训。如果由于仪器本身原因而在30天内调试没有通过，供应商必须更换一套全新的相同型号和技术性能的仪器设备。

序号5：旋转黏度计
（一）仪器总体要求

用于药品、化妆品粘度值的检测，需满足2020版《中国药典》的需求。

（二）技术参数

※1.1转速：0.1- 200 rpm；

※1.2扭矩：≥0.7 mNm；

1.3粘度测量重复性精度：≤0.2%；

1.4粘度范围：10～40*107mPa.s；

1.5自动转子识别功能，仪器自动识别粘度转子，智能分析测量数据，不需要手动选择转子，自动转子识别以确保选择正确粘度计算因子；

1.6仪器采用彩色液晶显示屏显示，具备数字式水平调节器显示功能；

★1.7具备自动搜索模式，让样品转子和转速未知情况下，仪器自动搜索最 恰当的参数，保证测量的准确性；

1.8仪器转子采用磁吸附连接，非螺旋杆，单手就可以安装和拆卸转子，保证仪器的操作快捷便利；转子采用316L 不锈钢材质，具有更好的耐化学性。

（三）配置要求

2.1 主机1台；

2.2 不少于8*50mL+8*15mL 尖底管复合角转头 1套（如非复合转头需包含足量配套的适配器），转速≥15000rpm，离心力≥32240g，配套原装50mL和15mL离心管各≥300根；

2.3  50mL水平转头（并配备15mL离心管适配器），孔数不小于18位1套， 转速≥3000rpm，离心力≥1800g。

（四）售后服务及培训

1.整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于12个月的免费保修服，保修期自仪器验收签字之日算起。保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间。须提供终身维护维修服务，在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2.仪器到货后15个工作日内要求有经验的技术工程师上门安装调试，并在现场提供上机操作培训。如果由于仪器本身原因而在30天内调试没有通过，供应商必须更换一套全新的相同型号和技术性能的仪器设备。

## 序号6：旋光仪

## （一）仪器用途和总体要求

主要用途：用于检测具有旋光性物质的纯度和含量，适用于药品、食品、有机合成物、糖、添加剂、化学品、淀粉等纯度和含量的测定。

（二） 技术指标

1.可测量旋光度、比旋度、浓度、以及用户自定义的其他模式。

2.测量范围：旋光度：±89.9°Arc，比旋度：±999.99°Arc，浓度：0-99.9%。

※3.分辨率：旋光度：0.001Arc，比旋度：0.001，浓度：0.001%。

※4.旋光准确度：全量程范围内±0.0020°（全量程范围内，另需提供与投标型号对应的仪器厂方的官方中英文网站，非总代或一级经销商网站资料）；测量精度：0.001/0.0001（全量程范围内）

5.方解石偏正器。

★6.测量波长：配置589nm, 可升级到365 nm，405 nm，436 nm，578 nm,880 nm 等波长，至少可配8个波长以上，满足不同标准要求。

▲7.仪器配置具有无线智能识别功能，对旋光管及标准石英管进行自动识别和配置,避免人为输入错误造成误差。

8．仪器需连接LIMS系统。对接我院现有LIMS系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据。

9.自动灵敏控制：可测定透光率低达0.01%（OD4.0）的样品。

10. 波长校正：需配置符合第三方权威认证的标准石英板校正，数据可遡源至PTB。

★11.控温范围10-45℃，精度：0.1℃，控温准确度为0.1℃，半导体控温系统长度设计为至少200mm，可容纳100mm～200mm等各种不同长度的旋光管控温。

12. 仪器配备温度验证管，用户可使用符合标准的温度计进行温度验证及控温故障排查。

13.仪器配置空气泵，干燥或清洗旋光管内壁，避免样品残留。

14.仪器配置自动气泡识别系统,实时监测旋光管内是否有气泡。

15.旋光管耐强酸腐蚀，方便拆卸清洗，可超声清洗烘干,防止样品残留交叉污染。

16.光源：LED光源。

17.仪器内置10.4英寸的超大显示屏幕，中英文操作界面，方便用户使用。（需提供投标型号对应仪该功能的图片作为佐证）

（三） 基本配置

1.主机1台。

2．光源1套。

3. 长度200mm旋光管1套。

4. 带第三方证书的无线标准石英管（可追溯至PTB）1套。

5. 空气泵（用于干燥和清洗旋光管内壁样品残留）1套。

6. 仪器正常使用和日常维护标配所需的附件、备件包、耗材和技术文件等1套。

7. 配置温度校准管 1个。

8.技术资料

8.1操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。

8.2 出厂合格证明。

（四）售后服务及培训

1．厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，质量保证期不少于二年。

2．厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为3工作日。

## 标项四

序号7：液相色谱仪（DAD）

（一）技术参数

1. ▲色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器。

1.1 流速范围: 0.01～10.000 mL/min

1.2 流速精确度:≤0.075% RSD

1.3工作压力:≥5000psi

1.4柱塞冲洗:标配在线密封圈清洗装置。

※▲1.5梯度曲线: 系统可预置多种梯度曲线，具体为：线性、步进、凹线、凸线，共四种类型。具有运行时流动相梯度变化模式可实现线性变化、变化速度先快后慢和先慢后快，由色谱软件实现准确控制功能。

1.6梯度组成范围 :0.0-100.0%, 0.1%步进。

1.7梯度混合准确度:±0.5%, 不随反压变化。

1.8输液系统：采用无混合器或阻尼器的设计可以减少延迟体积和扩散体积，提高出峰保留时间重现性。

2.柱温箱:

2.1容量: 能放置2根以上 4.6×250mm的柱子。

2.2温度范围: 室温+5℃–65℃。

2.3温度设定准确度:±0.5℃。

2.4温度稳定性: ±0.1℃。

3. 自动进样器

3.1进样方式: 全量进样, 进样量可变式。

3.2容许使用压力：≥4990psi。

★3.3样品瓶数目: ≥115位。

3.4进样次数:每个样品瓶可重复进样1～99次。

3.5进样精度: <0.25%RSD。

3.6 交叉污染: <0.003% 。

3.7进样针清洗: 在进样前后任意设定内/外清洗功能。

4.二极管阵列检测器

4.1波长范围：190～800nm。

4.2光源 :可采用单一氘灯光源，无需其他辅助光源。

4.3二极管数目：≤512个。

4.4波长精度: ±1nm。

4.5噪音（AU）:≤10.0×10-6 AU。

（二）配置要求

高效液相色谱仪2套，每套配置要求如下：

1.包括：包括四元梯度泵单元（含在线脱气机、自动清洗组件）、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器。

2.化学工作站硬件及软件。数据处理工作站：商务机，英特尔酷睿i7双核以上CPU， 8G以上独立显卡，16GB内存，1T硬盘，19寸以上液晶显示器，正版win系列与仪器相匹配旗舰版操作系统。包括计算机1台、激光打印机1台、工作软件（含运行控制软件、系统适应性软件、数据处理软件等）1套。且必须能满足无缝对接我院现有LIMS系统（双通信接口），具备审计追踪功能，仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据等。

3. 2mL样品瓶         1000个

4. 在线过滤组件       1套；

5. 在线过滤滤芯       2包

6. 色谱柱：5根 （5.0m×4.6mm×250mm C18色谱柱）

7. 流动相溶剂瓶： 4个

（三）售后服务

1.仪器到货后一周内，供应商工程师到达用户现场进行安装、校验和运行测试，由购买仪器单位验收。

2.厂家工程师负责现场培训至少4名操作人员。培训课程包括仪器原理、操作和日常保养、仪器的校验。免费提供外出国内集中培训2人。

3.本合同仪器设备的验收技术指标符合买方要求和生产商规定的出厂要求。

4.本仪器从验收之日起，整机要求两年保修，保修期内工程师上门不收取任何费用，保修期满后，供应商仍提供不低于十年的维修服务。

5.维修工程师在接到维修通知后24小时内给予回应，如电话不能解决的问题须在48内上门解决 。

## 标项五

设备序号8：原子吸收光谱仪

（一）主要技术参数

1.仪器工作时环境条件：

温度：15-35ºC，相对湿度：20-80%

2. 主机：

★2.1该仪器应为火焰和石墨炉一体机。

2.2投标商的投标型号应为目前厂家性能最好的型号。

2.3要求能够兼容实验室原有的FIAS100型流动注射氢化物发生器，可以反控FIAS100型流动注射氢化物发生器。

3. 检测器：

▲3.1固体CCD检测器或光电倍增管，样品信号与背景信号可同时检测，具有背景校正功能。

4. 光学系统：

4.1 全封闭实时双光束系统或具有对称的真正光学双光束系统。

4.2 石英涂膜、正面抛光的反射元件。

▲4.3 大面积光栅≥60mmx60mm，刻线密度≥1800条/mm

▲4.4 波长范围：190～900nm或具备双闪耀波长：236nm，597nm

4.5 线色散率倒数1.6nm/mm

4.6狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择。

5. 灯架：

5.1火焰与石墨炉系统均实现6个以上灯架操作、可同时预热2个以上元素灯。

5.2灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

6. 火焰炉：

6.1全计算机控制燃气和助燃气流量，键盘遥控点火；

6.2高强度氘灯连续背景校正；

6.3全流量控制燃气和助燃气流量；

6.4高强度耐腐蚀雾室，耐腐蚀雾化器，灵敏度在线可调；

6.5无热形变、耐腐蚀、长寿命全金属钛燃烧头，角度与高度可调；

6.6安全系统：安全连锁装置与燃烧头、雾化器/端盖、排液系统、废液桶液面高度、气体流量等连锁，需要时可自动关闭燃烧器气体；突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

6.7断电时可按程序关机；

7.石墨炉：

7.1采用带热解涂层的平台石墨管，一次最大进样体积≥50μL；

7.2石墨炉配备全彩色摄像装置，可实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程；

7.3石墨炉工作温度可精密控制，确保无径向温度梯度的石墨管加热系统；

★7.4具备纵向塞曼校正背景系统；

7.5光控最大功率，真实温度升温装置，实时监测；

7.6石墨管内外保护气绝对分开；

7.7石墨炉采用气动式锁紧和打开；

8. 石墨炉自动进样器：

8.1 配备100位以上样品盘，带取样嘴清洗池；

8.2最低样品量0.1mL；

8.3进样量199μL，最小增量1μL；

8.4自动进行配制标准、加基体改进剂、浓缩和稀释、质量控制；

9. 数据处理系统：

9.1基于WIN 10操作软件

9.1.1吸收值、浓度或发射强度读数可在0.01-100倍范围连续标尺扩展；

9.1.2积分时间0.1-60秒任选，增量0.1秒；

9.1.3数据读出：时间平均积分法、峰面积法、峰高法等俱全；

9.2内置数理统计功能

9.2.1 15个标准点的各种校正曲线法任选；

9.2.2 可任选单标进行曲线斜率校正；

9.2.3 可进行校正曲线编辑、通用数据输入、第三报告加入；

9.2.4可自动执行自诊断程序；

9.2.5 可打印各种形式的分析报告，可边测定边打印，也可测定后打印；

9.2.6 可全自动、连续测定20种元素；

※10.仪器验收考核指标

10.1火焰炉灵敏度：5ppm Cu吸光度＞0.70Abs，RSD＜0.5%；

10.2石墨炉灵敏度：检出限Cd≤0.01ppb；

10.3石墨炉验收性能指标：1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须0.999。

（二）配置要求

1.火焰、石墨炉一体机原子吸收光谱仪一台（带石墨炉自动进样器；

2.空气压缩机一台；

3.石墨炉循环冷却水系统一套；

4.原版操作软件系统一套；

5.平台涂层石墨管30个；

6.废液桶（必须带液面控制及安全连锁系统）1个；

7.元素灯：8个（铅镉砷汞铜钠钾铬）；

8.数据处理工作站：商务机，英特尔酷睿i7双核以上CPU， 8G以上独立显卡，16GB内存，1T硬盘，21寸以上液晶显示器，正版win系列与仪器相匹配旗舰版操作系统。包括计算机1台、激光打印机1台。且必须能满足无缝对接我院现有LIMS系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据等。

（三）售后服务

1.整机要求两年保修，保修期内工程师上门不收取任何费用；

2.提供2个名额的国内免费培训名额。

序号9：微生物限度仪

（一）仪器用途和总体要求

用于药品纯化水的微生物限度实验以及食品桶装水铜绿假单胞菌等项目检测，符合最新版中国药典和相关机构法规要求。

（二）技术参数

1．整体过滤流速：≥300mL/min。

▲2．真空度：≤1.0bar。

▲3．过滤残留：标准纯化水的残留量≤0.5%

※★4．灭菌方式：过滤泵头满足121℃，30min高压蒸汽灭菌。

▲5．机身配置：至少两个泵头，内置真空泵和抽滤管路，无外加任何抽滤泵和容器。

6．高通量：通过硬件扩展至少可连接两台仪器同时运行。

7．无菌滤杯类型：

7.1滤杯容量：至少包含100mL和250mL。

▲7.2滤膜类型：至少包含0.22μm和0.45μm孔径。

★7.3膜转移：免接触式膜转移。

8．连接方式：滤杯和滤头卡扣连接，避免二次污染。

9．滤头：配置止回阀，防止液体回流，避免交叉污染。

（三）配置要求

1．主机一台

2．普通滤杯、标准适配泵头及可灭菌滤杯采样头各一套。

3．250mL无菌普通可灭菌过滤杯2箱：48只/箱。

4．250mL无菌标准过滤杯2箱：24只/箱。

5．标准滤杯R2A培养基，1箱；普通滤杯R2A培养基，1箱。

6．桶装水取样器1只。

6.1水桶直立式全封闭自动取水。

6.2功率：≥30W。

7．内部流动消毒套装及耗材1套：含真空计。

8.中文使用说明书，合格证。

## （四）售后服务

1．质保期：整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于2年的免费保修服务，终身维护维修服务，维修响应时间为48小时。

2．提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

3．如果由于仪器本身原因而在30天内调试没有通过，供应商必须更换一套全新的相同型号和技术性能的仪器设备。

4．工程师负责现场培训至少2名操作人员。现场免费的操作及维护培训包括仪器原理、操作和日常保养、仪器的校验。

序号10：浊度仪

（一）仪器总体要求

1. 符合标准：仪器必须符合最新版中国药典和相关机构法规要求。满足ISO7027的要求，满足DIN EN27027，满足DIN 38404和NFT9033标准试验方法；

2.认证：CE、KC、RCM；

（二）技术参数

1.光源：LED 860±30nm；

▲2.量程范围： 0-10000 NTU，20-10000FAU，0-1000FNU,Abs0-2.0，T（%）1.0-100，

度（mg/L）1-100；

3.测量模式： NTU，FAU,FNU,Abs，T%，mg/L；

▲4.准确度：读数的±2% 或 0.01NTU（0-1000NTU时）；

读数的±5%（1000-4000NTU时）；

读数的±10%（4000-10000NTU时）；

吸光度：±0.005Abs (0–1 Abs) @ 860 nm

透射度：0.12% T (10–100% T) @ 860 nm

★※5.分辨率：浊度：0.001 NTU /EBC在最低量程范围内；

吸光度：0.001Abs

透光率：0.1%T；

6. 重复性：读数的±1%或者0.01NTU/EBC，取大者

▲7. 具有信号平均功能。

8. 完成仪器3Q认证和建标准曲线

9.能实现测量高于4000NTU的浊度。

10.读数模式：单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式。

11.响应时间：信号平均模式关闭状态为6.8s；信号平均模式开启状态：14s（10次测量取平均值）。

12.人机交互：2个USB-A接口。可用户外接优盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备。

13. 数据存储：存储2000个数据，包括测量读数、校准值、验证值。

14.操作界面：七英寸彩色触摸屏显示。

15.语言：具有多种语言选择，其中包括了中文。

16.具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤。

17.外壳防护等级：IP30，仅限室内使用。

（三）配置清单

1.  浊度仪主机一套

2. 小样品管适配器一套

3. 小样品管一套

4. 4000NTU福尔马肼标液（500ml）

（三）售后服务及培训

1. 质保期：整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于12个月的免费保修服，保修期自仪器验收签字之日算起，保修期内，每年对设备进行全面的免费维护，保修期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间。须提供终身维护维修服务，保修期后，设备的维修和维护服务(含维修工时费、上门费等)优惠折扣不高于8折，在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2.仪器到货后15个工作日内要求有经验的技术工程师上门安装调试，并在现场提供上机操作培训。如果由于仪器本身原因而在30天内调试没有通过，供应商必须更换一套全新的相同型号和技术性能的仪器设备。

标项六

序号11：半自动凯氏定氮仪

## （一）仪器用途和总体要求

1．主要用途：用于食品及农产品的氮及粗蛋白、二氧化硫含量及其它挥发性组分蒸馏分析。

★2．仪器符合中国国家标准GB5009.5-2016的凯氏法原理。

3.工作条件：连续工作8小时以上。

（二） 技术指标

※★1．检测范围符合国标要求的：0.1-200mg 氮；回收率：99-101%；重现性RSD≤1.0%。

2．定氮仪主机内置操作系统，液晶显示屏，带中英文操作界面。带半自动蛋白质分析控制系统，包括：样品稀释、反应液添加、吸收液添加、蒸馏、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。

3．双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式，蒸汽发生器在0-8小时内可保持待机，停止一段时间后，可快速启动分析。智能平衡蒸汽添加模式（需提供中英文版本用户手册，描述此功能的原理及过程，以证明此功能存在）。

▲4．通用型消化管接头：一个消化管接头即可适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。

▲5．蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度。

6. 定氮仪可升级功能：可通过增加内置颜色滴定模块及自动进样系统升级为全自动进样凯氏定氮系统，可选配二氧化硫蒸馏。

7．试剂泵:采用高精度风箱泵(机械泵)，不受环境影响，试剂泵体积0-120mL，10mL步进。

▲8．配备全方位的液位、过温、过压传感器，确保操作者安全。包括：各种安全保护：消化管在位、消化管更换，安全门互锁、蒸汽发生器过温、过压及液位、自动冷却水流量控制等保护功能。

9.包含不少于4个过载电流保护点，针对：蒸汽夹阀、接收液泵和碱泵、蒸汽发生器水泵等涉及安全的核心件，进行电流过载保护。

※10．提供符合国标GB/T 33862-2017要求的，厂家针对每台仪器出具的相关可追溯和审查的证明文件。

11．仪器需连接LIMS系统。对接我院现有LIMS系统（双通信接口），仪器软件所产生的各种类型的文档，包括execl、word、pdf等必须能被Lims自动采集数据。

（三）配置要求

1．定氮仪系统：包括主机一台、750mL和250mL消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用型消化管接头、一个消化管夹。

2．消化管20只(750mL)、20只(250mL)，催化剂1000片。

3．技术资料：

3.1 仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；凯氏消化手册。

3.2 针对不同样品的应用报告。

3.3可提供IQ/OQ/PQ实施方法指导文件。

（四）售后服务及培训

1．厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试。经用户验收当天起，质量保证期不少于二年。

2．厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为3工作日。

序号12：超纯水仪

（一）仪器主要用途：

精密分析仪器用水(HPLC、IC、AA、ICP、TOC、MS等)

（二）技术指标

1.该系统以分析级纯水作为进水，连续生产一级（超）纯水；由产水主机和独立的取水单元组成，含预纯化柱，精纯化柱，紫外灯，内置集成式独立TOC检测仪、终端过滤器等。

2.超纯水产水指标：

★2.1 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃

★2.2 总有机碳含量(TOC)：≤5ppb

2.3 颗粒物：直径大于0.22μm的颗粒＜1/ml

2.4 微生物：＜0.01 cfu/ml

2.5 产水流速：0.05–2L/min，系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求。

▲3.系统内置TOC检测仪，利用紫外氧化法在线检测超纯水中的TOC，检测范围和精度符合USP(§643)要求，检测范围: 1—999ppb。

▲4.系统内置紫外灯，满足精密仪器分析等实验对痕量TOC的极低背景要求。

5.取水器可控取水流速、可定量取水、可辅助定容取水。

6.系统自动记录至少一年水质资料用于以后的检索和评审，出水水质符合NCCLS﹑ASTM、CAP要求；制造商需具备提供超纯水系统校验和校准服务的能力，可对内置电阻率仪进行校验和校准以满足ISO17025及CNAS合格评审的要求。

7.具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机内部结构状态下可以选择配置4种以上终端精制滤头，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、超痕量有机物分析实验、去挥发性有机物实验。

（三）配置要求

1.超纯水主机系统(内置TOC检测仪)      1 台

2.主机配件包                          1包

3.远程独立取水器                      1 个

4.取水器连接组件                      1件

5.带芯片超纯化前柱                    1 个

6.带芯片超纯化后柱                    1 个

7.终端过滤器                          1个

（四）售后服务

1.货到后，供应商将在与采购人约定的时间内，到采购人指定的地点为买其进行安装、调试，直到仪器正常工作。

2.供应商为采购人提供仪器的使用说明，并为采购人介绍操作方法，对操作人员进行现场培训。

3.本合同仪器设备的验收以各仪器设备的产品说明书规定的技术指标为标准。

4.本仪器从验收之日起，不少于2年的保修。

5.保修期满后，厂家仍需提供维修服务。

6.厂家的维修工程师在接到维修通知后48小时内给予回应。

序号13：蒸发光散射检测器

（一）技术参数

1.1操作模式：应具备（不分流/分流） 双模式，根据检测需要自由选择。

▲1.2光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出 30mw，符合 FCC 安全标准ⅢA。光源寿命能达到 30000 小时，并且在有效寿命内光强度保持恒定。

光阱：采用布儒斯特角光阱有效地降低了背景噪音。

1.3检测角度：光电二极管从90度角度检测散射光，避免折射、反射、衍生光干扰。

▲※1.4检测限：使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng；使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng；使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.1ng。

★1.5温度范围：分流模式和不分流模式。不分流模式：雾化器、漂移管、检测池及出口管四区可分别独立设置控制温度，保持雾化器与出口管的温差恒定，保持样品在漂移管中沉降时间的恒定。漂移管可设置室温至120℃，内置温度补偿系统使温度控制更精确。

★1.6 雾化气体：0-5L/min 可调节，内置式数字型流量计控制。

1.7防腐处理：漂移管及整个流路系统含有四氟乙烯保护层。（不含易碎玻璃以及如铜类等易腐蚀元件）。

1.8气体开关控制：气体开关控制。

1.8.1	尾吹功能：有。

1.8.2	RS232接口：有。

1.9安全功能：出错自动报警。采用激光光源安全保护开关，当激光出现泄漏时，霍尔传感器会自动断开激光电源，防止激光泄漏对人眼造成伤害。

1.10出错修正系统：智能控制并修正气体流量及系统温度。

1.11信号输出：数字和模拟双输出，可自由选择。

1.12检测样品范围：可检测半挥发性和不挥发性化合物。

1.13仪器方法：仪器自身能储存10种方法，配合数字键盘控制。

（二）配置要求

1.蒸发光散射检测器1台；

2.配套有蒸发光与液相链接的数模转换器一台，能与安捷伦、岛津等液相兼容（具体由客户根据工作需要指定）；

3.配套有相应的空气发生器一台。

4.技术资料

4.1供应商免费提供检测器硬件操作、维护手册；

4.2投标人承诺交货期前检测器出厂检验报告；

（三）售后服务及培训要求

1.售后服务及培训要求

1.1仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。

1.2厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的应用支持中心。

1.3仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。

1.4 24小时响应客户应用服务支持。

2.到货及验收

2.1到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。

2.2验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。

3.保修期

保修期1年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。

序号14：氮气发生器

（一）仪器用途和总体要求

满足实验室高纯氮气的需求，为气相提供气源保障。

（二）技术指标

★1.氮气部分要求：纯度≥99.999%（氮气流速6000 mL/min下测定）,氮气流速≥6000 mL/min；碳氢化合物含量<0.1ppm。

2.可提供高纯氮气气体，仪器输出压力：0-10bar/0-120psi，可根据用户实验室用气压力要求手动调节并在屏幕上显示压力值，可以24小时甚至更长时间供气不间断。

★3.氮气部分核心部件碳分子筛变压吸附（PSA），使用寿命≥40000小时(正常使用不低于15年)无需更换，生产厂家须提供证明文件。

▲4.出口露点：-40℃至-60℃。

5.仪器整机配置快速供气系统和微处理器系统，液晶屏显示仪器运行时间、工作状态、实时压力、维护耗材的使用时间。

6.仪器具有故障记录诊断功能，当仪器过压、过载、高温等发生故障时可自动实现仪器停机，并告知用户。

▲7.内置无油静音压缩机,氮气发生器主机和空气压缩机连接方式为内置式，内置氮气和空气缓冲器，仪器具有经济运行模式，当无高纯氮气和空气需求时，整机处于待机状态。

8.配备该设备正常运转所必备的工具包以及所需的零配件。

（三）配置要求

1.一体机1台（含氮气发生器（必须要有），零级空气发生器（非必须），静音无油空气压缩机，冻干机）

2.除烃装置1套

3.安装包1套

4.随机文件1份

（四）售后服务

1.整机免费保修至少2年。保修期结束前必须进行一次全面维护。

2.全年空压机维护，系统免费升级及更换易磨损配件。

3.当出现故障时承诺4 小时内响应，24 小时内上门，72 小时解决问题，保证实验室仪器的稳定可靠运行。

4.所投标产品需提供彩页、技术认证证明资料、产品的型号以及对应的参数能在生产厂商的官方网站可查询。

※5.承诺仪器设备验收时需现场测试氮气纯度，所使用的氧气分析仪为检定合格在有效期内并提供证书，并在流量仪分别设定为3000mL/min，且出气端未加水除烃除氧捕集阱条件下，测定氮气纯度，纯度分别满足上述相应技术指标；如氧气分析仪为外置，则保质期内每6个月进行氮气纯度的检查，保证纯度满足上述相应技术指标。

标项七

序号15：全自动微生物实时培养计数器

（一）仪器用途和总体要求

用于微生物实时培养，自动菌落计数及菌落形态分析。

（二）技术参数

1．容量：≥90个培养皿。

▲2．培养皿尺寸：至少包含直径90mm。

3．接种类型：至少包含倾注或涂布。

4．培养方式：倒置培养。

▲5．可检测样品类别：至少包含细菌、霉菌、酵母菌。

※★6．培养温度范围：至少包含20℃～50℃。

※▲7．温控精度：≤±1℃。

8．温度显示精度：0.1℃。

9．控温方式：连续可调单一控温。

10．散热方式：风冷散热。

▲11．相机分辨率：≥1000万像素。

12．最小可检测菌落直径：≥200μm。

13．数据采集频率：≤90分钟/次。

▲14．外部尺寸（宽×深×高）：＜850×1350×2000mm。

※★15．软件功能：具有实时菌落计数和菌落形态学分析功能。

16．数据安全与管理：符合GMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录或电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。

（三）配置要求

1．主机一台。

2．操作分析软件1套。

3．一次性无菌平皿10箱：直径90mm，500只/箱。

4．1mL、5mL、10mL单道微量移液器各2把。

5．枪架3个

6．中文使用说明书，合格证。

## （四）售后服务

1．质保期：整机及附件要求由仪器制造厂商提供不少于2年的免费保修服务，终身维护维修服务，维修响应时间为48小时。

2．提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

3．如果由于仪器本身原因而在30天内调试没有通过，供应商必须更换一套全新的相同型号和技术性能的仪器设备。

4．工程师负责现场培训至少2名操作人员。现场免费的操作及维护培训包括仪器原理、操作和日常保养、仪器的校验。

四、其他要求

- 投标人须提供本公司或所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

- 投标人须有类似项目的经验，提供类似项目成功案例证明材料（如有）。

- 因本次采购产品较多，投标人须提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常使用所采购产品。

- 投标人须在投标文件中明确产品的整体集成、安装、调试等总体技术方案，以确保产品整体交付采购人正常使用。后期实施项目中也必须按此方案进行实施。

- 投标人须在投标文件中明确产品的总体性能及配置情况，以此明确产品的功能，并在技术响应表中逐一响应采购需求中的主要技术要求。

- 投标人须在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

五、商务要求（“技术服务要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：自合同签订生效之日起80天内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：详见本章“三、技术服务要求”。

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由中标人承担。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

注：1、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），特别是标示“▲”的重要技术指标（条款、参数），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

2、本项目标项三的核心产品是液相色谱仪（FLD和DAD），标项五的核心产品是原子吸收光谱仪，标项六的核心产品是半自动凯氏定氮仪。

3、本章内容中标注“▲”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

4、本章内容中其他未标注符号的条款为一般技术指标（条款、参数）。

5、本章内容中标注“※”的条款为验收条款，非投标无效条款，如为检测指标参数，应为连续检测的条件下获得。任何一项加有“※”标记的参数验收不合格的设备为验收不合格并无条件退货。

- 第五章  合同主要条款

说明：合同将由杭州市食品药品检验研究院（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购单位提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购单位将视作认同。

- 仪器设备政府采购合同

项目编号：

合同编号：

签订地点：杭州

甲方（采购单位）：杭州市食品药品检验研究院

乙方（中标单位）：

鉴证方（采购代理机构）：浙江省国际技术设备招标有限公司

为保证甲方采购乙方标项    ：              	设备供货、安装调试和售后服务，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1.说明：

1.1乙方供货范围包括《合同产品供货清单》设备的供货、安装（包括安装材料的供货）、 调试、配合通过验收、质保期服务。

1.2	供货产品（设备）名称、规格型号、数量、单价、产地见《合同产品供货清单》。

1.3	本合同项下乙方供货产品（设备）详细的部件和随机附件、随机备品备件、维修专用工具见合同附件：《产品配置清单》。

1.4	凡乙方供应的产品（设备）必须是全新的，技术先进的，并且是成熟可靠的合格产品。

1.5	附有关的技术参数。

1.6本项目招标文件及其修改文件、乙方提交的投标文件、《评标澄清内容》和《中标通知书》 均列为合同附件，并作为合同的一部分。

2.合同产品供货清单

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 出厂 年月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价款合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等在本表未详的请见附件清单；

2、以上合同总价包含合同商品及伴随服务到达用户并能正常使用所需的一切费用。

3.合同总金额（含增值税）

3.1合同总金额为人民币 	元，大写：                	。

3.2	本合同价款为闭口价。

4.合同交货期和地点

4.1交货时间：合同签订后80日内。

4.2交货安装地点：杭州市下城区永华街 198 号

4.3	收货人：

收货联系人：

手机：

电话：0571-

5.发货通知

合同设备发运前 15 天，将准备发运的产品（设备）名称、规格型号、数量、包装箱件 数、外形尺寸、毛重以传真的方式通知甲方，以便安排人员参与到货初验。

6.质量要求

合格 且必须符合本项目招标文件《第四章 招标内容及需求》所有条款要求。

7.甲乙双方责任：

7.1	甲方：按合同约定支付合同款，及时组织对合同货物的验收。如发现质量、数量等问题，及时在法规规定和本合同约定索赔有效期限内向乙方直接提出索赔。索赔过程中产生的 费用由甲方向乙方索取，乙方不得拒付。

7.2	乙方：负责合同货物的及时供应和合同产品的质量及售后服务（包括技术服务、使用培 训和故障维修等等；合同约定由制造商承担售后维修保养服务的，乙方承担责任）；并对合同货物的按时交货负责。

8.质量保证

8.1	乙方保证本合同中所供应的商品是中标前一年内生产的符合国家有关技术规格 和质量标准的出厂原装合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担，包括赔偿甲方因此而造成的相关损失。

9.变更

9.1	政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其 他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过 原合同采购金额的百分之十。

9.2	当变更只是采购量增减时，按投标报价明细单中的单价进行结算。

10.专利权乙方应承诺保护甲方在使用合同货物或者服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

11.产品（设备）包装及运输

11.1 产品（设备）包装应符合 GB191-2008 标准。应具有满足运输、搬运、装卸的紧固包装，由于包装不符合要求而导致产品（设备）锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

11.2 每一包装箱内必须附有装箱单、产品（设备）合格证、使用说明书。

11.3 资料应正确、齐全，外购件的全部质量证明材料，在交货时同时交付。

11.4 运输方式为铁路、公路或水路。乙方承担由制造场地运至交货地点的全部责任和所有费用。

11.5 卸车及二次搬运工作由乙方负责，费用由乙方承担。

11.6 唛头（办理发运时）

11.6.1 乙方应在每件包装箱上明显地标注下列标记：

11.6.2  收件单位；

11.6.3  产品（设备）名称；

11.6.4  箱号（并标明共几箱，第几箱）；

11.6.5  到达站及到货地点；

11.6.6  外形尺寸（长×宽×高）以厘米计；

11.6.7  毛重、净重；

11.6.8  包装箱上需标明应有的“小心轻放”、“请勿倒置”和吊装等标记

乙方保证在确认产品（设备）因装卸、运输中发生损坏或短缺后，应尽快给予调换、 修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不应以办理索赔等理由而拖延交货期。乙方必须按有关规定和要求组织本次采购检测设备的供货、安装、调试、配合验收和技术服务及售后服务，合同实施过程中的各种意外，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2.验收

12.1 由甲方负责进行验收，乙方协助。

12.2 甲方在乙方送货、安装、调试后对货物或者服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题（包括安装调试质量不合格），乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换或重新安装调试等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收（包括通过有关部门的验收）合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

13.结算原则

13.1 招标文件及其补充文件、投标文件、询标纪要、中标通知书、供货合同等作为结算依据；

13.2 中标单价一次性包死，不再调整，经甲方分级审批认可的采购量增减，在决算时按中标单价和实际数量调整。

14.付款方式

乙方必须在本合同签订后5个工作日内向甲方缴纳合同总价 5%的履约保证金（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。

合同签订并生效后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款，合同货物全部交货、安装调试完毕并经验收合格后十个工作日内，乙方凭《杭州市政府采购货物验收回复单》、验收报告、70%的合同价款发票向甲方办理结算合同余款支付手续。甲方凭全额发票付清全部合同货款，如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。如无质量或服务纠纷发生则在验收合格之日起五个工作日内办理履约保证金退款，延期退款甲方将承担赔偿责任，履约保证金不计利息）。

15.售后服务要求：

15.1 乙方须提供从验收合格之日起（标项内包含多种设备质保期时应当分别表示清楚） 的免费质保期。在免费质保期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修，且乙方保证由经合同商品制造商培训合格的专业维修工程师履行维修保养的实际操作。保修期满后，乙方仍须保证及时提供维修服务，但收取维修费用。

15.2 无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供售后服务。乙方在接到采购人报修电话后    个小时内到达现场，在到达后    个小时内排除故障，如不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。

15.3 在质保期内或质保期满后，乙方将对所供产品（设备）进行质量跟踪、定期回访、建立用户档案，并提供终身维护及每年1次设备现场周期维护服务。

15.4 质保期满后维修保养服务：质保期满后供货主要配件的名称、价格、维修保养服务的内容及收费标准（包括人员、差旅费、维修更换零件或部件的价格）、结算方式，详见本合同附件《质保期满后维修保养服务价格表》。乙方保证按不高于投标书中已承诺的备品备件价格供货，未承诺的部分也以优惠价供应。

15.5 乙方免费为甲方培训操作维护人员。

16.合同修改与解除

16.1 本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

16.2 合同可以经双方协商一致解除，或按照《民法典》的规定单方解除。

16.3 合同经双方协商解除或因不可抗力解除的，供应商应返还采购人支付的合同总价 30%的合同定金，并按照同期银行贷款利率支付利息。

16.4 一方违约，另一方根据《民法典》规定单方解除合同的，若乙方违约，乙方应双倍返还定金，并赔偿甲方由于乙方行为而产生的其他损失；若甲方违约，乙方可以没收合同定金，并要求甲方赔偿因甲方行为而产生的其他经济损失。

17 合同转让和分包

17.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得全部或部分分包合同，但此分包通知并不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

18 违约责任

18.1 产品质量

18.1.1 乙方交货设备整机或零部件质量达不到国家或行业标准的，经甲方书面通知整改后仍达不到国家或行业标准的，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国民法典》中的有关条款索赔。索赔金额不低于另购一台符合中标投标文件承诺技术性能指标的该种仪器设备的全部开支（含招标费用）。

18.1.2 乙方交货设备整机或零部件存在不满足《产品配置清单》或乙方投标文件承诺技术性能指标的，作违约处理。在验收前发现的，乙方须立即予以更换，否则验收不予通过并追究其法律责任。在验收并全额支付合同款后发现的，乙方也必须立即予以更换，否则甲方有权追究其法律责任。乙方在甲方可接受 时间内给予更换且达到承诺的，也须按延迟交付合格产品时间赔偿甲方，赔偿标准按每延迟交付一天赔偿合同单价的 1%逐日计算、按日给付、不得延迟。

18.1.3 在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验、安装调试、试运转过程中发现质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，或在双方同意的前提下，降价处理。发生调换、退货的一切费用和甲方的直接经济损失（以合同总额为上限）由乙方承担。乙方所供合同设备必须保证正常使用情况下设备及使用人员的安全，必须完全符合国家现行相关法律法规和标准的要求。如设备本身在使用或运行中有危及人身或财产的因素存在，乙方须立即予以更换，给甲方造成损失的，应依法予以赔偿。

18.1.4 由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

18.2 违约赔偿除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。供需双方本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

18.2.1 乙方逾期交货安装，每逾期一天按合同单价的 1%逐日计算、按日支付违约金给甲方。如整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。但经甲方同 意延期交货应按甲、乙双方书面协议执行。

18.2.2 乙方不能交货，须向甲方双倍返还定金，同时给甲方造成的损失按《民法典》 规定执行。甲方中途退货，也按《民法典》规定执行。

18.2.3 逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同并按乙方不能交货违约处理。

18.2.4 经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商，同意退货且无需罚款者不在此例。

19 争议处理

19.1 合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

19.2 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

20 不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国民法典》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲、乙双方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

21 合同的生效、变更与终止

21.1 本合同由甲、乙双方签字盖章，经采购单位报杭州市政府财政部门备案后生效。

21.2 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

21.3 乙方履行义务不符合国家有关规定或者合同约定，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方赔偿损失的责任。

21.4 招标文件（项目编号：0625-21218814）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

21.5 乙方在本合同外通过书面形式或大众媒体方式公开做出的服务承诺，自动成为本合同的组成部分，但其中为用户设定的义务，未经甲方同意的，不成为本合同的组成部分。

21.6 本合同如有未尽事项，由双方协商解决。协商不成的，提请杭州仲裁委员会仲裁。

21.7本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份、鉴证方（采购代理机构）执壹份。本合同须经甲方、乙方和鉴证方签字、盖章，并在乙方提交履约保证金后次日起生效。合同期满本合同自然终止。

21.8 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

买方（公章）： 杭州市食品药品检验研究院

法定代表人或授权委托人：

地址：杭州市下城区永华街198号

联系人：

电话：

开户银行：

帐号：

卖方（公章）：

法定代表人或授权委托人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：          手机：

传真：

开户银行：

帐号：

鉴证方（公章）：浙江省国际技术设备招标有限公司

法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：

地址：

电话：

传真：

合同签发日期：

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：杭州市食品药品检验研究院

2021年检验检测仪器设备采购第二批

项目编号：0625-21218814

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：杭州市食品药品检验研究院

2021年检验检测仪器设备采购第二批

项目编号：0625-21218814

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（格式见第六章）（标项七必须在资格证明文件中提供）；

（4）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、标项一、二、三、四、五、六：无；标项七：本项目专门面向中小企业采购，产品生产制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）（标项一、二、三、四、五、六填写）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）（标项一、二、三、四、五、六填写）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）（标项一、二、三、四、五、六填写）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

8.投标声明函格式

投标声明函

致：               ：

_               （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起  90 日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

10.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

11.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

12.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

13.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供中标通知书或合同的原件扫描件为准。

投标人盖章：                          日  期：

14.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

15.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

16.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

17.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

18.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

19.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

20.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等不单独列项填报，均视为已包含在设备（软件）费中。

投标人盖章：                          日  期：

21.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-21218814）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。