NHNG-3010型在线氨氮监测仪

NHNG-3010型 NH3-N全自动在线分析仪是研制的具有完全自主知识产权的氨氮（NH3-N）自动监测仪器，是世界上利用先进的流动注射分析技术实现氨氮在线分析的仪器。能够长期无人值守自动监测各种水体中NH3-N。

可测定很低和很高浓度的氨氮，适用于实验室或现场在线快速分析江河湖泊水体、自来水、排放废水、高浓度污水及各种溶液中的氨氮含量。

主要特点：

· 先进的流动注射分析技术和安全便捷的分析方法。

· 独有的自动富集功能，使仪器具有超大测量范围：0.05mg/L—1500mg/L。

· 试剂无毒，只是稀NaOH和含酸碱指示剂的蒸馏水，可轻松配制。

· 独有的气液分离器（已获专利）使样品摒弃了烦琐和高价的前处理装置，无需对仪器进行清洗，是目前各种同类产品中最简化的仪器。

· 运行费用和维护费用极为低廉。

· 对氨氮浓度大于0.2 mg/L的样品，可以使用普通蒸馏水作为试剂的溶剂，方便使用。

技术指标：

方法依据：水杨酸分光光度检测。

测量范围：0-300 mg/L 氨氮（分档0-10mg/L；10-150mg/L；10-300mg/L）。

示值误差：≥0.2 mg/L时，不超过±10%；

＜0.2 mg/L时，不超过±0.02 mg/L。

重 复 性： 不超过±3%

稳 定 性： 24h内≤±10%。

测量周期： 最小测量周期为30分钟，根据现场环境，

可在5～120min任意修改显色时间

采样周期： 时间间隔（10～9999min任意可调）和整点测量模式

校准周期： 1～99天任意间隔任意时刻可调

输    出：4~20mA(2路) RS232、RS485

环境要求： 温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）

电    源：AC220±10% V，50±10% Hz，5 A。

尺    寸：高1570×宽500×深450 mm。

异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入；

异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

新颖的仪器工作原理：

仪器的蠕动泵输送释放液（稀NaOH溶液）作载流液，注样阀按设定的次数转动，形成NaOH溶液和水样间隔混合，当混合带经过气液分离器的分离室时，释放出样品中的氨气，氨气透过气液分离膜后被接受液（BTB酸碱指示剂溶液）接收，铵离子使溶液pH上升，颜色由黄绿变为蓝色。铵富集后的接受液被输送到比色计的流通池内，测量其光电压变化值，可求得样品中的NH3-N含量。