# 政府采购

# 招 标 文 件

采购计划编号：QJZFCG2121A01693

# 招标项目名称：重大传染病防控能力及加强公共卫生体系建设检验检测设备

# 采购人：重庆市黔江区疾病预防控制中心

# 采购代理机构：重庆市黔江区公共资源综合交易中心

二〇二一年八月

## 目  录

第一篇 招标公告	- 4 -

一、招标项目内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、投标人资格要求	- 4 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、技术参数要求	- 8 -

第三篇  项目商务要求	- 43 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 43 -

二、报价要求	- 43 -

三、质量保证及售后服务	- 43 -

四、付款方式	- 44 -

五、知识产权	- 44 -

六、培训	- 44 -

七、附件、图纸及包装要求	- 45 -

八、其他商务要求内容	- 45 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 46 -

一、资格审查	- 46 -

二、评标方法	- 47 -

三、评标标准	- 48 -

四、无效投标条款	- 48 -

五、废标条款	- 49 -

第五篇  投标人须知	- 50 -

一、投标人	- 50 -

二、招标文件	- 50 -

三、投标文件	- 50 -

四、开标	- 52 -

五、评标	- 53 -

六、定标	- 53 -

七、中标	- 53 -

八、询问、质疑和投诉	- 53 -

九、签订合同	- 54 -

十、政府采购信用融资	- 55 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 56 -

一、合同主要条款	- 56 -

二、政府采购合同（格式）	- 58 -

第七篇  投标文件格式	- 60 -

一、经济文件	- 60 -

二、技术文件	- 60 -

三、商务文件	- 60 -

四、其他	- 60 -

五、资格文件（单独装订，一正二副）	- 60 -

# 第一篇 招标公告

重庆市黔江区公共资源综合交易中心（以下简称：采购代理机构）受（重庆市黔江区疾病预防控制中心）（以下简称：采购人）的委托，对重大传染病防控能力及加强公共卫生体系建设检验检测设备项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 包号及名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：医用诊断X线机性能检测设备（套）含普放模体及检测工具等 | 195.32 | 3 | 1 | 工业 |
| 包2：原子吸收光谱仪等 | 173.92 | 3 | 1 | 工业 |
| 包3：脉冲场电泳仪等 | 149.25 | 2 | 1 | 工业 |
| 包4：全自动微生物质谱检测系统 | 151.05 | 2 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为704.78万元，其中205.6万元/包1、183.07万元/包2、157.11万元/包3、159万元/包4。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

## 四、投标、开标有关说明

（一）通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网”或“重庆市公共资源交易网（黔江区）网”上下载本项目招标文件以及图纸、澄清、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2021年8月19日）起5个工作日。

（四）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到。

（五）投标地点：重庆市黔江区公共资源综合交易中心开标二室（黔江区城西八路18号四楼）。

（六）投标截止时间：2021年9月9日北京时间10:00。

（七）开标时间：2021年9月9日北京时间10:00。

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金交款形式：

投标保证金缴纳

1、通过重庆市公共资源交易网（黔江区）（https://www.cqggzy.com/qianjiangweb/）→用户登录/注册获取账号缴纳保证金。

2、投标保证金必须按招标文件规定的时间和金额缴纳（投标人应足额交纳投标保证金，并汇至所投包对应的账户，避免因账号填写不全引起投标无效）。

3、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金到账截止时间
     2021年9月9日 9时00分

（四）投标保证金的退还

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市黔江区公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还(凭合同书原件到交易中心办理)。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（九）投标人可以选择其中一包或者多包参与投标，参与多个分包投标的投标文件按要求分别编制、装订，否则投标无效。

## 八、联系方式

（一）采购代理机构:重庆市黔江区公共资源综合交易中心

联系人：冉老师

邮  编：409000

电  话：（023）79241473

传  真：（023）79241473

地  址：重庆市黔江区城西八路18号(四楼)

采购人：重庆市黔江区疾病预防控制中心

联系人：覃老师（023-79226177）

邮编：409000

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注（是否要求进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 序号1-14 |
| 1 | 医用诊断X线机性能检测设备（套）含普放模体及检测工具 | 套 | 1 | 见该表后 | 是 |
| 2 | 防护级χ、γ辐射剂量（率）仪 | 台 | 1 |  | 是 |
| 3 | 中子检测仪 | 台 | 1 |  | 是 |
| 4 | X，γ个人报警仪 | 台 | 2 |  | 是 |
| 5 | 中低流量采样器电池 | 块 | 10 |  | 是 |
| 6 | 防暴中低流量采样器（1-5000ml/min） | 台 | 10 |  | 是 |
| 7 | 余氯/二氧化氯检测仪 | 台 | 1 |  | 是 |
| 8 | 电磁场强测定仪 | 台 | 1 |  | 是 |
| 9 | 个体噪声检测仪 | 套 | 5 |  | 是 |
| 10 | 多功能监测仪 | 台 | 2 |  | 是 |
| 11 | 大流量采样器 | 台 | 6 |  | 否 |
| 12 | 一氧化碳、二氧化碳二合一检测仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 13 | 氡气/钍射气测量仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 14 | 个人防护用品套装 | 套 | 8 |  | 否 |
| 包2 | 序号15-21 |
| 15 | 原子吸收光谱仪 | 台 | 1 | 见该表后 | 是 |
| 16 | 微波消解仪 | 台 | 1 |  | 是 |
| 17 | 多参数测试仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 18 | 自动液液萃取仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 19 | 全自动蒸馏仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 20 | 凯氏定氮仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 21 | 索氏提取仪 | 台 | 1 |  | 否 |
| 包3 | 序号22-42 |
| 22 | 脉冲场电泳仪 | 台 | 1 | 见该表后 | 是 |
| 23 | 凝胶成像系统 | 套 | 1 |  | 是 |
| 24 | 生物信息数据管理软件 | 套 | 1 |  | 否 |
| 25 | 微生物培养箱 | 个 | 1 |  | 否 |
| 26 | 安全运输箱（12升） | 个 | 1 |  | 否 |
| 27 | 安全运输箱（10升） | 个 | 1 |  | 否 |
| 28 | 可调电炉 | 个 | 1 |  | 否 |
| 29 | 旋涡混合振荡器1 | 个 | 1 |  | 否 |
| 30 | 旋涡混合振荡器2 | 个 | 1 |  | 否 |
| 31 | 鸡胚培养装置 | 台 | 1 |  | 是 |
| 32 | 生物安全柜 | 个 | 1 |  | 否 |
| 33 | （-）25低温保存箱 | 个 | 1 |  | 否 |
| 34 | 离心机1 | 台 | 1 |  | 是 |
| 35 | 离心机2 | 台 | 1 |  | 是 |
| 36 | 单道移液器（1-10ul) | 个 | 1 |  | 是 |
| 37 | 单道移液器（2-20ul)） | 个 | 1 |  | 是 |
| 38 | 单道移液器（20-200ul)） | 个 | 1 |  | 是 |
| 39 | 单道移液器（100-1000ul） | 个 | 1 |  | 是 |
| 40 | 单道移液器（10-100ul) | 个 | 1 |  | 是 |
| 41 | 电动助吸器 | 个 | 1 |  | 是 |
| 42 | 超纯水机 | 台 | 1 |  | 否 |
| 包4 | 序号43 |
| 43 | 全自动微生物质谱检测系统 | 套 | 1 | 见该表后 | 否 |
| 说明：各分包部分设备经批准可以采购进口产品，详见此表备注。 |

## 二、技术参数要求

包1：

（一）医用诊断X线机性能检测设备（套）含普放模体及检测工具（要求进口设备）

1.X射线质量评估系统

1.1 可用于检测所有诊断医用X光机质量性能检测。同时还可具备测量光照度、散漏射线、mA/、mAs、AEC/ABC模式下的剂量、剂量率的功能。检测探头小巧，更便于检测对探头摆放位置要求严格的设备如全景牙科机等；

1.2 设备性能

1.2.1 一台主机可以搭配不同探头用以满足不同客户的需求，并可以根据客户需求将探头功能分离和整合；

1.2.2 主机自带显示屏，尺寸≥4.3" LCD，能独立显示所有测量数据并自动保存10000次曝光数据，并可以通过蓝牙无线连接与主机进行实时通讯与双向控制；

1.2.3 拍片透视探头、乳腺探头体积小巧，重量不大于50g；

1.2.4 测量X射线剂量率低于15nGy/s和高于100mGy/s时使用同一探头，无需更换探头；

1.2.5 光探头为国家一级光度计，并提供仪器设备检定或校准证书；

1.2.6 乳腺探头具有W/Ti射线线质剂量和半价层测量功能，并提供仪器设备检定或校准证书；

1.2.7  CT电离室探头具有剂量长度乘积测量功能，并提供仪器设备检定或校准证书；

1.3 拍片透视探头

剂量量程1 nGy – 9999 Gy，不确定度5 %；

剂量率量程1 nGy/s – 500 mGy/s，不确定度5 % ；

千伏峰值量程40 – 150 kVp 不确定度2 %；

半价层量程1 – 14 mm Al不确定度10 %；

总滤过量程1.5 – 35 mm Al不确定度10 % 或 0.3 mm Al；

曝光时间量程1 ms – 999 s分辨率0.1 ms；

剂量/脉冲量程1 nGy/脉冲 – 999 Gy/脉冲；

1.4 乳腺探头

剂量/剂量率和半价层无需设定；

Mo/Mo, Mo/Rh  20 – 40 kVp；

Rh/Ag 27 – 40 kVp；

Mo/Al, W/Rh, W/Ag, W/Al, Rh/Rh, Rh/Al 20 – 50 kVp；

Mo/Cu, Rh/Cu, W/Cu, W/Ti 40 – 50 kVp；

剂量量程1 μGy – 9999 Gy，不确定度5 %；

剂量率量程10 μGy/s – 300 mGy/s，不确定度5 %；

千伏峰值量程20 – 50 kVp，不确定度2 %；

半价层量程 0.2 – 3.6 mm Al，不确定度5 % 高于 25 kV；

剂量/脉冲量程1 μGy/脉冲 – 999 Gy/脉冲(0.1 mR/脉冲 – 999 R/脉冲)；

1.5 光探头

级别DIN 5032 part 7 class B；

亮度量程0.01 – 10 000 cd/m2，分辨率0.001 cd/m2，孔径角5°不确定度，照度A 3%；

人眼 CIE 曲线最大误差(V(λ))< 3 % ；

照度量程0.1 – 100 000 lux，分辨率0.01 lux 不确定度 照度A 3%；

人眼 CIE 曲线最大误差(V(λ))< 3 % ，余弦角响应最大误差< 3 % ；

1.6 CT 探头

能量响应< 5 % 在70-150kV之间；

主动环境补偿80 – 106 kPa, 15 – 35 °C (59 – 95 °F)；

剂量量程10 μGy – 999 Gy (1 mR – 999 R)，不确定度5 %；

剂量长度乘积量程100 μGycm – 9999 Gycm(10 mRcm – 9999 Rcm)，不确定度5 %；

剂量率量程10 μGy/s – 250 mGy/s(70 mR/min – 3400 R/min)，不确定度5 %；

时间量程10 ms – 999 s分辨率1 ms；

1.8平板工作站

平板电脑操作系统： Windows 10；

实体按钮：音量，电源；存储：固态驱动器 (SSD)128GB 以上；屏幕：10 英寸以上；

显示屏：分辨率 2736 x 1824 (267 PPI)，对比度：1300：1，宽高比：3： 2 ，触控：10 点多点触控；

处理器：第6代英特尔酷睿 i7；

1.9屏幕亮度计

亮度测量范围(0.1～199.9×103) cd/m2；

相对示值误差±5％	 ；

匹配误差     < 6%	；

线性误差	±1%	 ；

换档误差	±1%	；

疲劳误差	－0.5%	；

响应时间	<1秒	 ；

使用环境	温度(0~40)℃；湿度＜85％RH；

2.CRDR牙科性能检测模体及其工具

2.1空间分辨力测试卡

2.1.1分辨率：0.6-10.0LP/mm (2块）；

2.1.2组数：26组；

2.1.3铅箔厚度：0.1mm；

2.1.4尺寸：65X55mm；

2.1.5分辨率：0.6-12.0LP/mm（2块）；

2.1.6组数：28组；

2.1.7铅箔厚度：0.05mm；

2.1.8尺寸：65X55mm；

2.2.低对比度细节检测模体：

2.2.1 直径：180mm，厚度：10mm；

2.2.2 模体外缘有3个圆形标记，直径分别为150mm，160mm；和170 mm，用于几何一致性和准直检测；

2.2.3 18个直径8mm的低对比度孔，产生的对比度范围为0.9% - 16.7%（0.9%，1.1%，1.3%，1.5%，1.7%，2.2%，2.7%，3.2%，3.9%，4.5%，5.3%，6.7%，7.5%，8.8%，10.9%，12.8%，14.8%，16.7% @70kV）；

2.2.4 空间分辨力测试卡范围：0.6 - 5.0 LP/mm，铅箔厚度0.1mm；

2.2.5 包含Pb和Cu正方形标记，带有圆形明亮和暗色物体，用于亮度和对比度调节；

2.2.6 包含1块0.5mm厚铜板，1块1mm厚铜板；

2.2.8配置清单：

低对比度细节检测模体1块；

0.5mm厚铜板1块；

1mm厚铜板1块；

便携箱1个；

光野射野一致性检测板（钢板），检测筒1套；

滤线栅对准工具1套；

透视低对比度分辨力模体1个，有 7 mm～11 mm 直径中的一组细节，对比度至少包含 2%～4%。

2.3.水模体：

2.3.1 尺寸：20cm*30cm*30cm；

2.3.2 箱壁用有机玻璃制；

2.3.3 1.5mmCu，铜板尺寸，为300mm×300mm×1.5mm；

2.3.4.水模体便携箱1个；

2.4. 十字嵌铅刻度米尺（铅尺）

2.4.1 铅尺十字交叉，尺身中心刻有圆孔；

2.4.2 长30cm，宽3cm，1mm刻度间距，嵌铅刻度；

2.4.3 1套2把铅尺带有机玻璃铅尺盒；

2.4.4 配置清单：

十字交叉铅尺1套2根；

铅尺盒1个；

2.5.屏片密着检测板

2.5.1产品尺寸：240mmX300mmX8mm；

2.5.2 网格尺寸：0.5mm；

2.5.3 导线直径：0.1mm；

2.5.4 带有25mmX25mm空白区域测量光密度；

2.6.过滤板套装

2.6.1 铜板材质为黄铜，铝板材质为纯铝，铅板材质为铅和PMMA组合；

2.6.2 铜板和铝板加工规整，精细，表面拉丝工艺处理，防锈防腐蚀；

2.6.3 铅板表面覆盖PMMA，对铅板进行有效保护，防止铅板变形和损伤；

2.6.4 铜过滤板：厚度1.0mm，20cm×20cm；

2.6.5 配置清单：

0.5mm厚铜板20cmX20cm 1块；

1.5mm厚铜板20cmX20cm 1块；

1mm厚铝板20cmX20cm 1块；

1mm厚铜板15cmX15cm 2块；

2mm厚铅板15cmX15cm 2块；

4mm厚铅块4cmX4cm 1块；

2cm厚铝板18cmX18cm 1块；

1.5cm厚铜板18cmX18cm 1块；

2.6.6铜过滤板：0.8mm铜过滤板，铜的纯度不低于99%，厚度尺寸误差控制在±0.02mm；

2.7牙科性能检测模体：

2.7.1含有不同大小的中心环槽4个，用于放置不同尺寸的锥形准直筒；

2.7.2 高对比分辨率测试范围：1.6-3LP/mm，4-8LP/mm；

2.7.3 低对比度分辨力测试模块：0.5 mm 铝板上有4个深度不同的钻孔，直径为1mm，1.5mm，2mm和2.5mm；

2.7.4 模体带有6mm厚铝吸收体；

2.7.5 配套进口0.8mm厚铜板1块；

2.7.6配套进口绷带，用于固定模体到口内牙科机集线筒。

2.7.7配置清单：

中心环槽4个；

测试模体1块；

底基板1块；

0.8mm铜板1块；

黑色绷带1根；

便携箱1个；

3.CT性能检测模体及其工具

3.1.CT头体模

3.1.1 符合国家标准《GB/T 17589-2011X射线计算机断层摄影装置影像质量保证检测规范》和《WS 519-2019 X射线计算机体层摄影装置影像质量控制检测规范》要求；

3.1.2 CT剂量模体由固体丙烯酸树脂（PMMA）制成，头部体部模体成嵌套式设计；

3.1.3 头部模体，直径16cm，长15cm；

3.1.4 体部模体，直径32cm，长15cm；

3.1.5 两个模体圆周四周有4个探头孔，内层头部模体中心有1个探头孔，共计9个孔；

3.1.6  9根PMMA插棒用于测量时插入不使用的探头孔中；

3.2. CT性能检测模体

3.2.1模体能完成轴向CT扫描和螺旋CT扫描成像系统的性能评价和质量保证；

3.2.2 包含四个模块：片几何结构和曝光模块，空间分辨力模块，低对比分辨力模块；场均匀性和噪声模块；

3.2.3 检测定位光精度，层厚，CT值线性，空间分辨力，低对比分辨力，均匀性和噪声；

3.2.4 空间分辨力：1-21LP/cm；

3.2.5 低对比分辨力：0.3%，0.5%，1.0%；

3.2.6 场均匀性和噪声模块采用固体水材质，方便耐用，检测结果准确；

3.2.7配置清单

CT性能检测模体；

1个水平尺1个；

原装专用箱1个；

倾角仪1个（校准证书）；

3.3 CT均匀水模体

3.3.1符合国家标准《WS 519-2019 X射线计算机体层摄影装置影像质量控制检测规范》要求；

3.3.2水模外径20mm，内径18.2mm；

4.DSA性能检测模体：

4.1  模体（含推进装置）尺寸：200 X 170 X63mm；

4.2 测试区域PMMA厚度：57mm；

4.3  插件主体厚度10mm，长度160mm，宽度170mm；

4.4  7级动态铜楔梯：厚度为0.2mm-1.4mm，另有1组厚度为1.4mm - 0.2mm铜楔梯用做对数补偿测试；

4.5 血管模拟板插件，含有4条厚度分别为0.05 mm, 0.1mm, 0.2mm和0.4mm的铝条用来模拟不同的血管密度；

4.6  无线遥控电动推进，检测过程中使血管模拟板产生不同方向的运动，可有效地降低检测人员测量时的受照剂量；

4.7 配置清单

DSA 性能检测模体1个；

配便携箱1个；

5 乳腺模体及其工具

乳腺阈对比度细节模体；

5.1 主板尺寸：240 X 180 X 20mm；

5.2 主板包含256个细节对比度模块（10mm深），每个对比度模块包含2个金箔片(纯度99.99％)，共512个；

5.3  16行金箔片直径为0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25,0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.00, 1.25, 1.50，2.0mm；

5.4  16排金箔片厚度为0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.09, 0.13, 0.15, 0.20, 0.25, 0.35, 0.50, 0.70, 1.00, 1.42, 2.00µm；

5.5 直径精度0.001mm (1µm)，厚度精度：0.1nm (0.0001μm)；

5.6  2块240 X 180 X 10mm PMMA板；

5.7  2块240 X 180 X 5mm PMMA板；

5.8  乳腺性能模体（半圆形）1个；

5.9  PMMA衰减均匀衰减模体1套，为5块PMMA有机玻璃板，尺寸10X12cm，4块1cm厚，1块2cm厚，厚度误差在1mm内；

5.10  铝片组合1套，矩形尺寸至少 8 cm×8 cm，铝的纯度不低于 99.9%，厚度尺寸误差 5%内；

各铝片组应能达到 0.2 mm、0.3 mm、0.4 mm、0.5 mm、0.6 mm 的厚度；

6.乳腺光野检测尺

6.1 量程：10cm，精度0.25cm；

6.2 接受曝光后自动激活，具有自动复位和自动关闭功能；

6.3 无需将光野调成方形、无需冲洗胶片；

6.4 最低探测下限电压量程：30KVP。

（二）防护级χ、γ辐射剂量（率）仪（要求进口设备）

1.仪器有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式；

2.探测器：塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm；

3.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv；

4.连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h；

短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h ；

脉冲辐射剂量率：0.1µSv/h-10 Sv/h；

5.最小脉冲时间：10ns；

6.能量范围 ：0.015 –10MeV；

7.137Cs能量响应灵敏度；

from 15 keV to 60 keV ±35%；

from 60 keV to 3 MeV ±25%；

from 3 MeV to 10 MeV ±50%；

8.137Cs灵敏度70 cps/μSv h-1；

9.伴随性β辐射灵敏度: 3·10-7 µSv/h-1·Bq-1；

10.操作模式设置时间：1min；

11.连续操作时间

交流电或直流电 不少于12h；

12.操作温度范围 ： -30 - +50℃；

13.持续和短时剂量和剂量率测量误差：±15%；

14.相对湿度≤95%；

15.防护等级 IP54；

16.重量： ≤0.9 kg；

配置清单

主机1台；

充电器1个；

过滤帽1个；

手柄1个；

仪器箱1个。

（三）中子检测仪（要求进口设备）

1．探测器类型：

主机：GM计数管；

探头：3 He比例计数器；

2.剂量率范围：

主机：1µSv/h - 10mSv/h；

探头：0.1µSv/h - 10 mS v/h；

3.剂量范围：

主机： 1 µSv - 1 Sv；

γ射线探测器：0.1µSv ...10Sv；

4.能量依赖性：

（137Cs 662Kev） 主机    -25%...+35%( 能量范围60 KeV—3 MeV)；

5.灵敏度：

主机相对于137Cs伽马辐射源：1.0 cps/µSv·h-1；

探头相对于Pu-Be中子辐射：0.335cps/µSv·h-1；

6.能量响应范围：

主机（γ）：60Kev-3Mev；

探头（n）：0.025ev-14Mev；

7.中子通量密度测量范围(探头）：

0.1 – 104 n·s -1·cm-2；

8.中子积分通量测量范围（探头）：

1–3·10 6 n·cm -2；

固有相对误差

剂量率测量：±20%；

剂量测量：±20%；

9.中子通量密度测量：±30% *（注释：* 针对 Pu-Be 源）；

10.防护等级:IP64；

11.持续运行时间: ≥24 h；

12.工作环境温度范围	-30℃...+50℃；

配置清单

主机1台；

专用充电器1个；

中英文说明书1份。

（四）χ、γ个人报警仪（要求进口设备）

1.剂量率的显示范围         0.01 μSv/h ... 10 mSv/h；

2.剂量率的测量范围         0.1 μSv/h ... 10 mSv/h；

3.剂量的显示范围           0.01 μSv ... 9.99 Sv；

4.剂量的测量范围           0.1 μSv ... 1.99 Sv；

5.剂量率及剂量的测量的相对误差  ±15% max；

6.标定误差                      ±5% max；

7.灵敏度 to 137Cs               1.8 cps/μSv·h-1；

8.能量范围                      50 keV ... 3 MeV；

9.能量响应, 662 keV (137Cs)        ±30% max；

10.角响应 ±60°各方向响应；

11.For 137Cs and 60Co             ±25%；

12.For 241Am                       ±60%；

13.测量响应时间 (剂量率大于 1 μSv/h)≤10 sec；

14.测量负荷：最大承受100倍的剂量率测试范围上限；

15.自然辐射环境下的最大运行时间    ≥5,000 h；

16.工作温度                -20°C ... +50°C；

17.相对湿度 35°С （无凝结）      ≤95%；

18.防护等级                        IP40；

19.电源                            2 x AA；

配置清单

主机1台；

专用充电器1个；

中英文说明书1份。

（五）中低流量采样器电池（要求进口设备）

1.电压：7.2V ；
2.种类：NIMH；
3.电流1A；
4.取得ATEX Ⅱ认证；
5.配套现有PLUS采样器使用。

（六）防暴中低流量采样器（1-5000ml/min）（要求进口设备）

1.总流量范围：1-5000cc/min；

2.流量精度 +/-5%；

3.最大背压：40"H2O；

4.操作时间：至少8小时以上;

5.错误报警：一旦流量误差超过5%，将显示错误，如持续30秒泵将停止;

6.大屏幕LCD显示;

7.可显示：流量，采样时间，采样体积，背压，电池状态， 预期可采样时间，日期，时间内，操作模式等;

8.防爆等级：符合ATEX认证;

9.符合国标：GBZ2.1-2007，GBZ159-2004和GB/T17061-1997;

10.配置GPDM专用数据编辑及管理软件;

11.标准配置：

采样器主机 1台;

专用座充电源 1个;

采样附件 1套;

8001490可调阀组 1套;

37MMH-3总尘采样器 1个;

中文操作手册 1本;

硬质便携箱 1个;

定制专用定点采样装置 1套.

（七）余氯/二氧化氯检测仪（要求进口设备）

1.用途：适用于市政、水利、饮用水水中余氯、二氧化氯、总氯、化合氯等多项常规指标的实验室及现场快速检测；

2.技术要求：

2.1工作条件：

2.1.1操作温度：0 至50℃；

2.1.2湿度：最大相对湿度90%（50℃时）；

2.1.3电源：可更换碱性电池供电；

3.技术性能指标：

3.1读数模式：直接显示浓度值测量结果；

3.2工作波长及误差：465nm、575nm；±2nm2；

3.3波长选择：可以基于测试方法自动选择；

4.滤光片宽度：10nm；

5.检测项目量程及精度：游离余氯和总氯（氯胺））：0.01- 5.00mg/L，0.01mg/L；二氧化氯：0.02 - 10.00 mg/L，0.01mg/L;

6.内存：10组检测结果;

7.测量室：可匹配外径为13-25mm的圆型比色管;

8.空白/零点：可存于内存中或在每次检测前设置;

9.操作系统：支持中文和图示操作;

10.配套试剂均为预制式，无需现场配制，固体试剂采用泡罩片形式包装，保质期5年以上;

防护等级：IP67。

（八）电磁场强测定仪（要求进口设备）

电磁场强测定仪（包括工频，高频，超高频，微波）

1.仪表配置：

1.1 主机一台；

1.2 低频（工频）电磁场探头（1Hz-400kHz）；

1.3 高频、超高频（射频）电场探头（100kHz -8GHz）；

1.4 配套专用软件；

1.5 木质支架

1.6 光纤电缆

2.主要技术参数：

2.1主机技术指标：

2.1.1 支持频率范围：0Hz-60GHz；

2.1.2 屏幕：不小于4.3英寸（272×480）TFT彩色防眩光屏幕；

2.1.3 显示：中文操作界面，可同时显示测量数据实时值、最大值、最小值、平均值、X/Y/Z三轴值、当前时间、电池电量、探头型号、探头频率范围、探头序列号、平均方式、平均时间、实时值、最大值、最小值、平均值、时域或频域曲线图；

2.1.4 一键截屏，快速保存仪器界面监测值和图表；

2.1.5 测量时间可调：1 分钟、5 分钟、6 分钟、30 分钟、1小时、2小时、最长100 小时，支持手动输入测量时长:1秒步进；

2.1.6 自定义延时测量时间：0s、5s、10s、15s、20s、30s、1分钟；

2.1.7 日志测量功能：在仪表关闭情况下，根据时间设置开始测量；

2.1.8 空间平均:支持100个场所的空间平均，存储每个场所测量值和总值,空间平均测量值通过彩色柱状图展示，可通过键盘左右键移动观察；

2.1.9 满足IEC/EN 62311和62233标准，可使用100 cm² 和3 cm² 各向同性低频探头直接对磁场暴露进行评估使用计权RMS和计权峰值（WPM）的测量方式（至少内置标准：GB8702-2014；）对各种波形自动进行暴露评估，消除了基于FFT进行评估中存在的过高估计问题；

2.1.10 存储：存储间隔可设置（从0.5秒到6分钟），可存储超过100万个样本。输出报告格式为EXCEL格式，便于编辑；

2.1.11 可选配非外挂式的内置GPS。

2.1.12 数据记录模式要求：自动定时记录，手动记录，超阈值记录等；

2.1.13 单位选择：V/m、kV/m、A/m、μW/cm2、mW/cm2、W/m2、nT、μT、mT、T、mG 、% (基于标准的)；

2.1.14 阈值声音报警功能，可自定义报警限值。

2.1.15 光纤接口：用于远程监测和仪器设置；

2.2工频探头技术指标：1Hz-400KHz （三轴各向同性）；

2.2.1 用于测量工频电磁场（如用于变电站、交流输变电线等工频电磁环境测试）；

2.2.2 传感器面积：不小于100 cm²（根据个别应用可选配3 cm²探头用于电焊和特殊电器测试）；

2.2.3 测量方式：三维全向的选频测量和宽频测量，同一探头可根据GB8702-2014，ICNIRP 2010、2013/35/EU，IEEE C95.6(公共场所/职业场所) 等标准进行峰值加权测试；

2.2.4 探头具备在1Hz-400KHz选频段测试功能，满足GB8702-2014《中华人民共和国电磁环境控制限值》；

2.2.5 电场频率范围：1 Hz – 400kHz，量程4mV/m-100KV/m；

2.2.6 磁场频率范围： 1 Hz – 400 KHz,，量程0.1nT-40mT ；或0.5nT - 10 mT (100 Hz - 10 kHz) 低于100Hz是上限范围随着频率降低而线性增加；（即20mT@50Hz；40mT@ 25Hz）；

2.2.7 各向同性:0.42dB （± 5.0 %）；

2.2.8 典型不确定度：0.67dB （± 8.0%）；

2.2.9 线性：± 1 %（小于0.1dB）

2.2.10 过载量程：电场>200KV/m；磁场：>2000 mT up to 60 Hz；

2.2.11 温度响应：±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C)；

2.2.12 提供CNAS认可的ISO 17025校准证书；

2.3 高频、超高频探头技术指标：100KHz～8GHz（三轴各向同性）；

2.3.1可测量频率覆盖广播、电信及工业设备、基站等信号；

2.3.2 频率范围：100KHz～8GHz（三轴各向同性）；

2.3.3 频率响应：+ 0.5 dB @6.5 GHz；1.5 dB @ 5 GHz；

2.3.4 线性度：± 0.5 dB (0.5 V/m - 100 V/m)；

2.3.5 测量范围：0.2– 1000 V/m；

2.3.6 分辨率： 0.02 V/m ( 直至7.5 V/m)； 0.1 V/m (从7.5 V/m 到 130 V/m)；

2.3.7 动态范围：不小于70dB；

2.3.8 温度响应：+ 0.1/ - 1 dB (related to 20 ºC)；

2.3.9 传感器类型：各向同性RMS二极管技术；

2.3.10 提供CNAS认可的ISO 17025校准证书；

（九）个体噪声检测仪（要求进口设备）

1. 2级精度，1/2麦克风内置TEDS技术；

2. 启动自动校正;

3. 符合IEC61252,1NSI S1 25-1991;

4. 测量范围：60-140dB;

频率范围：30Hz-8KNz;

6. 频率计权：A\C\Z;

7. 测量参数：LAVG/LEQ，SPL,MAX,MIN,SEL,SEL8，

PSEL,LEPD,DOSE(%),TWA,E,E_8h,Peak，RUN TIME,UPPER

LIMIT,TIME,L,DOSE(D-8h);

8. 时间历史记录;

9. OLED高亮度显示;

10.本质安全防爆;

11. supervisor中文专业数据处理管理软件;

12.标准配置：

主机                            1台;

充电电源                        1个;

防风罩                          1个;

专用软件及中文操作手册（U盘）  1个;

硬质携带箱                      1个。

（十）多功能监测仪（要求进口设备）

1.1具有蓝牙连接功能；

1.2 3.5英寸显示屏，带背光显示，暗光下方便可读数；

1.3 EN 12599 建筑物通风.安装通风和空调系统的试验规程和测量方法，GB 50243 通风与空调工程施工质量验收规范；

1.4通过App应用程序可实现快速设置，方便操作和在线创建报告；

1.5温度范围:-20 ~ +70 °C；

1.5.1测量精度:±0.5 °C (0 ~ +70 °C) ±0.8 °C (-20 ~ +0 °C)；

1.5.2分辨率:0.1 °C；

1.6湿度范围:0 ~ 100 %RH；

1.6.1测量精度:±1.8 %RH + 3 %测量值 在 +25 °C(5 ~ 80 %RH)；

1.6.2分辨率:0.1 %RH；

1.7差压范围:+700 ~ +1100 hPa；

1.7.1测量精度:±3.0hPa；

1.7.2分辨率:0.1hPa；

1.7.3相应时间:1 s；

1.8风速范围:0~50m/s；

1.8.1测量精度:±（0.03+4%测量值）（0~20m/s)、±（0.5m/s+5%测量值）（20.01~30m/s)；

1.8.2分辨率:0.01m/s；

1.9 照度范围：0~100000Lux 0~9300ftc；

1.9.1测量精度：DIN 13032-1 Appendix B 、F1 = 6 % = V(Lambda) adjustment、F2 = 5 % = (余弦补偿)、等级 C，根据DIN 5032 - 7；

1.9.2分辨率：0.1 Lux (< 10000 )、1 Lux (> 10000 )；

1.9.3符合DIN EN 13032-1标准的精度和DIN 5032-7标准的C级精度；

包含双联通用型测量仪、蓝牙连接四功能风速探头（内置温湿度、绝对压力传感器）、手柄适配器和蓝牙手柄、伸缩杆（可延长至1.0 m）、电池、出厂报告以及仪器箱。

（十一）大流量采样器（包括防爆，流量范围覆盖（3～30L/min）

1. 恒压恒流：无刷真空泵机，自动闭环控制技术，仪器能根据负载大小自动调节流量；

2. 高灵敏度的电阻触摸屏：采用5寸高亮彩色显示屏，分辨率达854*480，显示内容更丰富；

3. 采样数据可打印，并可用U 盘进行数据导出，快速升级软件；

4. 大容量电池供电：标准18650电池组，电路采用过压，过流，过温，过充，过放，短路等多种保护以确保电池用电安全，可满足4小时以上恒流采样；

5. 多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所防爆功能；

6. 多种采样功能：配合不同的切割器可采集呼吸性粉尘和总尘；并且兼容微生物采样28.3L/min；

7. 实时时钟：内置高精度时钟，与实际时间保持一致，计时误优于±0.2%；

8. 配备全尘、呼尘采样头；不锈钢三角架自由调整高度与角度；

9. 超强负载：空心杯无刷泵机，克服微孔滤膜甚至聚四氟乙烯滤膜的采样阻力；

10. 恒压恒流：使用闭环控制系统，流量不受电压波动和气阻变化影响，流量持续恒流；

11. 流量自校：用户可对采样流量进行自主校正；

采集呼尘：仪器配置呼尘采样头，20L/min采样时满足BMRC曲线；

13. 系统支持GPS模块和4G模块拓展功能；

14.  超简化傻瓜操作，从开机到采样只需点击两次按键即可完成；

15. 异常情况报警和记录情况。记录情况包含：低电量提醒、压力突变（人为堵主进气口干扰采样）、异常关机、未授权操作（人为更改以设定好的参数）、采样位置突变等；

16. 授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效；

17. 采样流量：（3~30）L/min；

分辨率：0.1L/min；

最大允许误差：≤±5%；

带载能力：30L/min流量时，负载能力＞5kPa；

21. 重量：<2.5kg；

22. 内置电池续航时间：＞4H（流量20L/min 负载5kPa）；

23.防爆等级：ExicⅡb T5 Gc。

（十二）一氧化碳、二氧化碳二合一检测仪

1.测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）；
2. 采样方式：内置泵吸式；
3. 测量范围：0~50.0×10-6CO，0~0.500%CO2或0~200.0×10-6CO，0~1.000%CO2；
4. 分 辨 率：0.1×10-6 CO；0.001% CO2；
5. 重 复 性：≤1% 满刻度；
6. 零点漂移：≤±2% 满刻度/h；
7. 跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h；
8. 线性偏差：≤±2% 满刻度；
9. 温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃；
10. 一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度；
11. 预热时间：≤30min；
12. 响应时间：CO：t0～t90≤45S；CO2：t0～t90≤15S；
13. 流量范围：（0.5-1.2）L/min；
14. 存储功能：≤5000组测量数据；
15. 数字接口：USB，配数据传输软件；
16. 标准配置：主机、取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱；
17. 供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池；

18. 配置：CO CO2 N2 2L标准气体各一瓶含减压阀及标准物质证书；
（十三）氡气/钍射气测量仪

1. 探测器采用钝化离子注入平面硅（PIPS）先进技术，接触面极薄，坚固耐用，低噪声；

2. 采用泵吸静电收集能谱法；

3. α能谱分辨率高，实时显示测量图谱；

4. α能谱最高支持4096道；

5. 采用上下位机分离设计，下位机采用STM32工业芯片控制，可靠性高；上位机采用安卓系统触摸屏实现强大的用户界 面和丰富的功能，同时易于升级维护；

6. 内置打印机，及时打印测量结果；

7. 内置存储空间，可存储多达20万条测量和能谱数据；

8. 采用数据库进行数据管理，可以管理大容量数据，高速读取、写入；

9. 采用测量灵敏度温湿度自动补偿（无需干燥管）技术，可实现真正的无人值守连续测量；

10. 可实现远程在线连续检测；

11. 支持USB设备软件升级；

12. 检测对象：Rn-222（氡）和 Rn-220 （钍）；

13. 检测功能：空气氡浓度、土壤氡浓度、水中氡浓度、氡析出率测量；

14. 测量方式：主动泵吸静电收集，4096道α能谱测量；

15. 探测器：PIPS半导体探测器；

16. 温度：精度±0.2℃；温湿度自动修正； 湿度：精度±1.8%RH；

17. 灵敏度：≥0.65cpm/[ pCi/L]；(10%RH 湿度下)；

18. 探测下限：低至1Bq/m³；

19. 测量范围： 空气氡：1~1000000Bq/m³ ；

20. 土壤氡：100~1000000Bq/m³ ；

21. 水中氡：0.002~1000.000Bq/L ；

22. 析出率：0.001~60.000Bq/[ m²• s] ；

23. 吸气方式：主动泵吸静电收集；

24. 界面显示：不小于5寸Android系统屏，不低于800*480高清显示，支持多点触控，支持电池电量显示；

USB通讯接口、可实现远程在线连续检测、USB设备软件升级；

打 印：内置打印机；

电 源：24V/10Ah,（可充电锂电池），配专用充电器；

电池续航：连续运行 20 小时；

环境条件：-10℃~60℃，相对湿度≤90%；

25. 本仪器的设计、制造、安装和服务通过ISO9001：2008质量体系认证、 GB/T24001-2004《环境管理体系认证证书》、 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系认证证书》；

配置清单

主机1台；

专用充电器；

内置打印机（含打印纸）；

土壤氡取样器一套；

橡胶管一根。

（十四）个人防护用品套装

防尘口罩 50个；

防毒面具1个；

防护眼镜1个；

防护耳塞 2个；

防护服   1套；

定制集装箱1个。

包2：

（十五）原子吸收光谱仪（要求进口设备）

1. 仪器工作环境
1.1 室    温 ： 15 ~ 35 C；
1.2 相对湿度 ：   80%；
1.3 电    压 ： 220V AC  10%；
2. 仪器总体设计：整套仪器为横向加热、纵向交流塞曼扣背景石墨炉原子化系统；
3. 主要技术要求
3.1 光学系统
3.1.1  火焰法是“实时”双光束（同时检测样品和参比光束）；
3.1.2  波长范围：190 – 900 nm；
3.1.3 光栅密度：1800 条/毫米；
3.1.4  双闪耀波长：236 nm和597 nm；
3.1.5 光栅面积：≥64mm × 70mm；
3.1.6 线性色散倒数：1.6 nm/mm；
3.1.7  光谱通带：0.2-2.0 nm，马达狭缝驱动自动狭缝选择（包括高和低高度自动选

择）；
3.2光源系统
3.2.1  8灯系统：全自动8灯灯架，有下一灯预热功能和自动关灯功能；
3.2.2  同时点灯数目：可同时点亮2个灯；
3.2.3  灯电流设置：计算机全自动控制；
3.2.4  灯电流范围：0–40 mA；
3.2.5  灯位置优化：全自动调节；
3.3检测器：固态检测器，同时检测样品和背景信号；
3.4石墨炉原子化器
3.4.1 石墨炉类型：横向加热石墨炉；
3.4.2  采用一体化圆弧形平台石墨管，温度范围：室温到2500℃，增量10℃；
3.4.3  最大气体流量：<0.8升/分；
3.4.4  石墨炉打开和关闭：由软件指令气动式操作；
3.4.5  实际温度控制（TTC）：自动功率补偿，原子化温度不受电压和石墨管电阻变

化影响，温度保持稳定；
3.4.6 背景校正：使用一个调制磁场的纵向交变塞曼效应背景校正；
3.4.7  石墨炉加热电流：直流电，避免交流电周期影响，吸收峰更加平滑；
3.4.8  自动基线漂移校正（BOC）：测量前自动零点校正，长时间测定基线稳定；
3.4.9  冷却系统：自启动的循环热交换系统；
3.5火焰原子化器
3.5.1  气体控制： 全计算机控制的燃气和助燃气监控，燃气和助燃气的全流量控制； 
3.5.2  安全功能：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高

度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火； 
3.5.3  燃烧系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室； 
3.5.4  预混合室：一个高强度的惰性预混合室，可同时检测水溶液和有机溶液；
3.5.5  雾化器：Pt/Ir 合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器或可调节的耐腐蚀雾化器

（由PEEK 材料制造）；
3.6 石墨炉自动进样器
3.6.1 样品数目：≥145位；
3.6.2  进样体积：1 到99微升，增量1微升；
3.6.3  进样精度：20微升进样的RSD：≤1%；
3.6.4  自动配制不少于15个标准溶液，自动稀释和浓缩样品，自动控制测定精度、线性、

回收率等；
3.7 仪器性能指标
3.7.1 石墨炉背景校正能力，大于120倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行；
3.7.2 以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb

的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999；
4. 配置要求
4.1  原子吸收光谱系统主机（含火焰、石墨炉、石墨炉自动进样器）一套；
4.2  空气过滤器1套；
4.3  空气导管2根；
4.4  国内配套空气压缩机1台；
4.5  国内配套循环冷却系统1套；
4.6  原装进口 元素灯8只；
4.7  一体化平台原装进口石墨管20只；
4.8  石墨炉自动进样器取样毛细管组件1套；
4.9  原装进口自动进样器样品瓶1000个；
4.10 石墨炉彩色摄像装置  1套；
4.11软件包，它包括有软件，接口板，电缆一根，打印机电缆一根；
4.12品牌电脑及激光打印机1套；

5.质保期：安装调试验收完毕3年。

（十六）微波消解仪（要求进口设备）

1 功能要求

1.1 主机能一次性处理不少于40个样品，消解罐无任何耗材或易损件；

1.2 满足环境、食品等样品的消解；

2 主机要求

2.1制造商具有ISO9001证书、连续非脉冲微波证书、需提供三项国际安全认证证书，消解过程中无需值守；

2.2防爆安全门：防爆多层复合钢结构可视化安全门，在危险出现的时能自动平行弹出，提前释放横向冲击波，具有防爆可视窗且可正面观察腔内运行情况，保证操作安全；

2.3具有安全门三连锁，连锁监控系统，双重腔内泄漏热电偶传感器设计，用于防止意外操作所引起的电磁泄漏和监测机器内部可能产生的微波泄漏对人机的伤害；

2.4 电磁屏蔽：具有单向循环晶体，吸收体保护，零负载运行微波屏蔽；

2.5灯光识别：可远程通过灯光信号变化观察反馈反应进程；2.6 内置排风系统：大功率湍流排风冷却设计，实现快速风冷；

2.7 操作系统：中文操作界面，显示温度曲线图，功率曲线图，实时全罐平均温度曲线图等；

2.8 主机外壳：机外壳除有防腐涂层外，还由碳纤维聚合纤维材料构成，以杜绝金属外壳长期使用后，发生腐蚀和漏电危险；

2.9 程序控制输出功率≥2000W，微波能量垂直与水平双向波导，多维输出，保证微波能量场均匀；

2.10 主机标配微波能量优化系统设计，保证微波输出能量最大化，确保同等温度条件下，消解更彻底，更易消解难处理样品；

2.11 一键操作系统：具有自动识别消解罐型号、数量、位置等功能，并自动匹配相应标准方法，实现安全的一键式自动消解；

3 安全控制系统：

3.1温度控制系统：需为无线温控系统，温度传感器数量≥2个，底部安装，能够显示并控制每个消解罐温度，无需插入式温度传感器，精度：±0.1℃；

3.2全罐温度控制系统：可设置最高温度限值，当任意罐温度达到限值时，报警并自动关闭微波；

3.3 全罐压力控制系统：监控所有压力罐内的压力变化，任何压力罐压力达到设定值，自动给出安全警告(提供该系统实际工作图片)；

3.4 火焰报警系统：实时监控腔内有无火焰，若有异常，自动给出安全警告并立即停止微波发射，防止危险的发生。（需提供火焰报警设置界面图片）；

4 消解罐组件：

4.1 高通量消解罐组件：

4.1.1 转子位数≥40位；

4.1.2转子为双层结构，转子高度不低于消解罐3/4高度（提供转子实物图）；

4.1.3高通量消解内罐：TFM材质，最高耐温≥310℃，最高耐压≥100Bar（1450psi），反应容器体积≥60ml；

4.1.4消解罐采用非金属压力弹片泄压设计，泄压后能自动密闭，无防爆膜等易损件；

4.1.5防爆外罐：耐酸碱、可水洗、防爆、阻燃的宇航复合复合材料，具垂直定向防爆设计，5年内无裂纹，破裂等情况，否则免费更换全新外罐，超高压外罐最高耐温≥500℃，最高耐压≥500Bar（7250psi）；

4.1.6为提高工作效率以及降低成本，可选配一次性特富龙薄层管，与消解罐配套使用；

5配置要求（保证仪器正常使用，包括但不仅限于如下配置）：

5.1 微波消解/萃取系统主机：1台（含温控、压控等系统）；

5.2 火焰报警系统：1套；

5.3 高通量消解转子：1个（≥40位）；

5.4 高通量消解内罐：1套（数量与转子位数相同）；

5.5 高通量消解外罐：1套（数量与转子位数相同）；

5.6 高通量消解罐配套赶酸器：1台（批处理量与转子位数相同）；

5.7 增配消解内罐：5支（含罐体、盖子和内塞）；

6、质保要求

6.1 质保期：安装调试验收完毕3年。质保范围：整机（消解罐除外），温控、压控质保5年，腔体终身质保。

6.2安装培训：免费上门安装调试，免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等；

6.3维修响应：保修期内免费更换配件，免维修费，保修期内维修服务不收取服务费用（包括交通、住宿费），仪器终生维护，接到用户维修仪器邀请后，在8小时内给予答复，需要到现场维修，到达时间：48小时内（包括答复时间）；保修范围内的元部件等不收取费用（易损件除外）；

6.4售后服务的要求：详细的中英文操作说明书，仪器维护的有关资料和质量认证书产品合格证；免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务，终身免费提供仪器软件升级服务；免费提供中文版说明书。

（十七）多参数测试仪

1. 功能要求

模块化设计，可同时实现三通道测量显示：一表多用，可用于pH值、电导率、离子浓度、氧化还原电位（ORP）、盐度、电阻率、TDS、电导灰分、温度等参数的精确测定，可以拓展溶解氧模块，并可自动识别测量模块；

2.工作环境条件

2.1工作电压：220V；

2.2频率：50HZ；

2.3温度：5-40℃；

2.4相对湿度:40℃时最大 80%；

3.性能指标

3.1 提供pH/离子浓度测量模块,(可选配：pH/mV测量模块、电导率测量模块)；

3.2 可以通过“读数键”或“校准键”方便灵活地实现直接测量和校准。具备方法编辑功能，同时可通过OneClick快捷键直接启动方法，实现特殊应用的一键测量。方法编辑功能允许任何原始数据被用于计算方法，具备跨参数和模块编辑结果的功能；

3.3 具备不小于7英寸高分辨率彩色触摸屏，仪表内置无线电时钟，可提供包括中文的至少10种操作语言；

3.4 具有多种GLP支持功能，如密码保护、连接指纹识别器、用户管理、标准程序的复制，包括所有相关信息的GLP打印输出格式以及测量限值监控功能等。符合USP/EP/Ch.P.超纯水测量标准；

3.5 可在普通视图和uFocus视图切换，方便使用，随机配置方便单手操作的可延展uPlace支架，最高可延展至40cm配合各种容器和加热搅拌设备；

3.6 主机仪表可自动识别ISM电极，以确保电极ID的正确使用，同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里；

3.7可储存多达20000个以上数据点和250组分析结果，连接LabXTM软件(选配)后可监控仪器并实时记录测量数据，另外还可通过连接打印机、U盘等多途径输出数据；

3.8 具备完备的RS232、USB和以太网接口，可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器保、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量；

3.9  可连接磁力搅拌器，并且主机可以控制磁力搅拌器转速和启动关闭时间；

4. 精度要求

4.1 pH/离子浓度测量模块：具备pH、mV、相对mV和离子浓度测量功能；pH/离子浓度测量模块参数：pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1可调精度: ±0.002pH；mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ；离子浓度: 1.00E-9～9.99E+9,分辨率：末位有效数字，精度: ±0.5%; 温度:-30.0～130.0℃,精度:0.1℃；

4.2电导率测量模块：具备电导率、盐度、总固体溶解度(TDS)、电阻率和电导灰分等功能的测试。具备不少于13个预置和20个用户定义标准液；温度补偿具备线性、非线性、关闭、纯水模式，参比温度20℃或者25℃；

电导率测量模块参数： 电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm, 精度:±0.5%, 分辨率：0.001-1自动可变, 精确度：±0.5%；温度:-30.0～130.0℃,分辨率：0.1℃精度: ±0.1℃；TDS: 0.001mg/L～1000g/L,盐度: 0.01～80.0psu, 电阻率: 0.01～100.0MΩ·cm, 电导灰分: 0.000～2022%；

5. 质保期：安装调试验收完毕后3年。

（十八）自动液液萃取仪

1. 主机构成：须包含六套自动萃取单元、六套自动清洗单元、六套碗状废液收集槽、内置废液收集箱、一套活性炭过滤装置、一套平板电脑操作程序；（评标时候须提供证明其结构的图纸或图片）

1.1萃取单元：

1.1.1 由六套带聚四氟乙烯阀门的萃取瓶组成，容量约500ml，工作位数：≤6路；

1.1.2 萃取单元需设计有可插入萃取瓶底部的聚四氟乙烯管，并通过内置气泵连续鼓气的工作方式使瓶内液体混合均匀；

1.1.3 萃取时可通过外置式液晶可触摸平板电脑遥控操作，一键启动自动萃取，萃取过程无需人工放气，自动完成萃取作业；

1.1.4 萃取试剂自动混匀功能：

萃取作业时，添加试剂后应设定有自动混匀功能，混匀时间可以手动设定，设定范围：0-999S；

1.2清洗单元：

位于萃取瓶上部，由软管连接纯水或自来水，萃取完成后可触摸屏点击操作一键清洗，无需拆卸萃取瓶；

1.3排废单元：

1.3.1 在萃取瓶出液口底部设有碗状废液收集槽，可连通仪器内部废液箱，萃取作业完成后只需打开萃取瓶阀门，废液自动流出并收集至废液箱；

1.3.2 废液箱设有液位报警装置，到达高水位后自动启动废液排放程序，经由活性炭过滤部分有毒有害物质后统一收集；（验收指标，需提供证明其结构或说明的图片或设计图）

2. 工作条件

电源：AC 220V，50Hz；

环境温度：10-35℃；

环境湿度：＜60%；

3.产品规格技术要求：

萃取单元：达到6位；

主机尺寸（mm）:(800～1000)×(400～600)×(500～800)；

主机额定功率：460W；

萃取时间：0-999S；

萃取频率：10-100%；

清洗时间：0-999S；

4.系统配置：

主机一台，手持式平板电脑一部，500ml分液漏斗6只（可选配250ml），磨砂口清洗塞6只，碗状废液收集槽6个、活性炭储罐2个；

仪器操作说明书一份，产品保修单一份、装箱清单一份、合格证一份、保险管2只；

5. 质保期：安装调试验收完毕后3年。

（十九）全自动蒸馏仪

1. 智能一体化蒸馏仪的技术指标和有关参数性能要求：

须满足国家标准《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009》 、《水质氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484—2009》及《水质氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537—2009》的分析需求；

加热系统：

2.1 整机设有不少于6组加热蒸馏单元，加热腔采用适合圆底烧瓶加热的碗状远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W，整机加热功率不高于3600W；

2.2 加热系统设有全沸和微沸两种操作模式，以适应不同沸点的样品蒸馏。（需提供实机开机演示图）；

2.3 加热系统启动后，冷态到煮沸的时间测定需≤15min；（需提供经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准）；

2.4 热态到煮沸的时间测定需≤12min（需提供经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准）(提供复印件）；

3. 冷却循环系统：

3.1 为节省实验室空间及提高蒸馏效率，全自动蒸馏仪需采用内置压缩机与主机一体化设计，不得采用外置冷水机。压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W（需提供内部含压缩机及冷凝器、水箱结构的主机实物图片及开机界面含有压缩机及冷却系统水箱温度的实物图片）；

4. 冷凝管设计（需提供能证明冷凝管结构设计的实物样图）：

4.1 为提高蒸馏冷却效果，防止蒸馏过程产生回吸现象，冷凝管需采用分体结构设计，蒸汽腔位于冷却腔的右侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的顶部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管；

4.2 蒸馏结束后为防止烧瓶内形成真空，造成馏出液回吸，需在冷凝管下端设置防倒吸口;

5. 精准蒸馏系统：

5.1 蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500ml或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热;

5.2 主机需设计有自动蒸馏、自动停止系统。在每个馏出液出口需设计有防过量蒸馏保护装置，蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业（需提供经由省级或以上计量检测机构出具的产品检验报告为准）(提供复印件）;

5.3 主机需在馏出液接收区设有不少于2组废液排出口，以便蒸馏结束后残液的排出，主机开机界面需有一键排空功能，废液经由内部管路至机器排废口排出（需提供产品设计图或证明其结构的照片）；

6. 清洗系统：

主机需设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗;

7.  短路保护及自动烘干功能（需提供主机开机界面具有该功能的实物图）：

针对高温潮湿的工作状况，加热区极易受潮造成电路短路，主机应设计有漏电保护及加热区自动烘干功能,烘干时间可定时0-999秒，可在单个加热区受潮短路状况下，启动烘干功能，修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态;

8.产品配置：

8.1 主机一台、主机内置水箱一个、内置压缩机制冷系统一套、馏出液自锁装置六套、馏出液排废孔（内嵌）、冷凝管固定支架一副、烧瓶置放架一个、蛇形冷凝管6只、500ml烧瓶6只、250ml锥形瓶6只;

8.2 产品操作使用手册一份、装箱清单一份、合格证一份、保险丝两个;

9. 质保期：安装调试验收完毕后3年。

（二十）凯氏定氮仪

一、设备用途：

用于检测食品等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。

二、工作条件：

1 电源：220 VAC ±10% 50Hz；

2 温度：操作环境10-35˚C；

3 冷凝水压：0.02MPa-1MPa；

4 冷凝水温度：≤20℃；

三、功能参数

1. 仪器配置：全自动凯氏定氮仪 1台，消解仪 1台，催化剂片 1箱；

2. 主机基础要求：蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；

2.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

2.2 检测范围：0.1-240mgN；

2.3 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

2.4 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

2.5 滴定体积：不大于1.0 μL/步；

2.6 测定样品重量：固体≤5g   液体≤20ml；

2.7 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印；

2.8  彩色触摸显示系统，使用安卓操作系统，操作简单，使用方便；

2.9 采用三级用户名加密码形式登录，并可对密码进行老化设置，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全，可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理；

2.10  可以增配对接自动进样器，测试过程无人值守，节省人力成本；

3. 蒸馏系统

3.1 蒸汽流量0-100%可调；

3.2 采用氨残留回收技术，蒸馏结束前可再次自动加碱，以保证管路中氨残留部分自动回收，保证样品的高回收率和结果的准确性；

3.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选；

3.4 蒸馏时间：0—6000S 连续可调；

3.5 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护；

3.6 仪器实时监测馏出液温度，并可根据温度自动调节冷凝水流量，在保证冷凝效果的同时降低冷凝水的消耗；

3.7 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；

3.8 接收杯采用全密闭设计，上盖可拆卸，无需借助工具，便于清洗接收杯等部件；

4.滴定系统

4.1 仪器采用正压式进液，可有效避免滴定过程气泡产生，滴定酸桶内置在主机箱体内，配备滴定酸液位监测系统，保证实验正常进行；

4.2 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性；

4.3采用柱塞泵式滴定系统，配合进口标准25mL滴定管,也可根据需要选配5mL及10mL滴定管，保证实验的准确性；

4.4 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性；

4.5 滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要；

4.6采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证馏出液的温度不超温，保证测试结果的准确性；

5.消解仪技术要求

5.1 处理能力：达到8个/批;

5.2 控温范围：室温+5℃～450℃；

5.3 控温精度：±1℃；

5.4 消化管容量：300mL、380mL（满容量水，20℃）；

5.5 加热方式：采用不锈钢加热管及铝合金加热块整体加热；

5.6 消化管孔深：不低于55mm；

5.7 隔热方式：要求采用陶瓷及风道隔热；

5.8 表面处理方式：外壳整体采用高级防腐耐磨特氟龙涂层；

5.9 仪器采用5寸以上安卓显示屏，实时显示消解状态；

5.10 仪器可实时显示并记录升温曲线，了解实验过程变化；

5.11 仪器内置8G以上存储空间，可存储无限量实验信息，可随时查询历史消解方案及升温曲线；

5.12 仪器内置20种以上推荐方案，可直接调用可存贮500组以上消解方法；

5.13 仪器需具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；

5.14 采用PID 控温；嵌入式软件控温技术；

5.15 内置云服务系统，可通过WIFI下载应用方案；

5.16 仪器标配独立冷却架，灵活小巧，可快速将样品冷却至室温。

5.17 需具有WiFi及USB等两种以上的数据传输方式，进行历史数据的查看；

5.18 需具有消化管架自动升降装置，并由消解仪主机统一控制，可随实验过程进行位置的调节；

5.19 仪器标配消解排废系统，避免消解酸雾外泄。

5.20废气吸收过程中采用冷却及化学吸收两种方式进行废气的回收，提高废气回收效率；

5.21 废气吸收装置可与主机相连，由主机统一调控；

5.22仪器可外接冷凝水对酸雾快速降温凝聚，减少后续碱液消耗，降低碱液更换次数；

5.23 仪器具有2.5L中和瓶，满足10次样品以上测试要求。

6.其他安全保证

6.1 具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测、进样器监测；

（二十一）索氏提取仪

1.综合要求： 脂肪测定仪及其附属配件需要在高温、有机溶剂等比较苛刻环境下开展工作，对仪器质量和制造商质控能力提出较高要求，为保证良好的产品质量，要求所投产品及其制造商需满足以下基本要求：

1.1 ISO9001质量体系认证；

2.功能参数：

2.1测定范围不低于0.1-100%；

2.2须采用一体式金属浴加热方式，控温范围不小于室温+5℃-200℃该温度区间；
2.3加热杯体积不小于150mL；
2.4溶剂回收率大于等于85%；
2.5测定样品重量不应小于0.5g～15g该范围；
2.6处理能力每批不少于6个；

2.7具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等萃取方式可任意选择；

2.8要求内置PID控温系统，控温精度不大于±1℃；

2.9分离式外置操控面板，液晶触控，尺寸大于7寸，远离高温环境，提高仪器使用寿命；

2.10具备自动实现萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥至少四大功能；

2.11具备石油醚等醚类有机溶剂泄漏检测装置有效防止空气污染，充分保障实验的安全性；

2.12溶剂杯应采用铝合金和玻璃杯；

2.13具备独立计时与时间控制循环系统；

2.14采用软密封式连接，用聚四氟乙烯作为密封材料，避免有机溶剂泄露；

2.15实验进程随时暂停或继续，灵活操控；

2.16溶剂回收具备独立旁路管路，萃取、淋洗、溶剂回收一键完成实验，实验过程不再需要人工操作；

3.售后服务：

3.1 保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

3.2  质保期：安装调试验收完毕后3年，终身维修；

3.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知48小时内派维修人员到达用户现场维修；

包3：

（二十二）脉冲场电泳仪技术参数（要求进口设备）

1.主控单元

1.1分离DNA片段范围包括：100bp～8Mb；

1.2脉冲角度范围包括：0-300°；

1.3最大输出电压≥350V, 增量连续可调，最大电流≥0.5A；

1.4脉冲控制：基于CHEF技术（钳位匀场强）；

1.5转换时间范围：50msec～18小时；

1.6转换时间梯度方式：线性、凸型和凹型三种；

1.7电极调节能力：可实时监测和调节电极的电势（±0.5%）；

1.8程序模块：≥8个，可以自动连续执行；

1.9电场矢量：同一程序中允许最多15个电场矢量，以增强分辨率；

1.10有二次脉冲功能，加快大分子DNA的泳动速度；

1.11内置智能系统，可自动提供优化的电泳条件；

1.12程序存储：达到20个复杂程序，达到99个一般程序；

1.13有自动记忆功能，断电后3小时内来电, 自动启动；

1.14有延迟启动功能，可设置72小时或更长时间后启动；

2.电泳槽单元

2.1聚碳酸酯，电泳槽盖上配有安全锁，防止触电；

2.2电极：铂金电极≥20根，六边形排列；

2.3每根电极可单独更换；

2.4可运行多种规格的凝胶（宽x长）：14cm×13cm, 21cm×14cm, 14cm×21cm；

2.5有内置温度探头监测缓冲液温度变化；

2.6冷却装置：温度范围5℃～25℃；

2.7循环泵：泵速可调，典型流速1L/min；

3.配置清单

3.1 脉冲场电泳主控单元1套；

3.2 电泳槽1套；

3.3 冷却装置及循环泵1套。

（二十三） 凝胶成像系统技术参数（要求进口设备）

1.技术参数

1.1 物理分辨率：≥600万像素；

1.2 动态范围：≥3.5OD, Bit深度：≥65500；

1.3 发射滤光片波长范围：至少需要覆盖550nm-640nm；

1.4 成像面积尺寸：≥18x14cm；

1.5 样品托盘采用模块化设计，不同的模块之间可以方便的更换，至少具有紫外/免染样品托盘、白光样品托盘、蓝光样品托盘可选；

1.6 主机内置触摸控制显示屏，无需电脑即可操作控制，触摸控制显示屏具有多点触控功能；

1.7 具有智能托盘自动识别功能；

1.8 有PulseNet图像输出功能，获得的高质量的图像可直接进入BioNumerics软件进行分析，实现实验流程的标准化。

（二十四）生物信息数据管理软件

1. 应用范围：能够导入和处理生物信息学主要领域的实验数据，将各种实验图谱、数据、基因组和表型信息整合在一起，提供强大的数据查询、分析、比较、挖掘、可视化和报告功能，形成多用户关系数据库存储环境；

2. 峰谱数据：导入和前处理质谱、气相色谱、高效液相色谱等；

3 . 聚类分析：构建具有可靠性和显著性分析的系统法语树和最小生成树；

统计分析：通过排序，分群和组验证等分析手段，对数据进行深入挖掘，可生成多种形式图表，通过统计检验验证假设；

5. 软件版本为最新8.0版本，支持中英文界面自由切换。

（二十五）医用生化培养箱

1.电源电压 AC220V\110V  50HZ\60HZ；

2.界面显示 不小于7.0寸触摸屏；

3.定时范围 0-999h59min；

4.工作环境温度 18-30℃（仅适用于室内）；

5.可选配USB接口/RS485数据传输接口，方便读取数据；

6.温度偏低或者偏高报警；

7.精准的温度控制系统，波动小，带有定时功能，时间最大可设定值为999小时59分钟。

（二十六）安全运输箱（12升）

1.绝缘材料： PU保温材料；

2.外尺寸（mm）： (400～500)x(200～300)x(200～400)；

3.有效容积：    ≥12L。

（二十七） 安全运输箱（10升）

1.适用标本:运输2814/2900/3373 可致病性病毒、菌株、传染性样本；

2.内容积: 10L

3.外尺寸（mm）: (200～400)x(200～300)x(200～400)

（二十八）可调电炉

DL-1 单联 2KW

（二十九）旋涡混合振荡器1

1.电源：220V；

2.功率：50W；

3.转速：2800转/分；

4.工作方式：连续、点触、调速；

5.工作台：碗型、平板型可调换；

（三十）旋涡混合振荡器2

1.转速范围    3500rpm；

2. 振幅        4mm (圆周振荡)；

3. 最大样品处理量    50ml；

4. 电机功率       5W；

5. 输入电源      DC12V 1A。

（三十一）鸡胚培养装置（要求进口设备）

1.工作环境：温度18-25 ℃，湿度≤70%;

2.电 源：AC 220V±10%/50Hz;

3.温湿度参数可设置，翻蛋周期可设置，实时温度显示，实时湿度显示，箱体内配套照明装置，可手动开关;

4.容量：达到84枚鸡蛋（最多2层托盘，每层托盘达到42枚鸡蛋）;

5.温度控制范围：24 – 39 ℃ ,温度控制精度：0.1 ℃;

6.湿度控制范围：30%-90%,湿度调节精度：1%;

7.顶部隐藏式水箱设计：水箱容量≥4.5L，可实时观察水位。孵化周期结束可放空水箱;

8.翻蛋方式 ：电机驱动托盘水平慢速位移，带动滚轴滚动，从而通过摩擦力带动蛋胚自然缓慢地翻转。孵化托盘上的滚轴可以任意调整间距，以适应所有的蛋大小。 非翘翘板式翻蛋方式 ，更有效保证孵化率;

9.降温定时器， 可设置所需的每天降温周期数和降温周期长度;

10.降温周期数： 0-24个/天，周期长度：0-90分钟;

11.翻蛋定时器：可设置每天所需的翻蛋周期数和转动周期的长度;

12.转动周期数：0-24个/天， 翻蛋时长： 0-30分钟;

13.材料：使用材料不产尘，耐腐蚀，易清洁，不得污染所在环境;

14.循环空气系统使热量均匀分布;

15.手动安全恒温器：设备发生过温，安全恒温器会切断加热，温度恢复正常，加热功能则会自动启动;

16.重量：≤28kg ；尺寸（cm）：≤66 x 47 x 45;

17.配置：
17.1 孵蛋器主机; 
17.2  2层孵化托盘，每层可容纳达到42枚鸡蛋;  
17.3  每层托盘配至少8根滚轴;
17.4  直角毛细管温度计。

（三十二）生物安全柜

1.Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

2.工作区宽度适合1-2人操作；

3.前窗10度倾角设计，方便操作；

4. 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围;

5.玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；

6.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；

7. 主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；

8. 前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃；

9. 可插拔式电源线。

10. 底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；

11. 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行

12. 风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定；

13. 风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

14. 噪声：≤65dB（A）；

15. 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

16. 产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；

17. 交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；

18. 实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；

19. 前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；

20.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

21.一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；

22.用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

23.可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间；

24.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；

25.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

26.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

27.有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示；

28.具有三类医疗器械注册证书。

（三十三）（-）25低温保存箱

1.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2.有效容积＞260L;

3.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5.具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7.具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8.宽电压带，适合187~242V电压下使用；

9.采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

10.搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

11.箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

12.箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

13.85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果；

14.门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

15. 至少7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

16.测试孔设计，方便用户测试使用；

17.平衡阀设计，轻松开门；

18.脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

19.优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB；

20.可选配USB接口或RS485；

21.产品具有医疗器械注册证。

（三十四） 离心机1（要求进口设备）

1.最大转子容量： 24 × 1.5/2.0 mL 离心管 ；

2.非冷冻, 带气密性转子；

3。噪音水平 <56 dB(A)。

（三十五） 离心机2（要求进口设备）

1.转子容量： 一台12 × 1.5/2.0 mL 离心管；

2.从零加速至最高转速或最高转速减速至零的时间≤13 s 。

（三十六）单道移液器（1-10ul)（要求进口设备）

容量范围1-10 µL

（三十七）单道移液器（2-20ul)（要求进口设备）

容量范围2-20 µL

（三十八）单道移液器 （20-200 µL）（要求进口设备）

容量范围20-200 µL

（三十九）单道移液器 （100-1000 µL）（要求进口设备）

容量范围100-1000 µL

（四十）单道移液器 （10-100 µL）（要求进口设备）

容量范围10-100 µL

（四十一）电动助吸器 （要求进口设备）

电动移液辅助器单道，含充电器，挂壁支架，桌面支撑架，2片滤膜（0.45um），0.1~100ml 使用10ml一次性吸管

（四十二）超纯水机

1.技术参数

1.1 制水量：≥20L/h；

1.2  RO出水电导率≤ 1μs/cm，UP出水电阻率18.25MΩ.CM;微颗粒＜1个/ml，重金属＜0.1ppb，微生物≤1CFU/ml，TOC≤10ppb,出水水质符合或者优于GB/T6628-2008、 GB/T33087-2016、GB/T11446、1-2013、CAR、ASTM、NCCLS，CLSI、WS/T574-2018、YY/T1244-2014等制定的水质标准；

1.3 主机尺寸：≤1100×500×630(mm)；

1.4  瞬间取水量：≥1.5L/min；

1.5  采用七寸或以上超大人机对话彩色触摸屏，操作更便捷；

1.6  机壳采用塑料和钣金的有机结合，集时尚和耐用于一体；

2.  功能特点

2.1 用户管理：密码保护；

2.2 多重取水：快速取水/预约取水/定质定量取水三种方式可供选择；

2.3 取水显示：在线显示取水类型/温度/水质/流量/取水量；

2.4 六路水质检测：在线检测原水/RO制水/预超纯化柱制水/RO取水/UP取水的水质和温度/UP超纯水TOC(选配)；

2.5  流量检测：在线检测原水/RO制水/预超纯化柱制水/RO纯水/UP超纯水等的流量、及时记录使用量；

2.6  超标排放：能够阻止RO膜运行初期不合格水进入系统；

2.7  数据管理：系统自动记录并存储历次故障记录/取水记录/耗材更换记录，可通过UBS端口下载完整TXT表格数据，实现数据的可塑性；

2.8  耗材/配件管理：在线监测判定预处理/反渗透柱/预超纯化柱/超纯化柱/UV紫外灯/UF超滤膜的使用寿命；

2.9  循环抑菌：通过取水循环、待机循环和多路冷光循环技术（选配），高效抑制细菌滋生；

2.10  杀菌功能：通过双波长（185/254nm）紫外的应用，有效杀菌及降低TOC值；

2.11  除热源功能：截流量5000Dalton的UF超滤膜，能够有效去除热源；

2.12  系统保护报警：缺水保护报警/高、低液位保护报警/专用耗材识别报警/水质不达标保护报警/耗材配件达到额定使用值报警/故障报警/漏水保护（选配）；

2.13  自动冲洗：独有的预处理滤芯冲洗功能和反渗透冲洗功能，制水水质更佳。

包4：

（四十三）全自动微生物质谱检测系统招标参数

1.设备主要用途及基本要求

1.1所投标质谱仪为桌面台式机，具备医疗器械注册证;

1.2 主要用于细菌、真菌等微生物的快速鉴定和分型;

2. 技术参数要求

2.1 质谱仪硬件性能规格要求

2.1.1 激光器：采用氮气激光器，频率在1-60Hz且可调，发射次数＞6*107次;

2.1.2 离子光路设计：为避免离子源污染，激光入射角度需大于10度；

2.1.3 负离子检测功能：配备负离子检测模块，负离子检测模块的高压电源为±20KV（提供医疗器械注册相关文件证明复印件）；

2.1.4 配置全自动样品靶真空干靶装置：可同时可以放置4块 96 孔靶板，靶板全靶点真空干燥时间≤30S，为方便通用，全自动样品靶真空干靶装置应与主设备同品牌;

2.1.5 仪器检测速度：从样本靶入舱到全靶板检测完毕出检测报告所需时间≤12min（提供第三方检测报告证明）；

2.1.6 质谱仪需为桌面台式机，机身净高度（含脚垫）不超过1220mm，满足车载质谱应急使用的需求（提供产品彩页或第三方证明材料）；

2.1.7 真空系统：前级泵应为无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S；

2.2、软件系统

2.2.1 具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件;

2.2.2 操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出;

2.2.3 聚类分析软件功能：聚类分析软件具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等；

2.2.4 配备智能分型软件：

2.2.4.1 能通过人工智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行疑难菌鉴定及微生物种以下的分型鉴定;

2.2.4.2 提供沙门氏菌不同血清型，主要是B鼠伤寒、C1汤卜逊和D肠炎的建模训练数据集以及区分鉴定结果图。

2.3 数据库

2.3.1 为保障用户数据安全，必须具备离线的单机版微生物菌种数据库，且菌种数2000种以上；同时带有科研网络版数据库，鉴定菌种 4000 种以上,可随时维护更新;

2.3.2 真菌数据库超过350种，且包含冠突曲霉、黄曲霉、草酸青霉、蜂蜜曲霉、酱油曲霉、六出花链格孢等真菌，debeurmannianum毛孢子（Trichosporon debeurmannianum）等，需提供以上菌株质谱鉴定结果和谱图；

2.3.3 能够免费使用国际权威机构提供的MICROBENET网络数据库，增强MALDI TOF对罕见菌和新发病原微生物的鉴定能力(提供鉴定流程软件截图)。

2.4. 检测性能

2.4.1 鉴定质量范围：1-500kDa;

2.4.2 质量分辨率（线性模式）：>5000(FWHM)@ Angiotensin;

2.4.3 鉴定灵敏度：250 amol/uL 胰岛素（信噪比>10∶1）;

2.4.4 质量准确度：≤ 100 ppm (外校准) 质量准确度：≤50ppm （内校准）;

2.5. 相关试剂：

2.5.1 设备需配套具有同品牌的微生物质谱基质试剂（直接使用式）、血培养报阳后直接上质谱鉴定的前处理试剂和霉菌样本质谱前处理试剂（室温保存，前处理时间≤5分钟/样本），确保准确快速提取真菌全蛋白样本，用于质谱检测。试剂需具有医疗器械注册证；

3. 质量要求

3.1 应在合同规定的交货期内提供所有产品、产品生产厂家的检验证书等，并在采购方指定的地点进行产品交付。交付的产品应该是全新的、符合国家相关质量标准和要求的产品，包括合同列出的全部配件、相关资料以及装箱单等；

3.2 所投标质谱仪取得ISO13485认证。

4. 售后服务要求

4.1 自物品安装调试验收完毕后，质保期不低于3年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应；

4.2 投标人在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担；

4.3 质保期内，投保人负责对其提供的物品进行免费维修或更换；

4.4 投保人提供软件和数据库免费升级服务；

5. 安全要求

专业工程师负责进行现场培训；设备正式运作前，需提供技术人员对客户操作、使用，系统日常运行、维护等相关培训，现场集中培训不得少于1次。提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便采购人对整套系统的各个方面都能熟练掌握。形成数据仅限本设备软件可读，保证数据安全性。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

1、交货期

中标人应在采购合同签订后40个日历日内交货并完成安装调试。

2、交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3、验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、验收费、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到3年（招标文件第二篇有其他规定的从其规定）。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人或制造商应在48小时内到达现场（远郊区50小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人提供税务部门开具的发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款；

（五）履约保证金无息退还时间：三年质保期满且无任何质量问题，履约保证金无息退还。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求；

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供2020年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件;本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.提供税务登记证（副本）复印件（注）和2021年8月前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖投标人公章。2.提供2021年8月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

以联合体形式参与投标的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

## 二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇规定的内容 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇规定的内容 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（四）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）关于技术、商务偏离

1.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第二篇 项目技术规格、数量及质量要求”要求的（“※”号标注的部分除外），投标人将失去成为中标候选人的资格；

2.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第三篇 项目商务要求”要求的（“※”号标注的部分除外），投标人将失去成为中标候选人的资格；

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对小微型企业给予6%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%（2%-3%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

## 一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

## 五、资格文件（单独装订，一正二副）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2021年8月前12个月内任意一次纳税凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

（七）2021年8月前12个月内任意一次缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

投 标 书

正本（副本）

采购计划编号：QJZFCG2121A01693

# 招标项目名称：重大传染病防控能力及加强公共卫生体系建设检验检测设备

投标人全称：                          （盖章）

法定代表人：                          （签字）

授权代理人：                           （签字）

投标时间：      年      月     日

公 司 地 址：

公司联系电话：

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 包号及名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

## 二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

项目编号：

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足相应条款；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）提供2020年度财务状况报告（表）【财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量分析表】或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和2021年8月前12个月内任意一次纳税凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

（七）2021年8月前12个月内任意一次缴纳社会保险的证明材料【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金】

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）