# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第一批设备采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第一批设备采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2021HG/155

1.1.3 项目资金来源：财政资金

项目预算：人民币178万元

1.1.4 招标内容：

本项目不分包，遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 （台/套） | 最高投标限价 （人民币：万元） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光子激光器 | 1 | 130 | 是 | 是 |
| 2 | 405 nm激光器 | 3 | 48 | 是 | 否 |
| 3 | 445 nm激光器 | 3 |  | 是 | 否 |
| 4 | 642 nm激光器 | 3 |  | 是 | 否 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2021年09月02日至2021年09月08日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；若邮购，每份加收人民币50元，招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章及法人和授权代表签字或签章）；（2）营业执照（正本或副本）或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。注：为减少人员聚集，疫情防控期间通过邮件报名的方式，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2021年09月22日上午8:30-9:10。

1.5.1.2 截止时间：2021年09月22日上午9:10，超过截止时间递交响应文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9407会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 2021年09月22日上午9:10，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市朝阳区大屯路15号中国科学院生物物理研究所9号楼9407会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号

采购人联系方式：高老师，010-64888443

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人： 孙丽丽  张静超

电    话：010-62278948-627/628

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策

若投标人属于中小微企业，可按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定享受优惠政策。

投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 信息安全要求

信息安全产品投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

## 1.9其他

有新冠肺炎疫情接触史及身体发烧等症状的投标人代表无法进入开标现场，谢绝参与开标活动。请投标人代表自觉做好个人防护，必须佩戴口罩，听从工作人员引导，主动配合体温检测和安保人员组织的信息登记。若受新冠肺炎疫情和防控政策影响，开标安排有调整变化，我们将及时发布变更公告。

# 第三部分  采购内容及要求

## 内容详见附件

# 附件：

采购内容及要求

## 1 双光子激光器：1套

1.1 设备用途

用于双光子成像的荧光激发，属于荧光寿命及荧光共振能量转移超分辨显微镜。

1.2 技术参数要求：

1.2.1.1 中心波长：920 nm±5 nm；1064 nm±5 nm；

*1.2.1.2 输出功率：≥2 W；

*1.2.1.3 脉冲展宽：920nm时＜150 fs；1064nm时＜120 fs；

#1.2.1.4 重复频率：920nm时80 MHz±2 MHz；1064nm时≥30 MHz

1.2.1.5  偏振度：＞95%垂直偏振。

1.2.1.6  补偿范围：0～90000 fs2可调。

#1.2.1.7 响应速度：≥2 kHz；

## 2 405nm激光器：3台

2.1 设备用途

用做激发光源，激发DAPI等荧光蛋白与染料，属于高数值孔径全反射照明超分辨显微镜与三维结构光照明单分子追踪显微镜。

2.2 技术参数要求：

2.2.1 功率 ≥ 300 mW；

2.2.2 光束质量：M2＜1.3；

2.2.3 噪声峰峰值≤1%。

## 3 445nm激光器：3台

3.1 设备用途

用做激发光源，激发BFP等荧光蛋白与染料，属于高数值孔径全反射照明超分辨显微镜与三维结构光照明单分子追踪显微镜。

3.2 技术参数要求：

3.2.1 功率 ≥ 500 mW；

3.2.2 光束质量：M2＜1.3；

3.2.3 噪声峰峰值≤1%。

## 4 642nm激光器：3台

4.1 设备用途

用做激发光源，激发Halo等荧光蛋白与染料，属于高数值孔径全反射照明超分辨显微镜与三维结构光照明单分子追踪显微镜。

4.2 技术参数要求：

4.2.1 功率 ≥ 500 mW；

4.2.2 光束质量：M2＜1.2；

4.2.3 噪声峰峰值≤1%。

## 5 配置清单要求

5.1 双光子激光器                                         1套

5.2 405nm激光器                                         3台

5.3 445nm激光器                                         3台

5.4 642nm激光器                                         3台

## 6 设备安装、调试和验收

6.1当货物到达用户指定的交货地点后，双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如用户发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，用户有权向投标商提出退换和索赔；

6.2 如设备安装有特殊要求，投标商应在设备安装之前30天以书面形式向用户提出安装场地环境要求，并对用户就安装场地环境的咨询提供技术支持；

6.3 在设备到达用户场地后，投标商应尽快组织完成整套设备的安装调试；安装调试完毕并通过用户最终验收后，供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

6.4 投标商拟定并包括用户需要的验收指标,在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标商承担；

6.5 在安装、调试过程中，投标商应对用户技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向用户提供安装调试过程中的各种文档资料,以便用户今后能掌握操作方法和维护方法；

6.6 安装调试完毕通过验收后，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

## 7 技术培训

7.1仪器设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到用户指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对用户专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训，包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使用户专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

7.2仪器设备验收合格并经用户专业实验室人员使用1-2个月后，用户将通知供应商并委派相关专业实验室5人次到厂家培训中心或厂商上门进行免费高级培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导用户进行实际样品的分析方法的开发。

7.3 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由乙方支付。

## 8. 质量保修

设备免费质保期不少于1年，自设备验收合格双方签字确认之日起计算。在质保期内，厂商免费提供整机所有维修服务（耗材除外）。质保期期满前1个月内厂商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。

质保期有特殊要求参照仪器设备技术指标要求规定。

## 9. 售后服务

9.1技术服务人员:供应商配备专门工程师负责该产品线的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，并保证在接到维修通知后4小时内做出应答，24小时内委派专业维修工程师到达用户指定现场排除故障。

重大紧急情况工程师6小时内到场，并及时排除故障，否则供应商应赔偿相应损失。乙方维修时间不得超过15天，因设备故障耽搁的时间，保修期顺延。

9.2国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备制造商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

## 10. 订货数量

详见配置清单

## 11. 交货地点

中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

## 12. 交货日期

免税办理完成后5个月内交货。