    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式高通量高分辨率冷冻透射电子显微镜 | 1 | 用户通知后6个月内 | 北京机场 | 用户指定地点 |
|  | 生物大分子溶液超速冷冻固定仪 | 1 | 用户通知后6个月内 | 北京机场 | 用户指定地点 |
|  | 快速冷冻固定仪 | 1 | 用户通知后6个月内 | 北京机场 | 用户指定地点 |
|  | 组织细胞高压快速冷冻固定仪 | 1 | 用户通知后6个月内 | 北京机场 | 用户指定地点 |
|  | 真空等离子清洗仪 | 2 | 用户通知后6个月内 | 北京机场 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

品目一：组合式高通量高分辨率冷冻透射电子显微镜

200kV场发射冷冻透射电子显微镜

1. 工作条件

1.1电力供应：220V（(10%），50Hz

1.2工作温度：20(C

1.3工作湿度：< 50% (20(C)

1.4仪器运行的持久性：仪器可连续使用

1.5 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

1.6 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

2. 设备用途：

实现高分辨率冷冻生物样品成像。特别用于结构生物学研究，适用于低温单颗粒样品筛查、初步数据采集和三维重构。

3. 技术规格

3.1电子光学系统

#3.1.1 电子枪：配置冷场发射电子枪

3.1.2 加速电压：最高加速电压为200kV，在80kV和200 kV间可实现加速电压连续可调并正常稳定工作；移动范围：3,000V (0.2V 步长)，内置自动校准功能。

3.1.3 照明系统：采用科勒照明系统

3.1.4成像系统

#3.1.4.1 物镜：采用具有高衬度、长焦距和大的极靴空间的物镜

信息极限：＜ 0.14 nm (at 0o tilt )

球差系数Cc ≤ 1.5 mm，

色差系数Cs ≤ 1.8 mm，

3.1.4.2 放大倍数:100x ～ > 1，000,000x，并且可在任何放大倍数实现完全无旋转成像；选区衍射照相机长度：0.25 – 2.5 m

#3.1.5 镜筒：

内置能量过滤器。能量狭缝 ：1微米到0.5mm可调

具有良好的机械准直系统和很高的机械准直重复性；

包含外壳

具备用于电子衍射的挡针

3.1.6  具有低剂量曝光功能

3.2. 真空系统

3.2.1整个真空系统为完全无油系统；

3.2.2电子枪压力  ＜  10-9 Pa

镜筒压力 ＜ 5x10-5 Pa（室温）< 1x10-5 Pa (低温)

# 3.3 控制系统

3.3.1单颗粒自动图像采集软件	；

3.3.2协助安装serialEM

3.4 样品台系统

3.4.1 工作温度：可以在常温工作，也可以在低温（液氮）下工作；在液氮下工作时，能够完成液氮的自动补充功能；温度控制精度 < 0.5K；

3.4.2 一次能够装载多个样品，并维持样品的温度；在低温（液氮）下能够自动更换和转移样品；

3.4.3 同时具有冷冻样品防冰污染功能；

3.4.4 样品台的机械性能

活动范围：X,Y方向～+/-1 mm，Z方向～+/-0.2 mm，

机械精度：X,Y方向 < 50pm

定位精度：< 300 nm；

# 3.4.5样品位置漂移速率：< 2nm/min （冷冻条件下样品台静止1小时后）

3.5  图像记录和数据收集处理系统

3.5.1 观察室：内置式观察CCD

#3.5.2配备直接电子探测相机。相机像素总数≥ 20 Mpix；探头读出速度≥1500 fps；具有电子计数功能，全幅输出帧速≥ 75 fps；在线实时暗背底扣除；能够与电镜主机实现同步控制，实现自动化图像采集。

3.5.3 数据收集的自动化：能够自动化地进行单颗粒数据收集。

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为1年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。

200kV冷冻透射电子显微镜

1. 工作条件

1.1电力供应：220V（(10%），50Hz

1.2工作温度：20(C

1.3工作湿度：< 50% (20(C)

1.4仪器运行的持久性：仪器可连续使用

1.5 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

1.6 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

2. 设备用途：

实现高分辨率冷冻生物样品成像。特别用于结构生物学研究，适用于低温单颗粒样品筛查和初步数据采集。

3. 技术规格

3.1电子光学系统

#3.1.1 电子枪：肖特基场发射电子枪

3.1.2 加速电压：最高加速电压为200kV，在80kV和200 kV间可实现加速电压连续可调并正常稳定工作。

3.1.3 照明系统：采用科勒照明系统

#3.1.4成像系统

3.1.4.1 物镜：采用具有高衬度、长焦距和大的极靴空间的物镜

信息极限：＜ 0.23 nm (at 0o tilt)

信息极限：＜ 0.34 nm (at ±70o tilt )

球差系数Cc ≤ 2.7 mm，

色差系数Cs ≤ 2.7 mm，

可容许最高达＋/－70度的倾斜；

3.1.4.2 放大倍数覆盖100x ～ > 100,000x，并且可在任何放大倍数实现完全无旋转成像；选区衍射照相机长度覆盖0.5m – 5 m

3.1.5 镜筒：

具有良好的机械准直系统和很高的机械准直重复性；

包含外壳

具备用于电子衍射的挡针

3.1.6  具有低剂量曝光功能

3.2. 真空系统

3.2.1整个真空系统为完全无油系统；

3.2.2电子枪真空 ＜  5x10-7 Pa

镜筒真空 ＜ 5x10-5 Pa

# 3.2.3 抽真空时间

12个样品通过气锁后，将第一个样品放置到镜筒样品台等待时间为15分钟以内，

之后的样品更换时间为4分钟以内。

# 3.3 控制系统

3.3.1 全数字化控制，并且有丰富的在线帮助；控制计算机由卖方负责提供，并测试；能够实现远程控制；

3.3.2 控制软件提供应用脚本软件，方便用户自行编写程序控制电镜进行特定或某些复杂的实验；

3.3.3电路控制实现全数字化；具有很高的电路稳定性；

3.3.4 能够对电子光学系统的每一个电磁透镜进行独立的调节和控制；

3.3.5 具备放大倍数自矫正功能。

3.4 样品台系统

3.4.1 工作温度：可以在常温工作，也可以在低温（液氮）下工作；在液氮下工作时，能够完成液氮的自动补充功能；温度控制精度 < 0.5K；

#3.4.2 一次能够装载12个样品，并维持样品的温度；在低温（液氮）下能够自动（也能手动）更换和转移样品；

3.4.3 同时具有冷冻样品防冰污染功能；

3.4.4 样品台的机械性能

自由度：4轴系统，能够控制X,Y,Z三个方向的平移、绕X轴的旋转（alpha角）；

活动范围：X,Y方向～+/-0.9 mm，Z方向～+/-0.35 mm，alpha角为+/- 70度；

机械精度：X,Y方向 < 20nm，Z方向 < 100nm，alpha角 < 0.1度；

定位精度：≤ 400 nm；

# 3.4.5 样品位置漂移速率：< 1.5nm/min （冷冻条件下样品台静止1小时后）

3.5  图像记录和数据收集处理系统

3.5.1高分辨率CMOS记录装置：点阵尺寸4096x4096可在200kV加速电压下工作；

3.5.2 配备数据收集的自动化软件，包括单颗粒及微晶电子衍射数据收集功能

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为1年加额外一年免人工费维修，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。

300kV场发射冷冻透射电子显微镜

1. 工作条件

1.1电力供应：220V（(10%），50Hz

1.2工作温度：20(C

1.3工作湿度：< 50% (20(C)

1.4仪器运行的持久性：仪器可连续使用

1.5 仪器的工作状态：较强的防震抗磁能力，工作稳定

1.6 仪器设备的安全性：符合放射线防护安全标准和电器安全标准

2. 设备用途：

实现高分辨率冷冻生物样品成像。特别用于结构生物学研究，适用于低温单颗粒三维重构、低温蛋白质电子晶体学和低温电子断层三维成像等研究方法的样品成像及数据采集，确保样品成像及数据收集条件的稳定性。

3. 技术规格

3.1电子光学系统

#3.1.1 电子枪：冷场场发射电子枪

3.1.2 加速电压：最高加速电压为300kV，在80kV和300 kV间可实现加速电压连续可调并正常稳定工作；提供在300kV、200kV和120kV下的预对中。

#3.1.3 照明系统：采用3级聚光镜照明系统，可实现多模式照明，在TEM模式中对大视野和可变视野都能够实现平行光照明。

3.1.4成像系统

3.1.4.1 物镜：采用具有高衬度、长焦距和大的极靴空间的物镜，

信息极限：＜ 0.14 nm (at 0o tilt)

信息极限：＜ 0.23 nm (at ±70o tilt )

球差系数Cc ≤ 2.7 mm，

色差系数Cs ≤ 2.7 mm，

可容许最高达＋/－70度的倾斜；

3.1.4.2 放大倍数覆盖100x ～ >500,000x，并且可在任何放大倍数实现完全无旋转成像；选区衍射照相机长度覆盖0.5m – 5 m

3.1.5 镜筒：

具有良好的机械准直系统和很高的机械准直重复性；

包含外壳

具备用于电子衍射的挡针

3.1.6  具有低剂量曝光功能

3.2. 真空系统

3.2.1整个真空系统为完全无油系统；

3.2.2电子枪真空  ＜  1x10-7 Pa

镜筒真空 ＜ 5x10-5 Pa（室温）< 1x10-5 Pa (cryo)

# 3.2.3 抽真空时间

12个样品通过气锁后，将第一个样品放置到镜筒样品台等待时间为15分钟以内，

之后的样品更换时间为4分钟以内。

3.3 控制系统

3.3.1 全数字化控制，并且有丰富的在线帮助；控制计算机由卖方负责提供，并测试；能够实现远程控制；

3.3.2 控制软件提供应用脚本软件，方便用户自行编写程序控制电镜进行特定或某些复杂的实验；

3.3.3电路控制实现全数字化；具有很高的电路稳定性；

3.3.4 能够对电子光学系统的每一个电磁透镜进行独立的调节和控制；

3.3.5 具备放大倍数自矫正功能。

3.4 样品台系统

3.4.1 工作温度：可以在常温工作，也可以在低温（液氮）下工作；在液氮下工作时，能够完成液氮的自动补充功能；温度控制精度 < 0.5K；

#3.4.2 一次能够装载12个样品，并维持样品的温度；在低温（液氮）下能够自动（也能手动）更换和转移样品；

3.4.3 同时具有冷冻样品防冰污染功能；

3.4.4 样品台的机械性能

自由度：4轴系统，能够控制X,Y,Z三个方向的平移、绕X轴的旋转（alpha角）；

活动范围：X,Y方向～+/-0.9 mm，Z方向～+/-0.35 mm，alpha角为+/- 70度；

机械精度：X,Y方向 < 20nm，Z方向 < 100nm，alpha角 < 0.1度；

定位精度：≤ 400 nm；

# 3.4.5 样品位置漂移速率：< 1.5nm/min （冷冻条件下样品台静止1小时后）

3.5  图像记录和数据收集处理系统

3.5.1高分辨率CMOS记录装置：点阵尺寸4096x4096可在200kV加速电压下工作；

#3.5.2配备直接电子探测相机。相机像素总数≥ 16 Mpix；具有电子计数功能，探头读出速度≥250 fps；能够与电镜主机实现同步控制，实现自动化图像采集，具备稳定的能量过滤成像功能，能量窗口≥5eV。

3.5.3 数据收集的自动化：能够自动化地进行单颗粒数据收集——自动扫描整个样品，并选择区域进行低剂量数据收集；能够进行自动化的电子断层序列图像数据采集工作，在倾转过程中能够进行位置对中、焦距矫正和曝光时间调整；

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为1年加额外一年免人工费维修，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。

品目二：生物大分子溶液超速冷冻固定仪

1. 工作条件

1.1电力供应：220V（(10%），50Hz

1.2工作温度：15(C-25(C

1.3工作湿度：< 60% (20(C)

2. 设备用途：

实现冲入式冷冻样品制备。特别用于结构生物学研究，适用于低温单颗粒三维重构、低温蛋白质电子晶体学和低温电子断层三维成像等研究方法的低温样品制备，确保样品制备条件的稳定及高重复性。

3. 技术规格

3.1   环境仓温度控制范围：+4°C 至 +60°C

3.2   环境仓湿度控制范围：室内湿度 至 99%

3.3   制备好的冷冻样品临时存放温度：<-180°C

3.4   可控制加样后停留时间，滤纸吸附时间，吸附后停留时间及滤纸吸附力度等参数。

3.5  可控时间精度：<0.5 sec，

3.6  具备冷冻样品防冰污染装置。

3.7  具备独立液晶触屏控制器和脚控装置；可存储≥10组程序

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为1年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。

品目三：快速冷冻固定仪

1. 工作条件

1.1电力供应：220V（(10%），50Hz

1.2工作温度：15(C-25(C

1.3工作湿度：< 60% (20(C)

2. 设备用途：

实现快速冷冻样品制备。特别用于结构生物学研究，适用于低温单颗粒三维重构、低温蛋白质电子晶体学和低温电子断层三维成像等研究方法的低温样品制备，确保样品制备条件的稳定及高重复性。

3. 技术规格

3.1   加样环境仓温度可降至4°C

3.2   加样环境仓湿度可根据露点自动进行调整

3.3   上样用移液管存储容量0.5μl，样品加样体积可控制在50 – 2,000 pL，采用针式打印技术控制冰层厚度

3.4   内置亲水化化处理模块

#3.5   采用液态乙烷喷射方式进行样品快速冷冻

3.6   冷冻仓可自动填充液态乙烷和液氮，并在使用结束后可通过烘烤功能回到室温

3.7   可适配透射电镜自动上样系统

3.8   从样品上样到完全冷冻的时间可控制在0.5秒内

3.9   在载网后面安装相机，实时反馈样品上样情况，支持可视化

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为1年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。

品目四：组织细胞高压快速冷冻固定仪

1. 工作条件

1.1 工作电源：三相或单相，220V（(10％）/50Hz。配置符合中国有关标准要求的插头（如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座）。

1.2 工作温度：适于摄氏0℃～＋40℃的环境条件下运行。

1.3 工作湿度：适于相对湿度为0～85％的环境条件下运行。

1.4 仪器设备的安全性：符合国家电器安全标准。

2. 设备用途

组织细胞高压快速冷冻固定仪通过快速冷冻将含水样品固化成玻璃态冰状态。使生物样品内部结构不被破坏保持原始的形态及相对位置。

3. 技术要求

3.1 玻璃化程度（有效冷冻固定厚度）：200μm～300μm3.2 冷冻速率：12000K/s ～ 25000K/s

3.3 冷冻固定时施加压强：1900 ～2100 bar

3.4 样品装载系统：多种样品装载系统，可适配几种不同形态的样品

3.5 控制面板：冷冻完成后可显示压强/温度曲线，数据可通过USB导出

3.6 具有体视显微镜和LED照明系统

3.7 样品转移系统：设有样品释放转移辅助工具，允许在液氮下进行样品转移

3.8 液氮加注系统：设有独立液氮注入口

3.9 移动性：内置滚轮，可移动

4.服务要求

4.1 安装、调试与培训

仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；提供现场免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、仪器基本维护等。

4.2 验收：实现系统成套联调并达到招标文件的技术要求。

4.3 保修：

保修期为安装验收合格之日起一年，在保修期内软硬件出现的问题，接到用户通知后二十四小时内给予答复，三个工作日内给与解决方案并到达用户现场免费解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在两周内解决或提出明确的解决方案，如不能按期解决的，保修期自动按照用户报修日至修复日顺延。

设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十年的零配件及消耗品的供应。

提供全套的备品备件清单。

4.4 软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

4.5提供维护手册和操作手册。

品目五 真空等离子清洗仪（一）

1. 工作条件

1.1 工作电源：通用电压/频率100VAC - 240VAC/50-60Hz/1000W。

1.2工作温度：15(C-25(C

1.3工作湿度：< 60% (20(C)

1.4仪器运行的持久性：仪器可连续使用

1.5 仪器设备的安全性：符合电器安全标准

2. 设备用途

用于对支持膜进行辉光放电处理，使其表面带电荷从而具备亲水特性，改善样品在载网中的分布，是电镜样品制备过程中重要的一步。

3. 技术规格

3.1辉光放电射频源:50瓦的射频电源，具有功率自动匹配功能

3.2. 真空系统：

真空泵配置两级真空泵：分子泵和隔膜泵

3.3. 样品处理腔
3.3.1 腔室尺寸：直径大于3.0英寸,深度x1.5英寸 
3.3.2 配置前置观察窗能观察工作时的等离子体发光
3.3.3 内置的电磁阀将舱室与真空泵之间隔离开，抽真空时间优于5分钟，放气时间小于15秒。
3.3.4 气体控制：精确控制气体流量
#3.3.5 气体种类：采用三路独立气体，可使用H2，O2和Ar等气体。
3.3.6 配气方式：程序控制，可编辑5个以上的预存程序。可实现不同比例的混合配气。
3.3.7用户界面：采用交互式触摸屏
4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为1年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。

品目五 真空等离子清洗仪（二）

1. 工作条件

1.1 工作电源：通用电压/频率100VAC - 240VAC/50-60Hz/1000W。

1.2工作温度：15(C-25(C

1.3工作湿度：< 60% (20(C)

1.4仪器运行的持久性：仪器可连续使用

1.5 仪器设备的安全性：符合电器安全标准

2. 设备用途

用于对支持膜进行辉光放电处理，使其表面带电荷从而具备亲水特性，改善样品在载网中的分布，是电镜样品制备过程中重要的一步。

3. 技术规格

3.1工作真空范围：1.0 - 0.50 mbar

3.2等离子体电流：0-25 mA 可调

3.3功率：大于20W

3.4样品室大小：大于  100mm直径 x 90mm 高

3.5样品台高度可调

3.6辉光放电处理时间：0-800 秒

3.7高压真空联锁：硬件，软件双重联锁

3.8系统显示：触摸屏控制并显示系统参数

3.9 操作模式：可允许用户编程

4. 技术文件：

4.1 投标人应提供仪器主体及主要附件的详细的操作，安装，及调整说明书。

4.2投标人应提供电子版说明书。

5.技术服务

5.1 设备安装、调试和验收

5.1.1现场安装；现场调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。

5.1.2服务：在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时有效的售后服务。

5.2保修期及维修：

5.2.1保修期为2年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

5.2.2. 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3-5天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

5.2.3.提供全套的备品备件清单。

5.3技术培训：

5.3.1现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训，培训应使买方使用人员能够进行熟练操作和一般维护。

5.3.2在国内对用户进行现场培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、软件的使用和结果分析、仪器基本维护等。