附件1

虚假数据机构主要问题汇总表

| 序号 | 检验检测机构名称 | 发现的主要问题 | 检查结果 （通过、自行改正、责令改正、责令改正并处罚款、撤销、 缩减能力、注销） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄鸿安机动车检测有限公司 | 1、流水号码为130182682108181105390043检验报告，该车应采用加载减速法测试，实际使用的自由加速法测试； 2、编号为01202107310000301机动车安全检验报告第一轴、第二轴检验结果判定与机动车安全检验技术表仪器设备检验部分不一致（报告判定合格，仪器设备部分判定不合格）； 3、编号为0120210306003503机动车安全技术检验报告中第二转向轮侧滑未判定，机动车安全技术检验表（仪器设备检验部分）第二转向轮侧滑无测量数据。（双转向桥车辆在不具备检验双转向侧滑量能力的2号线检测）； 4、二号线侧滑台测量范围不符合标准要求（测量范围-13.4—7.5m/km）； 5、现场对冀A816U2重型半挂牵引车底盘动态检验过程中未按要求对制动、转向进行检查。 | 处罚，加载减速法、转向侧滑量项目暂缓使用“CMA”标志 |  |
| 2 | 石家庄市槐西机动车检测有限公司 | 1.流水号码为13018541208301549280057环检报告，该车为双燃料汽车，但只使用一种燃料进行了检测； 2.抽查的7份安全技术检验报告编号为05024921082800052；05024921082800058；05024921082800062； 05024921082800021；05024921082800036； 05024921082800019；05024921082800022；外廓尺寸数值均相同，为6798×2541×3613； 3.抽查的8份安全技术检验报告编号为05024921082800020；05024921082800030；05024921082800057； 05024921082800053；05024921082800034； 05024921082800037；05024921082800035； 05024921082800032外廓尺寸数值均相同，为6802×2542×3615； 4.抽查的8份安全技术检验报告编号为05024921082800056；05024921082800017；05024921082800054； 05024921082800039；05024921082800038； 05024921082800060；05024921082800059； 05024921082800055外廓尺寸数值均相同，为6847×2541×3976； 5.厂区内与中通快递未做到完全隔离； 6.环检2号线透射式烟度取样探头长度不足400mm（实际300mm）; | 处罚，外廓尺寸项目暂缓使用“CMA”标志 |  |
| 3 | 赞皇县华圣汽车综合性能检测有限公司 | 1.轮胎气压表（有效期到2021年9月10日）、轮胎花纹深度尺（有效期到2022年3月11日）、方向盘转向参数测试仪（有效期到2021年9月5日）、电子秒表（有效期到2021年9月1日）、30m钢卷尺（有效期到2021年9月10日）以上设备该公司于2021年8月30日送到河北省计量监督检测研究院检定校准（现场未见到设备，与公司负责人沟通，上述设备只配备一套）；5m钢卷尺（有效期到2021年9月10日）同上述设备一起送检，现场有一个未经检定的5m钢卷尺；检查现场发现冀HAM8475机动车安全检验技术表（人工检验部分）轮胎花纹深度、方向盘最大自由转动量记录了检测数据；同时抽查了2021年8月31日检验的冀A303RK、2021年9月1日检验的3台半挂牵引车冀A8207V、冀A671U3、冀A111AS机动车安全检验技术表（人工检验部分）轮胎花纹深度、方向盘最大自由转动量记录了检测数据； 2.环检车间环境参数测试仪未经过检定校准； 3.抽查的车牌号码为冀A3W084、冀A671U3、冀A8207V、 冀A111AS、冀A303RK、冀A9039W、冀F63159、冀ALF773、 冀A92825、冀A99425、冀A7071V、冀A28Z60、冀AMU271、 冀AET184、冀AA5610、冀A351AH、冀ANF828、冀A08M89、 冀A5591S、冀A795BY、冀A00554、冀A8855F、冀A9116W、 冀A609C3、冀A7083X、冀A727M2轮胎花纹深度数值基本相同，车体对称部位高度数值基本相同，方向盘最大自由转动量都是9°。 | 处罚，外检、转向轮横向侧滑量、整备质量项目暂缓使用“CMA”标志 |  |
| 3 | 赞皇县华圣汽车综合性能检测有限公司 | 4.机动车安全技术检验表（仪器设备检验部分）编号为05004921052500030；05004921052500012；05004921052400011；05004921052400016；05004921052400023；05004921052400003 05004921052500014；05004921052600028；05004921052600029；05004921052600019；05004921052600006；05004921052500001 05004921052500008；05004921052700004；05004921052700011；05004921052700002；05004921052700017；05004921052700009 05004921052600033转向轮横向侧滑量都是0.1m/km； 5.机动车安全技术检验表（仪器设备检验部分）编号为05004921083000001；05004921083000003； 05004921083000026；05004921083000016上述四台半挂牵引车均是组成汽车列车进行检验，仪器设备检验整车重量均明显小于该车整备质量（例如编号为05004921083000001车号冀A609C3线上整车重量8061kg，整备质量8800kg）。 | 处罚，外检、转向轮横向侧滑量、整备质量项目暂缓使用“CMA”标志 |  |
| 4 | 昌黎县凤鸣机动车检测有限公司 | 1.冀CD0019，重型半挂牵引车，在用车检验：编号为13030092107070048的机动车安全技术检验表（仪器设备检验部分）中前轴数量填写为“-”，“总检次数”填写为“—”，空载驻车制动力二轴为“2431”，三轴为“2431”，测得值相同，二轴空载轴荷为“2656”，三轴空载轴荷为“2605”，二轴加载轴荷为“2672”，三轴加载轴荷为“2598”，二轴静态轮荷为“2716”，三轴静态轮荷为“2654”，加载轴荷小于或接近空载轴荷、静态轮荷； | 处罚，驻车制动力、转向轮横向侧滑量项目暂缓使用“CMA”标志 |  |
| 4 | 昌黎县凤鸣机动车检测有限公司 | 2.冀CD0019，重型半挂牵引车，在用车检验：编号为13030092107070048的机动车安全技术检验报告中建议栏未打印内容，一轴转向轮横向侧滑量为“-2.0”，二轴转向轮横向侧滑量为“-2.0”，该车侧滑检验次数为“3”，查其前两次仪器设备检验记录中第一次测得值为“-13.4”、“-13.4”，第二次测得值为“-12.0”、“-12.0”，且在三次检验的仪器设备记录单中均未对“二轴转向轮横向侧滑量进行判定”；机动车安全技术检验表（仪器设备检验部分）中前轴数量填写为“-”，“总检次数”填写为“—”，二轴空载轴荷为“2378”，二轴加载轴荷为“2672”，二轴静态轮荷为“2411”，静态轮荷小于空载轴荷。 3.检测场地与昌黎县交通警察大队车辆管理所布局有交叉，建议合理规划； | 处罚，驻车制动力、转向轮横向侧滑量项目暂缓使用“CMA”标志 |  |