# 实验室灭菌器参数

一、产品技术参数.

| 型号 | BKQ-B50L | BKQ-B75L |
| --- | --- | --- |
| 容积 | 50L | 75L |
| 功率 | 5.5KW | 5.5KW |
| 净重 | 70kg | 85kg |
| 内腔尺寸 | φ385mm*490mm（直径*锅深） | φ385mm*670mm（直径*锅深） |
| 外形尺寸 | 640mm*550mm*1070mm | 640mm*550mm*1070mm |

- 产品技术特点

1.额定工作压力0.22Mpa

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。

6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

8.LCD液晶屏显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

10.★电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

11.★微电脑控制，具有液体自定义、固体自定义、辅助程序等自定义程序。

12.★设备注水、升温、灭菌、反压冷却、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

13.★灭菌腔体温度均匀性：≤2℃。

14.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

15.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

16.★具有快速反压冷却功能，避免灭菌包装液体涨破包装。

17.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

三、设备配置清单

| 零部件名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表 | 淄博新时代 | 1.0级精度 | SUS304 |  |
| 电磁阀 | ---- | DN8 | 黄铜 |  |
| 安全阀 | 宁波甬安 | 整定压力0.28MPa | 黄铜 |  |
| 移动温度传感器 | 上海铭托 | PT100 | SUS304 |  |
| 温度传感器 | 上海兴宁 | PT100 | SUS304 |  |
| 加热管 | 扬州盛华 | / | SUS304 |  |
| 电路板 | 山东博科 | / | SUS304 |  |
| 锅体 | 博科/立众 | / | SUS304 |  |

注：设备运行时需外接空气压缩机（或其它气源），具备反压功能（空压机规格为产气量不小于100L/Min，储气罐不小于30L的无油静音款。补气时气源压力需稳定在0.3-0.5MPa之间）。