# 立式灭菌器参数

一、产品技术参数.

| 型号 | BKQ-B50Ⅱ | BKQ-B75Ⅱ | BKQ-B100Ⅱ | BKQ-B120Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 | 50L | 75L | 100L | 120L |
| 功率 | 4400W | 4700w | 5200w | 5200W |
| 净重 | 80kg | 85kg | 100kg | 120kg |
| 内腔尺寸 | Φ386x515mm | Φ386x695mm | Φ386x875mm | Φ386x1055mm |
| 外形尺寸 | 550x640x980mm | 550x640x1080mm | 550x640x1280mm | 550x640x1380mm |
| 提篮数 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 提篮尺寸 | Φ365×360 | Φ365×265 | Φ365×360 | Φ365×360(1个） Φ365×265（2个） |

- 产品技术特点

1.额定工作压力0.22Mpa，

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.产品符合YY/T 1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

10.★电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

11.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

12.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

13.★灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

14.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

15.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

16.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

17.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

三、设备配置清单

| 零部件名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表 | 美智杰 | 1.6级精度 | SUS304 |  |
| 电磁阀 | 日本CKD | bb25 | 黄铜 |  |
| 安全阀 | 宁波甬安 | 整定压力0.28MPa | 黄铜 |  |
| 温度传感器 | 上海兴宁 | PT100 | SUS304 |  |
| 加热管 | 扬州盛华 | / | SUS304 |  |
| 电路板 | 山东博科 | / | SUS304 |  |
| 锅体 | 博科/立众 | / | SUS304 |  |