（一） 技术参数

（一） 技术参数

| 序号 | 技术参数/型号 | BKQ-Z30I |  | BKQ-Z50I |  | BKQ-Z75I | BKQ-Z100I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计压力 | 0.28Mpa |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计温度 | 150℃ |  |  |  |  |  |
| 3 | 额定工作压力 | 0.22Mpa |  |  |  |  |  |
| 4 | 额定工作温度 | 134℃ |  |  |  |  |  |
| 5 | 灭菌温度范围 | 105～136℃ |  |  |  |  |  |
| 6 | 温度显示精度 | 0.1℃ |  |  |  |  |  |
| 7 | 压力指示范围 | 0～0.4Mpa |  |  |  |  |  |
| 8 | 动态脉动排气次数 | 0～9次 |  |  |  |  |  |
| 9 | 保温温度设定范围 | 45℃～60℃ |  |  |  |  |  |
| 10 | 时间设定范围 | 0～999min |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压 | 220V/50Hz |  |  |  |  |  |
| 12 | 腔体材料 | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 13 | 水源要求 | 蒸馏水或软化水 |  |  |  |  |  |
| 14 | 容积 | 30L | 50L |  | 75L |  | 100L |
| 15 | 额定功率（KW） | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 16 | 净重（Kg） | - 84±2kg | - 89±2kg |  | - 96±2kg |  | - 110±2kg |
| 17 | 内腔体尺寸（Φ*L mm） | - 385*412 | - 385*515 |  | - 385*715 |  | - 385*915 |
| 18 | 外形尺寸（L*D*H）mm | - 610*645*710 | - 610*645*810 |  | - 610*645*945 |  | - 610*645*1150 |

（二）、产品特点

产品符合国家标准：GB150-2011、YY1007-2010标准

1、翻盖式快开门结构，开盖快速，省力。

2、底座装有万向轮，便于移动和固定。

3、具有快速维修窗口，电器部分维修无需拆解外罩。

4、锅体覆盖有5mm玻璃棉，门盖上有金属门罩与容器门隔离，防止人员烫伤。

5、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

6、设有裸露器械、器械包、橡胶类、敷料、液体类及固体、液体用户自定义灭菌程序。

7、自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长，采用透明医用硅橡胶模压而成。

8、温度控制显示精度为0.1度，LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

9、流程控制：升温、灭菌、干燥、排气、报警、完成全过程自动控制，指示灯闪烁显示当前工作状态,排气分为快拍，慢排两种排气方式，有效防止液体的外溢与容器的破损。

10、采用重力置换和正压脉动排气方式，排出负载和灭菌室内冷空气。

11、操作界面，一键启动，方便快捷，按键采用机械式按键，动作次数≥10 万次。

12、压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：1.6 级 。

13、电磁阀工作稳定，使用寿命长。

14、灭菌循环结束蜂鸣提示，同时状态灯显示。
15、可选配打印机，记录灭菌过程中的温度。

16、使用寿命5年。

安全防护：

1、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

2、防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；

3、超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

4、过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；

5、漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。

6、门检测装置：只有灭菌器门关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽