医用洁净工作台主要技术参数

型号：BBS-H1800

1、技术参数

1、洁净台分类：水平层流、单面操作

1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1800mm×808mm×1890mm；

内部尺寸≥（L×D×H）1700mm ×500mm×800mm；

额定功率：1400 W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；

气流流速：0.30～0.45m/s；

紫外灯功率：20W*2；

LED日光灯功率：16W*2；

工作台到地面高度：750mm；

噪音≤65dB(A)；

风机型号：型号:YSK-14018004-YK01转速:1370 RPM，功率180W / YDK-14009004-YK02,风机，转速:1370 RPM，功率90W；

1.2 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.3过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

1.4工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

1.5 可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器。

1.6箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

1.7工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

1.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

1.9照明：≥350lx。

1.10 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

1.11紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。