苏州测微精密仪器有限公司

正置金相显微镜Axiolab 5技术协议

- 品牌与型号

德国蔡司正置式金相显微镜Axiolab 5

- 结构描述

外形

三、基本性能

- 正置式智能金相显微镜，高稳定度多功能集成式。

- 采用国际最先进的IC2S无限远轴向及横向色差校正及反差增强的复消色光学系统，提高分辨率，彻底消除杂散光等干扰因素。提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图象。使用45mm国际标准齐焦距离。光学部件镀膜具有防霉功能，使用过程中防止长霉。

- 总放大倍数范围50X-1000X。

- 采用光陷阱技术，防止眩光，提高成像质量。

- 反射光4位功能模块盒，带有位置编码。具有明场、ADF高级暗场观察功能和预留功能位置。功能转换方便，增减功能操作简捷。

- ADF高级暗场技术，极黑背景，将杂散光的干扰最小化，减少光学照明系统的纵向色差，可以辨别最细密的组织。

- 具备光强记忆功能，当转换物镜时，光强自动调节至合适的亮度。

- 具有放大倍数自动识别功能，切换物镜后软件端自动识别放大倍数加载标尺。

- 具有ECO环保模式，延长显微镜使用寿命。

- 记录光口，可安装数码采集、视频输出等多种记录及输出方式。

- 模块化设计，积木式结构，结构紧凑，体积小。

- 人机工程学设计，坚固稳定的金字塔型机架构造，减少占台面积，承载能力大。低位同轴控制，操作空间大。操作简单、方便。

- 制造精度高，带有位置编码，所标定的技术参数均为实际值的下限。至今坚持出厂前预装调试，保证各部件质量及匹配质量以整机形式出厂。经久耐用，可靠性高，使用寿命长。

四、镜头

- 宽视场双目观察目镜，10x/22高眼点，带视度补偿目镜，配置预装十字线测微尺。观察视域大而舒适。双目镜筒为铰链式，眼点高低可调。

- EC物镜在传统物镜的基础上进一步校正色差和应变最小化，增强短波长的透过率，并增强反差。使用低折射率低色散天然萤石材料及特殊镀膜技术，精湛的研磨工艺。镀膜防霉，不用药剂的防霉。可提供高反差、高衬度、高分辨率的优质图像。

EC "Epiplan" 5x/0.13 HD M27

EC "Epiplan" 10x/0.25 HD M27

EC "Epiplan" 20x/0.40 HD M27

EC "Epiplan" 50x/0.75 HD M27

EC "Epiplan" 100x/0.85 HD M27

- 国际显微镜标准中，是以ZEISS物镜标准为基准。

- 50及100X物镜带有可伸缩保护设计。

五、载物台及物镜转换器

- 机械载物台移动范围75x30mm。

- 5孔明暗场多功能物镜转换器，带有无调整机构的自动锁定防止下滑的谐波齿轮装置，长时间使用防止下滑。带有位置编码，自动调节各倍数下的光源亮度。

- “稳定单元”（物镜转盘、载物台、调焦装置）设计，提高稳定性，防止外界振动和温度的干扰。

六、记录装置

蔡司原装摄像头208， 4K高清拍照和录像，帧率为30fps；物理像素830万；HDMI、USB 3.0 Type C、网络接口、Micro D接口；具备HDR功能；带有拍照按键；带有制冷功能。

七、光源

最新设计完全满足柯勒照明的全消色差反射光路，提高图像质量。使用特殊设计高度集成的长寿命高亮度LED光源，使用寿命可达55000小时。增强光的色还原性，提高分辨率。同时不但光效高而且均匀。

八、滤色片等附件

目镜十字线测微尺和台用于长度等的测量及定标。

九、图象输出

- 硬件：：DELL商用台式机（酷睿I5/1T/16G/DVD刻录），DELL U2718QM 27英寸 4k 超高清电脑显示器。

- 图像处理软件：通用功能具有图像获取、安全可靠的数据管理、多种图像处理方式、图像分割及处理、几何参数测量、特征物提取、图像拼接、图象标注、各种处理操作、模块化检测报告等等。专用功能符合中国GB和部分美国ASTM相关材料标准：金属平均晶粒度评级、低碳冷轧薄板铁素体晶粒度评级、混有珠光体的铁素体晶粒度评级、非金属夹杂评级、球墨铸铁球化率测量评级、灰铸铁金相分析、蠕墨铸铁金相分析、铁素体奥氏体双相不锈钢α-相金相测量、奥氏体型不锈钢α-相金相测量、第二相面积含量测量、多相面积含量测量、颗粒度分析、渗碳层深度的测定、脱碳层深度的测定、钢中石墨碳评级、高速钢大块碳化物评级、物相间距及支晶间距测量、复合率测定、铝及铝合金晶粒度评级。提供标准图谱比照评级功能，保证显微镜试样图像与标准图谱照片在计算机屏幕上按相同倍率显示。提供独有的图谱比照制作服务，可为用户扫描行业标准、企业标准、实验室检验方法的图谱照片，制作专有的图谱比照模块。

附件

| "Axiolab 5" 正置材料显微镜 |
| --- |
| Item | Article No. | Quantity | Unit | Description | 描述 |
| 1. | 430037-9250-000 | 1 | PC | Microscope stand Axiolab 5, TL/RL | 显微镜镜体Axiolab 5 TL/RL |
|  | 430037-9052-000 | 1 | PC | Microscope stand Axiolab 5, TL/RL, 5x HD coded, mechanical stage 75x30 R - reflected-light illumination with white LED 10W, optional for halogen reflector lamp 12V 35W - reflector turret 4x encoded - Z-drive with fine drive knob left and fine drive disk right, flat with scale - 30 mm focus lift - nosepiece 5x brightfield/darkfield, M27 coded - stage and condenser carrier - mechanical stage 75x30 R, with hardcoat anodized surface, 220 x 150 mm stage plate, right drive 135 mm (extendable by 15 mm) with friction setting - single specimen holder for one-hand operation, spring lever left - transmitted-light illumination with white LED 10W, optional for halogen reflector lamp 12V 35W - integrated 24V DC 60W power unit, stabilized 100...240V AC/ 50...60Hz - country-specific power cable - ECO mode and light management control button - Snap button supports ZEISS Axiocam - USB 2.0 to PC - dust cover - filter holder in TL | 显微镜镜体Axiolab 5，TL/RL，5x HD编码，机械平台75x30 R -采用白色LED的反射光照明10W，可选用12V 35W卤素灯照明器， -反射炮塔4x编码 -带有精细驱动旋钮的Z型驱动器，并且精细右手聚焦，带刻度尺 -30毫米焦距提升 -物镜转换器5x明场/暗场，M27 编码 -载物台和聚光镜支架 -机械平台75x30 R，带硬涂层，阳极氧化表面，220 x 150 mm 载物台，右手驱动135毫米（可伸长15毫米）带阻力设置 -单手样品架，弹簧杆操作 -白色透射光照明LED 10W，可选卤素灯12V 35W -集成24V DC 60W功率单元，稳定100 ... 240V AC / 50 ... 60Hz -国家特定的电源线 -ECO模式和灯光管理，控制按钮 -Snap按钮支持ZEISS Axiocam -USB 2.0到PC -防尘罩 -TL中的聚光镜支架 |
|  | 425520-9010-000 | 1 | PC | Binocular phototube 30°/23 (50:50), reversed image camera port with interface 60N | 双目照相镜筒 30°/23(50:50) |
|  | 444036-9000-000 | 2 | PC | Eyepiece PL 10x/23 Br. foc. | 高眼点视度可调宽场目镜 PL 10x/23 Br.foc. |
|  | 444801-0000-000 | 2 | PC | Eyepiece eyecup | 目镜眼罩 |
|  | 424928-9901-000 | 1 | PC | Reflector module H ACR P&C for reflected light | 明场反射模块含自动识别编码 |
|  | 424922-9901-000 | 1 | PC | Reflector module ADF ACR P&C for reflected light | 高级暗场反射模块 |
|  | 474066-9901-000 | 1 | PC | Crossline micrometer 10:100, d=26 mm | 十字线测微尺 10:100,d=26 mm |
|  | 426570-9000-000 | 1 | PC | Microscopy Camera Axiocam 208 color | 高分辨率彩色数码摄像头 Axiocam 208（830万像素） |
|  | 426112-0000-000 | 1 | PC | Camera Adapter 60N-C 2/3" 0.5x | 视频接口 |
|  |  |  |  | Optical equipment | 光学部件 |
|  | 422030-9961-000 | 1 | PC | Objective EC "Epiplan"5x/0.13 HD M27 | 反差增强型高性能多功能物镜 EC "Epiplan" 5x/0.13 HD M27 |
|  | 422040-9961-000 | 1 | PC | Objective EC "Epiplan"10x/0.25 HD M27 | 反差增强型高性能多功能物镜 EC "Epiplan" 10x/0.25 HD M27 |
|  | 422050-9961-000 | 1 | PC | Objective EC "Epiplan" 20x/0.40 HD M27 | 反差增强型高性能多功能物镜 EC "Epiplan" 20x/0.40 HD M27 |
|  | 422070-9961-000 | 1 | PC | Objective EC "Epiplan" 50x/0.75 HD M27 | 反差增强型高性能多功能物镜 EC "Epiplan" 50x/0.75 HD M27 |
|  | 422090-9961-000 | 1 | PC | Objective EC "Epiplan" 100x/0.85 HD M27 | 反差增强型高性能多功能物镜 EC "Epiplan" 100x/0.85 HD M27 |
|  |  |  |  | Image analysis system | 图象分析系统 |
| 2. | 999999-0000-011 | 1 | PC | DELL商用台式计算机 | DELL商用台式计算机（酷睿I5/1T/8G/DVD刻录/23’’LCD显示器） |
| 3. | 000000-0000-000 | 1 | PC | Stage micrometer for reflected light | 测微台尺 |
| 4. | 999999-0000-000 | 1 | PC | Metallurgical levelling press | 压平器 |
| 5. | 999999-0000-023 | 1 | PC | Metis Vision analysis software: Metallographical Material Version | 金相版分析软件，包含如下功能： |
|  |  |  | 1) | Image acquisition | 图像采集 |
|  |  |  | 2) | Image processing | 图像处理 |
|  |  |  | 3) | Image measuring | 图像测量 |
|  |  |  | 4) | Light intensity management | 光强管理 |
|  |  |  | 5) | Two-value operation | 二值操作 |
|  |  |  | 6) | Multiphase operation | 多相操作 |
|  |  |  | 7) | Particle count statistics | 颗粒计数统计 |
|  |  |  | 8) | Process drawing contrast | 工艺图比照 |
|  |  |  | 9) | Specialized measuring | 专项测量 |
|  |  |  | 10) | Comparative Diagrams | 图谱比照 |
|  |  |  | 11) | Quantitative analysis | 定量分析 |
|  |  |  | 12) | High-speed steel bulk carbide evaluation | 高速钢大块碳化物评定 |
|  |  |  | 13) | Eutectic carbide rating of steel | 钢的共晶碳化物评级 |
|  |  |  | 14) | Ribbon structure assessment | 带状组织评定 |
|  |  |  | 15) | Depth of decarburization measurement rating | 脱碳层深度测量评级 |
|  |  |  | 16) | Nitrizing layer depth measurement rating | 渗氮层测量评级 |
|  |  |  | 17) | Carburized layer measurement rating | 渗碳层测量评级 |
|  |  |  | 18) | Grains measurement rating | 晶粒度测量评级 |
|  |  |  | 19) | Inclusion measurement rating | 夹杂物测量评级 |
|  |  |  | 20) | Graphite nodularity classification | 球墨铸铁球化率测量评级 |
|  |  |  | 21) | Metallographic analysis of gray cast iron | 灰铸铁金相分析 |
|  |  |  | 22) | Vermicular graphitic cast iron metallography | 蠕墨铸铁金相分析 |
|  |  |  | 23) | Low-carbon steel spheroidal organization rating | 低碳钢球化组织评级 |