| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线固相萃取-超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | *1套 | 1. 工作条件 1.1.1电源电压：230V±10%， 50/60Hz， 16A 1.1.2环境温度：15-27℃（最优：18~21℃） 1.1.3相对湿度：20-80% 1.1.4气体需求： 雾化气N2：纯（99%纯度）N2， 碰撞气Ar：超高纯Ar或N2（99.999%），源区无需额外空气压缩机，简化气体供应降低消耗 2. 质谱部分技术性能 2.1 离子源 2.1.1离子源：独立的可加热电喷雾离子源（HESI源）和大气压化学电离源（APCI源），全内置式气路电路接口设计，离子源外部无任何气路电路管路连接，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，实现零误操作；HESI与APCI切换只需更换探针，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间小于1min，且整个过程无需拆卸离子源。 2.1.2 复合离子源，无需更换任何硬件即可实现ESI 和APCI 源自动切换的数据采集。 2.1.3探针采用60度最优喷雾设计，可在任意位置固定并实现上下圆弧形、前后/左右直线型三维连续调节； 2.1.4 内置增强型大面积多边形同轴主动排废口，可有效去除溶剂蒸汽，消除废气涡流，降低化学噪音，延长正常运行时间。排废管路为不锈钢材质，可实现离子源腔体高温自洁净； 2.1.5 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气，进一步提高雾化效率和喷雾稳定性； 2.1.6 可拆卸的吹扫挡锥，非对称锥面设计，在高灵敏度的情况下确保长期耐用性； 2.1.7可加热HESI源，加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-2000l/min； 2.1.8 APCI：加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50ul-2000l/min； 2.1.9双槽位全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，既可通过软件也可通过操作面板自动设置； 2.1.10质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能； 2.1.11离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果； 2.1.12离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。 2.2 离子传输系统（清洗离子传输系统（包括离子传输毛细管或一级锥孔二级锥孔或去溶剂管等）无需卸真空） 2.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担； 2.2.2优化的高容量传输管 (HCTT) 将更多离子传输到真空系统，以提高灵敏度，同时保持耐用性和易用性。 2.2.3离子传输管双独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高脱溶剂效率和确保离子传输系统抗污染能力； 2.2.4 具有真空隔断阀设计，离子传输管在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不用卸真空，也可快速更换； 2.2.5电动离子漏斗：有效捕获离子并聚焦，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便； 2.2.6弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性； 2.3 四极杆质量分析器 2.3.1 Q1和Q3均采用QR5 Plus 分段式钼制双曲面四极杆，具有 5.25 mm 场半径，可在全质量范围内和不同分辨率下实现绝佳的灵敏度。（圆形四极杆及非纯金属材质不接受）； 2.3.2四极杆质量分析器上在0.2amu分辨率时仍有很高的离子传输效率，提供很好的灵敏度和选择性； 2.3.3 Q2设计： 90°弯曲，加有轴向加速电场的新一代主动碰撞反应池设计，Dwell Time低于1ms 时，无灵敏度损失（不接受离轴设计）； 2.3.4 碰撞气为高纯高惰性氩气或氮气，确保母离子碎裂效率； *2.3.5四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到0.2 amu的高选择性，在只需在方法设定设定界面简单选择即可，无需特殊手动调谐。 2.3.6质量数范围：2-2010amu，高端质量数不高于2010amu，Q1和Q3均可以达到； 2.3.7质量轴稳定性：≤0.1amu/24小时 (全质量数范围内，不同分辨率、不同扫描速率下)； 2.3.8质量准确度：全质量轴范围内≤0.1 amu； 2.3.9 SRM最小驻留时间：≤ 1ms； 2.3.10共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s； *2.3.11 SRM扫描速度：最大可达600 SRMs/秒，并确保无交叉污染； 2.3.12采用克伦特罗作为标准物质，要求出示克伦特罗在10、20、50、100、200、500、600SRMs/s时对应的响应峰面积的图谱，要求7个采集速率的峰面积数据偏差≤10%，提供数据证明，以佐证仪器在处理多残留监测时，仪器灵敏度不损失的先进性； 2.3.13一次分析最多可执行30000个SRM分析； *2.3.14正负离子切换速度：≤5ms； 2.3.15扫描功能：全扫描(Full Scan，Q1或Q3)、选择离子扫描(SIM，Q1或Q3)、选择反应监测(SRM)、高选择性反应监测（0.2 amu）、时间选择反应监测（T-SRM）子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、RER反向能量归一化扫描；QED即SRM自动触发二级子离子扫描功能、混合扫描。 2.4 检测器 2.4.1双模式离散打拿极检测器，提高灵敏度（脉冲计数模式，离子通量低；模拟模式，粒子通量高）和动态线性范围（106）； 2.5 真空系统 2.5.1 由1个分子涡轮泵（3级差分）和2个机械泵组成的4级差分真空系统 2.5.2四级差分抽真空，真空可达到5·10-6 Torr 2.6 灵敏度 *2.6.1 高选择性MS/MS灵敏度 ESI：1pg利血平柱上进样（Q1分辨率0.2amu，Q3分辨率0.7amu）m/z 609>195，S/N≥1500,000:1，连续6针RSD≤5% ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152, S/N≥1500,000:1，连续6针RSD≤5%， APCI: 1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，S/N≥100,000:1，连续6针RSD≤5% 3 数据处理系统 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows等软件）2台，提供LC和MS/MS的全自动控制；仪器配套用打印机1台。 简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法； 工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能； 4 在线固相萃取-超高效液相色谱部分 4.1 液相色谱系统，流动相瓶、双梯度快速泵（外置6通道脱气系统）、电磁六通阀及电磁十通阀、双控温多柱位柱温箱、UHPLC专用的DAD检测器。必须实现串联式不间断分析、在线SPE样品前处理、自动切换不同应用体系，支持二维色谱及反梯度。 4.2流路须采用原厂UHPLC专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。 4.3双梯度泵：由两台独立的梯度泵组成，可实现两个三元流路 4.3.1流量范围：0.001~8.000 mL/min，步进0.001 mL/min 4.3.2最大压力：103.4 Mpa(15000 psi) 4.3.3流量准确度：0.1% 4.3.4流量精密度：0.05% 4.3.5 梯度混合精确度： 0.15% 4.3.6溶剂种类：2*3种 4.3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞，配有液滴计数器 4.4 自动进样器： 4.4.1 120位，兼容孔板及常规样品瓶 4.4.3 进样体积：0.01~100μL 4.4.4 进样体积准确度：0.5% 4.4.5 交叉污染：0.004% 4.4.6 配置十通阀，用于在线样品前处理等应用 4.4.7 自动防沉淀振摇及侧移功能 4.4.8 在线稀释和在线衍生功能 4.5 柱温箱 4.5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。 4.5.2温控范围：5~110℃ 4.5.3温度准确度：±0.5℃ 4.5.4温度稳定性 ±0.1℃ 4.5.5温度精度 ±0.1℃ 4.5.6容量：最多六支色谱柱 4.5.7 柱切换：有2个柱切换阀预留位，配置十通阀，完成在线样品前处理方法切换等高级应用。 4.6 DAD检测器： 4.6.1二极管数：1024 4.6.2 波长范围：190-800 nm 4.6.3 波长精确度：± 0.1 nm 4.6.4灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息 4.6.5 数据采集频率：200HZ 4.6.6 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 4.6.7 噪音：Typically <± 2.5 μAU | 预算金额：人民币300万元； |