青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RG-AWS7H带烘干恒温恒湿称重系统

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）

产品概述

RG-AWS7H带烘干恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿系统内，将要称量的样品自动进行105度烘干，烘干时间可以设定；烘干后，样品自动进行取放、去静电、称量的全自动智能系统。该系统克服了人工操作过程中的温湿度变化、放置称量托盘位置变化和读数错误等因素导致的称量误差，可同时称量47mm滤膜、低浓度采样头，样品称量的数据可以存储、查询，并实现数据表格化，节省了时间，减少了劳动强度。整个称量过程严格按照环保部标准HJ618-2011、HJ656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中规定的要求，是大气颗粒物和污染源采样样品称重和分析质控环节的重要设备，可用于大气中源解析项目采样样品、污染源采样样品的高精准称量。

系统可选配本公司自主知识产权的（低浓度采样头）快速压膜机，卡爪式按压结构、快速成型，无需电源。

工作流程

技术指标

1、温度

1.1、温度控制：15℃～30℃，可任意一点设置（出厂设置为20℃）

1.2、温度分辨率：0.1℃1.3、波动：≤0.2℃

2、湿度

2.1、湿度控制：30％RH～70％RH,可任意一点设置（出厂设置为50％RH）

2.2、湿度分辨率：0.1％RH

2.3、波动：≤1%RH

2.4、供货时，提供恒温恒湿箱的温湿度校准证书

3、烘干室温度：室温-180℃

4、十万分之一天平

4.1、双量程：十万分之一量程不小于80g/万分之一量程不小于200g

4.2、分辨率：0.01mg/0.1mg

4.3、支持内校和外校

4.4、供货时，提供天平的校准证书

5、机械手臂：

5.1、具备多轴驱动，能够自由上下运动，360度旋转，随意取放称量任意工位的样品时间≤60s

5.2、机械重复性误差＜0.01mm

6、称量样品种类和数量

6.1、低浓度采样头/47滤膜不少于40个（独立载盘铝合金盘），标配

6.2、100ml瓷坩埚不少于40个（独立载盘铝合金盘），选配

6.3、60mm称量瓶不少于40个（独立载盘铝合金盘），选配

6.4、90滤膜不少于50张（独立载盘PCB），选配

6.5、47滤膜不少于120张（独立载盘PCB），选配

注：以上配置不能用于其他规格称量瓶、干燥皿、滤筒等其他样品，只用于上述五种样品的称量，需要人工更换载盘。

7、样品带有人眼可识别的数字码和系统可自动识别的条码，滤膜采用整体称重滤膜,带条形码和数字码，采样、运输、称量一体化，不分离。

8、软件功能：专用称重系统中文软件，满足国家HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》标准的要求；软件支持手工天平校准；软件具备手工在圆盘上装载、卸载样品功能；软件具有补录样品编号的功能；软件具有录入采样体积自动计算浓度功能；软件可单独查看当前或历史批次的初重、终重、综合表格制作标准膜校准值功能。

9、样品去静电时间＜15s（根据客户要求设置）

10、系统有良好接地和接地标识，采用AC220V，50Hz电源供电，功率：3.5KW

11、外形尺寸：1300*780*2000(长*款*高单位：mm)便于实验室安装

安全保护功能

（01）制冷系统：压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护

（02）恒温恒湿箱：超温保护、缺水保护、空气调节通道超温保护、循环风机过热保护

（03）其他：漏电保护、过载保护、负载短路保护

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！

# Text boxes

装样品

平衡24小时

校准样品称量

启动取样品

天平平衡

去静电

扫描样品编号

称重读数

数据存储

回放样品

下一个样品启动