EKC-1浮游菌微生物采样器

EKC-1浮游菌微生物采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据等速采样理论设计, 采样直接, 采集头口风速与洁净室内风速基本一致, 能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时，带尘菌空气高速通过微孔，被均匀撞击在培养皿内的琼脂表面；这些活体微生物在琼脂表面获得营养均匀和充分，在培养过程中，快速发生动态再水化过程，高速生长，从而更快得出结果

本仪器设计合理，性能稳定，操作方便，其主要性能指标达到了国外同类仪器的先进水平。是药厂、医疗器械厂及其监测部门为贯彻GMP第十五条，对“洁净室（区）内空气的微生物数”进行“定期监测”的理想仪器。使用环境温度：10--35℃，相对湿度：10--90﹪RH，大气压力：80—110kPa，最大风速：1m/s，最大含尘浓度：100000000颗/ m³@0.5µm 或0.2mg/m³

用途：●室内空气质量  ●过滤器和洁净室的效率研究 ●药用产品 ●医院环境 ●食品加工厂●细菌生长

EKC-1浮游菌微生物采样器

- 采样流量：100L/min。

- 定流量采样可从1～9999L任意设定。

- 定时采样可从1～9999min,可任意设定

- 使用标准通用培养皿Φ90*15

- 采样头为无数微孔，使微生物均匀分布在琼脂表面，减少了尘菌重叠，降低了微生物计数误差。

- 采样头口流速：0.38m/s 与洁净室内风速基本相同(等速采样)。

- 电源：交直流两用，可充电电池DC7.4V，                                           充好电后可连续工作4h。

配置：主机：一套

撞击器：采样头一个                        三脚架：一台

操作手册：一份                            连接管等专用附件：一套

铝合金手提箱：一个                        充电器：一只