青岛容广电子技术有限公司

产品销售直接负责人：安超

手机：13165062660

欢迎随时致电咨询，谢谢

邮箱：sdqdac@163.com

企业网址：http://www.qdrgdz.com

欢迎关注我们的企业网站谢谢

RGYC-1含湿量测试仪

（产品详细信息，请联系产品负责人，给您提供详细的产品参数以及图片）

产品概述

RGYC-1含湿量测试仪用于重量法测定固定污染源烟气含湿量。该测试仪主要是由含湿量采样枪和烟气含湿量测试仪两部分组成。含湿量采样枪前端采用加热方式，确保烟气中水分在吸湿管吸收；烟气含湿量测试仪对样品采集前后的吸湿管进行称量，通过无线方式接收采样枪的采样数据，经过对采样数据和称重数据的计算，得到含湿量数据。

执行标准

HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》

功能特点

现场操作简单，5～10分钟可出数据。

国标方法--重量法测含湿量准确可靠，可用来校准传感器法含湿量测试仪。适应工况范围广，可用于高温等复杂工况。

含湿量采样枪带有加热功能，保证水以蒸汽状态通过烟杆，水分在吸湿管吸收。

含湿量采样枪采样数据通过无线数据传输到含湿量测试仪。

含湿量测试仪根据吸湿瓶采样前后的重量差计算水分净重，根据采样数据，自动计算含湿量。

钛过滤芯过滤烟气中的颗粒物。

可以选配便携电源箱和无线蓝牙打印。

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | （0～40）% | 含湿量分辨率 | 0.1% |
| 采样时间 | （5～10）min | 吸湿剂 | 硅胶粒 |
| 流量范围 | （0.5～1.0）L/min | 配套电源 | DC24V/6A |
| 称量分辨率 | 0.001g | 采样枪加热温度 | 120℃，可调 |

以上资料仅供参考，产品详细信息请联系相关负责人

青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务！