GWF-7JA微粒分析仪/微粒检测仪

性能特点：

- 满足GB8368-2018输液器等多项医疗器具国家标准及2020版《中国药典》的检测要求。

- 采用高性能激光光源及广能量补偿电路，可直接检测各种无色、有色澄明检品，无需用0.9%氯化钠做洗脱液，降低了检测成本。

- 采用先进高精度高压注射泵进样系统，可自行设定样品进样体积，可根据样品的粘稠度设定进样速度；进样速度快，精度高，不受检品粘稠度和不同海拔地区的影响。

- 进样狭缝及管路采用进口316L及PTFE材料，可直接检测有机溶剂、油基质等特殊溶液。

- 设有输液器、药包材、麻醉包等专用检测程序，使各种测试更加简捷。操作中间环节少，检测时间短，适合大体积检品检测，提高工作效率，并保证检测数据的真实性。

- 采用可设定转速的旋浆式无摩擦搅拌器，保证不同形状、体积的样品容器中微粒分布的均匀性，避免因摩擦产生微粒，提高数据的准确度。

- 采用大屏幕液晶显示，功能强大，界面人性化设置，中文菜单简洁明了，可同时显示多通道测试数据及直方图的信息。

- 具有药品、医用器具名称预设功能，储存《中国药典》数百种注射剂药品名称和医用器具名称，操作方便快捷。

- 权限管理，微电脑控制，智能化程度高，可通过RS232接口，连接计算机或接入实验室操作平台，具有数据自动处理、存储功能。

技术参数：

- 通道设置：2～3μm、3～4μm、4～6μm、5～6μm、≥5μm、≥10μm 、15～25μm、≥25μm、25～50μm、51～100μm、＞100μm、20μm；自定义选择通道。

- 测试范围：1～500μm分段选择

- 计数范围：0～999999粒

- 进样体积： 1-6000ml(全程增量0.1ml)

- 进样体积精度：≤±0.5%(2ml-1000ml)

- 注射器体积：5 ml 、10ml、25ml任选

- 进样速度：5～160 ml/min，任意设置

- 计数准确度：＜规定值±5%

- 相对标准偏差：RSD＜1.5%（标准粒子≥1000粒）

- 重合误差：＜5%（10000粒/ml）

- 搅拌速度：0～2000 r/min，旋浆式可调

- 工作温度：10～40℃

- 电    源：AC 220V±10%；50Hz；＜100W