XAHUI—4000手持式超声波流量计

1.XAHUI—4000手持式超声波流量计产品简介：

手持式超声波流量计具有灵活的机动性，大大方便了不同场合，不同管道对流量流速临时性测量的需要，安装过程极为简单，不用破管，非接触式测量，将带磁性的超声波传感器吸附在管道外壁即可完成测量。体积小巧，携带方便，测量准确，性能稳定，内置数据记录器，一手掌握，一手操作。既可以使用现场的交流电源，也备有内置充电电池。现场直接液晶显示。

广 泛 应 用 于 自 来 水 、 供 暖 、 水 利 、 冶 金 、 化 工 、 机 械 、 能 源 等 行 业 。可 以 用 做 生 产 监 测 、 流 量 校验 、临 时 检 测 、 流 量 巡 查 、 水 平 衡 调 试 、 热 网 平 衡 调 试 、 节 能 监 测 ， 是 流 量 即 时 检 测 必 备 的 工 具 仪 表 。

2.XAHUI—4000手持式超声波流量计产品的图片及相关配件介绍:

图1：XAHUI—4000配外夹式传感器:

图2：XAHUI—4000配支架式和传感器:

3.XAHUI—4000外夹式和支架式传感器测量组成图:

4.XAHUI—4000手持式超声波流量计基本技术参数：

| 类 别 性 能 、 参 数 |
| --- |
| 主机 | 原 理 | 超声波时差原理，4字节IEEE754浮点运算 |
|  | 精 度 | 高精度测量，流量： 优于±1% |
|  | 显 示 | 4×8中文或4×16西文点阵式背光液晶显示器， 支持中、英、意三种语言 |
|  | 大屏幕液晶显示 | 可同时显示累积流量、瞬时流量、流速、信号强度值等工作壮态 |
|  | 信号输出 | 1路OCT脉冲输出（ 脉冲宽度6~1000ms， 默认200ms） |
|  | 内置数据存储器 | 内置数据记录器空间为32K bi(图3)t,可以存储2000行的测量数据 |
|  | 数据接口 | 隔离RS232串行接口， 可通过PC电脑对流量计进行升级 |
| 管道情况 | 管 材 | 钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道， 允许有衬里 |
|  | 管 内 径 | 测量范围大，选用不用型号的传感器，可实现DN15~ DN6000mm |
|  | 直 管 段 | 传感器安装点最好满足： 上游10D， 下游5D， 距泵出口30D（D为管径） |
| 测量介质 | 种 类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
|  | 温 度 | 温度：- 30~160℃ |
|  | 浊 度 | 10000ppm且气泡含量小 |
|  | 流 速 | 0~±10m/ s |
| 工作环境 | 温 度 | 主机：- 20~60℃； 流量传感器：- 30~160℃ |
|  | 湿 度 | 主机：85% RH； 传感器防护等级IP67 |
| 电 源 | 3节内置1. 2V容量为2000mAH的充电Ni- MH电池， 每次充满电可持续工作12 小时以上， 使用 AC90~260V电源适配器，可实现不间断测量 |
| 功 耗 | 1. 5W |
| 外壳材料 | 阻燃 ABS |
| 主机重量 | 390g |

5.图3:32Kbit存储器

便于测量数据的海量存储， 使用配套的测量数据分析统计软件，可以对测量数据进行处理，包括制表、统计、数据分析、打印报表、制作流量曲线等

6.XAHUI-4000手持式超声波流量计可选配的流量传感器及相关参数:

| 类 别 | 图 片 | 规 格 | 型 号 | 测量口径 | 温度范围 | 尺 寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准夹装式 |  | 标准小型 | XATS-2 | DN15~DN100 | -30~90℃ | 45×25×32mm |
|  |  | 标准中型 | XATM-1 | DN50~DN700 | -30~90℃ | 64×39×44mm |
|  |  | 标准大型 | XATL-1 | DN300~DN6000 | -30~90℃ | 97×54×53mm |
| 高温夹装式 |  | 高温小型 | XATS-2-HT | DN15~DN100 | -30~160℃ | 45×25×32mm |
|  |  | 高温中型 | XATM-1-HT | DN50~DN700 | -30~160℃ | 64×39×44mm |
|  |  | 高温大型 | XATL-1-HT | DN300~DN6000 | -30~160℃ | 97×54×53mm |
| 标准支架式 |  | 标准小型 | XAHS | DN15~DN100 | -30~90℃ | 318×59×85mm |
|  |  | 标准中型 | XAHM | DN50~DN300 | -30~90℃ | 568×59×85mm |
|  |  | 标准延长 | XAEB-1 | DN300~DN700 | -30~90℃ | 188×59×49mm |
| 高温支架式 |  | 高温小型 | XAHS-HT | DN15~DN100 | -30~160℃ | 318×59×110mm |
|  |  | 高温中型 | XAHM-HT | DN50~DN300 | -30~160℃ | 568×59×110mm |
|  |  | 高温延长 | XAEB-1-HT | DN300~DN700 | -30~160℃ | 188×59×49mm |

## 7.XAHUI—4000手持式超声波流量计的安装方式:

- V法安装

一般情况下，外夹式超声波流量计采用V法是比较标准的安装方法，使用方便，测量准确，安装时两传感器水平对齐，其中心线与管道轴线水平即可，可测管径范围为DN15mm-DN400mm。

二、Z法安装

当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚等原因，造成V法安装信号弱，机器不能正常工作时，就需要选用Z法安装。Z法的特点是超声波在管道中直接传输，没有反射(称为单声程)，信号衰耗小。Z法安装可测管径范围为100mm至6000mm。现场实际安装时，建议200mm以上的管道都要选用Z法安装。

8.XAHUI—4000手持式超声波流量计应用领域:

行澳科技是一家专业生产手持式超声波流量计厂家，大家在选择手持式超声波流量计的同时有任何不清楚的地方，可以随时联系我们！帮大家解答任何关于手持式超声波流量计的相关问题。

# 选择行澳流量计的五大理由

### 如何保证产品质量

- 标配高品质线路板以确保稳定性和更持久的使用寿命。

- 每一台流量计仪表出厂之前都经过严格检验和高精度标

定，保证精度。

C.严格把控质量，精湛的设计和制作工艺为产品提供保障。

### 2产品价格

A.由厂家直销，保证质量的前提下，比市场便宜30%以上（量大更优惠）

### 3.售后服务

A.每一台表出厂之前都附带出厂鉴定证书和合格证，以及产品详细介绍说明书

B.无忧售后,超长质保，免费调试维护,现货供应，送货上门，让您买的顺心，用的更舒心

### 4.厂家优势

A.从事流量计行业快十年，为上千家企业解决流量问题。无数现场工程案例 。一直都和我司保持紧密合作，长期合作的前提是基于对产品质量的一惯保持。

B.我司生产的流量计送到任何一家计量院检测都没有问题。

C.厂家直接供应，型号齐全，专业订制各种工况，国标，美标等非标流量计。口径从DN8-DN3000 。

D.告诉我们你的需求，其它的交给我们来选型。选择一款更适合你的。 流量计这块我们是专业的！

5.我司的核心价值观

用心做好每一块仪表，卖一个产品交一个朋友

品质是企业的生命，信誉是企业的灵魂！

专业成就经典、品质铸造辉煌！

我们一直在努力！