XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计

1.XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计产品简介：

固定分体壁挂式超声波流量计广泛应用于各种液体的长期在线流量测量，主机与传感器分开安装，主机可安装在室内挂墙安装、仪表柜、仪表盘主机，传感器安装在需测量的管道上，主机和传感器用超声波流量计专用电统连接，即可实现流量测量， 配 接 温 度 传 器 可 实 现 热 量 测 量。是目前应用最广泛的超声波流量计。主 机 分 为 壁 挂 式 、 盘装 式 、 防 爆 式 。 传 感 器 为 夹 装 式。

广 泛 应 用 于 自 来 水 、 供 暖 、 水 利 、 冶 金 、 化 工 、 机 械 、 能 源 等 行 业 。可 以 用 做 生 产 监 测 、 流 量 校验 、临 时 检 测 、 流 量 巡 查 、 水 平 衡 调 试 、 热 网 平 衡 调 试 、 节 能 监 测 ， 是 流 量 长期在线测量必 备 的 工 具 仪 表 。

2.XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计测量组成图：主 机 分主 机 分 为 壁 挂 式 、 盘装 式 、 防 爆 式 。 传 感 器 分为 夹 装 式 、 插 入 式 、 管 段式

为 壁 挂 式 、 盘装 式 、 防 爆 式 。 传 感 器 分为 夹 装 式 、 插 入 式 、 管 段式

热 量/冷 量测 量

图1：XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计

夹装式

- XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计种类如下：

根 据不 同 的 安 装 环境， 可 以 选择 相 应 的 超 声 波流 量 计主 机。

4.XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计可选配的流量传感器：

根 据不 同 的流体 、管 道 条 件 及 安 装方 式， 可以选择不 同 的传 感 器 。 (不 同传 感 器 的 安 装方 式 及 特 点参 看测 量 组成 图 )

| 类 别 | 图 片 | 规 格 | 型 号 | 测 量 口 径 | 温 度 范 围 | 尺 寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 夹 装 式 |  | 标 准 小 型 | TS-2 | DN15~ DN100 | -30~90℃ | 45×25×32mm |
|  |  | 标 准 中 型 | TM- 1 | DN50~ DN700 | -30~90℃ | 64×39×44mm |
|  |  | 标 准 大 型 | TL- 1 | DN300~ DN6000 | -30~90℃ | 97×54×53mm |
| 高 温 夹 装 式 |  | 高 温 小 型 | TS-2- HT | DN15~ DN100 | -30~ 160℃ | 45×25×32mm |
|  |  | 高 温 中 型 | TM- 1- HT | DN50~ DN700 | -30~ 160℃ | 64×39×44mm |
|  |  | 高 温 大 型 | TL- 1- HT | DN300~ DN6000 | -30~ 160℃ | 97×54×53mm |
| 插入式 |  | 标 准 式 | TC- 1 | DN80~ DN6000 | -30~ 160℃ | 190×80×55mm |
|  |  | 加 长 式 | TC-2 | DN80~ DN6000 | -30~ 160℃ | 335×80×55mm |
| 管道式 |  | π 型 管段 式 | G3 | DN15~ DN25 | -30~ 160℃ | 304不 锈 钢 螺 纹 连 接 | 具 体 规 格 尺 寸 见 管 段 式 传 感 器 规 格 表 |
|  |  | 标 准 管 段 式 | G2 | DN32/ DN40 | -30~ 160℃ | 碳 钢 材 质 螺 纹 连 接 |  |
|  |  | 标 准 管 段 式 | G1 | DN50~ DN6000 | -30~ 160℃ | 碳 钢 材 质 法 兰 连 接 |  |

5.XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计可选配温度传感器：

| 图 片 | 类 型 | 型 号 | 测 量 范 围 | 温 度 范 围 | 安 装 要 求 | 精 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三 线 制PT100 夹 装 温 度 传 感 器 | CT- 1 | ≥DN50 | -40~ 160℃ | 无需断流 | 100℃ ±0 . 8℃ 精确 匹 配 后 温 差 ≤0 . 1℃ |
|  | 三 线 制PT100 插 入 温 度 传 感 器 | TCT- 1 | ≥DN50 | -40~ 160℃ | 需断流 |  |
|  | 三 线 制PT100 带 压 安 装 插 入 温 度 传 感 器 | PCT- 1 | ≥DN50 | -40~ 160℃ | 无需断流 |  |
|  | 小 口 径 三 线 制PT100 插 入 温 度 传 感 器 | SCT- 1 | ＜DN50 | -40~ 160℃ | 需断流 |  |

- XAHUI—4000G外夹式超声波流量计基本技术参数：

| 类 别 |  | 性 能 、 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 主 机 | 原 理 | 超 声 波 时 差 原理， 4字 节IEEE754浮 点 运 算 |
|  | 精 度 | 高 精 度 测 量，流 量： 优于 ± 1% |
|  | 显 示 | 可 连 接2×10背 光 型 汉 字 或 者2×20字符 型 液 晶 显 示 器,支持 中 、英 、意 三种 语 言 |
|  | 信 号 输 出 | 1路4~20mA电流 输 出， 阻 抗0~ 1 K， 精 度0 . 1% |
|  |  | 1路OCT脉 冲 输 出 (脉 冲 宽 度6~ 1000ms， 默 认200ms) |
|  |  | 1路继 电 器 输 出 |
|  | 信 号 输 入 | 3路4~20mA电流 输 入， 精 度0 . 1%， 可 采 集 温 度 、压 力 、液位 等信号 |
|  |  | 可 连 接 三 线 制PT100铂 电 阻， 实 现 热 量测 量 |
|  | 数 据 接 口 | 隔 离RS485 串 行 接 口， 可 通 过PC电脑 对流 量 计 进 行 升 级， 支持MODBUS等 协 议 |
|  | 强大的记忆功能 | 自 动 记 忆 前 5 1 2 日 、 前 1 2 8 月 、前 1 0 年 累 计 流 量， 自 动 记 忆 前 6 4次 上 、 断 电 时 间 及 流 量， 自 动 记 忆 ，前 3 2日 流 量 计 的 工 作 状 态 是 否 正 常 |
|  | 高 可 靠 性 | 采 用 低 电 压 、 多 脉 冲 发 射 电 路， 测 量 精 度 高 、 使 用 寿 命 及 可 靠 性 大 幅 提 高 |
|  | 支持热量测量 | 配 接 温 度 传 感 器， 可 实 现 热 量 测 量 。 |
|  | 支持SD卡 存 储 器 | 选 配S D 卡 存 储 器 可 实 现 超 声 波 流 量 计 数 据 的 海 量 存 储 。 |
|  | 抗 干 扰 能 力 强 | 采 用 双 平 衡 信 号 差 分 发 射 、 接 收 电 路， 有 效 抵 御 变 频 器 、 电 视 塔 、 高 压 线 等 强 干 扰 源 。 |
| 专 用 电 缆 | 定 制双 绞 线， 一 般 情 况下 限于50米； 选 用RS485通 讯， 传 输 距 离 可 达 千 米 以 上 |
| 管 道 情 况 | 管 材 | 钢 、不 锈 钢 、铸 铁 、水 泥 管 、铜 、PVC、铝 、玻 璃 钢 等 一 切 质 密 的 管 道， 允 许有 衬 里 |
|  | 管内径 | 选用不同型号的传感器，可实现口径DN15—DN6000MM管道流量的测量 |
|  | 直管段 | 传 感 器 安 装 点 最 好满 足： 上 游10D， 下 游5D， 距 泵 出 口30D (D为 管 径 ) |
| 测 量 介 质 | 种 类 | 水 、海 水 、工 业 污 水 、酸 碱 液 、酒 精 、啤 酒 、各 种 油 类 等 能 传 导 超 声 波 的 单 一 均 匀 的 液 体 |
|  | 温 度 | 温 度： - 30~160℃ |
|  | 浊 度 | 10000ppm且 气 泡 含 量小 |
|  | 流 速 | 0~ ± 10m/ s |
| 工 作 环 境 | 温 度 | 主 机： - 20~60℃； 流 量传 感 器： - 30~160℃ |
|  | 湿 度 | 主 机： 85% RH； 流 量传 感 器： 可浸 水 工 作， 水 深 ≤2m (注： 传 感 器 灌 胶 后 ) |
| 电 源 | DC8~36V或AC85~264V |
| 功 耗 | 1 . 5W |

## 7.XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计的安装方式:

- V法安装

一般情况下，外夹式超声波流量计采用V法是比较标准的安装方法，使用方便，测量准确，安装时两传感器水平对齐，其中心线与管道轴线水平即可，可测管径范围为DN15mm-DN400mm。

二、Z法安装

当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚等原因，造成V法安装信号弱，机器不能正常工作时，就需要选用Z法安装。Z法的特点是超声波在管道中直接传输，没有反射(称为单声程)，信号衰耗小。Z法安装可测管径范围为100mm至6000mm。现场实际安装时，建议200mm以上的管道都要选用Z法安装。

8.XAHUI—4000GY外夹式超声波流量计应用领域:

行澳科技是一家专业生产外夹式超声波流量计厂家，大家在选择外夹式超声波流量计的同时有任何不清楚的地方，可以随时联系我们！帮大家解答任何关于外夹式超声波流量计的相关问题。

# 选择行澳流量计的五大理由

### 如何保证产品质量

- 标配高品质线路板以确保稳定性和更持久的使用寿命。

- 每一台流量计仪表出厂之前都经过严格检验和高精度标

定，保证精度。

C.严格把控质量，精湛的设计和制作工艺为产品提供保障。

### 2产品价格

A.由厂家直销，保证质量的前提下，比市场便宜30%以上（量大更优惠）

### 3.售后服务

A.每一台表出厂之前都附带出厂鉴定证书和合格证，以及产品详细介绍说明书

B.无忧售后,超长质保，免费调试维护,现货供应，送货上门，让您买的顺心，用的更舒心

### 4.厂家优势

A.从事流量计行业快十年，为上千家企业解决流量问题。无数现场工程案例 。一直都和我司保持紧密合作，长期合作的前提是基于对产品质量的一惯保持。

B.我司生产的流量计送到任何一家计量院检测都没有问题。

C.厂家直接供应，型号齐全，专业订制各种工况，国标，美标等非标流量计。口径从DN8-DN3000 。

D.告诉我们你的需求，其它的交给我们来选型。选择一款更适合你的。 流量计这块我们是专业的！

5.我司的核心价值观

用心做好每一块仪表，卖一个产品交一个朋友

品质是企业的生命，信誉是企业的灵魂！

专业成就经典、品质铸造辉煌！

我们一直在努力！

# Text boxes

特      点

流 量 测 量