1-5L单层玻璃反应釜使用说明书

用途

该系列反应釜是我公司根据客户实际要求及标准生产的新型单层玻璃反应釜，是我公司在多年生产实践中，吸收国内外先进经验技术及同类产品的优点，同时大胆创新研发而成，不仅使用方便（可一人方便移动，操作，清洗，安装，拆卸），而且结构新颖实用，外型美观大方，国内领先；成为现代化学，精细化工，生物制药，新材料合成等试验及生产的理想设备。

该反应釜工作原理：单层玻璃反应釜内放入反应物料，同时可抽真空做搅拌反应；外部水（油）浴锅可加水或加油进行加热反应；并能控制反应溶液的蒸发和回流，恒压加料等功能。（可选配制冷组件，配合制冷源进行低温反应）

特点

- 反应釜体采用高硼硅玻璃（GG-17材质），有优良的物理化学性能，瓶体透明、可见反应液料。

- 加热锅外壳喷塑防腐，内胆采用优质不锈钢，经久耐用。

- 立杆及其它配件采用不锈钢和铝合金件，牢固美观。

- 不锈钢搅拌棒外包四氟，适用于多种溶剂搅拌，无污染耐腐蚀。

- 交流电机搅拌，运转平稳、力矩大、无火花、寿命长。

- 聚四氟乙烯组件+氟橡胶密封，专有技术、可保证良好的真空度且使用寿命长。

- 恒温油（水）浴锅智能控温，数字显示锅内水温或油温，控温准确，温度控制由K型传感器实现。当水温达到预选温度时，控制器自动切断加热器电源;当低于水温时控制器自动接通加热器电源;以此实现槽中水温恒定。

- 本产品设有调速器，转速可通过调速旋扭设定，直观方便。

- 本产品设有真空显示功能。

仪器安装

单层玻璃反应釜由机械部分、调速器、加热部分和玻璃部分四大部分组成。

首先应选择平整，靠近水源下水道，电源和真空源的场所。

- 将水（油）浴锅放在支架的不锈钢底板上。

- 将反应瓶放在浴锅里，用自由卡将瓶口固定。

- 将搅拌棒穿过搅拌口的搅拌四氟，调整好搅拌叶离瓶底的距离。

- 将电机固定在主立杆上，调整位置，用万向节连接搅拌棒。调速器插在主立杆上方，电机五芯插头与调速器五芯插座连接后接通电源；启动电机，先缓慢调整调速器旋钮，看电机搅拌棒运转是否平稳，如有摆动，需重新调整校对电机轴和搅拌棒的同心度，调整准确，搅拌棒无摆动，方可进行运转工作。

- 将玻璃配件插入对应磨口，将其固定（注意各接口处应涂上真空脂）。

- 在浴锅里加入一定量的水或油，然后将浴锅右侧电器后端电缆插头插入三线插座，三线插座应有地线接地。

7、打开浴锅上加热开关，根据加热要求设定温度。设定温度：按SET键，上排显示SP。按移位键<<使需要修改的数字闪烁，按上升或下降键，使下排显示为所需要的值。再按SET键返回标准模式。精确水温请用温度计直接测量，温控范围（0-400℃）。

8、反应试验完毕后，应关闭电源。

操作程序

1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。（确保电源统一，请根据出厂时电缆上的线标接线L-火线  N-零线  D-地线）。

2、插上电源插头，打开调速器上的电源开关，用调速旋钮来选择适合的转速。

3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振，请改变电机的转速，避免共振。

4、搅拌棒装上后，必须用手旋转一下，注意同心度是否好，如同心度不好应松开重夹，夹正后再打开电源，由慢至快逐步调整。

5、如发现釜密封性能下降，请检查搅拌四氟内的旋转轴承和油封，如有损坏，请及时更换，以确保设备的真空度。

6、本反应装置玻璃仪器全部采用GG-17低膨胀系数耐高温优质高硼硅玻璃制造，用户自配反应瓶等玻璃仪器，请确认准玻璃材质，以确保安全使用。

注意事项

1、请仔细阅读使用说明书，说明书应保存在实际使用人手中。

2、电源连接必须有可靠地线，确保外壳安全接地。

3、玻璃仪器在拆装、清洗、使用时应避免冲击，以防破损。

4、严禁用电炉或明火直接加热，蒸发易燃、易爆、有毒蚀性或贵重溶液时，用户必须才取相应安全防护措施和遵守有关安全操作规定。

5、对贵重溶液，应先做模拟工艺实验，待确认本设备能满足工艺要求时，再转入正常使用。

6、反应瓶使用中杜绝空载。

7、浴锅必须先加水或油，再通电，用毕切断电源。

维护保养

1、玻璃件有严重污痕可用稀硫酸清洗。

2、要经常检查密封圈的磨损（腐蚀）程度，及时更换磨损（腐蚀）的密封圈，以确保设备的真空度。

3、浴锅如有水垢要及时清理，以免损坏加热管。

1-5L单层玻璃反应釜技术参数

| 基 本 参 数 | 产品名称 | 单层玻璃反应釜 |
| --- | --- | --- |
|  | 反应瓶容积 | 1L | 2L | 3L | 5L |
|  | 玻璃材质 | GG-17 |
|  | 底板式主体支架 | 不锈钢 |
|  | 釜盖瓶口数 | 五口 |
|  | 釜体反应温度 | -80-250度 |
|  | 真空度 | 0.098Mpa |
|  | 搅拌转速 | 0-800pm |
|  | 搅拌轴径 | 8mm |
|  | 电机功率 | 40W | 90W |
|  | 加热功率 | 1.5KW | 2KW |
|  | 电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz |
|  | 外形尺寸(mm*mm*mm) | 320*330*1000 | 430*330*1200 |
|  | 底板尺寸(mm*mm*mm) | 280*330 | 350*330 | 410*325 |
|  | 锅胆尺寸(mm*mm) | 不锈钢 280*170mm |
|  | 包装尺寸(mm*mm*mm) | 800*480*450 | 1000*480*480 |
|  | 包装重量（KG） | 26 | 30 |
| 功 能 配 置 | 调速方式 | 电子无极调速 |
|  | 转速显示方式 | 数字显示 |
|  | 锅内温度显示方式 | 数字显示 |
|  | 密封方式 | 四氟组件密封，￠50法兰搅拌口 |
|  | 冷凝器 | 立式40*400mm 24#标口 | 立式60*450mm24#标口 |
|  | 滴加装置 | 250ml恒压漏斗24#标口 | 500ml恒压漏斗29#标口 |
|  | 减压装置 | 无 | 24#标口减压阀 |
|  | 测温管 | 19#标口 | 24#标口 |
|  | 收集装置 | 两个转接头带收集瓶 |
|  | 真空显示方式 | 真空表 |
|  | 搅拌连接方式 | 万向节连接 |
|  | 搅拌棒 | 描式不锈钢棒，外包四氟 |
| 可选配置 | 防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX60W 0-1400转 |
|  | 釜内温度显示 | 可选数字显示 |
|  | 下放料装置 | 四氟放料阀 ￠60法兰口 |
|  | 加热装置 | 电热套加热 |
| 本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。 |

1-5L单层玻璃反应釜装箱清单

| 机 械 部 分 | 玻 璃 部 分 |
| --- | --- |
| 地板、架子 | 1套 | 四口瓶 | 1只 |
| 加热锅 | 1台 | 回镏弯头 | 1套 |
| 电机 | 1台 | 冷凝器 | 1只 |
| 调速器 | 1套 | 恒压漏斗 | 1只 |
| 锅底F4 | 1个 | 测温管 | 1只 |
| YZ-60真空表 | 1个 | 空心塞 | 1只 |
| 搅拌棒 | 1根 | 24#抽头 | 1只 |
| 搅拌F4 | 1套 | 收集瓶 | 1只 |
| 自由卡 | 1个 |  |  |
| 24#塑料卡 | 4个 |  |  |
| 说明书备用配件： |
| 说明书 | 1份 | ￠4、￠5内六方扳手 | 各1个 |
| 保修卡 | 1份 | ￠48 ○型圈 | 1个 |
| 合格证 | 1份 |  |  |
| 装箱单 | 1份 |  |  |

本说明书最终解释权归本公司所有，产品如有改动，以实物为准，恕不更改说明书。

售后服务承诺书

质量保证

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定

安装调试

到货后，如果需要上门安装调试，由我公司或我公司代理商负责仪器的安装调试，具体安装费用双方协商。

验收

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

服务

自验收之日起，提供12个月的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

服务承诺

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，需要更换配件及时从厂家通过物流方式发出。