秒准（Mayzum）MAY-2001/MAY-2001H抛光液在线波美浓度计

秒准MAY-2001PGY抛光液在线浓度计适用于测量金刚石抛光液、氧化硅抛光液、氧化铈抛光液、氧化铝抛光液、碳化硅抛光液的浓度波美度值，24小时实时在线监控，客户有伯*光学、比*迪汽车、卡*光学、可*电子……等，多年行业经验，针对抛光液容易产生气泡的痛点，提出多种解决方案，适应用户现场工况，免费提供上门装机服务。

我司研发生产：在线光学浓度计、在线密度计、在线PH监控仪、全自动在线加药系统、自动排液系统、防误排误撞系统、台式密度浓度计、便携式折光仪、便携式密度浓度计，自有研发实验室，拥有100多种液体的温度补偿数据库，测量更加准确，承接非标定制单，欢迎来电咨询：陈工18926057813，项小姐18922855661

适用介质温度-30~120℃，防爆，可选法兰、螺纹、快卡连接，适用于测量氯化钙、酒精、白酒、甲醇、抛光液、硫酸、硝酸、盐酸、氨水、盐水、双氧水、石油、油品、浆料……等

# 特点描述：

- 即插即用，免维护：安装方式灵活（安装于管道、槽体、反应釜、储罐…）、体积小巧，安装方式多样化，可选卡箍/法兰/螺纹安装；

- 拥有强大的数据库，内置0-80℃温度补偿数据，克服了单片机内存小，温度补偿范围受限制的缺点。温度传感器与密度探头集成，紧贴测量介质，保证温度补偿及时、准确、可靠；

- 不受介质颜色变化影响，不易受振动、压力变化的影响；

- 出厂附带标定证书，无需现场校准，也不需要定期校准；

- 用户自定义上下限报警，触屏输入，操作简单易懂，现场可接报警灯；

- 标配多组信号模拟输出：可选4-20mA、RS485/232数字量、开关量（异常报警,上下限2路输出），便于客户集成控制，提高自动化程度，提高生产效率；

- 采用4.3寸触屏人机交互界面，显示内容更详细，彩色界面，操作便利，可拓展性强，可按用户需求定制界面和功能；

- 数据自动保存，便于查询：历史数据查询、生成历史数据曲线，快捷查询、导出EXCEL，自动数据分析与汇总，数据保存周期12个月，便于溯源（需选配MAY-LST历史数据存储功能）；

- 支持sqlite数据库，可存储高达16G的历史数据，数据可通过U盘导出到电脑或者通过无线远传功能实时远传至PLC、PC、DCS等上位机系统；通过PC远程查看实时状态与报警。（需选配MAY-LOT数据远传模块）

- 连续测量，迅速反馈，消除人工检测误差，不再需要人工频繁取样检测，节省大量人力财力，保证数据一致性，提升产品质量；

- 采用智能化芯片，运行无需试剂耗材，功耗低，稳定性高，使用寿命长。

# 规格参数选型表：

| 产品型号 | MAY-2001 | MAY-2001H |
| --- | --- | --- |
| 测量项目 | 密度g/cm³、温度℃、浓度%、波美度°Bé |
| 密度范围 | 0-2.0g/cm³ |
| 浓度范围 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.001g/cm³、0.1℃、0.1%、0.1°Bé | 0.0001g/cm³、0.1℃、0.01%、0.01°Bé |
| 测量精度 | ±0.002g/cm³、0.1℃、0.5%、0.5°Bé | ±0.0005g/cm³、0.1℃、0.1%、0.1°Bé |
| 测量温度 | -25℃-120℃ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿，0-80℃ |
| 环境温度 | -20℃-80℃ |
| 关键部位材质 | (哈氏合金 (316L (PTFE |
| 输入电源 | 24V DC |
| 信号输出 | (4-20mA、(RS485/232数字量、(开关量（异常报警,上下限2路输出） |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐压范围 | ≤20MPa |
| 介质粘度 | 0-2000cP（更高粘度请选择MAY-5001S） |
| 电气接口 | 探头接口：M12*1.5、显示控制器接口：M16*1.5 |
| 防爆等级 | (MAY-2001常规款 (MAY-2001EX本安型防爆 Ex ia IIB T6 Ga |
| 整机净重 | ≈1050g | ≈1250g |
| 安装选项 | MAY-Y11卡箍弧形安装底座、MAY-PPR13三通管道、MAY-SS304L13三通管道…… |
| 其他选项 | MAY-LST历史数据存储功能、MAY-LOT数据远传模块 |
| 特殊标度 | 非标定制，按客户需求建立数据模型 |

- 显示界面参考图：

| 浓度显示界面截图 | 集成浓度、PH探头、液位探头的显示界面 |
| --- | --- |