XY-R60S直读式BOD5测定仪

产品用途：

XY-R60S型直读式BOD5测定仪是利用空气压差法进行生化需氧量测定的一种新型仪器，其操作简单，能提供与化学稀释法可比的准确测量结果，读数直观，使用和维护方便。可广泛应用于环保监测、石油化工、医疗卫生、教学科研等部门对水质的监测，是广大分析工作者的有力工具。

技术参数：

1、环境温度：0℃～20℃

2、测定方法：压差法

3、测量范围：0mg/L～100mg/L、0mg/L～1000mg/L(BOD5值超过测量范围时需要稀释)

4、批处理量：每次6份水样

5、准 确 度：符合国标“GB7488-87”标准规定(葡萄糖谷氨酸标液BOD5值在180mg/L～230mg/L范围内)

6、显 示：从仪器液晶屏幕上可直读出样品BOD5值（mg/L）和历史曲线。

7、培养温度：20℃±1℃

8、电 源：直流12V，电流300mA

9、主机尺寸：400mm×270mm×350mm

10、主机重量：5kg

11、功 耗：仪器5W，恒温箱300W

本仪器由主机、BOD培养瓶、配件盒及培养箱组成。其中培养箱、BOD培养瓶及附件盒亦可单独供货。

主机：在实验时，主机放入培养箱(选配或自备)内，主机内有6只磁力搅拌器，实验过程中它带动培养瓶内的搅拌子对水样进行搅拌，以促进培养瓶内空气中的氧气溶解于样品液中，保证在整个实验过程中，水样中的微生物有足够的溶解氧进行生化反应。

BOD培养瓶：样品放人培养瓶中进行生化培养，该培养瓶经过筛选处理，各台仪器之间一般不可互换，亦不容许用其它类似的瓶代替。

湿度：≤80％

生化培养箱为选配件，测BOD必须用到、如不选配，用户需自备。

注意事项：

(一)培养瓶都是专用的，若有多台仪器，相互间不能互换，更不能用其它瓶代用，若培养瓶损坏，用户可将该仪器编号寄到生产厂，由厂方提供合适的培养瓶。

(二)样品取样量必须按仪器说明书规定进行，否则将产生很大误差。如需接种的样品注意先接种后取样。

(三)若量程选择不当，实验测定值超出量程范围，可记好此次读数数据，松动瓶盖，放空后拧紧瓶盖，重新调零后继续实验，两次数据累加计算，得出最后结果。

(四)测试期间读数下降

原因是压力系统有漏气现象，应检查培养瓶盖和密封螺栓是否拧紧，培养瓶瓶口有无裂纹、缺口，连接的塑料胶管两端接头是否泄漏，胶管本身有无裂纹、气孔、老化等，若胶管有缺陷请更换。

(五)对于工业废水的BOD5测试常常需要特别注意或特别处理

1、有害物或有毒物

从水样或稀酸样中除去有害物或有毒物，以排除它们对BOD5测定结果的影响。

样品中的有害物或毒物将会降低样品BOD5值。

(1)样品中含有氯气

让样品稳定1～2小时，可以消除掉样品中的氯气，如果样品含有高浓度的氯气，则需采用下述步骤：

将1～2gKI加入100～200mL水样中，然后加入硫酸（1十11）酸化样品（pH约为1）。在此步骤中，余氯会释放出碘，加入淀粉指示剂，用Na2S2O3溶液（N／40）滴定释放出的碘，直至出现的兰色退色，在另一份相同的水样中，加入与滴定碘等量的Na2S2O3溶液，这一步骤将会减少样品中的余氯，用此样品测定BOD5。

(2)样品含有酚、重金属、CN或其它有毒物

用稀释水稀释样品能够排除这些物质的干扰，然后在测定前使用接种液接种样品。

2、接种的适宜环境（适应于微生物的培养）

许多生活污水能够用作接种液，然而，如果试验样品含有酚、甲醛和一些其他抑制细菌生长的物质，那么在B0D5测定前应将适宜环境的接种液加入此样品中。

通常，接种的适宜环境可以在适合于曝气处理的不锈钢或非金属容器中进行。