**易燃品危险品储存柜**

**基本说明**

易燃品危险品储存柜适宜存放各类实验室危险化学品，包括各类易燃易爆化学品、酸碱类及其他腐蚀性化学品、易制毒原料或其他危险化学品等，专业卓越的储存方案可使您轻松实现安全智能管理，分类隔离存放！

 

**易燃品危险品储存柜型号参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 颜色 | 规格 | 重量 |
| CSC-1840B | 蓝色 | 1840\*900\*510（mm） | ≥155kg |
| CSC-1840Y | 黄色 |

**产品说明**

**结构**

**卓越的防火防爆性能，高度耐腐蚀耐冲力**

\*壳体全部采用优质冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

\*柜体内胆（即内衬板）全部采用实芯理化板或聚丙烯树脂（PP）板；

**设计**

**符合人体工学的实用性设计，绝佳的化学品综合存储方案**

\*柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔加盖上60目304\*不锈钢网；

\*柜体底部设h=120mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于100mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；

\*柜底装有四个Φ50mm的移动轮，便于移动；

\*柜中部有三层阶梯式的聚丙烯树脂搁板，下层搁板外沿有警示红 ，警示蓝，警示黄的的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放。

**密封隔热**

**高标准的隔热保温材料，极端条件下保护柜体密闭**

\*隔热岩棉：柜体填充具有保温隔热作用的隔热保温材料。

\*柜体门与柜体之间安装密封件。

**安全性能**

**双人双锁严密管理，柜体强度等同AI类保险柜**

\*特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

**温湿度控制报警装置**

**柜内温湿度实时掌控，异常情况自动报警**

\*柜体顶部配置温湿度控制器，可对柜内相对温湿度进行实时监控，

\*屏幕实时显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定值即报警提示：自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声。

|  |
| --- |
| 温湿度控制器 |
| 电源 | 温度启控 | 湿度启控 |
| AC220V±10％，50HZ | 0~99.9℃（用户设定） | 湿度启控0~99.9％RH |

仪表上排显示当前温度,下排显示当前湿度!设定时,按一下SET键(0.5S)，上排窗口数字闪烁,这时可以通过加键(▲)减键(▼)与移位键(←),调整好所需设定温度,按一下SET键(0.5S),就保存好了刚刚设定的温度,这时下排窗口闪烁,这时可以通过加键(▲)减键(▼)与移位键(←),调整好所需设定湿度,按一下SET键(0.5s),就保存好了刚刚设定的湿度,仪表返回正常工作状态!

**若仪器控制不正常，可通过下列操作设置控制范围**

(仪表工作状态下,长按SET键三秒,就可以进入一级菜单,可以修改下列参数)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 参数含义 | 设定范围 |
| tAL | 温度报警值 | 0-99.9 |
| hAL | 湿度报警值 | 0-99.9 |
| tHY | 温度控制回差 | 0-99.9 |
| hHY | 湿度控制回差 | 0-99.9 |
| tPb | 温度误差修正值 | -19.9-99.9 |
| hPb | 湿度误差修正值 | -19.9-99.9 |
| LCK | 参数锁 | 0：不锁 1：锁定所有参数 |

 (仪表工作状态下,长按SET键与加键(▲)三秒,此时，窗口上显示cod，在下窗口通过加键(▲)减键(▼)与移位键(←)，在下窗口输入密码100，就进入二级菜单)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 参数含义 | 出厂值 | 功能 |
| A1T | 报警1 | 2 | 2：上限偏差报警4：下限偏差报警 |
| A2T | 报警2 | 2 | 2：上限偏差报警4：下限偏差报警 |
| HY1 | 报警1回差 | 1.0 | 0-99.9 |
| HY2 | 报警2回差 | 1.0 | 0-99.9 |
| tFr | 温度误差微调 | 0 | -19.9-99.9 |
| hFr | 湿度误差微调 | 0 | -19.9-99.9 |
| Tdr | 温度控制方式 | 0 | 0：降温 1：加温 |
| Hdr | 湿度控制方式 | 0 | 0：除湿 1：加湿 |
| tL | 温度测量下限 | 0 | 0~99.9 |
| tH | 温度测量上限 | 99.9 | 0~99.9 |
| hL | 湿度测量下限 | 0 | 0~99.9 |
| hH | 湿度测量上限 | 99.9 | 0~99.9 |
| Unt | 温度显示单位 | ℃ | ℃：摄氏度 oF：华氏 |

**自动排风装置**

**微电脑时控开关，进出风一键设定**

\*柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。

\*柜体设置通风口，通风口风速不小于0.5m/s。

\*配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。

\*通风管道口径采用Φ160mm通风管可耐高温、阻燃、耐腐蚀。

\*柜底部设置进风口，进风口底部有可调风阀；

\*柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m³/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。

**定时器设置步骤**

1. 先检查时钟显示是否与当前时间一样，如需重新校准。先按“取消”键，四次，解除锁定。分别按 “校星期”、“校时”、“校分”键，将时钟调到当前时间，再按 “时钟”键确认。
2. 按一下“定时”键，显示屏左下方出现“1 ON”字样(表示第一次开启时间)。然后按“校星期”、 “校时”、“校分”键，输入所需开启时间;
3. 再按一下“定时”键，显示屏左下方出现“1 OFF”字样(表第一关闭时间)，再按“校星期”、“校时”、“校分”键输入所关闭的日期和时间(MO 星期一、TU 星期二、WE 星期三、TH 星期四、FR 星期五、SA 星期六、SU 星期日)；
4. 继续按动定时键，显示屏左下方将依次显示“2 ON、2OFF、3 ON、3 OFF……、8 ON、8 OFF”，参考步骤2、3设置以后各次开关时间。
5. 如果每天不需设置多组开关，则必须按“取消/恢复”键，将多余各组的时间消除，使其在显示屏上显示“-:--”图样(不是00:00)。
6. 定时设置完毕后，应按“时钟”健，使显示屏显示当前时间；
7. 按“自动/手动”键，将显示下方的符号“▼”调到“自动”位定时设置，此时，时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路，则只需按“自动/手动”键将“▼”符号调到相应的“开或关”的位置。
8. 本产品采用1.5V高性能电池，电量不足时更换电池。
9. 按“自动/手动(auto/manu)”键，将显示下方的符号“▼”调到“自动(auto)”位定时设置，此时，时控开关才能根据所设定的时间自动开、关电路。如在使用过程中需要临时开、关电路，则只需按“自动/手动(auto/manu)”键将“▼”符号调到相应的“开或关(on/off)”的位置。

例1：某电器每天19:00通电，次日08:00断电。

1. 按照步骤1、2，使显示屏显示如图1a所示。
2. 按照步骤3，使显示屏显示如图1b所示。
3. 按照步骤5，使以后各组“2ON、2OFF、……、10ON、10OFF”的时间在显示屏上显示为“-：--”。
4. 重复按“定时”键，检查各组开馆时间是否与要求的一样，如不正确，还应重复A-C。
5. 按照步骤6、7.将“ ”符号调到“自动”位置。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|  |  |  | 19:00 |  |  |
|  1开 |  |  | ▼ |  |  |  |

ON AUTO OFF

图1a

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|  |  |  | 8:00 |  |  |
|  1关 |  |  | ▼ |  |  |  |

ON AUTO OFF

图1b

例2：某电器需要没星期一至星期五上午9:30通电，下午4:30断电。

按上述A-E的方法使显示屏分别显示如图2a、2b。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|  |  |  | 9:30 |  |  |
|  1开 |  |  | ▼ |  |  |  |

ON AUTO OFF

图2a

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|  |  |  | 16:30 |  |  |
|  1关 |  |  | ▼ |  |  |  |

ON AUTO OFF

图2b

**装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| 主机 | 1台 |
| 使用说明书 | 1本 |