通风柜主要技术参数

型号：FH1000(C)

一、技术参数

1、通风柜基本参数：

（1）外部尺寸≥（L×D×H）1000mm×830mm×2140mm；（尺寸可根据要求订制修改）

（2）内部尺寸≥（L×D×H）910mm×690mm×740mm。

（3）吸入口风速：0.4～0.6m/s；

（4）系统排风量：136 m³/h；

（5）额定功率：400 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；

（6）噪音等级：≤58dB（A）；

（7）照度：≥400lx；

（8）LED日光灯功率：14W*2；

（9）风机型号：泛仕达SC225E2-AGT-05风机，转速:3200 RPM，流量：1220  M3/h，功率125W；

（10）使用人数：1—2人；

（11）重量：毛重290KG；

（12）木包装外尺寸：上柜:1140*1040*1490mm；下柜：1140*1040*1060mm；

二、产品概念：

在化学实验室中，实验操作时会产生各种有害有味气体、臭气、湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者安全，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜。

注意：FH（C）系列无管道通风柜的过滤器对氢气、氦和惰性气体、甲烷、乙烷、环氧乙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、丙烯、丙炔、乙炔、有机磷化合物、汞、 氰化氢、放射性同位素等吸附效果差，一般讲对气体分子量小于36的气体吸附效果不好，不建议使用此类通风柜。另外，挥发量大的化学物的实验，发烟量大的实验，强酸碱、易燃易爆剧毒的实验，不能使用此类通风柜。

三、结构功能特点

1、通风柜外壳采用1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。

2、操作区台面板采用实心理化板，能够拆卸便于清理。

3、三面亚克力视窗，前窗反转设计，便于操作。

4、前窗有8°生理斜度，符合人体工程学设计，视角更大，操作者使用时更为便捷。

5、采用触摸显示屏控制。集控制于一身，使机器外形美观，易于操作。

6、配置底柜，实验室专用插座，选配实验室专用水气龙头，水槽，满足客户多种需求。

7、 配置化学过滤器，可针对实验室气体进行吸附。

8、配置内外探头，检测室内及过滤器的空气污染情况。

9、通风柜配置EC后向离心风机，风量大、噪音小。

10、配置温湿度传感器，可检测室内的温湿度。