BIOBASE8001酶免参数（排他性+生物安全）19.01.07

（8针12板）

*一、具有生物安全防护功能：仪器工作区上部配备高效过滤器和离心风机，能在工作区内形成负压，防止工作区内有潜在生化危险的空气向外扩散，有效保护环境和操作人员。

专利：《生物安全酶免工作站》，专利号：ZL 2013 2 0136722.0。

二、全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、读数。

*三、加样通道：8个加样通道，采用气体置换加样原理；每个加样通道YZ方向均可独立运行，实现非等间距吸液、加样，同时在不等距离的试管或原始试剂瓶取液；加样通道间距连续可调，最小9mm，最大300mm。

*四、加样针：使用一次性加样针，避免交叉污染；加样针容积可以达到1000uL，单通道加载一次针头可以吸取和分配不小于1000uL的液体，降低一次性加样针的消耗量，节省使用成本；加样针为白色透明，便于观察。

五、探测原理：具有液面探测和凝块检测报警功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测。

六、加样精密度：

加样泵型号       加样量        精密度（CV%）       准确度(%)

1000μl       100μl         ≤1.0%             ≤2.5%

1000μl        ≤0.5%             ≤1.0%

七、分配速度：标本连续分配速度≤1分钟30秒/96孔板（8通道1000ul加样针）；

试剂连续分配速度≤35秒/96孔板（8通道1000ul加样针）。

*八、微板数：加样、震荡、孵育多功能微板位，可同时批量处理12块96孔微孔板。

九、样本位：一个，推进式进样模块，每条16个，共12条，容纳不少于192个样本。

*十、试剂位：三个，共计24个试剂槽；具有低成本的霍尔效应智能辨识系统，每个试剂槽底部装有不同序列的磁性编码，仪器可读出，保证试剂不会被混用，不依靠复杂的光学条码识别系统，极大降低用户成本；一个质控位，最多40个质控品位，可容纳多种直径规格的容器；可灵活配置试剂位。

十一、一次性tip头载架数量：3个，配备满板一次性tip头备品备件。

*十二、机械臂：二个智能机械臂，一个用于标本和试剂分配，一个用于抓板；配备全智能压力感应式机械抓手，压力感应系统实时监测抓板状态，防止掉板。

*十三、孵育模块：振荡孵育模块12个，能够同时孵育12块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，温度控制范围：室温—60℃，温度准确度达到±0.2℃，每个孵育模块有独立震荡功能。

*十四、酶标仪：内置酶标仪，8个测量通道；标准滤光片配置为：405nm、450 nm、 492 nm 和630 nm；单、双波长检测；吸光度范围：0.000-4.000 OD，灵敏度：0.001 OD，重复性±0.005 OD，稳定性0.005 OD。

*十五、洗板机：2台独立洗板机，洗板头16通道，洗板头采用挂式安装，可以不借助任何工具灵活卸载，方便处理堵孔等问题；程序控制洗板排数，清洗次数0-9可调，清洗残留液量≤1ul/孔。

十六、软件：中文Windows XP操作系统，能和血站管理系统或者医院LIS/HIS系统连接，实现双向通讯；可实现同一批上机标本每个标本检测项目自定义，可实现双孔复查。

十七、电脑：国内知名品牌；打印机：激光打印机。（均为选配）

十八、工作环境：温度15℃-32℃；湿度30%-80%。

十九、电源指标：电压220VAC±10%；频率50/60Hz；功率580VA。

编制：博科免疫研发中心

归口管理部门：博科免疫

版本：第十版

发布日期：2019.04.10