XY-SD100在线色度仪

产品特点：

1.每只传感器出厂前均经过标定，现场使用无需设置和更改，即可使用。

2.微调校准，可根据y=kx+b公式，调节偏移量b的值，且偏移量的正负可调。

3.具有上下限报警功能，上下限报警具有两路独立的继电器输出控制，回差值独立可调。

4.具有数字显示和波形显示两种显示模式，数字显示模式具有上下限报警显示和时间日期显示。波形显示模式可根据上下限报警值自动调节显示范围。

5.具有波形记录功能，可连续记录两个月（60）天的波形数据，可以翻看历史数据。

6.具有RS232接口，通过数据线可连接到安装有本产品配套软件的电脑上，在电脑上查看测量数据和一些其他数据。

7.模拟输出4-20mA标准信号。

传感器的工作原理：

测量原理是基于分光光度法，流通池中的水路被紫外光照射。紫外光的某些组份通过流通池而被吸收，从而检测和分析出来。然后，根据比尔-朗伯(Beer-Lambert)定律，以不饱和有机分子在（色度在UV350nm）的吸收为基础，测量出这种光的吸收量。

安装要求：

1.整个仪器是一个立体壁挂式的必须安装在平整、干燥、通风、没有震动，没有腐蚀性气体，液体的墙面上。

2.先接通水路后，确保每个部位的阀门都是开通的，特别是流量计的调节旋钮，就可以准备通水。

3.分别调节流量计旋钮，把进水口水流量调到400ml/min，出水口水流量调到100-200ml/min，切记不要把水的流量调到超过了流量计的上限值，水流过大会导致消气泡管的上端有水溢出！

4.仪器要安装在排水，采集水样都较为方便的地方。

5.仪器安装要与地面垂直，不能倾斜。

6.仪器不要安装在强光直射，强电磁干扰的地方。连接仪器的进水口，出水口的管道要牢固。不能使箱子底部有积水。

仪器校准：

本仪器出厂前已经校准好，一般用户不用校准，用户安装好后，通电约30分钟后可以稳定的工作，用户就可以核对自测值。

技术指标：

| 测量范围 | 0~200.0PCU |
| --- | --- |
| 精度 | ±5%FS |
| 重复性 | ±1% |
| 分辨率 | 0.01PCU |
| PH范围 | 5.5~9 |
| 测量结果存储间隔 | 可调 |
| 测量结果存储深度 | 60天 |
| 工作电压 | AC220V |
| 工作温度 | 1~50℃ |
| 工作湿度 | ≤80%无冷凝水 |
| 最低流量 | 300ml/min |
| 接口材质 | 聚氯乙烯 |
| 连接管 | PE管 |
| 接口尺寸 | 1/4英寸 |
| 负载电阻 | 750Ω |
| 输出信号 | 4-20mA色度信号 |