FAITHFUL

菲斯福仪器（河北）有限公司

感谢您选择使用我公司便捷干燥灭菌箱。本系列产品广泛应用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室干燥、牙科等器械干燥、灭菌使用

您的信赖是对我们的支持，我们将竭诚为您服务。

在您收到产品后请先确认是否与您预订的型号相同，然后再确认产品外观是否完好以及随机附件是否与装箱配置单相符。

若您收到的产品型号与您预订的不一致或外观破损或随机附件不足时，请及时与我公司销售人员联系

| 1. 使用之前安全警示 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 产品主要特点 | 2 |  |  |
| 3. 技术参数 | 3 |  |  |
| 4. 仪表操作及显示说明 | 4 |  |  |
| 5. 仪表接线图 | 7 |  |  |
| 6. 一般故障及排除方法 | 7 |  |  |
| 7. 产品质量保修单 | 8 |  |  |

必须禁止项

- 在本产品使用前务必先阅读产品使用说明书再进行操作。

- 不得在本设备中存放挥发性、易燃、易爆物品，否则可能引起爆炸或火灾。

- 不得将本设备安放在淋雨、潮湿或可能溅淋水的地方，否则可能导致漏电、短路或触电等事故。

- 非专业技术人员不得拆卸、修理或改装设备，否则可能因操作不当而引起火灾或人员触电事故。

- 不得损伤或损坏电源插头或电源导线，如果损坏，必须更换电源线，否则可能引起火灾或触电。

必须遵守项

- 本设备应安装于坚实的地面上。如果地面不够坚实或者安装地点不合适，则可能会因设备翻倒而造成人员受伤。

- 请使用本设备铭牌上标明的专用电源，电源插座必须接有地线。本设备必须可靠接地，以防意外漏电而导致触电或火灾。

- 切勿用湿手插拔电源插头，否则有触电危险。

- 对本设备进行任何修理或维护之前，务必断开电源，以防触电或人员受伤。

- 进行设备维修或维护时一定要戴着手套，以防碰到边缘或尖角造成人员伤害。

- 不可损坏电源软线或使用非指定的电源软线，不要在中段连接电源软线和使用接长软线，否则有可能导致触电或发生火灾。

- 不要在运行过程中拔除电源插头，不要以拉扯电源软线来拔出电源插头。

- 如果发现设备运行有异常，则立即拔下电源插头，终止设备运转。在不正常状态下运行有可能引起触电或火灾。

- 如果设备在无人监管的区域长期闲置，则请确保设备门完全关闭。

必须注意项

- 调节地脚，使设备水平安装，并且四个地脚都应紧贴支撑面，不得有悬空或不实。

- 使用装有接地线的独立的电源插座，使用时请插紧电源插头。

- 搬运设备之前，应拔下电源插头。

- 小心接触门的内壁，该部位可能会发烫。

- 非专业人员不得私自拆卸本设备，维修或更换配件应由专业人员执行。

- 内部参数的设定须由具体管理人员负责，以防止不懂设定操作而使控制器程序功能紊乱。

- 设备安装的位置，离墙、离物的距离必须大于20厘米。

- 要轻缓开、关箱门，重力开启、闭合箱门易导致设备的损坏。

- 设备表面不可与汽油、稀释剂等挥发性化学品接触。

- 保持箱体内外洁净，经常清理杂物、污迹。

1.独特立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室内温度分布均匀。

2.3.5寸触摸屏温控器，智能双温段PID控制。预设4种运行温度，温度可编辑，选择模式点击运行即可。自动运行自动停止操作便捷。

3.超温声光报警，传感器偏差修正，温度过冲自整定，断电参数记忆。

|  | FDS-30BE | FDS-65BE |
| --- | --- | --- |
| 循环方式 | 强制对流 |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ |
|  | 温度分辨率 | 0.1℃ |
|  | 温度波动度 | ±1℃ |
|  | 温度分布精度 | ±2.5% |
| 结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 |
|  | 外壳 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 |
|  | 保温层 | 岩棉保温板 |
|  | 加热器 | 不锈钢电热管 |
|  | 高温杀菌灯 | 标配耐高温UVC杀菌灯 |
|  | 额定功率 | 0.8kW | 1.6kW |
|  | 排气孔 | Φ35 mm顶部(具有测试孔功能) |
| 控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能 |
|  | 温度设定方式 | 3.5寸电阻触摸屏 |
|  | 温度表示方式 | 触摸屏预设4种模式设定，选择好模式设置温度时间点击运行 |
|  | 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) |
|  | 运行功能 | 定值运行，定时运行，自动停止. |
|  | 附加功能 | 超温声光报警，传感器偏差修正，温度过冲自整定，断电参数记忆 |
|  | 传感器 | pt100 |
| 安全装置 | 超温报警并切断加热 |
| 规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 400*360*450 |
|  | 外形(宽*深*高mm) | 450*500*690 | 540*550*830 |
|  | 外包装(宽*深*高mm) | 540*575*855 | 635*625*995 |
|  | 内容积 | 30L | 65L |
|  | 隔板层数（最大） | 6 | 9 |
|  | 隔板承重 | 15kg |
|  | 隔板间距 | 35mm |
|  | 电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/7.2A |
|  | 净重/毛重(kg) | 33/37 | 44/49 |
| 附属品 | 隔板 | 2 |
|  | 隔板架 | 4 |
| 可增加配置 | 隔板、RS485通讯接口 |

仪表面板显示：

上电后，彩屏显示程序选择界面，可选的程序有塑料类、金属类、高温灭菌、其他共4种。

程序选择界面

触摸程序选择位置进入不同的程序主界面。以塑料类为例进行说明，其余的程序界面操作相同。

塑料类程序界面

设置温度：触摸显示设定温度位置，弹出数字键盘，在键盘上输入设定温度，温度可设定范围为0~300℃。

设置时间：触摸显示设定时间位置，弹出数字键盘，在键盘上输入设定时间，时间可设定范围为1~99min.

设置参数超出设定范围时会提示“设置超出范围，请重新输入！”。按提示重新输入即可。

触摸        按键启动温控。

触摸        按键停止温控。

温控状态运行时间倒计时。计时到0之后自动停止温控。

触摸右上角返回箭头位置返回程序选择界面。

数字键盘

按下数字键盘上的数字，对应按键显示蓝底白字。按Enter键确认输入，按ESC取消输入。

触摸程序选择界面右上角      进入设置界面，显示如下：

设置界面

语言设置：中文/English显示。

按键音：开启/静音。静音后触摸按键不发出提示音。

温控周期：温控输出开启和关闭一次最短间隔的时间。

P：PID温控比例系数。

I：PID温控积分系数。

D：PID温控微分系数。

C：抗超调系数。

- AT:自整定按键，按下后开始自整定，

显示“正在自整定，请稍候...”提示，

等待自整定完成后自动返回到设置界面。                              自整定提示

运行中...状态时温度传感器损坏或接触不良是出现故障提示界面。提示测温错误。

| 故障现象 | 故障推断 | 故障处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无显示 | 电源未接入 | 检查电源插座有无电压 |
|  | 电源插头没有插好 | 检查电源插头与插座接触是否可靠 |
|  | 电源开关没有打开 | 打开仪器右侧上的电源开关 |
|  | 箱体上的保险丝毁坏 | 更换相同规格的电源保险丝 |
| 实测温度比设定温度高或仪器进入高温报警状态 | 箱门未关严 | 关严箱门 |
|  | 仪器尚未进入恒温状态 | 等候片刻再作观察 |
| 开机后温度不显示，不升温 | 电源线没插好 | 将电源线插好 |
|  | 传感器故障 | 通知厂方修理 |
|  | 加热器坏 | 通知厂方修理 |

致用户：

非常感谢您选购我公司的产品，本公司将为您提供最优质的服务。

1、请妥善保管好保修单及购机发票。

2、保修单由售机单位填写，用户和销售单位双方签字盖章生效。

3、产品如出现质量问题请与我公司技术服务部或公司驻地办事处维修处联系。

保修细则：

1、保修期限，自购买仪器之日起一年内本公司将提供免费保修。

2、保修期内的免费维修服务，只负责正常操作下因仪器本身质量问题引起的故障损坏，不包括易损件。

3、属于下列情况之一者，不在免费维修服务范围之内。

1、用户不能提供保修单或购机发票擅自涂改者。

2、因不按说明书操作规程使用出现的损坏现象。

4、如超出保修期或易损件损坏出现的质量问题，本公司按出厂价长期提供配件，需维修时另加维费。

保修凭证：

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂日期 |  | 产品编号 |  |
| 购货日期 |  | 联系电话 |  |
| 经销商（盖章） |  |

菲斯福仪器（河北）有限公司

地址：河北省沧州市黄骅市城东开发区26号路菲斯福科技园

销售热线：0317-5337349   5328349

传真：    0317-5337349

邮编：    061100

网址：www.labinstrument.cn

# Text boxes

便捷干燥灭菌箱

使用说明书

特别提醒您

本说明书详细介绍了产品功能、使用方法、注意事项等，为了您更好地了解、方便、安全的使用本产品，我们建议您在使用前务必仔细阅读本说明书。

目   录

1、使用之前安全警示

以下事项可能造成人员严重伤害或死亡事故

以下事项有可能引起人员受伤和造成设备损坏及相关财产损失损失

以下事项有可能引起人员受伤和造成设备损坏

2、产品主要特点

3、技术参数

4、仪表操作及显示说明

5、仪表接线图

5、仪表接线图

6、一般故障及排除方法

6、一般故障及排除方法

7、产品质量保修单