高延性混凝土可程式恒温恒湿试验箱  高延性混凝土恒温恒湿试验箱

RJD-GYX-80

一、产品简介：

混凝土恒温恒湿试验箱是适用大，中型及小型水泥厂，建筑和建工部门等试件养护之用。

二、技术参数:

1、温度范围：0-80℃

2、温度波动度:≤±0.5℃

3、温度均匀度:≤2℃;

4、温度偏差:≤±2℃;

5、湿度范围:20%-98%R.H

6、功率:约3.5Kw;

7、电源:220V/380V±10%V;50Hz;

三、操作规程:

1、打开混凝土标准恒温恒湿试验箱体侧门，取出加湿器，拿下上部水箱向加湿器内加水至 2/3 处。把加湿器安 装在托盘上，装上加湿机接头并和标准试验箱内进气管连通好。

2、混凝土标准恒温恒湿试验箱加热水箱注满水，谨防水箱无水而烧毁加热器。

3、接通电源，打开电源开关，进行温湿度设定，温度设为 20℃，湿度设为 90%，然后再打开所有控制开关，即可自动控制。

4、将作好的试件放在混凝土标准恒温恒湿试验箱内架上，关上试验箱侧门既可工作。

5、间隔一定时间应进行换水保养工作。

6、清洁仪器，试验箱工作期间要做好温、湿度记录。