产品技术要求编号：鲁械注准20202110318

小型压力蒸汽灭菌器

BKM-Z45B

使用说明书

使用前请详细阅读此说明书

注意保存，以便查阅

2017-11-05编制                             2021-02-19修订

山东博科消毒设备有限公司

目  录

前  言	1

适用范围	2

技术参数及禁忌症	2

设备原理和主要结构组成	4

注意事项	7

安装及调试	11

1 检查配件是否齐全	11

2 设备拆包安装前准备	11

3 安装与调试	12

4 电磁兼容要求	14

5 水源要求	14

6 贮存环境	14

设备使用说明	15

1使用说明	15

2设备标识说明	15

3 控制面板	16

4 操作运行	17

5显示屏画面介绍	19

维护和保养	32

常见故障及解决方法	36

电路及管路原理图	38

保修承诺	40

装箱清单	41

# 前  言

尊敬的用户：

欢迎您选购山东博科消毒设备有限公司产品，谨在此致谢！

衷心希望我们的产品能为您的工作带来最大的帮助。

● 第一次使用本产品，请仔细阅读本手册！

● 灭菌器只能由经过培训和授权的人员操作。

● 设备的维护只能由BIOBASE或BIOBASE授权的经销商来完成。

● 如果操作者遇到本说明书没有提及的问题，请与BIOBASE或者BIOBASE授权的经销商联系，询问正确的处理方法。

● 必须在规定的时间内对小型压力蒸汽灭菌器进行检查和维护。

在熟读说明书以后，为了便于随时查阅，请将本说明书放在方便使用的地方。

# 一、适用范围

小型压力蒸汽灭菌器适用于对医疗器械、卫生材料等湿热灭菌。

本设备可以在以下环境下正常使用：

环境温度：5℃ ～40℃；

相对湿度：不大于85%；

大气压力：70 kPa ～ 106 kPa；

注：制造商和使用者在使用灭菌器是宜考虑当地大气压力对灭菌器参数设置的影响。

使用电源交流：220V,50Hz；

避免重粉尘、油雾、含导电粒子、腐蚀性气体、可燃性气体环境。

避免易被电击或振动的场合。

避免高温高湿度或易被雨淋湿的场所。

避免强磁场环境。

# 技术参数及禁忌症

# 1.技术参数

| 型号 | BKM-Z45B |
| --- | --- |
| 容量 | 45L |
| 设计压力 | -0.1～0.3MPa |
| 灭菌温度 | 105-138℃ |
| 腔体材料 | SUS304 |
| 电源 | AC220V，50/60Hz |
| 功率 | 5.8kW |
| 环境温度 | 5-40℃ |
| 内室尺寸（mm）（Φ×L） | φ316±2*621±2 |
| 外形尺寸（mm）（L×W×H） | 1000±3*610±3*560±3 |
| 毛重（KG） | 165 |
| 使用期限 | 五年（产品有效期由加速老化试验获得） |
| 生产日期 | 详见标签 |

2.软件发布版本及运行环境

发布版本：MJQ-XYZ-LED-BUZ-V1

运行环境：硬件配置；程序开发支持软件为：Keil uVision4；版本号为：v4.74.0.22；主控板处理器：STC12C5A16AD；存储器：ATMEL24C02；IO设备为轻触按键；显示屏为LED数码管显示；无网络条件。

3.产品性能：

1.同一时刻各点之间的差值应不超过2℃

2.对于灭菌温度分别为121℃和134℃的灭菌周期，维持时间分别应不小于15min和3min

4.禁忌症：

产品无绝对禁忌症，但不能对不适合湿热灭菌的物品进行灭菌。

# 三、设备原理和主要结构组成

小型压力蒸汽灭菌器是利用热力因子杀灭微生物的原理，本设备设计上按照指定的灭菌工艺将内室的冷空气排除后，以饱和的湿热蒸汽为灭菌因子，在高温、高压、高湿的环境下，根据一定压力和时间的组合作用，实现对可被蒸汽穿透的物品的灭菌。

杀灭微生物类别：可杀灭微生物包括芽孢。

结构组成：由灭菌器主体、密封门、管路系统、控制系统组成，内室材质为SUS304不锈钢板压制而成，承载器具为不锈钢网篮。

主机部件主要包括：蒸馏水储水箱、液晶显示屏、打印机、过滤器、安全阀、空气过滤器、保险管、冷凝器。

各器件主要功能简介如下：

| 序号 | 零件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示屏 | 对整个灭菌过程进行宏观实时监控 |
| 2 | 内室压力表 | 实时显示内室压力 |
| 3 | 蒸发器压力表 | 实时显示蒸发器内部压力 |
| 4 | 热敏打印机 | 用于记录灭菌器工作过程中的数据 |
| 5 | 门罩 | 开门与隔热的作用，保护操作者 |
| 6 | 万向调节脚 | 支撑设备，调节设备前后高低，利于设备内室排水 |
| 7 | 水箱盖 | 防止异物进入水箱，防止水箱水溅出 |
| 8 | 冷凝器 | 降低水箱水的温度以及提高抽真空效果 |
| 9 | 安全阀 | 当压力达到0.28MPa时，安全阀打开，压力释放 |
| 10 | 电缆线 | 接电源开关 |
| 11 | 空开 | 电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关 |
| 12 | 球阀安装盒 | 固定球阀 |
| 13 | 水箱排水球阀 | 排水 |
| 14 | 蒸发器排水球阀 | 排水（蒸发器压力大于等于1KPA或者设备运行过程中，此球阀不可开启，以免烫伤） |
| 15 | 蒸发器回空球阀 | 蒸发器负压时，蒸发器排水球阀无法排水，开启蒸发器破空球阀，使空气进入，利于蒸发器水排出（蒸发器大于等于1KPA或者设备运行过程中，此球阀不可开启，以免烫伤） |

灭菌器主要组件的作用简单说明如下：

| 序号 | 组件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌器主体 | 医疗器械、卫生材料等物体的灭菌场所 |
| 2 | 密封门 | 封闭容器 |
| 3 | 管道系统 | 连接各类零件，输送蒸馏水和蒸汽 |
| 4 | 控制系统 | 控制各类电磁阀和检测装置，保证灭菌程序能顺利完成 |

# 四、注意事项

重要提示信息：

1、该产品使用单位应当在使用过程中进行经常性的维护保养，并定期自行检查。

2、该产品的使用单位应当对在用产品至少每月进行一次检查，并作出记录。使用单位在对在用产品进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

3、改产品使用单位应当对在用产品的安全附件（安全阀、压力表等）、安全保护装置、测量调控装置及有关的附属仪器仪表进行定期检查、检修，并作出记录。

4、该产品的作业人员及相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或管理工作。使用单位应当对作业人员进行特种设备安全教育培训、保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全知识。该产品作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

本设备内胆属于Ⅰ类压力容器，按照《压力容器》设计、制造、检验和验收，并符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的规定，一般于投用后3年内进行首次定期检验。

按照国家相关规定及当地相关部门要求，安全阀至少每年检验一次，压力表至少每半年检验一次。

本设备不适用于对密闭液体类物品的灭菌。

用本设备对用玻璃瓶或玻璃器皿等盛放的液体类物品进行灭菌处理时，请不要快速泄压，因为操作过程中温度、压力的变化可能导致液瓶发生爆炸，以致危害人身和设备的安全。

氯离子是造成不锈钢腐蚀的重要因素。如灭菌器灭菌含有氯离子的物品，会破坏不锈钢表面的钝化膜，造成不锈钢的应力腐蚀，出现腔体生锈、加热管腐蚀、电磁阀异常等问题，日常应避免灭菌含氯离子或氯根的物质，以延长设备的使用寿命，因灭菌此类物品引起的问题不在公司承保范围内。

若发现灭菌器接触过未清洗干净或本身就是含有氯离子或氯根的物质，请立即用清水多次冲洗腔体内壁，并排净腔体和水箱内的水，可减少一部分对设备的损伤。

本设备仅适用于耐高温、高湿的医用器械和物品的灭菌，不能用于凡士林等油类和粉剂、含有酒精、汽油等高挥发物质以及对铜、铝有腐蚀的物品灭菌。

本灭菌器不得用于蒸煮食品。

请按照本手册规定的操作方法和注意事项使用设备，如果不按照规定的方法来使用设备，可能会损害设备所提供的防护，引起人为的不安全因素和隐患。

在设备的使用期限内完整保存使用说明书，确保收到的所有更新内容能够保存在说明书中，在设备使用场地或使用单位发生变更时，必须确保说明书作为设备整体的一部分进行转移或交接。

设备不允许未经许可拆装，如有需要请联系我公司授权的供应商或代理机构的专业人员进行检查或更换零部件。

若设备曾在潮湿的条件下存放，很可能不符合本说明书规定的全部安全要求，因此需要通风干燥一段时间，然后在正常的条件下存放。

不要将灭菌物品装入蒸汽不能穿透的容器和袋子里，否则无法灭菌。

打开灭菌器门时，高温蒸汽会从灭菌器腔内喷出，请等待蒸汽全部排出后在完全打开门，同时，请勿将脸靠近灭菌器。

设备灭菌完成后，灭菌腔壁依然残留一定温度，请注意隔热，以免发生烫伤，刚被烧伤、烫伤，可以对伤处进行降温处理，防止余热对肌肤深层组织造成伤害，缓和痛感，同时请尽快就医。

监测方法：灭菌器可采用温度验证、灭菌试纸、生物试剂培养等方法监测灭菌效果。

设备后部安全阀避免朝向人或其他器械，以免蒸汽烫伤或干扰。

设备对废弃物进行灭菌时，请将废弃物处理袋敞口放置在灭菌篮筐中，加入约500毫升水，并将移动探头放置在液体内部（必须在液体内部，不可贴壁），选择液体自定义程序，121摄氏度，并适当延长灭菌时间。

使用单位应委托从事压力容器安装改造维修的单位进行安装，压力容器安装单位应向当地压力容器使用登记机关提交书面告知。

使用单位应在设备投入使用前或投入使用后30日内，按照法律法规要求到直辖市或者设区市的质量技术监督部门办理使用登记。

门密封圈属损耗器件，若灭菌器连续使用1.5年或连续进行500次灭菌循环后，则需要更换门密封圈。

灭菌器在运行过程中出现故障后，不要进行快速泄压，以免容器内的有害物品对人体有害。

五、安装及调试

### 1 检查配件是否齐全

当灭菌器到货时，请特别注意其包装情况，仔细核对产品包装箱上的型号、名称等信息是否相符，并保留包装材料。

### 2 设备拆包安装前准备

#### 2.1设备卸载

设备运抵客户处，在吊运过程中应注意的事项如下：

不要站在吊装设备的下方。

应保持吊装设备周围有足够的安全距离。

应使用合格的吊装设备。

调整吊装器具，找出重心，以使设备水平吊装。

注意工作人员安全。

#### 2.2 设备检查

打开包装箱后，请认真检查设备及各部件是否完好，如有损坏或丢失，请做好记录并及时与运输公司及我公司取得联系。

设备拆箱后，首先核对产品铭牌上的型号、名称与订货单是否相符。（产品铭牌在设备的后部）

#### 2.3搬运和移动

安装过程中，应在专业人员指导下，由专业施工人员负责。

搬运时禁止将设备侧放和倒放。

因设备后部有排水装置，因而避开墙壁装有插座和电器的地方。

安装和搬运应由专人进行，应轻抬轻放，严禁剧烈摔碰。

在搬运过程中，注意不要损坏或划伤外罩。
           搬运注意事项！

搬运设备时禁止抬门

  搬运设备时禁止抬设备的支脚

  搬运设备时禁止将设备侧放或倒放

  搬运设备时搬运位置示意图如下

### 3 安装与调试

安装步骤

#### 1）灭菌器的放置：

将小型压力蒸汽灭菌器放置在平稳、清洁、宽敞的桌面上，调整设备定向调节脚，确保稳固牢靠。灭菌器的后面及侧面与其他物体之间的距离至少为250mm。确保通风良好。（设备最好单独存放在一个屋内）

除了与其他物体保持安全距离外，其它物体的存在不应影响当本设备运转。当设备运转故障时，应能迅速切断电源！

将设备放到台面上之后要根据下图要求调节设备前后高度，防止设备存留过多水（设备排水、排气口在靠后一端）。

注：选择承重力达到150kg以上的台面放置设备。

2 ）电源安装

请务必设备附近建筑物上高度1米的位置安装一个适合接线的专用连接装置（如断路电源和电源线的负荷能力应大于设备的额定负荷。 建议：

单相交流 220V（ 50HZ） 以上，但不超220V(50HZ)+10%电压。

请不要将设备放在难以断开电源的地方，以确保能在紧急情况下断开电源。

设备采用单相三线制直接接线的接线方式，请根据设备所配置接线方式接线。

请不要随意更改接线方式。 如您需要，请联系我们。

火线（ L）--红色，零线（ N）--蓝色，地线（PE）--黄绿色。

安装请将设备火线、零线、地线链接至当地电源的火线、零线、地线；请务必委托专业电气施工人员进行施工作业。为了确保您的人身安全，设备需可靠接地。

#### 4电磁兼容

设备适用于医院、疾控中心等医疗、卫生机构以及工厂实验室等机构，符合GB/T18268-2010规定的发射和抗扰度要求。本设备按GB4824-2013中的A类设备设计和检测，在家庭环境中，本设备可能会引起无线电干扰，需要采取防护措施。

设置程序为灭菌温度134℃的灭菌周期，维持时间不小于4min,且同一时刻各测量点之间的差值应不超过2℃

#### 5 水源要求

设备无需连接水源，您需手动向灭菌器水箱加水。请您使用软水或纯水。

因为使用水质不合适的水可能会缩短设备的使用寿命，造成不必要的故障。水质必须符合以下要求：

导电性低于 15μS/cm

漂白剂的含量低于 2mg/L

PH 值 5～7

硬度低于 0.02mmol/L

#### 6 贮存环境

灭菌器要求放置在清洁、干燥、避光、通风、温差较小的室内环境。

1）室内温度5℃-40℃。

2）相对湿度不大于85%。

3)大气压力 70 kPa ～ 106 kPa。

4)允许的电压波动范围±10%。

5)室内无粉尘及污染。

# 六、设备使用说明

### 1使用说明

严格按照本说明操作设备，错误的安装和操作将危害人的生命及财产安全，并使生成厂家对设备性能的保证无效；

在设备的使用期限内完整保存使用说明书；

确保收到的所有更新内容能够保存在说明书中；

在设备使用场地或使用单位发生变更时，必须保证使用说明书作为设备整体的一部分进行转移或交接。

### 2设备标识说明

表示应该引起高度重视，在标有警告                       高温标示

符号的情况下需要查阅说明书，以便

弄清潜在的危险及必须采取的应对措施

电源标示                                         接地标示

排水标示                                   安全阀标示

电源标示

说明书必须仔细保管，以防丢失或损失，需保持通风干燥、避免潮湿和高温。任何人，任何情况下不能将使用说明书中的任何内容撕下或从中取出。

操作人员有义务技术修复、补全说明书中丢失、破损或已经不适用的部分内容、目录及有关章节。

若遇到与使用说明书中的说明不相符或说明书中未涉及到的情况，请及时与生产厂商联系，以进行升级或更新。

### 3 控制面板

程序说明：本设备默认状态下共配备了11套程序，其中裸露器械、封装器械、橡胶程序、敷料程序、液体程序、固体DIY、液体DIY、培养基灭菌均属于灭菌类程序，BD&Helix、真空测试属于测试程序，培养基溶解属于辅助类程序。

| 程序类型 | 灭菌温度 /℃ | 灭菌时间 /min | 干燥时间 /min | 保温温度 / ℃ | 保温时间 /min | 脉动次数 | 脉动上限 /kPa | 脉动下限 /kPa | 总时间 /min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裸露器械 | 134 | 4 | 5 | ---- | ---- | 3 | 60 | -80 | 35 |
| 封装器械 | 134 | 6 | 10 | ---- | ---- | 3 | 60 | -80 | 45 |
| 敷料程序 | 134 | 12 | 25 | ---- | ---- | 3 | 60 | -80 | 90 |
| 橡胶程序 | 121 | 25 | 5 | ---- | ---- | 3 | 60 | -80 | 80 |
| 液体程序 | 121 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120 |
| 固体自定义 | 134 （105-134） | 20 (1-99) | 10 (1-99) | ---- | ---- | 3 (0-6) | 60 | -80 |  |
| 液体自定义 | 121 （105-134） | 20 (1-99) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| 培养基灭菌 | 121 (105-134) | 20 (1-99) | ---- | 60-100 | 0-99 | ---- | ---- | ---- | 120 |
| 培养基溶解 | 80 (80-105) | 10 (1-99) | ---- | 60-100 | 0-99 | ---- | ---- | ---- |  |
| BD测试 | 134 | 3.5 | 2 | ---- | ---- | 3 | 60 | -80 | 50 |
| 真空测试 | 抽空: 300s 测试: 600s | 40 |

操作流程：

接通设备电源，接通后面的空气开关，然后打开控制面板右侧船型开关，显示板变亮，灭菌器处于待机状态。可通过点击屏幕程序选择界面，根据灭菌物品选择程序进行灭菌，例如当选择液体类灭菌时，点击屏幕液体图标，进入液体程序灭菌，再点击液体程序启动图标，液体程序开始运行。

灭菌完成后， 蜂鸣器每3秒蜂鸣提示一次， 本次灭菌结束，确认内室压力表指针和显示屏P1回到0后，点击开门图标，取出物品。

注意：

灭菌过程中如果想终止灭菌，可以按退出图标，出现确认图标时，点击确认图标，终止灭菌过程，当是误点击退出图标时，点击返回图标，程序继续运行。

4 操作运行

灭菌器的操作程序包括灭菌准备、灭菌物品装载、灭菌操作、无菌物品卸载等步骤。

4.1灭菌准备

- 清洗：灭菌前应将物品彻底清洗干净，避免血迹以及其它杂质的存在，因为这些残留物质会对灭菌物品以及灭菌器产生危害。物品洗涤后，应干燥并及时包装。

（2）包装：包装时请选用利于物品内部空气排出和蒸汽透入的包装材料，严格遵守《消毒技术规范》和相关国家标准规定。遵循以下几点可能会利于您的灭菌效果：

#### 盘、盆、碗等器皿，尽量单个包装，包装时应将盖子打开。

- 手术器械应摆放在篮筐或有孔的盘中进行配套包装。

- 必须暴露的物品摞放时，器皿间应该用吸湿布、纱布或医用吸水纸隔开。

- 应暴露物品的各个表面，以利于灭菌因子接触所有物品表面，有筛孔的容器，应使开口向下或侧放。

- 物品捆扎不宜过紧。

- 45L器械包重量不宜超过6 公斤，织物包重量不宜超过4公斤。织物包的尺寸不宜超过 110mm× 150mm。液体重量不宜超过2公斤。

注意包装材料包括硬质容器、一次性医用皱纹纸、纸塑袋、纸袋、纺织品、无纺布等，应符合GB/T 19633的要求，纺织品还应符合以下要求：为非漂白织物；包布除四边外不应有缝线，不应缝补；初次使用前应高温洗涤，脱脂去浆、去色；应有使用次数记录。客户可使用测试包等测试工具对灭菌效果进行监测。

4.2物品装载灭菌物品请按以下要求进行装载：

① 物品装放时，上下左右相互间均应间隔一定距离，物品不能贴靠门和四壁，以防吸入较多的冷凝水。

②同类材质的器械和器具和物品应放在一起灭菌；材质不同时，纺织类物品放置在上层，竖放，金属器械类放置在下层。

③ 手术器械包、硬式容器应平放；盆、碗类物品应斜放，包内容器开口朝向一致；玻璃瓶烧杯、烧瓶、试管等底部无孔的器皿类物品应开口向下放置。

④建议使用配置的专用灭菌架和篮筐装载灭菌物品。

⑤灭菌包之间应留空隙，利于灭菌因子的穿透。

- 难以灭菌的大包宜摆放于上层，小包宜摆放于下层。

- 灭菌器的装载量不得超过容积的 80%。

- 液体仅限用耐热的玻璃瓶和试管装载，装载量不应超过容器容积的50%

5显示屏画面介绍

T1:内室温度

P1:内室压力

T2：锅壁温度

P2：蒸发器压力

5.1  初始画面

画面1初始画面

5.2  程序选择与启动画面

5.2.1  程序选择

在初始画面点击“程序选择”按键进入画面2程序类型选择

| 图标 | 程序类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
|  | 裸露器械 | 手术刀、手术钳、镊子等金属和陶瓷器械等物品灭菌 |
|  | 封装器械 | 手术刀、手术钳、镊子等金属和陶瓷器械等封装物品灭菌 |
|  | 敷料程序 | 手术衣、敷料包、棉布、口罩等物品灭菌 |
|  | 液体程序 | 主要适用于对高温时属于液体状态，如培养基、培养液、 试剂等物品灭菌 |
|  | 固体DIY | 对高温时属于固体状态物品灭菌，需要修改灭菌温度、 灭菌时间、干燥时间，自定义灭菌，如常规器械、玻璃 器皿、橡胶等 |
|  | 液体DIY | 对高温时属于液体状态物品灭菌，需要修改灭菌温度、 灭菌时间的自定义灭菌如培养基、培养液、试剂等 |
|  | 橡胶程序 | 主要适用于橡胶制品、耐热塑料，如培养皿等物品灭菌 |
|  | 培养基灭菌 | 对培养基灭菌，增加保温程序，客户可以根据自己需求 设定保温温度和时间 |
|  | 培养基溶解 | 对固化的培养基进行溶解，增加保温程序，客户可以根据自己需求设定保温温度和时间 |
|  | BD测试 | 检查设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果 |
|  | 真空测试 | 检查设备是否泄漏 |

5.2.2  程序启动画面

在程序选择画面2选择程序后按确认键，进入程序启动画面3

点击启动图标后，进入程序运行画面4

点击退出图标，进入退出画面5，点击确认按键，客户可以选择中途退出，或者选择返回按键，继续运行程序。

点击温度压力显示图标，进入画面6，可以查看蒸发器压力、内室压力等参数

点击温度压力曲线图标，进入画面7，可以查看内室温度压力曲线

5.3  设置画面

5.3.1  系统参数设置

在初始画面1选择系统参数设置图标，进入画面8系统参数

●  预热模式：开启预热模式，设备开机就进行预热，节省程序运行时间;关闭预热模式，设备只有运行时才开始预热。

●  打印模式：选择打印或者不打印。

●  语言选择：选择语言种类。

●  时间设置：直接点画面8时间显示区域，可以设置设备当前时间。

●  大气压力：根据实际使用地区大气压力调节，沸点温度值根据   水沸点与压力对应关系自动调节。

修改完成后，按确认按键保存修改数据，再按返回按键，返回初始页面。

点击设备偏差修正按钮进入画面9，输入密码（PS:需要有设备操作和维护维修资格的专业人员才能够有密码权限进行系统维护参数的设置）

三级密码管理（180831 系统参数查看，可以查看参数，无法修改；190831修改系统偏差；200831 设置所有系统参数，如设备编号，运行次数，脉动上下限、腔内锅壁温度偏差、腔内压力蒸发器压力偏差）

输入密码，点击确认按键后，进入设备参数修画面10，修改设备编号、设备运行次数、固定程序的脉动上下限，以及根据与仪器测量的数据对比来修正偏差。

在初始画面1中点击设备信息按键，进入画面11，可以查看设备编号、型号、容积、额定电压、额定功率信息。

5.4培养基灭菌培养基溶解操作步骤

5.4.1程序画面2中选择培养基灭菌程序图标，进入启动画面12

在点击启动图标之前，点击培养基参数调节图标，输入密码（密码：333333需要有设备操作和维护维修资格的专业人员才能够有密码权限进行设置参数）后进入画面13，客户可以根据自己的需求，修改灭菌温度，灭菌时间，保温温度，保温时间（PS：培养基灭菌温度范围105-134，培养基保温温度范围60-100），设置完毕后，点击确认图标，返回继续运行程序即可。

5.4.2程序画面2中选择培养基溶解程序图标，进入启动画面14

在点击启动图标之前，点击培养基参数调节图标，输入密码（密码：333333需要有设备操作和维护维修资格的专业人员才能够有密码权限进行设置参数）后进入画面15，客户可以根据自己的需求，修改灭菌温度，灭菌时间，保温温度，保温时间（PS：培养基溶解温度范围80-105，培养基保温温度范围60-100，培养基保温温度必须小于溶解温度），设置完毕后，点击确认图标，返回继续运行程序即可。

5.5固体自定义液体自定义操作步骤

5.5.1程序画面2中选择固体自定义程序图标，进入启动画面16

在点击启动图标之前，点击固体自定义参数调节图标，输入密码（密码：111111需要有设备操作和维护维修资格的专业人员才能够有密码权限进行设置参数）后进入画面17，客户可以根据自己的需求，修改灭菌温度，灭菌时间，脉动次数，干燥时间，脉动上下限，设置完毕后，点击确认图标，返回继续运行程序即可。

5.5.2程序画面2中选择液体自定义程序图标，进入启动画面18

在点击启动图标之前，点击液体自定义参数调节图标，输入密码（密码：222222需要有设备操作和维护维修资格的专业人员才能够有密码权限进行设置参数）后进入画面19，客户可以根据自己的需求，修改灭菌温度，灭菌时间等，点击确认图标，返回继续运行程序即可。

5.6平衡压力以及故障代码操作步骤
5.6.1当内室压力出现负压或者正压时（PS:内室压力≥5kpa或者内室压力≤-5kpa），门无法打开，会出现画面20，点击平衡压力确认图标，即可平衡压力。

5.6.2当设备出现故障时，会出现画面21（输入密码555555确认报警类型  原因及解决方法）例如当出现中途退出时，设备会出现故障代码E02中途退出。

点击确认图标，就会出现画面22，故障代码原因和解决措施，客户根据提示进行处理故障。

5.7程序说明

程序说明：本设备默认状态下共配备了11套程序，其中裸露器械、封装器械、橡胶程序、敷料程序、液体程序、固体DIY、液体DIY、培养基灭菌均属于灭菌类程序，BD&Helix、真空测试属于测试程序，培养基溶解属于辅助类程序。

● 本设备系统默认的工艺参数一律是在产品标准规定的标准负载条件下，经过测试而设定的默认参数，如果用户所用负载变更或装载方式变化，则需经过相关的工艺验证后方可使用（用户需首先确定灭菌负载可以在指定程序所对应的工艺流程上运行）。

● 裸露器械、封装器械、橡胶程序、敷料程序同属于脉动真空类灭菌程序，并且工艺流程相同，仅仅是根据不同负载的特性调整了相关参数的值。

◆ 裸露器械主要适用于未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌，例如标准模拟负载为实心金属螺钉。

◆ 封装器械主要适用于带包装的耐高温物品的灭菌，例如标准模拟负载为带纸塑包装的金属螺钉、带包布的织物负载。

◆ 橡胶程序主要适用于耐温相对较低的橡胶类负载。

● BD&Helix程序主要用于配合专用器材测试冷空气的排除效果和蒸汽的渗透效果，如标准BD包、一次性BD包等，此程序参数值根据目前最常用的BD试纸厂家要求的参数而设置，如与医院所采用的器材或试纸不同，则应参照采用器材或试纸的要求来修改具体参数。还可以配合专用的管腔类PCD测试一定长度的管腔器械的冷空气排除效果和蒸汽渗透效果，此程序参数值根据目前最常用PCD装置生产厂家要求的参数而设置，如与医院所采用的不同，则应参照采用器材的要求来修改具体参数。

● 真空测试程序主要适用于测试设备在负压状态下与内室相连部分管路或装置的密封情况。在调试过程中或对设备进行常规例行检测时，尤其是在长途运输之后，有可能出现的管路松动等现象（或B-D试验不合格时），此时，您可以选择该程序进行测试。它主要用来测试灭菌设备的真空泄漏情况，以便检测管路的密封状况。这个测试是在灭菌器内室空载的前提下进行的。程序运行至测试阶段后，600秒内压力变化不超过1.3kPa时，真空泄漏测试合格。如果测试不正常则必须进行检修。检查门密封及管路系统与内室的接通部分等等，找出泄漏点，排除后，重新进行测试，直至测试正常。此程序仅用于测试，不作为灭菌是否合格、可靠的验证。

七、维护和保养

为了确保灭菌器处于良好的工作状态，并且尽可能减少故障次数，因此，在本章中所介绍的操作，必须遵循。

在开始保养之前，要确信设备已断电。同时，灭菌容器内无压力。

每日工作结束后用一块软布或一块纱布擦净门胶圈。

取出托盘和托盘架，用带有清洁剂和水的纱布，擦净灭菌容器的内壁。不要使用钢渣绒或钢刷，以免损害灭菌室内壁。

清洗和除去灭菌容器室内的水垢。将水箱中水放掉。

每周一次，用一块软布擦净灭菌器外罩。每周二次，进行水箱换水。

每月一次，清理过滤器阀芯。每月一次，蒸发器进行换水。

每年对安全阀进行校准，每半年对压力表进行校准。

每年一次，检查安全阀、压力表及门转轴。

每年一次，进行查看内部管路，拆卸外罩，进行目测，查看管路以及管接口是否有明显的损坏或者裂痕，无上述情况重新安装外罩即可，有上述情况，及时联系厂家或者供应商进行维修更换。

每年一次，紧固接头和检测通断状态，应该由专业电工完成。

每5年一次，由于极度损耗，门锁装置必须检验。

使用须知：维修说明书是供专业人员使用的。设备出现故障时，一定要查阅说明书，并按说明书要求维修。

1.1水箱换水

1）打开灭菌器后部的水箱排水球阀可以排水，直至水箱内的水排净。

2）将蒸馏水注入水箱内，水位应达到水位计标注位置。

1.2检查安全阀

它位于设备后部上方。为了防止安全阀处于封锁状态，在正常使用情况下，每两个月，让蒸汽压力通过它释放一次。

1）根据手册，进行灭菌操作。

2）当灭菌容器内压力 P1 达到 100kPa 时，拉动安全阀上拉环，使它处于打开状态，约为 2 秒钟，有蒸汽喷出，说明蒸发器安全

阀工作正常，否则需要对安全阀进行校验或者更换。

拉动安全阀上的拉环后会有蒸汽喷出，在拉动拉环时候最好使用螺丝刀等工具，不要直接使用手指去拉动，操作人员也要尽量远离，防止烫伤。

1.3更换安全阀

使用须知：这些维修方法只有专业人员才能使用。除非你是专业型人才，否则为避免电击，设备出现故障，一定要查阅说明书，并按说明书要求维修，同时说明书已经尽可能向专业人员提供维修方法。

1）位于设备后部上方。

2）拆卸安全阀前，先确保蒸发器压力为零，后罩不用拆卸，用扳手固定安全阀下方的宝塔接头，用另一个扳手拆卸安全阀，拆卸过程中，保证宝塔接头不可活动。

3）用一个合格的安全阀更换它。测试灭菌过程。

1.4温控器

灭菌器配备两个温控器，一个位于蒸发器的内部，另一个位于锅壁上部。在加热和灭菌阶段，它可以通过接通与切断电源来维持温度恒定。通常作为温度报警器件来使用。

如果温度超过允许值，温控器自动断开加热器电源。

当温度降至允许值以下后，温控器自动接通。

1.5如何提高温控器的工作温度

此操作仅限于专业人员，以顺时针轻微旋转中心螺丝，使温度升高。

1.6更换法兰式加热管步骤

在此项操作之前，应切断电源，并确保蒸汽发生器内无压力。

1）拆卸灭菌器外罩。

3）拆卸法兰式加热管上的接线。

3）松开加热器上的固定螺丝。

4）用一个新的法兰式加热管更换已损坏的加热器，新法兰式加热管的位置要与被更换法兰式加热管的位置吻合，并接线。

5）安装灭菌器外罩。

6）测试所有的工作过程。

1.7门安全联锁装置

当灭菌容器承受压力时，防止门打开的安全装置。这个系统是在灭菌器内室产生压力的基础上建立的。灭菌器内室产生的压力将推动活动离合器上移和固定离合器贴紧啮合。它会防止操作者误开门。当水蒸汽释放后，该装置就恢复到初始位置，这样就可以打开门。

1.8过滤器的清洗

过滤器位于设备水箱内侧底部和内室底部，它是用来滤除杂质，保证管路畅通及电磁阀的密封性。从设备的底盘上拧下过滤器螺母，取出过滤芯，清洗过滤器芯即可，大约每月要清洗一次。

1.9电磁阀清洗步骤

1）拆开灭菌器外罩。

2）用扳手拆下电磁阀顶部螺母。

3）提起电磁阀线圈。

4）用扳手打开阀体。

5）用清水冲洗阀芯上杂物。

6）重新装好电磁阀。

# 1.10更换打印纸

# 当打印机中加装的打印纸即将用完的时候，打印纸上会出现红的印迹以提示用户更换打印纸。

# 如图1所示，箭头位置轻轻扣出旋转扳手，扣出后如图2.

# 继续旋转扳手，这时打印头走纸轴与打印头分离，打开纸仓盖。

# 把打印纸装入，并拉出一截（超出一点撕纸牙齿），注意把纸放整齐，纸的方向为有药液一面（光滑面）向上（如果装反将无法完成打印），如图4.

# 合上纸仓盖，打印头走纸轴压齐打印纸后稍微用力把打印头走纸轴压回打印头，并把旋转扳手推入复位。

# 接通打印机的电源，使机头转动，这时看一下纸是否走歪，如果走歪需要调整打印纸，直到打印纸出纸时候垂直于出纸口。

# 1.11 U盘记录

# 1）必须在程序运行前将U盘插入船型开关上方的USB接口，程序运行中插入U盘不读取数据。

# 2）灭菌结束后显示屏显示完成，灭菌数据亦传输完成。

# 3）新添加U盘记录模式选择，正常模式和 2秒模式，用户可以随意选择，正常模式下记录数据和打印数据一致，2秒模式为除正常阶段变化记录外，其他运行时间内2秒记录一次数据

# U盘格式必须为FAT32,此处不支持移动硬盘

# 八、常见故障及解决方法

#### 1.本说明说尽可能向您提供已知故障的维修方法，以下是几点常见故障信息。

| 现象 | 可能原因 | 矫正方式 |
| --- | --- | --- |
| 电源开关接通，电源指示灯不亮 | 1.断路器未闭合 2.主电源开关损坏 | 1.闭合断路器 2.根据具体情况更换电源开关 |
| 升温状态，压力、温度不升或上升缓慢 | 1.加热器的控制电路短路或烧毁 2.管路接头或安全阀处泄漏严重 | 1.检查更换损坏器件 2.检查、拧紧管路接头、安全阀等处 |
| 排水状态，压力、温度不下降或下降缓慢 | 排水过滤器堵塞 | 清除过滤阀芯上的杂物 |
| 达不到灭菌温度 | 是否为所处海拔高度的沸点决定？请检查确认沸点的设置温度 | 非所处海拔高度原因，请联系我们或代理商 |
| 安全阀开启 | 1.压力是否过高？ 2.安全阀是否故障？ | 1.调整温度偏差 2. 矫正、 更换安全阀 |
| 门漏气 | 门胶圈是否变硬老化？ 2.门胶条是否开裂？ 3.门胶圈是否脱落？ | 1.必须更换门胶圈 2.必须更换门胶圈 3.重新安装门胶圈 |

#### 2.报警代码：

在使用过程中，出现错误时，显示错误代码且蜂鸣器鸣叫提示报警，灭菌器自动停止运行，请查找下列情况并加以处理。且出现故障时请等待设备降压后再行接触设备。

报警信息对照表

| 序号 | 报警代码及其内容 | 产生的原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E02中途退出 | 程序运行过程中选择停止并退 出程序 | 等待设备提示返回确认后开门或重新选择程序 |
| 2 | E03门未锁紧 | 运行程序过程中门闭合开 关未检测到 | 检查门锁紧闭合开关接线 |
| 3 | E04电机关位断开 | 运行程序过程中门锁紧闭合开关未检测到 | 检查门锁紧闭合开关接线 |
| 4 | E06升温超时 | 升温阶段时间超过预设时间 | 1.检查设备有无明显蒸汽泄露 2.检查排气电磁阀是否密封不严 并继续进行清洗 3.检查蒸发器是否正常 |
| 5 | E07灭菌低温 | 在灭菌过程中内室温度低于灭 菌温度 | 1.检查排气电磁阀并进行清洗 2.检查设备温度检测部件或联系我公司技术人员 |
| 6 | E08灭菌高温 | 灭菌过程中内室温度高于灭菌温度+4°C | 1.检查进气电磁阀并清洗 2.检查设备温度检测部件或联系我公司技术人员 |
| 7 | E09锅壁温度故障 | 检测到腔壁温度不在正常范围 | 检查温度检测部件或联系我 公司技术人员 |
| 8 | E10真空超时 | 抽真空在规定的时间内没有达 到预定的下限值 | 1.检查内室主体过滤器和水箱过 滤器是否堵塞并清洗 2.检查门胶圈是否脏，进行清洗 3.检查水箱加水量是否过大，不 能淹没水箱内壁上的排水接头 |
| 9 | E11电机工作超时 | 在开关门过程中，电机工作时间 超过预定时间 | 1.检查电机是否损坏 2.设备内部接线出现松动或者断线 |
| 10 | E12腔内压力故障 | 内室压力不在正常范围内 | 检查压力传感器 |
| 11 | E13水位故障 | 检测到蒸发器低水位但得不 到补水 | 1.检查进水电磁阀和电机是否正常 2.检查进水管路是否泄露 3.检查蒸发器水位探针连接线 |
| 12 | E14 蒸发器压力故障 | 蒸发器一直加热或一直加水或传感器故障 | 1.检查控制板及加热控制器件 2.检查水位检测线及水位探针 3.检查进水电磁阀是否正常 |
| 13 | E15通讯故障 | 显示屏和控制主板通讯异常 | 检查显示屏和主板 |
| 14 | E16蒸发器干烧 | 加热管保护部件输出信号 | 检查加热保护部件、加热控制及水位 |
| 15 | E17运行中缺水 | 运行中检测到水位低 | 1.检查水箱是否有水 2.检查进水阀及泵是否工作正常 |
| 16 | E18腔内温度故障 | 检测到腔内温度不在正常范围 | 检查温度检测部件或联系我 公司技术人员 |

#### 注：本设备对故障代码设置了权限，需要输入密码555555解除后，设备才可正常运行。

# 九、电路及管路原理图

# 电路原理图（45L）

管路原理图（45L）

# 十、保修承诺

尊敬的客户：任何产品都有出现故障的可能，请再使用过程中实时监控设备的运行状况，如有异常，请先对照说明书进行处理，如还不能解决，应及时通知本公司服务中心，以免给您造成损失。

售后服务事项

1.设备出售之日起（以发票为准）整机免费保修一年，并享受终身服务。

2.保修证：当您需要正常咨询或维修时，请持保修证和购机发票与我公司当地售后服务中心联系并将保修证妥善保管。

以下零部件仅能通过厂家购买

法兰式加热管

硅胶加热膜

电磁阀

电路板

液晶触摸屏

# 十一、装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 1台 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 3 | 质量保修卡 | 1份 |  |
| 4 | 合格证 | 1份 |  |
| 5 | 托盘 | 3个 |  |
| 6 | 托盘架 | 1个 |  |
| 7 | 水箱盖 | 1个 |  |
| 8 | 密封圈 | 1个 |  |
| 9 | 出厂检测报告 | 1份 |  |
| 10 | 配件包 | 1包 | 打印纸(5卷）、托盘夹子、排水管、密封圈、过滤网2个、保险管2个（Φ5*20（10A）） |

注：保险管维修工作应由专业人员进行，非专业人员切勿自行更换。

# Text boxes

1.液晶显示屏

2内室压力表

3.蒸发器压力表

4.热敏打印机

5.门罩

6.万象调节脚

8.冷凝器

7.水箱盖

11.空开

10.电缆线

9安全阀

12.球阀安装盒

10.球阀

13.水箱排水球阀

15.蒸发器回空球阀

14.蒸发器排水球阀

ON OFF  OFF

安全阀

设备电源220V  32A

需可靠接地

模拟式压力表，显示内室压力

液晶触摸屏，实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警以及设备运行曲线等信息，使得灭菌信息更加直观明了，便于用户观察设备的运行状态。

模拟式压力表，显示蒸发器压力

热敏打印机

用于记录设备运行过程中的各项数据