XY-600F多参数水质检测仪

多参数水质快速测定仪，根据国家检测标准（ G B ） 及环境部检测标准(HJ ）研发生产，本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点，检测系统采用进口光学元器件，性能稳定可靠；7寸彩色大屏显示，引导式操作界面，简单易懂，使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。

特点：

1、支持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等23项项检测指标。

2、采用高性能32位单片机方案，性能佳、反应快速、检测准确。

3、选用7寸高清触摸显示屏，让体验焕然一新。

4、内置USB数据连接功能，可直接导出检测数据。

5、内置热敏打印机，实时数据打印。

6、更环保高效的检测方法；相比友商，试剂再节省30%，使检测成本更低。

7、更快捷的试剂使用；出厂试剂95%以上为液体试剂，直接使用；安全准确。

8、配套16孔智能消解仪，4.3寸工业级触摸屏设计，操作简单方便快速。

9、采用360°比色管旋转检测系统，一次检测多次测量、提高检测准确度。

检测参数：

| 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 |
| CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 |
| 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
| 总磷 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
| 总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法(EPA 认可方法) |
| 浊度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
| 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水质六价铬的测定 |
| 铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7466-87 水质总铬的测定 |
| 铜 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | 双环己酮草酰二腺光度法(EPA 认可方法) |
| 镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89 水质镍的测定丁二酮瞒分光光度法 |
| 锌 | 0-15 mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(EPA 认可方法) |
| 铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法 |
| 银 | 0-1 mg/L | 0.05mg/L | HJ 489—2009 水质银的测定 3,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
| 锑 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | 水质锑的测定 5-Br-PADAP 分光光度法 |
| 锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJT 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法 |
| 镉 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | 水中镉的达旦黄-吐温80分光光度快速测定法 |
| 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
| 硫酸盐 | 0-200 mg/L | 5mg/L | HJ/T342-2007 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法 |
| 氰化物 | 0-1 mg/L | 0.01mg/L | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
| 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 |
| 硝酸盐氮 | 0-20 mg/L | 0.5mg/L | 变色酸分光光度法(EPA 认可方法) |
| 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.002mg/L | GB7493-87 水质亚硝酸盐的测定乙二胺二盐酸盐分光... |
| 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
| 总氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
| 挥发酚 | 10 mg/L | 0.1mg/L | HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光.... |

技术参数

1、测定误差：                        ≤±5%

2、重复性误差：                      ≤±3%

3、波长精准度：                      ±1nm

4、光学稳定性：                 ≤±0.001A/20分钟

5、比色方式：                      消解比色一体管

6、波长选择：                  根据测定项目自动选择

7、波长校准：                        自动校准

8、检测光源：                     专用固态冷光源

9、数据显示：                浓度、透过率（%）、吸光度（A）

11、数据传输：                      USB

12、数据打印：                      热敏打印机

13、数据处理：               10万条数据、120条曲线（含自拓展）

14、显示屏：                         7寸高清彩屏

15、工作环境：                 5-45℃  ≤50%无冷凝

16、供电方式：                      12V  2A

17、电源要求：                  100-240V、50-60Hz

18、仪器质量：                    350mm*220*130