XY-705型自动烟尘烟气测试仪(大流量/低浓度)

- 执行标准

HJ 57-2017《固定污染源废气二氧化硫的测定定点位电解法》

HJ 836-2017《 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》

GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》  JJG 968-2002《烟气分析仪》

HJ 693-2014《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》

HJ 973-2018 《固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法》

JJG 680-2007《烟尘采样器》  JJG 518-199《皮托管检定规程》

二、用途

大流量自动烟尘烟气测试仪采用皮托管等速采样、重量法测量烟尘质量浓度，定位电解法或光学原理测定烟道中的有害气体浓度，可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气（如 O2,SO2，NO,NO2，CO,CO2，H2S）等参数。本仪器选配低浓度取样管可对低浓度烟尘进行等速采样，滤膜（滤筒）称重的方法测量低浓度烟尘质量浓度。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样，也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。

三、性能特点

1、一机多用，可测量烟尘、烟气、油烟、沥青烟，并可实时读取含湿量、流速、动压、静压、烟温、烟气（如 O2,SO2，NO,NO2，CO,CO2，H2S）等参数。

2、选配XA-88R系列低浓度烟尘取样管可对低浓度烟尘进行等速采样、滤膜整体称重的方法测量低浓度烟尘质量浓度。也可采用滤筒进行常规浓度等速采样、滤筒称重的方法测量常规浓度烟尘质量浓度。

3、采用高负载低噪音大流量抽气泵，流量可达110L/min。

4、仪器整机采用一次成型模具ABS防护箱，具有体积小巧、结构坚固、外形美观优点。

5、选配多功能油烟取样管，可进行油烟取样分析。选配智能烟气预处理器，可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理，使测量数据更加准确。

6、可选配钛合金烟尘取样管、硫酸雾取样管、盐酸雾取样管、氯化氢取样管、氟化物取样管、

重金属取样管、半挥发性有机物采样枪等。

7、主机采用高性能单片机嵌入式结构，微电脑数据直读式软件设计，供查询、打印，采样数据自动存储。可通过RS232接口直接打印采样结果，也可使用U盘导出后计算机存储或打印，且仪器主机可自动识别U盘容量大小方便数据存储。

8、自动记忆上次输入的监测参数，下次开机优先使用，实现快捷一键采样，也可保存监测参数任意调取使用。

9、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的汽水分离器，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及防倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。

10、宽温液晶显示，可调背光及亮度，中文人机对话方式菜单显示，图文并茂，简单明了，用户凭借仪器丰富的在线操作提示，直接操作，三键式背光、对比度调节，简单明了。

11、多级光电隔离，多CPU容错结构，每个CPU之间互相监视工作状态，发生错误后报警，克服静电干扰及静电击穿。

12、带有可视化前置插拔式高效气水分离器，可单独拆卸，有效过滤水气对管路及烟气测量结果的影响。

13、自动修正温度及压力等参数，标况数据可直接读出。

14、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定，仪器维护及标定必须输入密码，且具有权限管理更能，保证仪器各项参数安全。

15、采用进口压力传感器及进口电化学传感器进行测量，结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计，有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能，保证测试准确性。

16、采用耐腐蚀大流量可调速烟尘采样泵与电子流量计，反应快，跟踪效率高。烟气管路采用四氯乙烯管路无吸附，采用电子流量计恒流采样，保证了测量结果的准确性。

17、具有停电保护功能，交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中的

掉电时间，并可供用户查询掉电时间。

18、仪器为交直流两用型，选配内置大容量进口电芯锂电池，可在无交流电源场合工作，连续工

作时间大于3小时(带滤筒、连接管、40L、15kpa时)。

19、可存储系统设置的各项参数，方便用户使用，可直接调取系统设置或采样设置，且具备系统

恢复功能及文件批量、选择性删除功能。

四、技术参数

| 烟尘部分技术指标 |
| --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | (5～100)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 流量稳定性 | ≤±2.0%（电压波动±20%，阻力在3~6Kpa内变化） |
| 烟气动压 | (0～2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
| 烟气静压及全压 | (-30～+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 % |
| 流量计前压力 | (-60～0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0% |
| 流量计前温度 | (-30～150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
| 烟气温度 | (0～500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
| 干、湿球温度 | (0～100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0% |
| 含湿量 | (0～60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
| 大气压 | (60～130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
| 等速吸引流速 | (5～45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
| 最大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
| 空气过剩系数 | 0～99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
| 存储能力 | 外接存储器，可无限扩展 |
| 等速跟踪响应时间 | ≤4s |
| 采样泵负载能力 | 阻力为-20kPa时，流量≥50L/min |
| 烟气部分技术指标 |
| 烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1.0 L/min |
| O2 | (0～30)% | 0.1% | 示值误差：优于±2.0 %； 重复性：≤2.0 %； 响应时间：≤90s； 稳定性：1小时内示值变化≤5.0 %。 （烟气部分均为选配件） 烟气传感器可定制低浓度 |
| SO2 | (0～5700/最大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO | (0～1300/最大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| NO2 | (0～200/最大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO | (0～5000/最大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| CO2红外 | (0～20)% | 0.01% |  |
| H2S | (0～300/最大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
| 传感器使用寿命 | 空气中约3年（CO2约5年） |
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz或内置DC24V 锂电池(选配) |
| 噪声 | < 65dB(A) |
| 功耗 | <100W |
| 外形尺寸 | (长410×宽220×高320)mm |
| 整机重量 | 约8.5kg |

五、外观