XY-850G型多功能综合工况检测仪

# 1、产品概述

XY-850G型多功能综合工况检测仪(以下简称检测仪）是一款高精度便携一体式烟气湿度、流速检测仪，仪器采用进口传感器，自带温度、压力补偿修正，具有测量精度高，耐腐蚀，使用温度范围宽等优点，广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气湿度、烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数的测定。

# 2、适用范围

本仪器采用湿敏电容法测量烟气中水分含量，采用S型皮托管法测量管道中的烟气流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数进行检测，广泛应用于环保、职业卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域。

# 3、采用标准

GB/T 11605-2005 《温湿度测量方法》

JJG 518-1998 《皮托管检定规程》

GB/T 16157 -1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

GB/T 11605-2005《湿度测量方法》

HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

# 4、技术特点

- 采用原装进口湿度传感器，测量精度高，耐腐蚀，使用寿命长；

- 采用进口高精度微压差传感器，传感器漂移小，测量精度高；

- 采用独创的温湿度修正补偿算法，消除烟道温度、压力对测量结果的影响，测量精度更高；

- 内置可充电锂电池，一次充电连续工作4小时以上；

- 传感器表面双层粉尘过滤，有效保护测量结果不受粉尘的影响；

- 传感器表面具有加热功能，加热功能可开启或关闭，加热防止传感器表面结露，有效保

护测量结果；

- 采用一体化设计，减少外部干扰，使用方便；

- 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。

- 具有自动零点修正，软件校准功能，保证测量精度；

- 具有烟道布点功能，自动推荐测量点数和测点距离；

- 大容量数据存储，可存储1000组数据文件；

- 大尺寸、宽温高亮显示屏显示；

- 数据可通过U盘导出且主机可自动识别U盘容量、也可通过选配蓝牙打印机现场打印采样结果。

# 5、技术指标

| 技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿度 | (0～60)% | 0.01% | 不超过±2.0% |
| 烟气动压 | (0～2000) Pa | 0.01Pa | 不超过±2.0% |
| 烟气静压 | (-35～35) kPa | 0.01 kPa | 不超过±4.0% |
| 烟气温度 | (0～500) ℃可扩展 | 0.1 ℃ | 不超过±3.0℃ |
| 大气压 | (60～130) kPa | 0.1 kPa | 不超过±4.0% |
| 烟气流速 | (2～45) m/s | 0.1 m/s | 不超过±5.0% |
| 工作烟温 | 小于180℃（注：180度以上工况不可使用本仪器） |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 1030mm×160mm×80mm |
| 响应时间 | <30S |
| 伴热温度 | (+40～+120)℃ |
| 取样管长度 | 0.8米（可定制） |
| 整机功耗 | <40W |
| 工作温度 | （-20-60）℃ |
| 工作电压 | 内置电池或AC220/DC24电压适配器 |