名称: 石膏板材厚度测定仪  板材厚度检测仪

其他名称：石膏板材厚度测定仪  1000元

板材厚度检测仪 纸面石膏板大量程深喉测厚仪   纸面石膏板厚度仪

大量程测厚仪

型号：BH-30

荣计达产品编号：SG11

石膏板材厚度测定仪是检测仪器，用于测量石膏板材的厚度，也可用于测量其它材料的厚度，但需要根据所测材料和尺寸的不同要求，更换上下测头(本仪器不带附件)。如测钻头上螺旋槽的深度(用尖形测头)；测木板、夹板、合成板等板材的厚度(用球形测头)。

石膏板材厚度测定仪主要技术参数：

◆测量范围：0-30mm

◆读出精度：0.01mm

◆握手架深度：116mm

◆净重：1.5kg

石膏板材厚度测定仪结构及工作原理：

握手架开口端上边按了一个百分表。由螺钉锁紧：百分表原有球形测量头换上了盘形测量头，工作时压下百分表的上端压头，可使百分表上的测量杆也同时下降，松手后依靠百分表上面的弹簧复位。握手架开口端上边按了一个百分表，由螺钉锁紧，百分表原有球形测量杆也同时下降。松手后依靠百分表上面的弹簧复位。握手架开口端的下边按了一个测量头，下测量头靠M3推端紧定螺钉支撑及一个M3圆柱头螺钉拉紧，这样便于下测量头调整到与上测量头平行。

石膏板材厚度测定仪操作使用与调整 使用前应检查百分表上的大小指针是否指向零位，这样可拧送螺钉调整百分表上下位置，然后旋紧，如大指针不在零位可转动百分表壳加以调整。

上下测量头接触时，侧面应全面接触，不应倾斜，如有倾斜，可松动M3阀柱头螺钉，然后调整推端紧定螺钉使全面接触，然后将圆柱头螺钉拧紧即可。 测量板材厚度时，可将半才嵌入两端测量头之间，上下测量杆，使两测量头与板材紧密接触，此时即可在百分表上直接读出被测板材的厚度，小指针指的为毫米整数，大指针指的为小数。

石膏板材厚度测定仪维护与保养：

此仪器是精密量具，应轻拿轻放，禁止撞跌。使用完毕应用软布擦拭干净，妥为收藏，仪器平时不应随便拆卸，以免损坏。