名称: 混凝土碳化试验箱

其他名称：混凝土碳化试验箱, 混凝土碳化试验箱参数,混凝土碳化试验箱价格

数显屏显混凝土碳化试验箱  智能型混凝土碳化试验箱

混凝土碳化箱 砼碳化试验箱 液晶屏显砼碳化检测试验箱

砼碳化检测试验箱 砼碳化检验箱 恒温恒湿养护箱 混凝土碳化试验箱

型号：TH-B

荣计达产品编号：HT62   18000元

一、概述：是我公司新升产品，配置彩色液晶触摸屏，人工智能模糊化控制，采用进口红外探测原理传感器，温湿度和浓度数据更加稳定准确、使用寿命长，混凝土碳化试验箱数据自动记录存储，可导出，断电记忆。进口压缩机节能。

二、符合标准：

GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》

GB/T2542-2003《砌墙砖试验方法》

GB/T4lll-1997《混凝土小型空心砌块试验方法》

DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》中碳化试验设备的要求中碳化试验要求的试验设备。

三、产品特点：

★红外式测试探头；

★内置一体式超声波加湿器，自动加水，断水自动保护；

★自主开发的型全中文液晶显示控制仪，即时打印，使用操作合理；

★304全不锈钢内胆，保温材料为一体式聚胺脂整体发泡可靠的保温与密封性；

★自诊断功能，A上位机分析软件(选配)

★大容量数据存储，可存储100个测试数据

★数据连续记录，安全可靠

★温度及温度均匀性

★湿度计湿度均匀性

★浓度及其均匀性

★气密性

表征相同试验周期及试验量条件下，所需消耗**多少的性能。

★保温性

是压缩机为维持箱体内环境，启动次数多少的表征

★保湿性

表征相同试验周期及试验量条件下，所需消耗蒸馏水多少的性能。

★耐腐蚀性

★参数是否可设定，及设置操作的简便性

四、技术参数：

★外形尺寸：120×65×168cm  内箱尺寸：71×50×125cm

★电源电压：220v、50Hz;     加热功率：1000w;

★制冷功率：230w            加湿功率：50w

★控制温度：15℃—30℃（可调）   测试精度：±1℃

★控制湿度：50％—70％（可调）   测试精度：±3％

★CO2浓度： 0％—20％（可调）   测试精度：±1％

五、结构及工作原理：
★碳化试验箱为一个密闭的箱体，试件放置在箱体内隔板上，然后通过微电脑控制按设定的温度、相对湿度、CO2 浓度进行自动控制，以保证箱内恒温、恒湿、CO2浓度恒定。碳化试验箱主要由箱体、温度、湿度、浓度一体化控制系统等组成。
★砖碳化试验箱 箱体的外箱板采用冷轧钢板，静电粉末喷塑，内胆采用**压花铝板，保温层采用聚氨酯整体发泡制成。搁板采用塑架制成。具有良好的保温性，密封性，耐腐蚀性能。
控温控湿系统
★砖碳化试验箱温度传感器测得箱内的温度低于控制值下A，控制仪发出指令，加热元件开始工作（反之，温度高于控制值上A，控制仪发出指令压缩机工作），当箱内温度达到温度控制值时，加热元件或压缩机停止工作，从而达到箱内温度恒定的目的。
控湿系统
★砖碳化试验箱采用吸湿性好的变色硅去湿，当箱体内温度高于控制值上A，湿度控制仪表输出信号指令工作，达到上限控制值内回差时自动停止工作。当箱内湿度低于控制值下A，控制仪输出指令，加湿器开启喷湿。湿度达到期下限控制值内回差时自动停止。
（注：加湿器内请加注蒸馏水，以确保加湿器的工作寿命。）
★砖碳化试验箱浓度控制传感器采用进口原装红外线测控模块，测得被测气体浓度相对应的电信号，通过控制仪分析判断。输出控制信号给气路系统执行元件，以控制气体的供给系统的开启或关闭。

六、安装与操作：

箱体应置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。箱体放置应水平、稳定。试验箱所用电源为(220V  AC)。电源建议采用稳压电源及专用电源。工业用CO2气瓶管从控制面板下进入，不能有漏气现象。

使用应在箱体位后静止24小时方能使用。先向箱内湿度传感器塑料瓶内加入蒸馏水，加湿器水箱内加入蒸馏水。关好箱门，接通电源，开启电源开关。即可工作。(出厂时已按碳化试验要求设置好所需数值。)

如有特殊要求请重新设置，具体方法参照如下：仪表在工作状态下按住“设置”键约5S后进入设置状态，按“退出”键退出设置状态返回工作状态，连续按“设置“键将依次显示各项参数。如果要对某项参数的具体数值进行显示或修改，则在显示该项参数后，按“▲”键，修改该项参数，此时右起A位闪烁，可按“▲”键置数，修改完毕后，再按“▲”键则A分辩率闪烁，可用“▲”键修改直至把每一位都修改正确，如某一位正确不需修改，可按“▲”键跳过这一位，直接进入下一位的修改。(用户可详见仪表操作说明)

七、常见故障及排除：

★仪表不显示或显示不工作，电源未接通插头与插座接触是否良好，电源开关是否完好，工作灯是否亮，检查其两端是否有电，否则更换新开关。仪表的输入、输出线是否脱落或接触不良，检查方法从电源插座开始顺线路依次序检查。如上端有电，下端没有，即为该部分出故障。

★不制冷、不加热、不加湿。温、湿仪表上下给定值及回差值是否正确，相应工作状态的灯是否亮，部件是否在工作。

★温、湿度均不变化或出现异常情况即为死机。只需切断电源后重新插上即能恢复正常控制，如给定值变动则需重新设定。

★湿度长期间超过80%不会下降，检查去湿压缩机是否工作。

★箱内温差大，检查风机是否工作。

八、装箱单：

1、混凝土碳化试验箱           1台

2、产品说明书                 1份

3、仪表说明书                 1份

4、加湿器说明书               1份

5、合格证                     1份

主要技术参数：

1、外形尺寸：120×75×185cm

2、内箱尺寸：110×55×150cm

3、电源电压：220V　50HZ

4、CO2加气功率：60W

5、加热功率：1000W

6、制冷功率：250W

7、加湿功率：50W

8、除湿功率：250W

9、控制温度：17－23℃（可调）

10、测试精度：±0.5℃

11、控制湿度：60－85%（可调）

12、测试精度：±0.5℃

13、控制湿度：60－85%（可调）

14、测试精度：±5%

15、CO2浓度：0－30%（可调）

16、测试精度：±1%

17、设备使用环境温度：10－30℃之间

18、外形尺寸：1150×800×1480mm

19、内部尺寸：720×550×1140mm

20、包装尺寸：1250×860×1600mm

21、毛重：150公斤

22、净重：120公斤