名称: 混凝土恒温恒湿养护箱

其他名称：恒温恒湿养护箱,混凝土标准养护箱，40B混凝土养护箱，水泥砼标准养护箱

型号：SHBY-40B     4000元

荣计达产品编号：HT08

一、混凝土恒温恒湿养护箱是混凝土养护检测仪器，混凝土恒温恒湿养护箱是我公司根据相关标准新研制的一款升产品。采用数显液晶显示器，控温数据准确，校准方便。

二、主要技术参数：

★控温精度±1℃       测温精度±0.5℃       箱内温度20℃

★加热功率600W        温差A型 ＜±1℃  B型 ＜±2℃

★整机噪声＜65dB      工作电压220V±10％

★控湿精度±1％RH     相对湿度≥90％RH

★测湿精度±3％RH     频率50HZ

★压缩机功率136W      温湿传感器Pt100A**

★容积: 40B型550*550*1180mm

60B型920*650*1100mm

90B型1200*560*1400mm

三、注意事项：

★电源电压波动超过规定使用范围，必须安装电源稳压器，否则将会损坏仪表及制冷机。

★电源接地一定要可靠，接地不良会对您的人身安全带来危险。

★经常检查加湿器、水箱，干湿盒内不要断水，盒内纱布要每月更换。

★非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏仪器。

四、一般故障排除：

★整机不工作：检查电源开关，保险丝是否损坏。

★不制冷：检查仪表是否显示制冷状态，检查压缩机过载保护器，起动器是否损坏，压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。

★加湿器不加湿：检查加湿器内小风机是否工作，加湿器底座内水位是否过高，加湿器安放是否倾斜过大，雾化换能器是否干净。

★箱内温差大：检查风机是否工作，制冷指示灯亮而风机不工作，则风机损坏或保险丝坏。

★偶尔受外界电信号冲击，仪表出现数显失控，只需关闭电源开关或拔下电源插头，再重新开机，即能正常工作。